# ZP.220.58.26 Załącznik nr 1 do swz

# Opis Przedmiotu Zamówienia

| Lp | Parametr | Wartość wymagana | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System służący do tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej z pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii, zasilany automatycznie parametrami życiowymi i wentylacji z urządzeń medycznych i zapewniający dwukierunkową integrację z systemem HIS Zamawiającego (Asseco AMMS). | TAK |  |
| MODUŁ DLA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII |  |  |  |
|  | System zapewnia automatyzację generowania dokumentacji medycznej pacjenta w zakresie pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii. | TAK |  |
|  | System zapewnia integrację z kardiomonitorami oraz respiratorami wykorzystywanymi przez Zamawiającego - automatyczna rejestracja parametrów życiowych oraz parametrów wentylacji. Minimalny zakres parametrów: - SpO2 - NIBPs, NIBPm, NIBPd - IBP - HR - Temperatura - Tryb wentylacji - Vte - Pinsp - PEEP - fiO2, etCO2 | TAK, podać |  |
|  | System zapewnia integrację posiadanych przez Zamawiającego pomp infuzyjnych w zakresie przesyłania min. danych: - prędkość infuzji - jednostka infuzji - bolus (dawka lub objętość) | TAK |  |
|  | W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni wszelkie potrzebne licencje, moduły lub opcje urządzeń medycznych przewidziane do integracji z systemem. | TAK |  |
|  | System ma możliwość rozbudowy o integrację z innymi urządzeniami medycznymi: aparatami do terapii nerkozastępczej, monitorami oksygenacji regionalnej, monitorami rzutu serca. Rozbudowa nie objęta niniejszym zamówieniem. | TAK |  |
|  | Ekran aplikacji (dashboard) posiada podział na pola odpowiadające każdemu stanowisku (łóżku) OIT. Dla każdego stanowiska widoczne są co najmniej informacje: nr stanowiska, imię i nazwisko pacjenta, data przyjęcia, doba pobytu, główne parametry życiowe i wentylacji (NIBP, SpO2, HR, etCO2, RR, Vte). | TAK, podać |  |
|  | System posiada ekran indywidualnego widoku każdego stanowiska, który jednocześnie prezentuje wszystkie parametry odczytywane z respiratora oraz kardiomonitora, leki podawane przez pompy infuzyjne, diurezy godzinowe i 24-godzinne oraz bilans płynów aktualne oraz 24-godzinne. | TAK |  |
|  | System posiada ekran prezentacji parametrów w postaci tabel numerycznych lub wykresów trendów graficznych, mający możliwość skalowania wykresów w jednostkach czasu: zmianowo (bieżąca zmiana, poprzednie zmiany), ostatnie 8h, ostatnie 12h, ostatnie 24h lub cały pobyt. | TAK |  |
|  | System posiada możliwość ręcznej rejestracji parametrów nie monitorowanych automatycznie (np. pomiar temperatury). | TAK |  |
|  | System posiada możliwość rejestracji informacji na temat transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych za pomocą czytnika kodów kreskowych. Informacje odczytane z kodu kreskowego wypełniają automatycznie pola w systemie. Odczyt informacji o preparacie (składnik, numer donacji, grupa krwi, data ważności, nazwa składnika – zgodnie z ISBT128 ). | TAK |  |
|  | System umożliwia generowanie raportu z przeprowadzonej transfuzji preparatów krwi w formacie PDF zawierającego co najmniej informacje: - Nazwa składnika krwi - Nr donacji - Termin ważności składnika krwi - Dawca AB0 RhD - Biorca AB0 RhD - Imię, nazwisko, PESEL biorcy - Nazwisko lekarza zlecającego przetoczenie - Data i godzina rozpoczęcia przetaczania składnika krwi - Data i godzina zakończenia przetaczania składnika krwi - Imię i nazwisko osoby wykonującej przetoczenie - Przetoczona objętość - Ocena przebiegu przetoczenia (np. bez powikłań/powikłania) | TAK, podać |  |
|  | System pozwala na potwierdzanie wpisów i zmian dotyczących stanu pacjenta w aplikacji stanowiskowej za pomocą indywidualnego loginu i hasła lub kodu PIN. | TAK |  |
|  | System pozwala na tworzenie indywidualnych kont logowania dla każdego z użytkowników zabezpieczonych loginem i hasłem. Hasła użytkowników przechowywane w bezpieczny sposób bez możliwości podglądu. | TAK |  |
|  | System posiada możliwość integracji z domeną Active Directory Zamawiającego i bazą użytkowników Asseco AMMS. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zintegruje system z jednym z rozwiązań. | TAK |  |
|  | System posiada możliwość planowania podaży leków (podanie jednorazowe, infuzja, wlew kroplowy). Wpisanie zlecenia leku do planu terapii autoryzowane za pomocą indywidualnego loginu i hasła lub kodu PIN. | TAK |  |
|  | System posiada możliwość planowania podaży leków wg nazw międzynarodowych lub nazw handlowych. | TAK |  |
|  | System posiada bibliotekę leków zintegrowaną z AMMS. Integracja jest dwukierunkowa w celu rozliczania zużycia, z wykorzystaniem: HL7, FHIR lub API. Przesłanie z AMMS informacji na temat aktualnych stanów apteczek wybranego oddziału co najmniej w zakresie: id leku, nazwa handlowa, nazwa międzynarodowa, dawka, jednostka miary, EAN. Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych. | TAK, podać |  |
|  | System pozwala na przekazywanie w ramach integracji, z Systemu do AMMS, następujących danych: informacje o podanych i zużytych lekach w zakresie: nazwa leku, EAN, dawka podana / dawka zużyta, jednostka podania, czas podania, osoba podająca (wg słownika AMMS lub AD) - w formie podania/zlecenia. Nie dopuszcza się przekazywania w/w danych w formie pliku. |  |  |
|  | System posiada możliwość anulowania, skopiowania oraz skomentowania zlecenia podaży. | TAK |  |
|  | System posiada funkcje tworzenia szablonów do zlecania leków. Możliwość dodawania leków do zlecenia z szablonu. | TAK |  |
|  | System posiada dodatkowy ekran aplikacji (dashboard) dedykowany do pokoju przygotowawczego leków. Prezentacja min: - zleconych leków (nazwa handlowa) - zleconej ilości substancji aktywnej - zleconej ilości rozpuszczalnika (jeśli dotyczy) z podziałem na stanowiska OIT. Prezentacja sumarycznej zleconej na daną dobę ilości każdego leku (suma dla wszystkich stanowisk OIT) | TAK |  |
|  | System pozwala na potwierdzanie podaży leków autoryzowane za pomocą indywidualnego loginu i hasła lub kodu PIN. | TAK |  |
|  | System pozwala na graficzną prezentacja pacjenta automatycznie uwzględniająca wiek w co najmniej 2 kategoriach: dziecko oraz dorosły. | TAK |  |
|  | System pozwala na graficzną reprezentację pacjenta umożliwiająca opisanie stanu pacjenta z uwzględnieniem części ciała. Opis pacjenta przypisany jest do każdej części ciała uwzględniając: odleżyny, rany, drenaże, dostępy naczyniowe (żylne, tętnicze, doszpikowe), cewnik moczowy. | TAK |  |
|  | System posiada dedykowany opiece pielęgniarskiej ekran z graficzną prezentacją wszystkich elementów oznaczonych według punktu powyżej oraz czytelną informacją na temat doby utrzymania, czasu monitorowania oraz alertem w wypadku przekroczenia planowanej końcowej daty utrzymania elementu (np. data wymiany cewnika moczowego). | TAK |  |
|  | System posiada funkcje monitorowania statusu, czasu do wymiany elementu typu: dostęp naczyniowy, cewnik moczowy, dren wraz z kolorystycznym oznaczeniem informacji o statusie. Prezentacja informacji w formie graficznej na modelu pacjenta. | TAK |  |
|  | W systemie są dostępne skale opisu ryzyka powstawania odleżyn, co namniej: Douglas, Norton, Waterlow, Braden, CBO. | TAK |  |
|  | System pozwala na rejestrację odleżyn przy pomocy reprezentacji graficznej. Formularz obserwacji odleżyny musi zawierać pola opisowe odleżyn: rozmiar, wyciek, ocena, stopień odleżyny wg skali Enisa i Sarmiento. System musi posiadać automatyczne notyfikacje o konieczności wykonania wpisu w dokumentacji odleżyny. | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać załączenie zdjęcia obserwowanej odleżyny w formacie graficznym. | TAK-10 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | System musi umożliwiać rejestrację stolca u pacjenta z prezentacją na osi czasu poprzez dodanie nowej wartości wraz z charakterystyką. System musi umożliwiać automatyczne wliczanie do bilansu. | TAK |  |
|  | System musi mieć możliwość rejestracji pomiaru bólu z możliwością wybrania skal: VAS i CPOT, z oznaczeniem czasu wykonania pomiaru. Dane muszą być prezentowane na wykresie. | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać rejestrację rany przy pomocy reprezentacji graficznej. Formularz obserwacji musi zawierać pola opisowe ran: rozmiar, wyciek, wymaz, zmiana opatrunku z rejestracją daty i godziny, szwy. | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać załączenie zdjęcia obserwowanej rany w formacie graficznym. | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać monitorowanie rany obejmujące: bieżący stan epidemiologiczny, wielkość rany, stan w jakim jest, temperaturę, informacje o wycieku, wykonane czynności chirurgiczne. W ramach monitorowania ran system pozwala na prowadzenie rejestr pobrań materiału, rejestr zmian opatrunku oraz zamykanie rany. | TAK |  |
|  | System umożliwia rejestrację drenów i drenaży wraz z graficzną prezentacją na modelu pacjenta wraz z formularzem obserwacji zawierającym pola opisowe drenażu: ilość płynu, rodzaj płynu. Zarejestrowana ilość płynu musi być automatycznie uwzględniana w kalkulacji bilansu płynów. System musi posiadać automatyczne notyfikacje o konieczności wykonania wpisu w dokumentacji określającego ilość płynu w worku. | TAK |  |
|  | System musi posiadać funkcję rejestracji cewnika wraz z reprezentacją graficzną cewnika oraz formularzem obserwacji. Formularz musi zawierać pola opisowe cewnika: doba utrzymania (wypełniany automatycznie), rodzaj cewnika, temperatura, toaleta, płukanie. Zarejestrowana diureza musi być automatycznie uwzględniana w kalkulacji bilansu płynów. System musi posiadać automatyczne notyfikacje o konieczności wykonania wpisu w dokumentacji określającego ilość moczu w worku oraz notyfikacje o upływającej dacie przydatności cewnika i konieczności jego wymiany. | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać rejestrację dostępów naczyniowych z podziałem głównym na: centralne, żylne, doszpikowe oraz tętnicze. Rejestracja miejsca oraz żyły/tętnicy/kości założenia musi być skorelowana pomiędzy częścią ciała, a żyłami/tętnicami/kośćmi możliwymi do wyboru. System musi posiadać indywidualnie (dla każdego dostępu naczyniowego) regulowany interwał monitorowania. System musi pozwalać na rejestrację osób umieszczających dostęp z podziałem na personel główny oraz asystujący. | TAK |  |
|  | System musi posiadać rejestr informacji dotyczący dróg oddechowych - wspomagania dróg oddechowych wraz z rodzajami - zawierający szczegółowe informacje o wykonanej czynności np. intubacji przez usta, intubacji przez nos, tracheostomii, maska tlenowa, maska krtaniowa. Formularz musi zawierać informacje dotyczące co najmniej daty rejestracji, pochodzenia, rodzaju, powodu założenia. | TAK |  |
|  | System musi pozwalać na rejestrowanie podaży leków i płynów infuzyjnych z prezentacją na osi czasu w regulowanym zakresie min. zmianowo (bieżąca zmiana, poprzednie zmiany), ostatnie 8h, ostatnie 12h, ostatnie 24h lub cały pobyt. Funkcjonalność musi umożliwiać rejestrację zarówno podanej substancji aktywnej/produktu handlowego (ilość w ug, mg, g, ui) jak i ilości wykorzystanego rozpuszczalnika (ml). | TAK |  |
|  | System musi posiadać automatyczną kalkulację bilansu płynów z uwzględnieniem perspiracji (perspiracja zależna od temperatury ciała) w regulowanym zakresie czasu, co najmniej: zmianowo (bieżąca zmiana, poprzednie zmiany), ostatnie 8h, ostatnie 12h, ostatnie 24h lub cały pobyt. | TAK |  |
|  | System musi dawać możliwość tworzenia indywidualnych formularzy przyjęcia, epikryzy dobowej, wypisu oraz zgonu. | TAK |  |
|  | System musi pozwalać na zautomatyzowane obliczanie scoringu w co najmniej dwóch skalach: SOFA oraz SAPS II. | TAK |  |
|  | System musi posiadać zautomatyzowany moduł obliczania skali TISS-28 (co najmniej w wersji dla dorosłych). | TAK |  |
|  | Formularz zastosowania przymusu bezpośredniego, automatycznie zapisujący wymagane parametry życiowe zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2023 r. | TAK |  |
|  | Formularz kwalifikacji do leczenia na OAiIT pacjenta przebywającego poza OAiIT (zgodny z wytycznymi PTAiIT z dnia 26 lipca 2022 r. wydanymi na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2020 r. poz. 940, z późn. zm.) | TAK |  |
|  | Formularz kwalifikacji do leczenia na OAiITD pacjenta przebywającego poza OAiITD (zgodny z wytycznymi PTAiIT z dnia 26 lipca 2022 r. wydanymi na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2020 r. poz. 940, z późn. zm.) | TAK |  |
|  | Formularz postępowania diagnostycznego śmierci mózgu (zgodny z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzania trwałego i nieodwracalnego ustania czynności mózgu) | TAK |  |
|  | Formularz zastosowania izolacji pacjenta pozwalający na wygenerowanie Karta zastosowania izolacji pacjenta (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2021 r.) | TAK |  |
|  | System musi posiadać moduł raportowania uwzględniający wszystkie opisane powyżej elementy opieki nad pacjentem. Dostępne raporty min. w zakresie: Raport z opieki dobowej, Raport z bilansu płynów, Raport odleżyn, Raport oceny bólu, Karta Zleceń lekarskich. | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać eksport raportu dobowego z pobytu w OIT do systemu AMMS w formie dokumentu elektronicznego PDF. | TAK |  |
| LICENCJE |  |  |  |
|  | Licencja serwerowa/bazodanowa systemu. | TAK |  |
|  | Dostarczenie 17 bezterminowych licencji stanowiskowych systemu do generowania dokumentacji z pobytu pacjenta na Oddziale Intensywnej Terapii. Dostawa obejmuje uruchomienie systemu na 11 komputerach AiO posiadanych przez Zamawiającego oraz 6 komputerach AiO dostarczonych w ramach realizacji Zamówienia wraz z podłączeniem systemu do respiratorów oraz kardiomonitorów używanych na OIT z możliwością późniejszej rozbudowy o kolejne urządzenia medyczne wykorzystywane przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Dostarczenie 2 bezterminowych licencji- lekarska/pielęgniarska (zbiorcze monitorowanie stanowisk), do tworzenia elektronicznej dokumentacji na OIT. | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | 6 sztuk komputerów typu All-In-One (AiO) z ekranem dotykowym- do obsługi systemu, zainstalowanych przy stanowiskach pacjenta: - Procesor: min. 2-rdzeniowy, z zegarem min. 2 GHz, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 9200 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - Pamięć RAM: min. 16 GB - Pamięć dyskowa SSD o pojemności min. 240 GB, - Matryca dotykowa 21-23” o minimalnej rozdzielczości Full HD (1920x1080 px) - Porty komunikacyjne: min. 4 x USB 2.0/3.0, min. 1 Port Ethernet 1Gbs, Wi-Fi - System operacyjny Windows 11 Pro lub równoważny, - moduł TPM 2.0 - możliwość dezynfekcji środkami zawierającymi do 70 % alkoholu izopropylowego (IPA), - certyfikat Energy Star lub wpis do rejestru EPEAT, - spełnia wymogi dotyczące substancji niebezpiecznych (RoHS/REACH), - Klawiatura zmywalna (nie mniej niż IP65), antybakteryjna, przystosowana do dezynfekcji, ze zintegrowanym touchpadem, - Montaż za pomocą uchwytu do kolumny lub posadowienie na podstawce. | TAK |  |
|  | 19 sztuk czytnik kodów kreskowych 2D wraz z mocowaniem. Obsługa standardów kodów, co najmniej: CODE 128, PDF 417, QR. | TAK |  |
|  | 2 sztuki komputerów PC z monitorem o przekątnej min. 23” max. 25” instalowanych na stanowisku lekarskim/pielęgniarskim: - Procesor: min. 2-rdzeniowy, z zegarem min. 2 GHz, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 14000 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - Pamięć RAM min. 16 GB, - Pamięć dyskowa SSD o pojemności min. 240 GB, - system operacyjny Windows 11 Pro lub równoważny - moduł TPM 2.0 - Porty komunikacyjne: min. 4 x USB 2.0/3.0, min. 1 Port Ethernet 1Gbs, Wi-Fi - Wyjście HDMI lub Display Port do podłączenia zewnętrznego monitora - możliwość dezynfekcji środkami zawierającymi do 70 % alkoholu izopropylowego (IPA), - certyfikat Energy Star lub wpis do rejestru EPEAT, - spełnia wymogi dotyczące substancji niebezpiecznych (RoHS/REACH), - Klawiatura zmywalna (nie mniej niż IP65), antybakteryjna, przystosowana do dezynfekcji, ze zintegrowanym touchpadem. | TAK |  |
| GWARANCJA |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny – czas reakcji maksimum 3 godziny od zgłoszenia telefonicznego, czas naprawy do 3 dni kalendarzowych, w uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych – wymaga uzasadnienia na piśmie przesłanego do użytkownika w terminie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii. | TAK |  |
|  | Instalacja aktualizacji Systemu w ramach dostarczonej wersji oprogramowania (gwarancja aktualności oprogramowania wraz z aktualizacją dokumentacji ) - 36 miesięcy. | TAK |  |
|  | Gwarancja na sprzęt - 36 miesięcy. | TAK |  |
|  | Gwarancja, opieka serwisowa i nadzór autorski nad oprogramowaniem - 36 miesięcy. | TAK |  |
|  | Nadzór autorski nad integracją oferowanego Systemu z systemem HIS (Asseco AMMS) - 36 miesięcy. | TAK |  |
|  | Zapewniony Helpdesk (serwis zgłoszeń) w trybie 24/7 zapewniający zdalne wsparcie użytkowników (pracowników medycznych) w czasie trwania opieki serwisowej i nadzoru autorskiego. W celu ułatwienia kontaktu numer telefonu do Helpdesk prezentowany w interfejsie graficznym systemu. Zamawiający zezwoli na łączność zdalną do stanowisk w celu udzielenia wsparcia. | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE, INTEGRACJA Z HIS |  |  |  |
|  | Połączenie pomiędzy stacjami roboczymi, a serwerem odbywa się w sposób zapewniający poufność transmisji przesyłanych danych, za pomocą protokołu SSL/TLS. | TAK |  |
|  | Integracja Systemu z systemem HIS posiadanym przez Zamawiającego (Asseco AMMS) przebiegająca dwukierunkowo. Integracja wykonana z zastosowaniem HL7 lub równoważnym, posiadająca licencję oraz nadzór autorski producenta systemu HIS - Asseco Poland. Złożona oferta zawiera wszelkie koszty integracji. | TAK |  |
|  | Eksport dokumentu PDF zawierającego dokumentacje pobytu OIT do systemu HIS. | TAK |  |
|  | Import z systemu HIS (ADT/query) listy pacjentów skierowanych na Oddział Intensywnej Terapii (min. zakres danych: imię i nazwisko, PESEL, ID pacjenta, grupa krwi) | TAK |  |
|  | Import z systemu HIS wyników badań laboratoryjnych w zakresie koniecznym do automatyzacji obliczeń skal APACHE II, SOFA, SAPS II. | TAK |  |
|  | System posiada możliwość prezentacji wyników badań laboratoryjnych przesłanych z HIS do Systemu, w formie wartości liczbowej lub prezentacji na wykresie liniowym w celu analizy. | TAK |  |
|  | Dokumenty wytworzone w Systemie musza być podpisane elektronicznie po stronie oferowanego systemu. | TAK-10 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Dostawa systemu do dokumentacji pobytu pacjenta na Oddziale Intensywnej Terapii będącego produktem medycznym klasy I zgodnie z dyrektywą UE 745/2017 oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. | TAK |  |
|  | Oferowane rozwiązanie jest zgodne z przepisami prawa, w szczególności z Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie, komponenty, instrukcje, podręczniki i obsługa serwisowa w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenie administratorów i użytkowników oferowanego systemu. Szkolenia będą musiały być przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego. Szkolenia personelu przed rozruchem produkcyjnym (grupowe oraz indywidualne). Szkolenia przeprowadzone będą w godzinach pracy pracowników Zamawiającego. Asysta stanowiskowa dla personelu w trakcie rozruchu systemu. | TAK |  |
|  | System będzie zainstalowany i uruchomiony w środowisku wirtualizacyjnym posiadanym przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni wykonawcy dostęp zdalny zarówno do serwera systemu. | TAK |  |
|  | Wykaz sprzętu na Oddziale Intensywnej Terapii posiadanego przez Zamawiającego: - kardiomonitory: Philips MX750 + X3 Philips MX-500 Picco Philips M540/M500/C500/P2500 - respiratory: Philips Trilogy EVO Medtronic PB 980 GE Carescape R860 - pompy infuzyjne: Medima S300 Medima S2 Medima P300 Wykonawca w ramach realizacji zapewnia podłączenie do Systemu wyżej wymienionych urządzeń. W ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni możliwość integracji innych urządzeń, zakupionych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, o ile urządzenia posiadają możliwość komunikacji oraz posiadają sterowniki niezbędne do integracji z systemami informacji klinicznej. |  |  |
|  | System musi mieć możliwość rozbudowy tj. włączania do systemu kolejnych łóżek, sal i oddziałów. |  |  |