Zadanie nr 1 składające się z 7 części:

- Rejestrator Holtera EKG – sztuk 1

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Rejestrator 3, 7, 12-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem BTL CardioPoint |  |
|  | Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod i 12-kanałowym z 10 elektrod |  |
|  | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - 12 odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 |  |
|  | Klawiatura: Mikroprzełączniki |  |
|  | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń |  |
|  | Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora- wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia |  |
|  | Czas zapisu: 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony |  |
|  | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) |  |
|  | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta |  |
|  | Wyświetlacz LCD do 2,1” o rozdzielczości 128x64 |  |
|  | Waga rejestratora max. 110g |  |
|  | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 24 mm |  |
|  | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm |  |
|  | Transmisja danych za pomocą USB,z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, Karta SD |  |
|  | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta |  |
|  | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz |  |
|  | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity |  |
|  | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz |  |
|  | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB |  |
|  | Detekcja i analiza pracy stymulatora |  |
|  | Analiza kardiostymulatorów typu: AAI, AAIR, DDD, DDDR, DDI, DDIR, DDT, V00, VAT, VDD, VDDR, VDI, VDIR, VVI, VVIR |  |
|  | Rozszerzona analiza kardiostymulatorów |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s |  |
|  | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów |  |
|  | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ |  |
|  | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu |  |
|  | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy |  |
|  | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA |  |
|  | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. |  |
|  | Obudowa z PC-ABS |  |
|  | Wyposażenie wraz z rejestratorem: 5 sztuk kabel pacjenta 10-cio elektrodowy, 2 sztuki futerał, 2 karty pamięci 2GB, 60 sztuk elektrod jednorazowych, 5 sztuk pokrywa baterii |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |

- Rejestrator Holtera EKG – sztuk 5

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator 3, 7 -kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) |  |
| 2 | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem BTL CardioPoint |  |
| 3 | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 |  |
| 4 | Klawiatura: Mikroprzełączniki |  |
| 5 | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń |  |
| 6 | Czas zapisu : 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony |  |
| 7 | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) |  |
| 8 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta |  |
| 9 | Wyświetlacz LCD, 2” o rozdzielczości 128x64 |  |
| 10 | Waga rejestratora – 106g |  |
| 11 | Wymiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm |  |
| 12 | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: 40-90 cm |  |
| 13 | Transmisja danych za pomocą USB, Karta SD |  |
| 14 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta |  |
| 15 | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz |  |
| 16 | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity |  |
| 17 | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz |  |
| 18 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB |  |
| 19 | Detekcja pracy stymulatora |  |
| 20 | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s |  |
| 21 | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz |  |
| 22 | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów |  |
| 23 | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ |  |
| 24 | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu |  |
| 25 | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego |  |
| 26 | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy |  |
| 27 | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA |  |
| 28 | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. |  |
| 29 | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: 40-90 cm |  |
| 30 | Obudowa z PC-ABS |  |
| 31 | Warunki pracy : Temperatura 1°C - 55°C, Wilgotność 10% - 95%, Ciśnienie atmosferyczne 700 hPa – 1060 hPa |  |
| 32 | Zakres dynamiczny: 66 mVPP |  |
| 33 | Napięcie: 152 μV |  |
| 34 | Maksymalny zasięg napięcia wejściowego: ±393 mV DC |  |
| 35 | Wyposażenie wraz z rejestratorem: 5 sztuk kabel pacjenta 5-cio elektrodowy, 2 sztuki futerał, 2 karty pamięci 2GB, 60 sztuk elektrod jednorazowych, 5 sztuk pokrywa baterii |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
| 36 | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
| 37 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
| 38 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
| 39 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |

- EKG spoczynkowe, ekran min. 7 cali – sztuk 3

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotykowy ekran min. 7 cali o rozdzielczości 1024 x 600 px. |  |
| 2 | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem BTL CardioPoint |  |
| 3 | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): - Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. - Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). |  |
| 4 | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami. |  |
| 5 | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny |  |
| 6 | Kompatybilność z systemem elektrod podciśnieniowych (system nie wchodzi w skład zestawu) |  |
| 7 | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. |  |
| 8 | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY |  |
| 9 | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: - sygnału dźwiękowego, - ikony na wyświetlaczu, diody LED. |  |
| 10 | Pojemnik na papier mieszczący co najmniej 22,6 metrów bieżących papieru w jednej rolce |  |
| 11 | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie |  |
| 12 | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie rolki o szerokość 111.5 +/- 0.5 mm o średnicach 47mm i mniejszych. |  |
| 13 | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG - Sugerowana interpretacja - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - Pole podsumowania Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) |  |
| 14 | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno, - Imię i nazwisko pacjenta, - Identyfikator pacjenta, - Godzina, - Wskaźnik naładowania baterii, - Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - Zapis krzywych EKG, - Ciśnienie krwi, - Waga i wzrost pacjenta, - Oznaczenia elektrod, - Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - Asystent podłączenia elektrod, - Wskazanie odłączenia elektrod, Login wykonującego badanie, |  |
| 15 | Automatyczne pobieranie daty urodzenia i płci pacjenta z numeru ID |  |
| 16 | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji |  |
| 17 | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania |  |
| 18 | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami. |  |
| 19 | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. |  |
| 20 | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc |  |
| 21 | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału |  |
| 22 | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 |  |
| 23 | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 |  |
| 24 | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 |  |
| 25 | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych |  |
| 26 | 10 fizycznych odprowadzeń |  |
| 27 | 12 kanałów EKG |  |
| 28 | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. |  |
| 29 | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) |  |
| 30 | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. |  |
| 31 | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. |  |
| 32 | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. |  |
| 33 | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 |  |
| 34 | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG |  |
| 35 | Przycisk "Szybkie EKG" na ekranie logowania. - Umożliwia zarejestrowanie i wydrukowanie badania EKG bez logowania (dla sytuacji awaryjnych). - Zapobieganie dostępu do przechowywanych danych pacjentów i ustawień urządzenia. |  |
| 36 | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3500 badań (10 sek.) / 2000 pacjentów / 100 użytkowników |  |
| 37 | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. |  |
| 38 | "Profil Niestandardowy" dla spoczynkowego EKG umożliwiający: - Rejestracja od 1 do 12 kanałów EKG - Długość zapisu od 10 sekund do 2 minut Wyświetlanie, drukowanie, przechowywanie i eksport do oprogramowania |  |
| 39 | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer |  |
| 40 | Zestawy filtrów w trybie Auto: - Predefiniowany zestaw - Automatyczny dobór filtrów. - Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenie filtrów |  |
| 41 | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. |  |
| 42 | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. |  |
| 43 | Możliwość ponownego filtrowania sygnału |  |
| 44 | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją |  |
| 45 | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz |  |
| 46 | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity |  |
| 47 | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS |  |
| 48 | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms |  |
| 49 | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM |  |
| 50 | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa |  |
| 51 | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 850 raportów |  |
| 52 | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 300 minut |  |
| 53 | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 700 minut |  |
| 54 | Czas ładowania max. 4 godziny |  |
| 55 | Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych |  |
| 56 | Możliwość eksportu pliku do formatu kompatybilnego z dedykowanym oprogramowaniem |  |
| 57 | Możliwość importu pliku do dedykowanego oprogramowania |  |
| 58 | Tryb Hotspot WiFi i LAN |  |
| 59 | Możliwość zewnętrznego drukowania sieciowego - WiFi i LAN |  |
| 60 | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI |  |
| 61 | Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) |  |
| 62 | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. |  |
| 63 | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji |  |
| 64 | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) |  |
| 65 | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). |  |
| 66 | W zestawie dedykowany stolik jezdny do urządzenia wyposażony w: - Blat poziomy z rączką i fabrycznie wywierconymi otworami do przymocowania urządzenia - Cztery podwójne kółka, każde wyposażone w hamulec nożny - Kuwetę na akcesoria oplatającą kolumnę z każdej strony Uchwyt na kabel pacjenta |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
| 67 | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
| 68 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
| 69 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
| 70 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |

- EKG spoczynkowe, ekran min. 12,1 cala – sztuk 3

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotykowy ekran min. 12,1 cali True Color (24 bpp 16.7 M kolorów) o rozdzielczości 1280 x 800 px. |  |
| 2 | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem BTL CardioPoint |  |
| 3 | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): - Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. - Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). |  |
| 4 | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami. |  |
| 5 | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny |  |
| 6 | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. |  |
| 7 | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY |  |
| 8 | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: - sygnału dźwiękowego, - ikony na wyświetlaczu, diody LED. |  |
| 9 | Taca na papier mieszcząca 42 metry bieżące papieru w jednym arkuszu |  |
| 10 | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie |  |
| 11 | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie papieru perforowanego składanego o wymiarach: Długość 280 mm ± 0.2 mm; Szerokość 210 mm ± 0.5 mm; Oraz Długość 280 mm ± 0.2 mm; Szerokość 214,5 mm ± 0.5 mm, Wykrywanie znacznika perforacji. |  |
| 12 | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG - Sugerowana interpretacja - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - Pole podsumowania Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) |  |
| 13 | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno, - imię i nazwisko pacjenta, - identyfikator pacjenta, - godzina, - wskaźnik naładowania baterii, - powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - zapis krzywych EKG, - ciśnienie krwi, - waga i wzrost pacjenta, - oznaczenia elektrod, - ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - asystent podłączenia elektrod, - wskazanie odłączenia elektrod, - login wykonującego badanie, Wizualna prezentacja poziomu odcinka ST w formie wykresów kołowych. |  |
| 14 | Automatyczne pobieranie daty urodzenia i płci pacjenta z numeru ID |  |
| 15 | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji |  |
| 16 | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania |  |
| 17 | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami. |  |
| 18 | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. |  |
| 19 | Rejestracja i ocenę późnych potencjałów komorowych w profilu SAECG |  |
| 20 | "Profil Niestandardowy" dla spoczynkowego EKG. - Rejestracja od 1 do 12 kanałów EKG - Długość zapisu od 10 sekund do 2 minut Wyświetlanie, drukowanie, przechowywanie i eksport do oprogramowania. |  |
| 21 | Przycisk "Szybkie EKG" na ekranie logowania. - Umożliwia zarejestrowanie i wydrukowanie badania EKG bez logowania (dla sytuacji awaryjnych). Zapobieganie dostępu do przechowywanych danych pacjentów i ustawień urządzenia. |  |
| 22 | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc |  |
| 23 | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału |  |
| 24 | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 |  |
| 25 | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 |  |
| 26 | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 |  |
| 27 | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych |  |
| 28 | 10 fizycznych odprowadzeń |  |
| 29 | 12 kanałów EKG |  |
| 30 | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. |  |
| 31 | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) |  |
| 32 | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. |  |
| 33 | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. |  |
| 34 | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. |  |
| 35 | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 |  |
| 36 | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego EKG |  |
| 37 | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników. |  |
| 38 | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. |  |
| 39 | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer. |  |
| 40 | Zestawy filtrów w trybie Auto: - Predefiniowany zestaw - Automatyczny dobór filtrów. - Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenie filtrów |  |
| 41 | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. |  |
| 42 | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. |  |
| 43 | Możliwość ponownego filtrowania sygnału |  |
| 44 | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją |  |
| 45 | Innowacyjny system zdalnego sterowania umożliwiający przeprowadzenie zapisu EKG ze znacznej odległości oraz ocenę jakości kontaktu elektrod |  |
| 46 | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz |  |
| 47 | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity |  |
| 48 | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS |  |
| 49 | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms |  |
| 50 | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM |  |
| 51 | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa |  |
| 52 | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 900 raportów |  |
| 53 | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 3,5 godziny |  |
| 54 | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 8,5 godzin |  |
| 55 | Czas ładowania max. 4 godziny |  |
| 56 | Wbudowane fabrycznie minimum 4 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych |  |
| 57 | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI |  |
| 58 | Tryb Hotspot WiFi i LAN |  |
| 59 | Możliwość zewnętrznego drukowania sieciowego - WiFi i LAN |  |
| 60 | Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) |  |
| 61 | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. |  |
| 62 | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji |  |
| 63 | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) |  |
| 64 | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). |  |
| 65 | W zestawie dedykowany stolik jezdny do urządzenia wyposażony w: - Blat poziomy z rączką i fabrycznie wywierconymi otworami do przymocowania urządzenia - Cztery podwójne kółka, każde wyposażone w hamulec nożny - Kuwetę na akcesoria Uchwyt na kabel pacjenta |  |
| 66 | Opcjonalne wyposażenie stolika jezdnego: - Dodatkowa kuweta na akcesoria Uchwyt na czytnik kodów kreskowych |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
| 67 | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
| 68 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
| 69 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
| 70 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |

- Rejestrator Holtera ciśnienia – sztuk 6

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem BTL CardioPoint |  |
| 2 | Możliwość wykonania badania trwającego 51 godz. |  |
| 3 | Pojemność pamięci: 600 pomiarów |  |
| 4 | Zakres pomiaru ciśnienia krwi: 25 - 260 mmHg |  |
| 5 | Zakres pomiaru Pulsu: 40 - 200 uderzeń na minutę |  |
| 6 | Dokładność pomiaru ± 3mmHg lub ± 2% (w zależności od tego która wartość jest większa) |  |
| 7 | Metoda pomiaru oscylometryczna, szybkie wypuszczanie, pomiar podczas pompowania |  |
| 8 | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg |  |
| 9 | Pompa kontrolowana automatycznie |  |
| 10 | Sensor ciśnienia: piezorezystancyjny |  |
| 11 | Bezgłośna praca pompy |  |
| 12 | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. |  |
| 13 | Komunikacja z komputerem poprzez port USB-C |  |
| 14 | Tryb nocny: Sygnały dźwiękowe są automatycznie wyłączane w godzinach 22:00-6:00 celem zapewnienia pacjentowi komfortowego snu. Alerty krytyczne (w tym wykrycie niskiego poziomu baterii lub odłączenia mankietu) pozostają aktywne i słyszalne, aby zapewnić natychmiastową reakcję na wszelkie problemy, zapobiegając utracie danych w okresie nocnym |  |
| 15 | Przycisk informacji o zażyciu leku |  |
| 16 | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi spełniające wspólną normę opracowaną przez AAMI, ESH oraz ISO tj. 81060-2 (aktualizacja - Amd 2:2024), spełnianie wymagań BISH (dawne: BSH) |  |
| 17 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze |  |
| 18 | System sprawdzający naładowanie akumulatora w momencie jego włożenia: Wyświetlenie stanu akumulatora w trakcie uruchamiania rejestratora |  |
| 19 | System weryfikacji poprawności włożenia akumulatora i wystartowania badania |  |
| 20 | Wyświetlanie obecnego czasu (godziny i minuty) na urządzeniu |  |
| 21 | Zasilanie z dedykowanego akumulatora |  |
| 22 | Wymiana akumulatora możliwa przez użytkownika i pacjenta |  |
| 23 | Waga z włożonym akumulatorem 140g |  |
| 24 | Waga z włożonym akumulatorem i średnim mankietem 270g |  |
| 25 | Rozmiary rejestratora: 90 x 88 x 29 mm |  |
| 26 | W zestawie z rejestratorem: - etui na urządzenie z paskiem, - mankiet średni, pediatryczny, powiększony - dwa akumulatory, ładowarka z przewodem i zasilaczem - dwie klapki na baterię w tym jedna zapasowa - zapinka do rękawa ubrania pacjenta przewód USB do transmisji danych |  |
| 27 | Kompatybilność z mankietami w rozmiarach: - 24-32 cm - średni (jest częścią zestawu) - 32-38 cm - duży (nie jest częścią zestawu) 20-24 cm - mały (nie jest częścią zestawu) |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 29 | Mankiet i urządzenie łączą się ze sobą poprzez trwałe metalowe złącza |  |
| 30 | Automatyczne powtarzanie nieudanego zaplanowanego pomiaru po 1 minucie. |  |
| 31 | System eliminacji artefaktów (w tym ruchowych): Mankiet automatycznie pompuje się ponownie, jeśli wystąpią zakłócenia np. spowodowane ruchem. Łącznie do trzech pompowań. |  |
| 32 | Wbudowane zabezpieczenie uniemożliwia wykonanie dwóch pomiarów jeden po drugim - minimalna przerwa miedzy pomiarami 30 sekund |  |
| 33 | Wbudowane zabezpieczenie. Wciśnięcie dowolnego przycisku na urządzeniu powoduje natychmiastowe zaprzestanie procedury pomiaru i spuszczenie powietrza. |  |
| 34 | Urządzenie sygnalizuje zbliżanie się pomiaru oraz rozpoczęcie pomiaru w sposób umożliwiający jednoznaczne odróżnienie obu tych zdarzeń |  |
| 35 | Hybrydowe powiadomienie o zbliżającym się pomiarze, dźwiękowe i wizualne przy pomocy dwóch diod LED. Sygnalizacja następuje 20 sekund przed rozpoczęciem pomiaru. |  |
| 36 | Hybrydowe powiadomienie o rozpoczęciu pomiaru: dźwiękowe i wizualne przy pomocy dwóch diod LED |  |
| Współpraca z oprogramowaniem |  |  |
| 37 | Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin |  |
| 38 | Możliwość ustawienia stałego odstępu czasu (interwału) między pomiarami. Dostępne do wyboru wartości to: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60 lub 90 [minut]. |  |
| 39 | Możliwość tworzenia własnego harmonogramu poprzez dodawanie lub usuwanie pomiarów o dowolnie określonej godzinie i minucie. |  |
| 40 | Możliwość ustawienia 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu |  |
| 41 | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie |  |
| 42 | Możliwość stworzenia indywidualnego planu pomiarowego |  |
| 43 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów |  |
| 44 | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów |  |
| 45 | 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary: - AAP 2019 (pacjenci pediatryczni) - AHA 2017, - Chaloupecky 2006 (pacjenci pediatryczni wg. wzrostu) - ESC 2021 - ESH/EFIM/ISH 2024 - ESH/ISH/ERA 2023 (pacjenci pediatryczni wg wzrostu) - ESH/ISH/ERA 2023 (pacjenci pediatryczni i dorośli) - ISH 2020, - NICE 2019 (uaktualnienie z 2023 roku), możliwość zdefiniowania własnej normy dla danego badania |  |
| 46 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu |  |
| 47 | Automatyczne podświetlanie wszystkich nieprawidłowych wartości pomiarowych |  |
| 48 | Możliwość ręcznego wykluczenia artefaktów pomiarowych |  |
| 49 | Otrzymanie informacji podsumowującej pomiary, m.in. całkowita liczba pomiarów (dla każdego przedziału i ogółem), procentowa liczba pomyślnie zakończonych pomiarów |  |
| 50 | Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA, MAP, Tętna dla każdego pomiaru. Możliwości wprowadzenia notatki do każdego pomiaru w tabeli. Automatyczne generowanie notatek do każdego pomiaru oraz kodu błędu. |  |
| 51 | Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie tj. możliwość zapamiętywania wybranych fraz (słów lub całych zdań) z opcją autouzupełniania |  |
| 52 | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
| 53 | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
| 54 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
| 55 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
| 56 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |

- System do próby wysiłkowej – sztuk 1

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem BTL CardioPoint |  |
| 2 | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania |  |
| 3 | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię |  |
| 4 | Modyfikacje pozycji punktu J |  |
| 5 | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz |  |
| 6 | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn |  |
| 7 | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem |  |
| 8 | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP |  |
| 9 | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie |  |
| 10 | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia |  |
| 11 | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi |  |
| 12 | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia |  |
| 13 | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym |  |
| 14 | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku |  |
| 15 | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby |  |
| 16 | W zestawie klasyczny przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) |  |
| 17 | Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu |  |
| 18 | Trendy ST dla wszystkich kanałów |  |
| 19 | Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia |  |
| 20 | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii |  |
| 21 | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku |  |
| 22 | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby |  |
| 23 | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania |  |
| 24 | Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych |  |
| 25 | Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia |  |
| 26 | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama) |  |
| 27 | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG |  |
| 28 | Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania |  |
| 29 | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. |  |
| 30 | Cyrkiel do pomiarów manualnych |  |
| 31 | Konfigurowanie raportu końcowego |  |
| 32 | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP |  |
| 33 | Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni |  |
| 34 | Archiwizacja danych medycznych |  |
| 35 | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów |  |
| 36 | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY |  |
| 37 | Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3 |  |
| 38 | Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej |  |
| 39 | Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International. |  |
| 40 | Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody |  |
| 41 | Jezdne stanowisko stojące z miejscem na komputer i drukarkę |  |
| 42 | Moduł automatycznego pomiaru NIBP i SpO2 w trakcie próby wysiłkowej zintegrowany z oprogramowaniem do próby wysiłkowej (pomiary automatycznie i bez dodatkowej ingerencji użytkownika są podawane i zapisują się w badaniu) |  |
| 43 | Podciśnieniowy system aplikacji elektrod zintegrowany z oprogramowaniem i stolikiem |  |
| Bieżnia |  |  |
| 44 | Wymiary: Długość: max. 205cm Szerokość max. 80 cm Wysokość: max. 112 cm |  |
| 45 | Powierzchnia do biegania: 50 x150 cm tolerancja +/- 2% |  |
| 46 | Wysokość pasa od podłogi: 17 cm tolerancja +/- 2% |  |
| 47 | Wysokość poręczy od podłogi: 93 cm tolerancja +/- 2% |  |
| 48 | Waga: 163 kg tolerancja +/- 2% |  |
| 49 | Maksymalna waga pacjenta: 200 kg |  |
| 50 | Zakres prędkości: 0 –20 km/h |  |
| 51 | Przyrost prędkości: 0,1 km/h |  |
| 52 | Zakres nachylenia: 0 – 25 % |  |
| 53 | Przyrost nachylenia: 0.5 % |  |
| 54 | Silnik pasa bieżni: Asynchroniczny 2 KM |  |
| 55 | Silnik podnoszenia: 90 watów DC |  |
| 56 | Przycisk zatrzymania awaryjnego |  |
| Zasilanie |  |  |
| 57 | Maksymalna moc wejściowa: 2.1 kVA |  |
| 58 | Pas bieżni: Absorbujący uderzenia, samosmarujący system, grubość 2.7 mm |  |
| 59 | Działanie: Zdalne sterowanie |  |
| 60 | Port szeregowy: Asynchroniczny RS 232 |  |
| 61 | Złącze: DB9 F |  |
| 62 | Szybkość transmisji: 4800 bps |  |
| 63 | Bieżnia wyposażona w ekran sterujący |  |
| 64 | Warunki pracy Temperatura: Od 10 do 40 C° Wilgotność: Mniejsza niż 85% |  |
| 65 | Warunki przechowywania i transportu Temperatura: Od -10 do 60 C° Wilgotność: Mniejsza niż 90% Pakowanie: Kartonowe pudło z drewnianą paletą |  |
| 66 | Napięcie sieciowe 230 V AC, 50-60 Hz, ±10% |  |
| 67 | Włącznik zasilania sieciowego Z tyłu bieżni, pozycja 0 (off) i I (on) |  |
| 68 | Główny przewód zasilający: Nierozłączny, 2P+T, 3 x 2.5 mm2, długość: 3.5 m |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
| 69 | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
| 70 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
| 71 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
| 72 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |

- Stacja robocza wraz z drukarką – sztuk 1

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor i7 |  |
| 2 | Pamięć 8 GB |  |
| 3 | Dysk 1TB lub więcej |  |
| 4 | Monitor 24 całe fullhd |  |
| 5 | Drukarka |  |
| 6 | 6x złącze usb |  |
| 7 | Czytnik kart SD |  |
| 8 | Zainstalowane oprogramowanie - platforma medyczna, która zawiera takie moduły jak: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię |  |
| 9 | Kompatybilna ze stolikiem jezdnym do próby wysiłkowej |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
| 10 | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
| 11 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
| 12 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
| 13 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |