Zadanie nr 2 składające się z 5 części:

- Pulsoksymetr – sztuk 4

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary: max. 254 mm (szerokość) x 90 mm (wysokość) x 185 mm (długość) |  |
|  | Waga <1,5 kg |  |
|  | Ekran: kolorowy dotykowy LCD, wymiary: max. 4,3”, 480 x 272 pikseli |  |
|  | Podświetlenie zakres: 0-5 |  |
|  | Przechowywanie danych: trend 168 godzin, rozdzielczość: 1 min. |  |
|  | Wyświetlanie tabeli trendów graficznych / trendów krótkoterminowych / długoterminowych |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności |  |
|  | Pamięć wewnętrzna do przechowywania danych |  |
|  | Karta SD |  |
|  | Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy 11,1 V 4400mA, Czas pracy (gdy jest w pełni naładowany): 5 godzin, Czas ładowania (do całkowitego naładowania): 4 godziny |  |
|  | Tryb pracy: ciągły |  |
|  | Dedykowana rączka do przenoszenia urządzenia |  |
|  | Monitorowanie pulsu, oraz wysycenia krwi tlenem, |  |
|  | Możliwość rozbudowy o NIBP, możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 w technologii Masimo, możliwość rozbudowy o EtCO2 |  |
|  | Jednostka pomiaru: „mmHg” lub „kPa” |  |
| Alarm |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny, |  |  |
|  | Regulowane limity alarmowe |  |
|  | Głośność alarmu: zakres: 0-9 |  |
|  | Opóźnienie alarmu: wyłączone, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s lub 8s. |  |
| SpO2 |  |  |
|  | Zakres wyświetlania: 0% ~ 100% |  |
|  | Dokładność SpO2: ±2% (w zakresie 70%~100%) |  |
|  | Zakres limitu alarmowego SpO2: górny: 1%~100%, dolny: 0%~99% |  |
| PR |  |  |
|  | Zakres wyświetlania 25~250bpm |  |
|  | Rozdzielczość ±1 bpm |  |
|  | Dokładność: ±2% lub ±2bpm, w zależności od tego, która wartość jest większa |  |
| NIBP |  |  |
|  | Metoda pomiaru: Automatyczna metoda oscylometryczna |  |
|  | Tryb pracy: Ręczny, automatyczny, |  |
|  | Interwał pomiaru w trybie automatycznym: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480min |  |
|  | Skurczowe ciśnienie krwi: dorośli: 40-270 mmHg dzieci: 40-200 mmHg |  |
|  | Średnie ciśnienie krwi: dorośli: 20-230 mmHg dzieci: 20-175 mmHg |  |
|  | Rozkurczowe ciśnienie krwi: dorośli: 10-210 mmHg dzieci: 20-175 mmHg |  |
|  | Dokładność pomiaru: Maksymalny średni błąd: ±5mmHg Maksymalne średnie odchylenie: 8mmHg |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania i analizy danych |  |
|  | Wyświetlanie danych wskaźnika perfuzji – wykres słupkowy / cyfrowy |  |
|  | Wysoka wydajność pomiaru podczas ruchu przy niskiej perfuzji |  |
|  | HL7 eksport do klinicznych systemów informacyjnych |  |
|  | Stopień ochrony wlotu cieczy IPX2 |  |
|  | Autoryzacja na serwis na terenie Polski |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |

- Skaner naczyń – sztuk 2

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skaner naczyń krwionośnych emitujący promieniowanie podczerwone, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami. Lokalizacja naczyń krwionośnych dokonywana jest poprzez wchłanianie promieniowania podczerwieni przez hemoglobinę we krwi – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem. |  |
| 2 | Obudowa ze specjalnym otworem pozwalającym na zamocowanie smyczy na nadgarstek zapobiegającej upadkowi urządzenia po wypadnięciu z ręki. |  |
| 3 | Emisja promieniowania podczerwonego z dwóch niezależnych źródeł o długości fali 850nm każdy (2x850nm). |  |
| 4 | Drugie niezależne źródło światła podczerwonego zwiększające jakość wyświetlanej mapy żylnej. |  |
| 5 | Możliwość pracy w trybach wyświetlania minimum: pozytyw, negatyw, pomiar głębokość naczyń |  |
| 6 | Automatyczny pomiar głębokości żył z trójstopniowym wskazaniem jego wyniku poprzez projekcję trójkolorowej mapy żył wskazującej ich głębokość: żyły czerwone do 2 mm, żyły niebieskie 2-4 mm, żyły zielone powyżej 4 mm. |  |
| 7 | Ilość kombinacji kolorów wyświetlania mapy: 5. Każda z kombinacji kolorów występująca w dwóch wariantach standardowym i inwersji (zamiana koloru żyły z kolorem tła) |  |
| 8 | Ilość poziomów jasności wyświetlania: minimum 4 |  |
| 9 | Ilość rozmiarów okna wyświetlania: minimum 3 |  |
| 10 | Rozdzielczość wyświetlanej mapy naczyń krwionośnych minimum 414 500 pikseli |  |
| 11 | Skaner wyświetlający informację o rozdzielczości okna wyświetlania w pikselach |  |
| 12 | Wbudowany wyświetlacz o wielkości minimum 1,3 cala wskazujący wszystkie uruchomione na urządzeniu funkcje, minimum: rozdzielczość wyświetlanej mapy naczyń w pikselach, poziom jasności, kolor, stan baterii, tryb pomiaru głębokości. |  |
| 13 | Urządzenie wyposażone w klawiaturę składającą się z przycisków niewystających w żadnym z kierunków poza płaszczyznę ściany obudowy, ułatwiających czyszczenie urządzenia. |  |
| 14 | Bezpośrednia, krokowa regulacja parametrów w pętli przy pomocy Przycisków jednofunkcyjnych oznaczonych graficznie, zgodnie z funkcją przeznaczenia. |  |
| 15 | Kolorowe Diody LED wyświetlające na obudowie urządzenia informacje o włączeniu urządzenia, stanie baterii oraz ładowaniu baterii |  |
| 16 | Wbudowana bateria litowo-jonowa |  |
| 17 | Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym przy rozładowanej baterii |  |
| 18 | Statyw jezdny z elastycznym ramieniem, blokadą zapobiegającą upadkowi urządzenia, niewymagający przykręcania urządzenia do statywu, oraz uchwytem na ładowarkę i rączką z możliwością regulacji wysokości oraz kierunku jej zamocowania |  |
| 19 | Samozatrzaskowa głowica pozwalająca na montaż urządzenia w 3 sekundy |  |
| 20 | Pięcioramienna podstawa statywu jezdnego z blokadą co najmniej trzech kół o zwiększonej stabilności. Montaż kolumny statywu w centralnym wgłębieniu podstawy zapewnia obniżenie środka ciężkości i zwiększenie stabilności konstrukcji nawet przy nierównomiernym obciążeniu lub podczas przesuwania po powierzchniach o różnej strukturze. |  |
| 21 | W zestawie mobilna ładowarka ze standardowym, wytrzymałym złączem DC umożliwiająca używanie jej wraz ze statywem i bez niego. |  |
| 22 | Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): max. 225 x 70 x 65 mm |  |
| 23 | Faktyczna waga urządzenia: bez zasilacza i bez statywu 430 g (+/- 2%) |  |
| 24 | Warunki pracy: - temperatura – od 50C do 400C - wilgotność – od 20% do 90% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji |  |
| 25 | Warunki transportu i przechowywania: - temperatura – od -20°C do 55°C - wilgotność – od 10% do 95% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji |  |
| 26 | Urządzenie sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy 1 |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
| 27 | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
| 28 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
| 29 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
| 30 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |

- Kardiomonitor ze stacją centralnego nadzoru – sztuk 1

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 2,9 kg |  |
| 2 | 5-godzinna praca na akumulatorze |  |
| 3 | Pojemność wbudowanego akumulatora min. 4400 mA |  |
| 4 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora |  |
| 5 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci |  |
| 6 | Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz |  |
| 7 | Komunikacja za pomocą USB, LAN, WLAN możliwość rozbudowy o komunikację (Wi-Fi) |  |
| 8 | Opcja przywołania pielęgniarki |  |
| 9 | Możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej umożliwiające podłączenie do min. 64 monitorów |  |
| 10 | Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorosłych, dzieci oraz noworodków |  |
| 11 | Kardiomonitor o konstrukcji umożliwiającej powieszenie na łóżku, ustawienie na płaskiej powierzchni oraz zamontowaniu na stoliku jezdnym. |  |
| 12 | Uchwyt umożliwiający przenoszenie, ułożenie kardiomonitora na płaskiej powierzchni oraz powieszenie na łóżku pacjenta |  |
| 13 | Kardiomonitor z kolorowym, dotykowym ekranem LCD TFT o przekątnej nie mniejszej niż 12,1 cala, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli |  |
| 14 | Wymiary max. 330(szerokość) x260(wysokość)x70(długość) |  |
| 15 | Trendy mierzonych parametrów co najmniej 168 godzinne z rozdzielczością co 1 min |  |
| 16 | Dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie za pomocą dużych, czytelnych znaków |  |
| 17 | Obsługa kardiomonitora za pomocą: pokrętła nawigacyjnego, przycisków oraz ekranu dotykowego |  |
| 18 | Detekcja minimum 16 rodzajów arytmii |  |
| 19 | Wyświetlanie minimum 200 zdarzeń alarmów fizjologicznych oraz minimum 100 zdarzeń alarmów technicznych |  |
| 20 | Sygnał alarmowy Opóźnienie alarmu: Off, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, w zależności od ustawienia, domyślnie 4s Czas trwania pauzy: 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 10min, 15min lub na stałe, w zależności od ustawienia |  |
| 21 | Bezgłośna praca dzięki chłodzeniu konwekcyjnemu |  |
| 22 | Kardiomonitor wyposażony w port USB służący do zapisu parametrów pacjenta |  |
| 23 | Prezentacja na ekranie minimum pięciu różnych krzywych dynamicznych |  |
| 24 | Pomiar i monitorowanie następujących parametrów: - EKG - Odchylenie odcinka ST - Liczba oddechów (RESP) - Saturacja (SpO2) - Ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) Temperatura (T1,T2,TD) |  |
| 25 | Pomiar EKG: |  |
| 26 | Zgodność z normami: IEC 60601-2-27:2011 |  |
| 27 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3 i 5 odprowadzeniowego, |  |
| 28 | Możliwość wyświetlenia min. 7 kanałów EKG przy 5 odprowadzeniowym kablu |  |
| 29 | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15-300 bpm |  |
| 30 | Prędkość kreślenia co najmniej do wyboru 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |  |
| 31 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG |  |
| 32 | Sygnalizacja braku podłączenia elektrod |  |
| 33 | Czułość: Auto, 2.5mm/mV(x0.25), 5 mm/mV(x0.5), 10mm/mV(x1.0), 20mm/mV(x2.0) , 40mm/mV(x4.0) |  |
| 34 | Szerokość pasma Tryb diagnostyczny 0,05 ~ 100 Hz Tryb monitora 0,5 ~ 40 Hz Tryb chirurgiczny 1 ~ 25 Hz |  |
| 35 | Możliwość rozbudowy o 12 kanałowe EKG |  |
| 36 | Pomiar oddechów (RESP) : |  |
| 37 | Metoda bioimpedancji elektrycznej klatki piersiowej |  |
| 38 | Zakres pomiaru: 0 ~ 120 rpm |  |
| 39 | Dokładność pomiaru: ± 2 rpm |  |
| 40 | Prędkość kreślenia: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s |  |
| 41 | Sygnalizacja braku połączeń elektrod |  |
| 42 | Pomiar saturacji (SpO2): |  |
| 43 | Zakres pomiaru: 0-100% |  |
| 44 | Rozdzielczość wyświetlania SpO2: nie gorsza niż ± 1% |  |
| 45 | Dokładność pomiaru saturacji: ±2% (70%~100%) (tryb dla dorosłych/pediatryczny); ±3% (70%~100%) (tryb noworodkowy); nie określono, kiedy jest niższa niż 70% |  |
| 46 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP): |  |
| 47 | Zgodność z normami: IEC 80601-2-30:2009/A1:2013 |  |
| 48 | Automatyczna metoda oscylometryczna |  |
| 49 | Tryb pracy: ręczny, automatyczny, ciągły |  |
| 50 | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15-250mmHg |  |
| 51 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40-200 bpm |  |
| 52 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż ± 5 mmHg |  |
| 53 | Zakres programowania interwałów w trybie automatycznym: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480 min |  |
| 54 | Rozdzielczość: co najmniej 1 mmHg |  |
| 55 | Pomiar temperatury (TEMP): |  |
| 56 | Zgodność z normami: ISO 80601-2-56:2009 |  |
| 57 | Zakres pomiarowy: 0 ℃ ~ 50.0 ℃ |  |
| 58 | Dokładność pomiaru nie gorsza: ± 0.1 ℃ |  |
| 59 | Wyświetlanie co najmniej trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną (IBP): |  |
| 61 | Zgodność z normą: IEC60601-2-34 |  |
| 62 | Ciśnienie: Zakres pomiarowy: -50 ~ 400 mmHg Dokładność pomiaru: ±3 mmHg lub ±2%, w zależności od tego, która wartość jest większa Rozdzielczość: 1 mmHg |  |
| 63 | Tętno: Zakres pomiarowy: 35 ~ 250 bpm Dokładność pomiaru: ±3bpm Rozdzielczość: 1bpm |  |
| 64 | Możliwość rozbudowy o Kapnografię (EtCO2) Mainstream & Sidestream |  |
| 65 | Parametry pomiarowe: EtCO2, FiCO2, AwRR |  |
| 66 | Zakres pomiarowy EtCO2: 0~150mmHg, AwRR:0~150rpm |  |
| 67 | Opóźnienie bezdechu: 20s, 25s, 30s, 35s, 40s, 45s, 50s, 55s, 60s |  |
| 68 | Tryb pracy: czuwanie, pomiar |  |
| 69 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu minutowego serca wraz z IBP |  |
| 70 | Zakres pomiarowy: C.O. : 0.2 ~ 20 L/min |  |
| 71 | Dokładność: C.O. : ±5% , ±0.1 L/min |  |
| 72 | Możliwość rozbudowy o EEG (Elektroencefalografia) |  |
| 73 | Możliwość rozbudowy o CO2 (końcowo-wydechowe stężenie dwutlenku węgla EtCO2/FiCO2 w strumieniu głównym i bocznym) /+Masimo |  |
| 74 | Możliwość rozbudowy o Drukarkę |  |
| 75 | Typ: Termiczna |  |
| 76 | Prędkość drukowania: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |  |
| 77 | Rozmiar papieru: 50mm(długość) x 2m |  |
| 78 | Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz |  |
| 79 | Autoryzacja na sprzedaż i serwis |  |
| 80 | Oprogramowanie komputerowe do kompleksowej platformy medycznej, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer |  |
| Stacja centralna |  |  |
| Ekran główny |  |  |
| 81 | Maks. 64 łóżka (podwójny widok) |  |
| 82 | Widok pojedynczego/wielu łóżek |  |
| 83 | Ustawienia informacji o pacjencie |  |
| 84 | Ustawienia alarmu |  |
| 85 | Moduł NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi) |  |
| 86 | Ustawienia sieciowe do konfiguracji adresu IP |  |
| 87 | Godzina i data |  |
| 88 | Język angielski |  |
| Dodatkowe Funkcje |  |  |
| 89 | Wybór: Kolor, rozmiar tekstu (fala i parametr) |  |
| 90 | Widok Trendów: obsługuje cztery tryby widoku: "Alarm", "Pełny Zapis", "Wykresy", "Tabela" |  |
| 91 | Alarm: Alarmy audio i wizualne. Poziomy alarmów to: „Wysoki”, „Średni”, „Niski”, „Wiadomość”. Możesz sprawdzić czas alarmu, komunikat alarmowy i poziom alarmu. |  |
| 92 | Pełny Zapis: Wyświetla wszystkie parametry i przebiegi otrzymane z monitora pacjenta. |  |
| 93 | Wykresy: Zakres wykresów można wybrać od „10 minut” do „6 godzin” i można go przesunąć do dowolnego punktu w czasie za pomocą poziomego paska przewijania. |  |
| 94 | Tabela: Wyświetla trendy parametrów w tabeli. Możesz wybrać interwał czasowy dla parametru od „1 sekundy” do „10 minut” i wyświetlić go w tabeli. |  |
| 95 | NIBP: Zdalna kontrola NIBP (pomiar ręczny, ciągły, automatyczny) |  |
| 96 | Drukuj: Drukarka sieciowa |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
| 97 | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
| 98 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
| 99 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
| 100 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |

- Kozetka lekarska, elektryczna – sztuk 1

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | płynna regulacja wysokości za pomocą siłownika sterowanego pilotem przewodowym, |  |
| 2 | płynna regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową |  |
| 3 | cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu |  |
| 4 | leże tapicerowane porofleksem, bezszwowo |  |
| 5 | w wezgłowi podłużny otwór na twarz umożliwiający swobodne oddychanie |  |
| 6 | profile i rury stalowe, pokryte lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekujące, |  |
| 7 | Wyrób medyczny, posiada znak CE |  |
| 8 | szerokość całkowita: 700 mm |  |
| 9 | długość całkowita - 1960-2110 mm |  |
| 10 | regulacja wysokości zakres kątowej regulacji podgłówka - 43-74 |  |
| 11 | zasilanie: ~220-230 V, 50Hz |  |
| 12 | maksymalne dopuszczalne obciążenie: 250 kg |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
| 13 | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
| 14 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
| 15 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
| 16 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |

- Ssak elektryczny – sztuk 1

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | maksymalny przepływ 60 L/min |  |
| 2 | maksymalne podciśnienie - 95 kPa |  |
| 3 | wymiary 470x740x430 mm |  |
| 4 | Waga do 20 kg |  |
| 5 | napięcie zasilania 230 V/50 Hz |  |
| 6 | przenośny |  |
| 7 | zasilanie sieciowe |  |
| 8 | jeden zbiornik zabezpieczający |  |
| 9 | pedał do sterowania nożnego |  |
| 10 | pokrętło do płynnej regulacji siły ssania |  |
| 11 | cykl pracy-praca ciągła |  |
| 12 | dwie butle 2L z poliwęglanu ( sterylizacja w 120 stopniach C) |  |
| 13 | wskaźnik i regulator podciśnienia |  |
| 14 | wózek jezdny na kółkach |  |
| 15 | dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów |  |
| 16 | Wyrób medyczny - deklaracja zgodności oraz certyfikat CE |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
| 17 | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
| 18 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
| 19 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
| 20 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |