Zadanie nr 4 składające się z 2 części:

- Strzykawkowa pompa infuzyjna – sztuk 9

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. |  |
| 2 | Strzykawki montowane od czoła. |  |
| 3 | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. |  |
| 4 | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy. |  |
| 5 | Wysokość pompy 11,5 cm |  |
| 6 | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h |  |
| 7 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. |  |
| 8 | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). |  |
| 9 | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). |  |
| 10 | Dokładność infuzji ± 2% |  |
| 11 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka czas lub szybkość podaży |  |
| 12 | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |  |
| 13 | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków. |  |
| 14 | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |
| Cechy pompy |  |  |
| 15 | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. |  |
| 16 | Kolorowy ekran pompy. |  |
| 17 | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. |  |
| 18 | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. |  |
| 19 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |
| 20 | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. |  |
| 21 | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. |  |
| 22 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
| 23 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
| 24 | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |  |
| 25 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej wyposażonej w port komunikacyjny Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. |  |
| 26 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |  |
| 27 | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |
| 28 | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |
| 29 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. |  |
| 30 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. |  |
| 31 | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 |  |
| 32 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej |  |
| 33 | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h |  |
| 34 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h |  |
| 35 | Waga do 2,3 kg. |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
| 36 | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
| 37 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
| 38 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
| 39 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |

- Statyw do pompy infuzyjnej – sztuk 4

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stojak z regulacją wysokości w zakresie: 1300-2250 mm, przystosowany do instalacji i transportu pomp infuzyjnych |  |
| 2 | lekka podstawa z tworzywa sztucznego, pięcioramienna na 5 kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm (czarne), w tym dwa z blokadą |  |
| 3 | kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 25 mm |  |
| 4 | kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm |  |
| 5 | głowica G-02 (na 4 haczyki) ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 |  |
| 6 | możliwość zawieszenia butelek i worków z płynem |  |
| 7 | możliwość zamocowania 1-2 pomp infuzyjnych |  |
| 8 | wymiary: 600x1950x600 mm [szerokość x wysokość x głębokość] |  |
| 9 | waga: 7 kg |  |
| 10 | dopuszczalne całkowite obciążenie: 16 kg |  |
| 11 | listwa zasilająca na 5 gniazd |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
| 12 | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
| 13 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
| 14 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
| 15 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |