Załącznik A do Formularza oferty – język polski

FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Pełna nazwa urządzenia, ilość: Aparat do badania funkcji mitochondriów – 1 szt.

Typ, model: .......................................................................................

Producent: ........................................................................................

| Lp. | Parametry i warunki wymagane: | Opis parametrów i warunków oferowanych (wypełnia Wykonawca): |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Dwu-komorowy respirometr do monitorowania konsumpcji i produkcji tlenu w małych ilościach tkanki biologicznej (mg) |  |
|  | Obudowa aparatu ze stali nierdzewnej |  |
|  | Wyposażenie w zintegrowany elektroniczny termostat Peltiera |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w obu komorach respirometru w zakresie temp. pomiędzy co najmniej 5 a 45 °C z jednoczesną jej wysoką stabilnością (dokładność pomiarowa min. ± 0.01 °C) |  |
|  | Wyposażenie w dwa niezależnie sterowane systemy mieszadeł elektromagnetycznych |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości mieszania w zakresie od min. 200 do 800 obr./min |  |
|  | Możliwość monitorowania ciśnienia barometrycznego z rozdzielczością min. ±0.1 kPa |  |
|  | Wykonanie wrażliwych elementów respirometru z materiałów nie zawierających plastików absorbujących tlen (np. teflon) |  |
|  | Minimalne wielkości limitu detekcji dla przepływu tlenu (O2 flux) poniżej 1.5 pmol O2 s-1 mL-1 |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru stężenia tlenu: 1000 µM do 0.005 µM. Wielkości szumu (odchylenie standardowe) przy zerowych stężeniach tlenu – poniżej 0.05 μM O2 |  |
|  | Wysoki zakres liniowości sygnału, pozwalający na uzyskanie minimalnych częstotliwości oddychania w pełnym zakresie saturacji tlenem (od wartości charakteryzujących powietrze atmosferyczne od wartości zerowych) |  |
|  | Wyposażenie w sterowaną przez oprogramowanie mikropompę umożliwiającą: (1) wstępnie zaprogramowane automatyczne miareczkowanie jednego roztworu; (2) utrzymanie stabilnego poziomu iniekcji; (3) kontrolowanie na zasadzie sprzężenia zwrotnego określonego poziomu O2, pH lub innych parametrów w komorach urządzenia |  |
|  | Wyposażenie w oprogramowanie dedykowane do badań respirometrii wysokiej rozdzielczości |  |
|  | Wyposażenie w moduł do jednoczesnego pomiaru konsumpcji tlenu oraz autofluorescencji NAD(P)H |  |
|  | Możliwość pomiarów techniką cyklicznej woltamperometrii oraz pomiaru potencjału redox koenzymu Q |  |
|  | Możliwość fluorymetrycznych pomiarów produkcji nadtlenku wodoru, produkcji ATP, potencjału błony mitochondrialnej oraz Ca2+ |  |
|  | Wyposażenie w komory małej objętości do zminimalizowania objętości próbki przy analizach przebiegu fosforylacji oksydacyjnej i oddychania komórkowego (objętość komory min. 0.6 mL) |  |
|  | Wyposażenie w zintegrowany z urządzeniem komputer z panelem dotykowym |  |
|  | Ciężar jednostki głównej do 15 kg |  |
|  | Maksymalne wymiary jednostki głównej 50x35x30 cm (długość x szerokość x wysokość) |  |

Powyższe funkcje oraz parametry są minimalnymi warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli podając odpowiednio parametry techniczno-użytkowe, czyli funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych modeli. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru techniczno-użytkowego w jednostkach wskazanych w kolumnie 2. Zamawiający dopuszcza wpisanie słowa TAK lub równoznaczne, jeżeli Zamawiający jest w stanie zweryfikować dany parametr w złożonych wraz z ofertą przedmiotowych środkach dowodowych. Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

W sytuacji jeśli Wykonawca nie wypełni któregoś wiersza kolumny 3, Zamawiający zweryfikuje ten parametr
w przedmiotowych środkach dowodowych i przyjmie, iż zaoferowano parametr opisany w przedmiotowym środku dowodowym.