## Arkusz1
ZADANIE NR 1 - ECHO SERCA Z KOMPLETEM GŁOWIC - 1 KPL
Proszę edytować plik
Lp. | Opis parametru wymaganego/ granicznego | Wartość wymagana/graniczna | Parametry punktowane | Wartość oferowana
1 | Wykonawca posiadający autoryzację producenta na sprzedaż na terenie Polski. Wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny oferowanego sprzętu na terenie Polski. | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Producent, nazwa i typ,/model | podać
4 | Aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025 | podać
Konstrukcja i konfiguracja
5 | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich i wadze maksymalnie 90 kg | TAK, podać
6 | System operacyjny Windows 10 (lub równoważny) lub nowszy | TAK, podać
7 | Liczba procesowych kanałów cyfrowych min 35 000 000 | TAK, podać
8 | Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px bez przeplotu | TAK, podać
9 | Panel dotykowy o przekątnej min. 12”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet | TAK, podać
10 | 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK, podać
11 | 1 aktywne gniazdo do przyłączenia głowicy dopplerowskiej tzw. „ślepej” | TAK, podać
12 | Urządzenie wyposażone w elastyczne wieszaki na głowice zapobiegające plątaniu się kabli, dostępne po obu stronach konsoli/panelu | TAK, podać
13 | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od konsoli aparatu: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK, podać
14 | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół min 20 cm, obrót w lewo/prawo min. 160° w każdą stronę | TAK, podać | <170° - 10pkt
15 | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 500 MB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG, do systemu operacyjnego min. 1 TB | TAK, podać
16 | Porty USB wbudowane w panel sterowania, min. 2 | TAK, podać | TAK- 10pkt, NIE - 0pkt
17 | Porty USB (min. 5) wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | TAK, podać
18 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis dopplera fali ciągłej min. 45 sekund | TAK, podać
19 | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D min. 60 sek | TAK, podać
20 | Dynamika aparatu min. 350 dB | TAK, podać
21 | Zakres pracy aparatu definiowany częstotliwościami pracy możliwych do podłączenia sond min. 1 – 26 MHz | TAK, podać
22 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM | TAK, podać
23 | Fabryczne ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK, podać
24 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK, podać
25 | Możliwość integracji jednokierunkowej aparatu USG z komputerem użytkownika lub serwerem, umożliwiając automatyczny eksport badania tj. wykonanych zdjęć, pętli obrazowych oraz raportu do wskazanego folderu | TAK, podać
26 | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne | TAK, podać
27 | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego logo w nagłówku szpitala | TAK, podać | TAK- 10pkt, NIE - 0pkt
28 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK, podać
29 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK, podać
30 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet | TAK, podać
31 | Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu | TAK, podać
32 | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | TAK, podać
33 | Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych min. 2D, 2D/CD, 2D/CD/PW | TAK, podać | TAK- 10pkt, NIE - 0pkt
34 | Głośność pracy aparatu min. <45 dBa | TAK, podać
Obrazowanie i prezentacja obrazu
35 | Głębokość penetracji min. 38cm | TAK, podać
36 | Porównywanie min. 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK, podać
37 | Tryb duplex (B i B/CD) | TAK, podać
38 | Tryb duplex (B + PWD) | TAK, podać
39 | Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD) | TAK, podać
40 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 7 regulatorów | TAK, podać
41 | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min. 4 regulatory | TAK, podać | ≥5 regulatorów - 10pkt
42 | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) min. 1800Hz | TAK, podać
43 | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego na min. 80% ekranu | TAK, podać
44 | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK, podać
45 | Obrazowanie trapezowe lub rombowe | TAK, podać
46 | Obrazowanie harmoniczne | TAK, podać
47 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK, podać
48 | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) dla zerowego kąta min. +/- 8 m/s | TAK, podać
49 | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX min. 7 m/sek przy zerowym kącie. | TAK, podać
50 | Zakres prędkości Doppler Kolorowy dla zerowego kąta min. 3,0 m/sek. | TAK, podać
51 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK, podać
52 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5 mm - 20,0 mm | TAK, podać
53 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-20 stopni | TAK, podać
54 | Ilość map kolorów - min. 5 | TAK, podać
55 | Min. 150-krotne powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK, podać
56 | Min. 150-krotne powiększenia obrazu zamrożonego | TAK, podać
57 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK, podać
58 | Funkcja pozwalająca na wstawienie bramki dopplera wewnątrz naczynia, korekcję kąta PW oraz CD dostępna po naciśnięciu jednego przycisku | TAK, podać
59 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | TAK, podać
60 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK, podać
61 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | TAK, podać
62 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK, podać
63 | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK, podać
64 | Tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii (inny niż Power Doppler) pozwalającej na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem. Tryb obrazowania dostępny na głowicy liniowej, convex, microconvex. Możliwość prezentacji kierunku napływu. | TAK, podać
65 | Funkcja automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | TAK, podać
66 | Możliwość zmiany formatu wyświetlania tj. rozmiarów i położenia względem siebie obrazu 2D oraz spektrum na obrazach zamrożonych i z pamięci dla trybów PWD | TAK, podać
67 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK, podać
68 | Możliwość regulacji jasności obrazu na danej głębokości przy użyciu suwaków TGC po zamrożeniu obrazu oraz z pamięci aparatu | TAK, podać
69 | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badań: kardiologicznych dorosłych, kardiologicznych dzieci, jamy brzusznej, naczyń, TCD, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych | TAK, podać
Głowice
70 | Głowica convex w technologii Single Crystal lub analogicznej | TAK, podać
· Zakres częstotliwości obrazowania min. 1.0 – 5.0 MHz. (±1 MHz)
· Obrazowanie harmoniczne
· Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
· Liczba elementów min. 310
· Szerokość pola widzenia głowicy min. 105 stopni
· Szerokość płaszczyzny obrazowania min 55 mm
71 | Głowica sektorowa w technologii Single Crystal lub analogicznej | TAK, podać
· Zakres częstotliwości obrazowania min. 1.0 – 6 MHz. (±1 MHz)
· Obrazowanie harmoniczne
· Liczba elementów min. 80
· Kąt obrazowania w trybie B minimum 80º
73 | Głowica liniowa | TAK, podać
· Zakres częstotliwości obrazowania min. 5.0 – 12.0 MHz. (±1 MHz)
· Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
· Obrazowanie harmoniczne
· Liczba elementów min. 500
· Szerokość płaszczyzny obrazowania min. 50 mm
Możliwości rozbudowy
74 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye min 17 segmentów. Automatyczne rozpoznawanie projekcji dwu, trzy i czterojamowej bez konieczności ręcznego wskazywania projekcji i punktów obrysu. | TAK, podać
75 | Możliwość rozbudowy o wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus | TAK, podać
76 | Możliwość rozbudowy o w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, RV S | TAK, podać
77 | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK, podać
78 | Możliwość rozbudowy o platformę komunikacyjną do zastosowań niediagnostycznych wbudowaną bezpośrednio w ultrasonograf, która umożliwia operatorowi aparatu współpracę z personelem wsparcia technicznego bezpośrednio z poziomu ultrasonografu. Platforma powinna pozwalać użytkownikowi na wykonywanie minimum następujących czynności: • Zarządzanie kontaktami • Prowadzenie czatu tekstowego • Nawiązywanie połączenia audio • Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej • Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu | TAK, podać
79 | Możliwość rozbudowy o głowicę do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych | TAK, podać
· Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz (+/- 1MHz)
· Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni
· Możliwość zaprogramowania dla oferowanej głowicy protokołu z ustawionymi dowolnymi kątami w zakresie 0 do 360 stopni zmieniającymi się w sposób automatyczny po akceptacji danej projekcji
· Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD
· Ilość elementów min. 2900
80 | Możliwość rozbudowy o głowicę do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych (tzw. 3D TEE) | TAK, podać
· Zakres częstotliwości obrazowania min. od 2 do 8 MHz (+/- 1MHz)
· Funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy np. możliwość nagrywania
· Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD
· Liczba elementów min. 2300
Dodatkowe
81 | Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 24 miesięce | TAK, podać
82 | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne. | TAK, podać
83 | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 8 lat od momentu złożenia oferty | TAK, podać
84 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK, podać
85 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać
86 | Wykonanie nieodpłatnie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przeglądów technicznych | TAK, podać