ZADANIE NR 13 – URZĄDZENIE DO MECHANICZNEJ  KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ Z WYPOSAŻENIEM – 1  ZESTAW

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane i oceniane) | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | INFORMACJE OGÓLNE |  | Informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2026- urządzenie fabryczne nowe | TAK, podać |  |
| 2. | Model/Typ/Producent, kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| II. | OPIS PARAMETRÓW |  | Opis parametrów |
| 1. | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK |  |
| 2. | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | TAK |  |
| 3. | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC Głębokość – od 4 do 5 cm (+/- 5mm) Częstość – od 100 do 120 ucisk/min. | TAK |  |
| 4. | Możliwość kompresji klatki piersiowej w granicach min. 4 – 6 cm | TAK |  |
| 5. | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę ( np.podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację) | TAK |  |
| 6. | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V - zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 240 V | TAK |  |
| 7. | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min. | TAK |  |
| 8. | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | TAK |  |
| 9. | Ładowarka wewnątrz urządzenia | TAK |  |
| 10. | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego: min. 40 min. | TAK |  |
| 11. | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  |
| 12. | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg | TAK |  |
| 13. | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email | TAK |  |
| 14 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund | TAK |  |
| 15 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 1. | torba lub plecak | TAK |  |
| 2. | deska pod plecy | TAK |  |
| 3. | podkładka stabilizująca pod głowę | TAK |  |
| 4. | pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia | TAK |  |
| 5. | jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentami przy masażu (min. 2 szt.) | TAK |  |
| 6. | akumulator | TAK |  |
| III. | GWARANCJA |  | GWARANCJA |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące Czas reakcji serwisu do 72h Dostępność serwisowa i części zamiennych min. 10 lat | TAK, podać |  |