ZADANIE NR 2  - APARAT EKG – 4 SZTUKI

Nazwa producenta:..................................................................

Nazwa i typ/model   ................................................................

Kraj pochodzenia:.....................................................................

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: min. 2026 | Tak |  |
|  | Rejestracja odprowadzeń EKG 12 standardowych | Tak |  |
|  | Tryb wydruku 1, 3, 6 przebiegów EKG wybranej grupy | Tak |  |
|  | Rodzaje badań: ręczne, AUTO | Tak |  |
|  | Długość badania automatycznego: 3-16 sekund |  |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1,3,6 przebiegów EKG |  |  |
|  | Drukarka wbudowana aparatu o szerokości papieru 112 mm | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | Wykonywanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Tak |  |
|  | Czułość: 2,5: 5; 10; 20 mm/mV | Tak |  |
|  | Prędkości zapisu (12,5; 25 i 50 mm/s) | Tak |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika 12bitów | Tak |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz | Tak |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych, filtr izolinii | Tak |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdego kanału | Tak |  |
|  | Ciągły pomiar akcji serca i prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | Tak |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeni stymulatora serca | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Tak |  |
|  | Pamięć min. 1000 pacjentów lub 1000 badań | Tak |  |
|  | Wymiary: 245-260 x 195-200 x 45-50 mm (+/-2%) | Tak |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 | Tak |  |
|  | Klawiatura membranowa z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeni stymulatora serca | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Tak |  |
|  | Zestaw zawiera wózek pod EKG kompatybilny ze sprzętem (4 sztuki) | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |