## Zad. Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr TZ.383.32.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem posiadający badania kliniczne na potwierdzenie skuteczności filtracji w zakresie bakterii i wirusów , pasywny, do użytku przy pracy z energią monopolarną, przepływ na poziomie 6 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do trokara laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK. W zestawie specjalna klamra do mocowania filtra do obłożenia operacyjnego na wybranym poziomie. |  | 500 | zest.
2 | Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem posiadający badania kliniczne na potwierdzenie skuteczności filtracji w zakresie bakterii i wirusów , w tym na COVID-19, pasywny, dedykowany do zabiegów laparoskopowych, z użyciem zaawansowanych technik elektrochirurgicznego preparowania tkanek i zamykania naczyń, do użytku przy pracy z energią monopolarną, bipolarną, ultradźwiekami i laserem, przepływ na poziomie 8 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do trokara laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK. W zestawie specjalna klamra do mocowania filtra do obłożenia operacyjnego na wybranym poziomie. |  | 500 | zest.
3 | Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny typu POUCH, jednorazowego użytku, z samorozprężającym drutem, z pamięcią kształtu, tuba odłączana, pojemność 200ml, wym. 10x16cm, dedykowany do płaszczy trokarów o śr. 10/12mm. Obowiązkowo dostępny worek ze zintegrowanym systemem ektrakcji - poj. 255 ml, o wym. 10x16cm |  | 2000 | szt.
4 | Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny typu POUCH z samorozprężalnym drutem i tubusem do usuwania narządów, tuba odłączana, o wym, 15x18cm poj. 680ml, dedykowany do płaszczy trokarów o śr. 10/12mm. Obowiązkowo dostępny worek ze zintegrowanym systemem ektrakcji oraz identycznych wymiarach i pojemności. |  | 1500 | szt.
5 | Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny typu POUCH do usuwania dużych organów z samorozprężalnym drutem i tubusem, tuba odłączana. Prowadnica narzędzia z uchwytem na 3 palce, zbiornik o wym. 19 x 23cm, poj. 1500 ml. Dedykowany do płaszczy trokarów o śr. 12 mm |  | 30 | szt.
6 | Trokar laparoskopowy wielorazowego użytku wykonany z utwardzanego plastiku PEEK/PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wielorazowego użytku w kształcie walca, posiadającego dwa poczwórne skrzydełka uszczelniające podczas pracy z narzędziem, średnica 5 mm, długość części roboczej 10 cm, gwintowany z zaworem do insuflacji. Możliwość zakupu poszczególnych elementów trokara (min. tuba oraz korpus) osobno w razie uszkodzenia sprzętu. Elementy kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. |  | 20 | szt
7 | Trokar laparoskopowy wielorazowego użytku wykonany z utwardzanego plastiku PEEK/PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wielorazowego użytku w kształcie walca, posiadającego dwa poczwórne skrzydełka uszczelniające podczas pracy z narzędziem, średnica 10 mm, długość części roboczej 10 cm, gwintowany z zaworem do insuflacji. Możliwość zakupu poszczególnych elementów trokara (min. tuba oraz korpus) osobno w razie uszkodzenia sprzętu. Elementy kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. |  | 20 | szt
8 | Redukcja trokara laparoskopowego ultralekka - wykonana w całości z materiału syntetycznego - utwardzanego plastiku PEEK/ PPSU, 10 - 5 mm, w postaci wsuwanego w kołnierz trokara korpusu oraz części redukującej średnicę na pionowej prowadnicy połączonej ze sprężyną dociskową |  | 20 | szt
9 | Gwóźdź bezpieczny do trokara 5 mm, metalowy, składany, wielorazowego użytku, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. |  | 20 | szt
10 | Gwóźdź bezpieczny do trokara 10, mm, metalowy, składany, wielorazowego użytku, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT |  | 20 | szt
11 | Wkład roboczy do posiadanego przez Zamawiającego narzędzia laparoskopowego RUDOLF, grasper uniwersalny (obie bransze posiadające rzędy tępych zębów oraz półokrągłe wgłębienia), obie bransze ruchome, perforowane, końcówka gwintowana, śr. 5 mm, dł. 330 mm. Możliwość oferowania wkładu również w wersji bariatrycznej o dł. 450 mm. |  | 5 | szt
12 | Uszczelka zewnętrzna do posiadanych przez Zamawiającego trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU firmy RUDOLF kompatybilna z płaszczem trokara o śr. 5 mm, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. Uszczelka wielorazowego użytku w op. niesterylnym. |  | 100 | op
13 | Uszczelka zewnętrzna do posiadanych przez Zamawiającego trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU firmy RUDOLF kompatybilna z płaszczem trokara o śr. 10 mm , kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. |  | 100 | op
14 | Uszczelka wewnętrzna do posiadanych przez Zamawiającego trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU firmy RUDOLF kompatybilna z płaszczem trokarów 10 mm, dedykowana przez producenta. Uszczelka z silikonu medycznego w kształcie walca (podwójnego stożka) z 4 wklęsłymi skrzydełkami. Uszczelka wielorazowego użytku w op. niesterylnym |  | 100 | op
15 | Uszczelka wewnętrzna do posiadanych przez Zamawiającego trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU firmy RUDOLF kompatybilna z płaszczem trokarów 3 - 5 mm, dedykowana przez producenta. Uszczelka z silikonu medycznego w kształcie walca (podwójnego stożka) z 4 wklęsłymi skrzydełkami. Uszczelka wielorazowego użytku w op. niesterylnym |  | 100 | op
16 | Nożyczki laparoskopowe monopolarne, jednorazowego użytku, zagięte, obrotowe 360 stopni, obie bransze aktywne, rączka bez blokady, dł. 330mm, dł. ostrzy 17mm, śr. 5mm. Pełna izolacja części roboczej, aż do samych bransz. Rękojeść ergonomiczna z powiększnymi uchwytami, dla mniejszego zmęczenia podczas pracy, bardzo szerokie otwarcie i konstrukcja pozwalająca na cięcie samym końcem narzędzia. Nożyczki zapakowane w sztywne opakowanie TYVEK, dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego. |  | 200 | szt
17 | Disektor laparoskopowy typu MARYLAND, jednorazowego użytku, narzędzie kompletne, obrotowe 360 stopni, obie bransze aktywne, ze złączem monopolarnym, zakrzywione w lewo, delikatne, rączka plastikowa bez blokady, śr. 5mm, dł. bransz 19mm, dł. robocza 330mm. Pełna izolacja części roboczej, aż do samych bransz. Rękojeść ergonomiczna z powiększonymi uchwytami, dla mniejszego zmęczenia podczas pracy |  | 300 | szt
18 | Grasper laparoskopowy, jednorazowego użytku, narzędzie kompletne, obrotowe 360 stopni, ze złączem monopolarnym. Obie bransze aktywne, pełne, rączka plastikowa z blokadą na palec wskazujący, śr. 5mm, dł. 330mm, dł. bransz 22mm. Pełna izolacja części roboczej, aż do samych bransz. Rękojeść ergonomiczna z powiększonymi uchwytami, dla mniejszego zmęczenia podczas pracy. |  | 120 | szt
19 | Kompletne narzędzie bipolarne jednorazowego użytku, sterylne, obie bransze okienkowe, fakturowane i aktywne, kąt rozwarcia bransz 50 st., 360 st. obrotowe, rękojeść bez blokady. Narzędzie z jednorazowym przewodem kompatybilnym z diatermią posiadaną przez Zamawiającego. Podłączenie przewodu HF na dwa płaskie wtyki od góry pod kątem prostym względem rękojeści. Trzon w pełni zaizolowany śr. 5 mm, dł. 330 mm. Narzędzie oferowane w komplecie z trokarem laparoskopowym, jednorazowego użytku, sterylnym. W komplecie gwóźdź plastikowy, bezostrzowy, ścięty obustronnie asymetrycznie w kształcie "wyrostka łokciowego' zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas aplikacji , eliminujący konieczność szycia otrzewnej po wykonanym zabiegu. Gwóźdź oznaczony na kopułce średnicą oraz znacznikiem kierunkowym wskazującym właściwe położenie względem płaszcza trokara podczas łączenia i pracy. Płaszcz posiadający tubus trokara ścięty pod kątem i wyposażony w jednokierunkowy gwint, transparentny o wym.5mmx96mm. Górna część płaszcza z możliwością odkręcenia celem usunięcia dużych zmian przez płaszcz, z oznaczeniem kolorystycznym w celu łatwej identyfikacji właściwego położenia w trakcie ponownego złożenia. Wyposażony w trójwarstwową uszczelkę zewnętrzną oraz uszczelkę wewnętrzną w kształcie zastawki. Trokar wyposażony w zawór gazowy trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja (desuflacja bez konieczności odłączania drenu z gazem CO2). Produkt zapakowany w TYVEK dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego |  | 5 | kpl.
20 | Trokar laparoskopowy, 5mm, jednorazowego użytku, sterylny. W komplecie gwóźdź plastikowy, bezostrzowy, ścięty obustronnie asymetrycznie w kształcie "wyrostka łokciowego' zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas aplikacji, eliminujący konieczność szycia otrzewnej po wykonanym zabiegu. Gwóźdź oznaczony na kopułce średnicą oraz znacznikiem kierunkowym wskazującym właściwe położenie względem płaszcza trokara podczas łączenia i pracy. Płaszcz posiadający tubus trokara ścięty pod kątem i wyposażony w jednokierunkowy gwint, transparentny o wym. 5mmx96mm. Górna część płaszcza z możliwością odkręcenia celem usunięcia dużych zmian przez płaszcz, z oznaczeniem kolorystycznym w celu łatwej identyfikacji właściwego położenia w trakcie ponownego złożenia. Wyposażony w trójwarstwową uszczelkę zewnętrzną oraz uszczelkę wewnętrzną w kształcie zastawki. Trokar wyposażony w zawór gazowy trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja (desuflacja bez konieczności odłączania drenu z gazem CO2). Produkt zapakowany w TYVEK dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego. |  | 200 | kpl.
21 | Trokar laparoskopowy, 10 mm, jednorazowego użytku, sterylny z wbudowaną auto edukcją 10/5mm. W komplecie gwóźdź plastikowy, bezostrzowy, ścięty obustronnie asymetrycznie w kształcie "wyrostka łokciowego' zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas aplikacji eliminujący konieczność szycia otrzewnej po wykonanym zabiegu. Gwóźdź oznaczony na kopułce średnicą oraz znacznikiem kierunkowym wskazującym właściwe położenie względem płaszcza trokara podczas łączenia i pracy. Płaszcz posiadający tubus trokara ścięty pod kątem i wyposażony w jednokierunkowy gwint, transparentny o wym.10mmx96mm. Górna część płaszcza z możliwością odkręcenia celem usunięcia dużych zmian przez płaszcz, z oznaczeniem kolorystycznym w celu łatwej identyfikacji właściwego położenia w trakcie ponownego złożenia. Wyposażony w trójwarstwową uszczelkę zewnętrzną oraz uszczelkę wewnętrzną w kształcie zastawki. Trokar wyposażony w zawór gazowy trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja (desuflacja bez konieczności odłączania drenu z gazem CO2). Produkt zapakowany w TYVEK dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego. |  | 200 | kpl.
22 | Trokar laparoskopowy, 12 mm, jednorazowego użytku, sterylny z wbudowaną auto edukcją 12/5mm. W komplecie gwóźdź plastikowy, bezostrzowy, ścięty obustronnie asymetrycznie w kształcie "wyrostka łokciowego' zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas aplikacji eliminujący konieczność szycia otrzewnej po wykonanym zabiegu. Gwóźdź oznaczony na kopułce średnicą oraz znacznikiem kierunkowym wskazującym właściwe położenie względem płaszcza trokara podczas łączenia i pracy. Płaszcz posiadający tubus trokara ścięty pod kątem i wyposażony w jednokierunkowy gwint, transparentny o wym.12mmx96mm. Górna część płaszcza z możliwością odkręcenia celem usunięcia dużych zmian przez płaszcz, z oznaczeniem kolorystycznym w celu łatwej identyfikacji właściwego położenia w trakcie ponownego złożenia. Wyposażony w trójwarstwową uszczelkę zewnętrzną oraz uszczelkę wewnętrzną w kształcie zastawki. Trokar wyposażony w zawór gazowy trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja (desuflacja bez konieczności odłączania drenu z gazem CO2). Produkt zapakowany w TYVEK dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego. |  | 200 | kpl.
23 | Trokar laparoskopowy, 15 mm, jednorazowego użytku, sterylny z wbudowaną auto edukcją 15/5mm. W komplecie gwóźdź plastikowy, bezostrzowy, ścięty obustronnie asymetrycznie w kształcie "wyrostka łokciowego' zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas aplikacji eliminujący konieczność szycia otrzewnej po wykonanym zabiegu. Gwóźdź oznaczony na kopułce średnicą oraz znacznikiem kierunkowym wskazującym właściwe położenie względem płaszcza trokara podczas łączenia i pracy. Płaszcz posiadający tubus trokara ścięty pod kątem i wyposażony w jednokierunkowy gwint, transparentny o wym.15mmx110mm. Górna część płaszcza z możliwością odkręcenia celem usunięcia dużych zmian przez płaszcz, z oznaczeniem kolorystycznym w celu łatwej identyfikacji właściwego położenia w trakcie ponownego złożenia. Wyposażony w trójwarstwową uszczelkę zewnętrzną oraz uszczelkę wewnętrzną w kształcie zastawki. Trokar wyposażony w zawór gazowy trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja (desuflacja bez konieczności odłączania drenu z gazem CO2). Produkt zapakowany w TYVEK dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego. |  | 80 | kpl.
24 | Trokar laparoskopowy, 5 mm, o przedłużonej długości , jednorazowego użytku, sterylny , W komplecie gwóźdź plastikowy, bezostrzowy, ścięty obustronnie asymetrycznie w kształcie "wyrostka łokciowego' zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas aplikacji, eliminujący konieczność szycia otrzewnej po wykonanym zabiegu. Gwóźdź oznaczony na kopułce średnicą oraz znacznikiem kierunkowym wskazującym właściwe położenie względem płaszcza trokara podczas łączenia i pracy. Płaszcz posiadający tubus trokara ścięty pod kątem i wyposażony w jednokierunkowy gwint, transparentny o wym.5mmx137mm. Górna część płaszcza z możliwością odkręcenia celem usunięcia dużych zmian przez płaszcz, z oznaczeniem kolorystycznym w celu łatwej identyfikacji właściwego położenia w trakcie ponownego złożenia. Wyposażony w trójwarstwową uszczelkę zewnętrzną oraz uszczelkę wewnętrzną w kształcie zastawki. Trokar wyposażony w zawór gazowy trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja (desuflacja bez konieczności odłączania drenu z gazem CO2). Produkt zapakowany w TYVEK dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego |  | 80 | kpl.
25 | Trokar laparoskopowy, 10 mm, o przedłużonej długości , jednorazowego użytku, sterylny , z budowaną autoredukcją 10/5 mm W komplecie gwóźdź plastikowy, bezostrzowy, ścięty obustronnie asymetrycznie w kształcie "wyrostka łokciowego' zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas aplikacji, eliminujący konieczność szycia otrzewnej po wykonanym zabiegu. Gwóźdź oznaczony na kopułce średnicą oraz znacznikiem kierunkowym wskazującym właściwe położenie względem płaszcza trokara podczas łączenia i pracy. Płaszcz posiadający tubus trokara ścięty pod kątem i wyposażony w jednokierunkowy gwint, transparentny o wym.10mmx147mm. Górna część płaszcza z możliwością odkręcenia celem usunięcia dużych zmian przez płaszcz, z oznaczeniem kolorystycznym w celu łatwej identyfikacji właściwego położenia w trakcie ponownego złożenia. Wyposażony w trójwarstwową uszczelkę zewnętrzną oraz uszczelkę wewnętrzną w kształcie zastawki. Trokar wyposażony w zawór gazowy trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja (desuflacja bez konieczności odłączania drenu z gazem CO2). Produkt zapakowany w TYVEK dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego |  | 80 | kpl.
26 | Trokar laparoskopowy, 12mm, o przedłużonej długości , jednorazowego użytku, sterylny , z budowaną autoredukcją 12/5 mm W komplecie gwóźdź plastikowy, bezostrzowy, ścięty obustronnie asymetrycznie w kształcie "wyrostka łokciowego' zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas aplikacji, eliminujący konieczność szycia otrzewnej po wykonanym zabiegu. Gwóźdź oznaczony na kopułce średnicą oraz znacznikiem kierunkowym wskazującym właściwe położenie względem płaszcza trokara podczas łączenia i pracy. Płaszcz posiadający tubus trokara ścięty pod kątem i wyposażony w jednokierunkowy gwint, transparentny o wym.12mmx147mm. Górna część płaszcza z możliwością odkręcenia celem usunięcia dużych zmian przez płaszcz, z oznaczeniem kolorystycznym w celu łatwej identyfikacji właściwego położenia w trakcie ponownego złożenia. Wyposażony w trójwarstwową uszczelkę zewnętrzną oraz uszczelkę wewnętrzną w kształcie zastawki. Trokar wyposażony w zawór gazowy trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja (desuflacja bez konieczności odłączania drenu z gazem CO2). Produkt zapakowany w TYVEK dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego |  | 80 | kpl.
27 | Trokar laparoskopowy, 15mm, o przedłużonej długości , jednorazowego użytku, sterylny , z budowaną autoredukcją 15/5 mm W komplecie gwóźdź plastikowy, bezostrzowy, ścięty obustronnie asymetrycznie w kształcie "wyrostka łokciowego' zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas aplikacji, eliminujący konieczność szycia otrzewnej po wykonanym zabiegu. Gwóźdź oznaczony na kopułce średnicą oraz znacznikiem kierunkowym wskazującym właściwe położenie względem płaszcza trokara podczas łączenia i pracy. Płaszcz posiadający tubus trokara ścięty pod kątem i wyposażony w jednokierunkowy gwint, transparentny o wym.15mmx147mm. Górna część płaszcza z możliwością odkręcenia celem usunięcia dużych zmian przez płaszcz, z oznaczeniem kolorystycznym w celu łatwej identyfikacji właściwego położenia w trakcie ponownego złożenia. Wyposażony w trójwarstwową uszczelkę zewnętrzną oraz uszczelkę wewnętrzną w kształcie zastawki. Trokar wyposażony w zawór gazowy trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja (desuflacja bez konieczności odłączania drenu z gazem CO2). Produkt zapakowany w TYVEK dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego |  | 80 | kpl.
28 | Zestaw trokarów składający się z dwóch płaszczy trokarów 5mmx96mm oraz dwóch płaszczy trokarów 12x96 mm i igłą veressa 120 mm, Trokary laparoskopowe jednorazowego użytku, W komplecie gwóździe plastikowe, bezostrzowe, ścięte obustronnie asymetrycznie w kształcie "wyrostka łokciowego' zapewniające maksymalne bezpieczeństwo podczas aplikacji, eliminujący konieczność szycia otrzewnej po wykonanym zabiegu. Gwóździe oznaczone na kopułce średnicą oraz znacznikiem kierunkowym wskazującym właściwe położenie względem płaszcza trokara podczas łączenia i pracy. Płaszcze posiadające tubusy trokara ścięte pod kątem i wyposażone w jednokierunkowy gwint, transparentny. Górna część płaszcza z możliwością odkręcenia celem usunięcia dużych zmian przez płaszcz, z oznaczeniem kolorystycznym w celu łatwej identyfikacji właściwego położenia w trakcie ponownego złożenia. Wyposażony w trójwarstwową uszczelkę zewnętrzną oraz uszczelkę wewnętrzną w kształcie zastawki. Trokar wyposażony w zawór gazowy trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja (desuflacja bez konieczności odłączania drenu z gazem CO2). Cały komplet trokarów wraz z igłą zapakowany w jednej zbiorczej tacy TYVEK dającej pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego. |  | 900 | kpl.
29 | Igła typu Veressa do insuflacji , jednorazowego użytku, śr. zewn. 2,1mm; śr wewn. 1,65mm, uchwyt okrągy lub skrzydełkowy , do wyboru przez Zamawiającego dł. 120 mm. Igla z systemem bezpiecznego wysuwania igły, z widoczną pozycją igły oznaczonym czerwonym wskażnikiem .Tuba metalowa, pozostałe elementy wykonane z przezroczystego plastiku, posiadająca zawór do podłączenia gazu LUER LOCK oraz kranik sterujący przepływem. |  | 100 | op
30 | Igła typu Veressa do insuflacji , jednorazowego użytku, śr. zewn. 2,1mm; śr wewn. 1,65mm, uchwyt okrągy lub skrzydełkowy , do wyboru przez Zamawiającego dł. 150 mm. Igla z systemem bezpiecznego wysuwania igły, z widoczną pozycją igły oznaczonym czerwonym wskażnikiem .Tuba metalowa, pozostałe elementy wykonane z przezroczystego plastiku, posiadająca zawór do podłączenia gazu LUER LOCK oraz kranik sterujący przepływem. |  | 100 | op
31 | Klipsownica jednorazowa do zabiegów laparoskopowych. Klipsownica z konstrukcją szczęki minimalizująca kontakt z tkanką i zmniejszającą ryzyko wypadnięcia klipsa , szczęka klipsownicy z systemem ciągłej transmisji - automatyczne podanie klipsów wzdłuż trzonu. Klipsownica z systemem bezpieczeństwa aktywacji i uszkodzenia tkanek - po wystrzeleniu klipsów spust zostaje automatycznie zablokowany. Klipsy z rowkiem antypoślizgowym minimalizującym możliwość spadania klipsów z tkanki. Rozmiar klipsów M/L, śr.10mm, dł.290mm, 20 klipsów w trzonie. Możliwość rozbudowy oferty u tego samego Producenta o klipsownicę ze wskaźnikiem ilości pozostałych klipsów w trakcie pracy. |  | 50 | szt
32 | Klipsownica jednorazowa do zabiegów laparoskopowych. Klipsownica z konstrukcją szczęki minimalizująca kontakt z tkanką i zmniejszającą ryzyko wypadnięcia klipsa , szczęka klipsownicy z systemem ciągłej transmisji - automatyczne podanie klipsów wzdłuż trzonu. Klipsownica z systemem bezpieczeństwa aktywacji i uszkodzenia tkanek - po wystrzeleniu klipsów spust zostaje automatycznie zablokowany. Klipsy z rowkiem antypoślizgowym minimalizującym możliwość spadania klipsów z tkanki. śr.5mm, dł.330mm, 15 klipsów w trzonie. Możliwość rozbudowy oferty u tego samego Producenta o klipsownicę ze wskaźnikiem ilości pozostałych klipsów w trakcie pracy. |  | 20 | szt
33 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych, XL, z matowym wykończeniem, zapobiegającym refleksom świetlnym podczas zabiegu, kąt załadowania 90 st. Rozmiar znakowany kolorystycznie w celu łatwej identyfikacji, kompatybilne z odpowiednim rozmiarem klipsów ligaturowych polimerowych , również znakowanych kolorystycznie . Klipsownice dostępne u tego samego Producenta o różnych kątach nachylenia min 20 i 45 st. rozm. XL, śr. 10mm, dł. 330mm |  | 4 | szt
34 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych, L, z matowym wykończeniem, zapobiegającym refleksom świetlnym podczas zabiegu, kąt załadowania 90 st. Rozmiar znakowany kolorystycznie w celu łatwej identyfikacji, kompatybilne z odpowiednim rozmiarem klipsów ligaturowych polimerowych , również znakowanych kolorystycznie . Klipsownice dostępne u tego samego Producenta o różnych kątach nachylenia min 20 i 45 st. rozm. L, śr. 10mm, dł. 330mm |  | 4 | szt
35 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych , M/L , z matowym wykończeniem, zapobiegającym refleksom świetlnym podczas zabiegu, kąt załadowania 90 st. Rozmiar znakowany kolorystycznie w celu łatwej identyfikacji, kompatybilne z odpowiednim rozmiarem klipsów ligaturowych polimerowych , również znakowanych kolorystycznie . Klipsownice dostępne u tego samego Producenta o różnych kątach nachylenia min 20 i 45 st. rozm. M/L, śr. 5 mm, dł. 330mm |  | 4 | szt
36 | Klipsy polimerowe XL , ze zintegrowanymi zębami, zapobiegającymi przesunięciu, wyraźne sprężenie zwrotne dotykowe, potwierdzające prawidlowe osadzenie szczęk i bezpieczne umiejscowienie klipsa. Kodowane kolorystycznie w celu latwiej identyfikacji i dopasowaniu do odpowiedniego rozmiaru klipsownicy, rozm.XL, wym. 7 x 16mm( 1op./14 szt.) |  | 20 | op
37 | Klipsy polimerowe L , ze zintegrowanymi zębami, zapobiegającymi przesunięciu, wyraźne sprężenie zwrotne dotykowe, potwierdzające prawidlowe osadzenie szczęk i bezpieczne umiejscowienie klipsa. Kodowane kolorystycznie w celu latwiej identyfikacji i dopasowaniu do odpowiedniego rozmiaru klipsownicy, rozm.L, wym. 5 x 13 mm (1 op./14szt.) |  | 20 | op
38 | Klipsy polimerowe M/L , ze zintegrowanymi zębami, zapobiegającymi przesunięciu, wyraźne sprężenie zwrotne dotykowe, potwierdzające prawidlowe osadzenie szczęk i bezpieczne umiejscowienie klipsa. Kodowane kolorystycznie w celu latwiej identyfikacji i dopasowaniu do odpowiedniego rozmiaru klipsownicy, rozm M/L wym. 3 x 10 mm (1 op./14szt.) |  | 5 | op
39 | Retraktor do ran, sterylny, chirurgiczny, jednorazowego użytku. Wykonany w pełni z tworzywa ABS bez żadnych elementów metalowych. Kształt kwadratowy, regulowana w 2 płaszczyznach za pomocą 4 plastikowych pokręteł. Każda z 4 części ramy posiadająca 5 wcięć do zamocowania haczyków metalowych wyposażonych w silikonowe sznurki. Wymiary wewnętrzne ramy: 141x141mm, szerokość uchwytów mocujących 28mm, 1 szt./op. |  | 5 | szt
40 | Zestaw 8 haczyków jednozębnych tępych, jednorazowego użytku, dedykowanych do ramy chirurgicznej z poz.39. Wymóg zaoferowania haczyków od tego samego Producenta co ramy. Odporność na złamanie lub wygięcie min. 20N. Długość całkowita haczyka 162mm. Haczyk mocno zagięty, przymocowany na stałe do termoplastycznego sznurka z wypustkami wykonanego z żelu krzemionkowego. Haczyk wykonany ze stali nierdzewnej 12Cr18Ni9, 1 szt./op. |  | 10 | szt
41 | Zestaw 8 haczyków jednozębnych ostrych, jednorazowego użytku, dedykowanych do ramy chirurgicznej z poz.39 Wymóg zaoferowania haczyków od tego samego Producenta co ramy. Odporność na złamanie lub wygięcie min. 20N. Długość całkowita haczyka 162mm. Haczyk mocno zagięty, przymocowany na stałe do termoplastycznego sznurka z wypustkami wykonanego z żelu krzemionkowego. Haczyk wykonany ze stali nierdzewnej 12Cr18Ni9, 1 szt./op. |  | 40 | szt
42 | Zestaw 8 haczyków tępych, trójzębnych , jednorazowego użytku, dedykowanych do ramy chirurgicznej z poz.39. Wymóg zaoferowania haczyków od tego samego Producenta co ramy. Odporność na złamanie lub wygięcie min. 20N. Długość całkowita haczyka 168mm. Haczyk mocno zagięty, przymocowany na stałe do termoplastycznego sznurka z wypustkami wykonanego z żelu krzemionkowego. Haczyk wykonany ze stali nierdzewnej 12Cr18Ni9, 1 szt./op. |  | 10 | szt
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr TZ.383.32.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Klipsy do okluzji czasowej tętniaków mózgowych, wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym |  | 30 | szt.
2 | Klipsy do okluzji trwałej - permanentnej, tętniaków mózgowych wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym |  | 30 | szt.
3 | Klipsy do okluzji czasowej tętniaków mózgowych, okienkowe, wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym |  | 30 | szt.
4 | Klipsy do okluzji trwałej - permanentnej, tętniaków mózgowych, okienkowe, wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym |  | 30 | szt.
5 | Klipsy do okluzji trwałej - permanentnej tętniaków mózgowych typu ,, mickey mouse'', okienkowe ze skróconymi pyszczkami dla uniknięcia efektu ,,psich uszu'', wykonane ze stopu tytanowego, standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym |  | 30 | szt.
6 | Klipsy ,,beleczkowe'', tytanowe z beleczkami ustawionymi pod kątem 45 i 90 stopni oraz beleczkami wygiętymi do okluzji tętniaków gigantycznych i wrzecionowatych |  | 30 | szt.
7 | Klipsy do okluzji zniekształceń tetniczo - żylnych AVM |  | 20 | szt.
8 | Zaciski mocujące kości czaszki 11mm (op. - 12 szt.) |  | 30 | op.
9 | Zaciski mocujące kości czaszki 16mm z otworami do drenażu (op. - 6 szt.) |  | 15 | op.
10 | Odgryzacz kostny typu Kerrison Noir, odgięty w górę pod kątem 90° i 130°, stopka cienka i standardowa, dostępny w rozmiarze o dł. 180mm, 200mm oraz 230mm , o szer. stopki 1 - 6 mm co 1 mm (do wyboru przez Zamawiającego), rozbieralny za pomocą przycisku, nie wymaga dodatkowych narzędzi, górna część zespolona trwale z dolną, wyposażony w nieruchomy wypychacz, ergonomiczna rękojeść zmniejszająca siłę nacisku na rękę operatora o co najmniej 20%) |  | 8 | szt.
11 | Odgryzacz kostny rozkładany (Rongeur) Noir, standardowy, dostępny jako model nieząbkowany i ząbkowany do połowy pyszczka, prosty i odgięty w górę, o szer. 1,5 - 5,0, dł. 150 mm, 180 mm, 200 oraz 230 mm (do wyboru przez Zamawiającego) |  | 8 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr TZ.383.32.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Drut wiodący hydrofilny. Rdzeń wykonany z jednego kawałka nitinolu, atraumatyczna końcówka długości 5cm. Śliska powierzchnia zapewniająca atraumatyczne wprowadzenie i minimalizująca ryzyko uszkodzenia śluzówki. Jednolita średnica dla całej długości drutu. Prosta atraumatyczna hydrofilna końcówka, średnica 0.035 cala, długość całkowita 150 lub 180cm Pakowany po 5 sztuk w opakowaniu. |  | 50 szt.
2 | Dylatator jednostopniowy typu Nothingam, do kontrolowanego poszerzenia moczowodu. Dylatator wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach rentgenowskich. Wersja hydrofilna i bez powłoki hydrofilnej do wyboru przez użytkownika Długość całkowita 70cm. Dostępne średnice 6/10F, 12/6F, 14/6F. Do wyboru przez użytkownika. Średnica dylatatora wzrastająca z minimalnej do maksymalnej na dystansie 3cm zapewniając płynne i atraumatyczne poszerzenie moczowodu. Kompatybilny z drutem wiodącym 0.035 cala. |  | 30 szt.
3 | Cewnik balonowy do kontrolowanego poszerzenia dostępu przezskórnego do nerki. Zestaw złożony z jednorazowego cewnika, koszulki typu amplatz oraz manometru. W zestawie z łącznikiem trójkierunkowym. Balon: długość balonu 120mm, średnica szaftu 5F, długość szaftu 55cm, ciśnienie znamionowe 11 atm. Balon wykonany z materiału typu PEBAX, kompatybilny z drutem prowadzącym 0,035 cala. Średnica nominalna po inflacji 30F. Dwa markery radiologiczne: na proksymalnym i dystalnym końcu cewnika. Poszerzało długości 25 cm widoczne w promieniach rentgenowskich wykonane z materiału typu PEBAX z koszulką typu Amplatz długości 20cm i średnicy 30F Manometer: zamknięta konstrukcja oparta o tłok wykonany z nylonu, 2 boczne przyciski do blokowania trybu pompowania balonu i jego deflacji oraz manometr wskazujący aktualny poziom ciśnienia co 1 atm. |  | 30 szt.
4 | Stent moczowodowy samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany obustronnie warstwą polimeru (silikon i poliuretan). Mechanizm zabezpieczania przed migracją - wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w markery radiologiczne, 3 na każdym końcu, dodatkowy jeden marker w modelu z kotwicą. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo) lub zstępująco (przez nefrostomię) na platformie 10F. System wyposażony w kotwicę lub bez kotwicy stosowany w zależności od położenia zwężenia. System ograniczający refrux. Dostępne długości 80mm, 100mm, 120mm oraz średnice 8mm i 10mm. Długość 200mm dostępna dla średnicy 9mm przeznaczona dla długich zwężeń Do wyboru przez użytkownika. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. |  | 50 szt.
5 | Poszerzadła do kontrolowanego poszerzenia moczowodu. Dylatator wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach rentgenowskich. Taperowana atraumatyczna końcówka. Długość całkowita 70cm. Dostępne rozmiart: 6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F. Kompatybilny z drutem wiodącym 0.035 cala. 5 sztuk w opakowaniu |  | 30 szt.
6 | Stent moczowodowy typu pigtail, potrójnie zagięty Stent wykonany z materiału termowrażliwego Część nerkowa posiadająca pojedyńczą pętlę, część pęcherzowa posiadająca dodatkowe (trzecie) zagięcie o koncie 35-40 stopni, redukując symptomy irytacji w pęcherzu. Dostepne rozmiary:4.7F, 6F o długości 26 cm oraz 28cm. Nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich dla lepszej wizualizacji. Stent posiadający hyrofilne pokrycie na całej długości. Zestaw składający się z cewnika potrójnie zagiętego obustronnie otwartego, hydroflinego drutu długości 150cm 0.035, popychacza z markerem radilogicznym Stent mogący pozostawać w ciele pacjenta do 6 miesięcy |  | 30 szt.
7 | Cewnik balonowy do kontrolowanego poszerzenia moczowodu. Zestaw złożony z jednorazowego cewnika oraz manometru. W zestawie z łącznikiem trójkierunkowym. Balon: długość balonu 40mm, średnica szaftu 5F, długość szaftu 75cm, ciśnienie znamionowe 14 atm. Balon wykonany z materiału typu PEBAX, kompatybilny z drutem prowadzącym 0,035 cala. Średnica nominalna po inflacji 15F. Dwa markery radiologiczne: na proksymalnym i dystalnym końcu cewnika. Manometr: zamknięta konstrukcja oparta o tłok wykonany z nylonu, 2 boczne przyciski do blokowania trybu pompowania balonu i jego deflacji oraz manometr wskazujący aktualny poziom ciśnienia co 1 atm. |  | 30 szt.
8 | Drut wiodący PTFE. Rdzeń wykonany ze stali chirurgicznej typu 304 z jednolitym rdzeniem, pokryty PTFE. Jednolita średnica dla całej długości drutu. Prosta lub zagięta atraumatyczna końcówka, średnica 0.032 cala, 0.035 cala, długość całkowita 150cm Pakowany po 5 sztuk w opakowaniu |  | 30 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr TZ.383.32.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Kaniula do termolezji, prosta, ostra, dł. 10cm, dł końcówki 10mm, średnica 20G |  | 500 | szt
2 | Kaniula do termolezji, prosta, ostra, dł. 15cm, dł końcówki 10mm, średnica 20G |  | 150 | szt
3 | Jednorazowa elektroda uziemiająca, zintegrowana z kablem, kompatybilna z aparatem G4 |  | 500 | szt
4 | Kaseta do sterylizacji elektrod |  | 1 | szt.
5 | Wielorazowa, nitinolowa elektroda robocza do termolezji, dł. 10cm, do generatora G4, kompatybilna z posiadanym kablem podłączeniowym CB-112TC |  | 1 | szt.
6 | Wielorazowa, nitinolowa elektroda robocza do termolezji, dł. 15cm, do generatora G4, kompatybilna z posiadanym kablem podłączeniowym CB-112TC |  | 1 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr TZ.383.32.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Proteza o zmiennej regulowanej długości 1,75 – 4,50 mm ( w skokach co 0,25 mm) wykonana z czystego tytanu i jednego polipropylenowego wielofunkcyjnego dysku z sizerami – system częściowy |  | 4 | szt
2 | Proteza o regulowanej długości 3,0 – 7,0 mm ( w skokach co 0,25 mm) wykonana z czystego tytanu i jednego polipropylenowego wielofunkcyjnego dysku z sizerami – system całkowity |  | 12 | szt
3 | Mikrokleszcze zamykające, umożliwiające stabilne mocowanie poprzez zaciśnięcie płytki główki do trzpienia protezy, wykonane z tytanu medycznego |  | 1 | szt
4 | Mikrokleszcze tnące, umożliwiające precyzyjne usunięcie niepotrzebnej części trzpienia z bocznej powierzchni płytki główki, pozostawiające wypustkę 0,02 mm na stabilne umocowanie chrząstki lub powięzi wykonane ze stali nierdzewnej. |  | 1 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr TZ.383.32.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Separator do nosa z silikonu, bez kanału powietrznego, jałowy, pakowany w pary, z otworami do przyszycia, opakowania zbiorcze 5 par |  | 25 | par
2 | Tampon do nosa gąbkowy z powłoką lateksową, jałowy rozmiar 50x20x10 mm; opakowanie zbiorcze 25 par |  | 25 | par
3 | Tampon do nosa gąbkowy z powłoką lateksową, jałowy rozmiar 70x10x10 mm; opakowanie zbiorcze 25 par |  | 150 | par
4 | Zewnętrzny stabilizator do nosa – duży (rozmiar 66x42x45 mm) |  | 50 | szt.
5 | Zewnętrzny stabilizator do nosa – mały (rozmiar 56x38x30 mm) |  | 10 | szt.
6 | Tuba wentylacyjna typu T, silikonowa sterylna tuba wentylacyjna przeznaczona do długoterminowej wentylacji ucha środkowego dł. 12 mm; średnicy wewnętrznej 1,14 mm z możliwością skracania kołnierza i płaszcza. Pakowana pojedynczo. |  | 10 | szt.
7 | Dren do drenażu i wentylacji ucha środkowego typu Paparella I – sterylny silikonowy implant tymczasowy o średnicy wewnętrznej1,10 mm; długości 2,21 mm; średnicy kołnierza wew. 2,16 mm ; średnicy kołnierza zew. 2,11 mm; długość pomiędzy kołnierzami 1,19 mm. Pakowane pojedynczo. |  | 30 | szt.
8 | Dren do drenażu i wentylacji ucha środkowego typu Paparella II – sterylny silikonowy implant tymczasowy o średnicy wewnętrznej 1,50 mm; długości 1,98 mm; średnicy kołnierza wew. 4 .45 mm ; średnicy kołnierza zew. 3,00 mm; długość pomiędzy kołnierzami 1,09 mm. Pakowane pojedynczo. |  | 20 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr TZ.383.32.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Folia z kauczuku silikonowego : elastyczna, dobrze tolerowana, niepowodująca odczynów alergicznych ani toksycznych. Sterylny materiał zachowujący swoje właściwości podczas długotrwałego stosowania niepowodujący filmu bakteryjnego Rozmiar 38mm x 51 mm x 01 – 013 mm. (10 sztuk w opakowaniu) |  | 7 | op.
2 | Folia z kauczuku silikonowego :elastyczna, dobrze tolerowana, niepowodująca odczynów alergicznych ani toksycznych. Sterylny materiał zachowujący swoje właściwości podczas długotrwałego stosowania niepowodujący filmu bakteryjnego Rozmiar 55 mm x 75 mm x 1,0 mm (10 szt. w opakowaniu) |  | 3 | op.
3 | Dren do wentylacji ucha – kształt T, sterylny , silikonowy (10 sztuk w opakowaniu) |  | 4 | op.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 8
Załącznik Nr 2/8
do SWZ Nr TZ.383.32.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Protezki do rekonstrukcji układu przewodzącego ucha środkowego, wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE), Podstawa protezki o średnicy 4 mm i grubości 0,3 mm – 0,4 mm. Tłoczek pełny, ustawiony prostopadle i centrycznie do podstawy. Wysokość tłoczka 7 mm, a jego średnica 0,6 mm. Protezki pakowane pojedynczo, dostarczane w stanie jałowym. |  | 20 | szt.
2 | Protezki do rekonstrukcji układu przewodzącego ucha środkowego, wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE), Podstawa protezki o średnicy 4 mm i grubości 0,3 mm – 0,4 mm. Tłoczek pełny, ustawiony prostopadle i centrycznie do podstawy. Wysokość tłoczka 7 mm, a jego średnica 0,8 mm. Protezki pakowane pojedynczo, dostarczane w stanie jałowym. |  | 20 | szt.
3 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ I wytwarzany z politetrafluoroetylenu (PTFE). Średnica prześwitu przyrządu - 0,9 mm, średnica kołnierza wewnętrznego - 1,7 mm, średnica kołnierza zewnętrznego – 2,0 mm. Długość przyrządu 1,3 mm; Zamocowanie przyrządu na błonie bębenkowej ułatwia rowek o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny 0,40 mm. Nitka z przędzy poliamidowej, zamocowana na kołnierzu zewnętrznym ułatwiająca usuwanie przyrządu. Wyrób pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym. |  | 60 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.