TOM III OPZ

EZP.270.43.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz 2.2 IDW - Wykaz oferowanych urządzeń /wykaz parametrów

Dostawa jednego (1) mikroskopu dalekosiężnego stałoogniskowego

| lp. | Parametr | Wartość wymagana | Oferowany (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ konstrukcji | Mikroskop dalekosiężny stałoogniskowy z systemem wewnętrznego ogniskowania (Internal Focusing). |  |
| 2. | Dynamika pracy | Brak zmian długości fizycznej tubusu podczas regulacji ostrości (mechanizm zamknięty). |  |
| 3. | Korekcja pola obrazu | System korygowany dyfrakcyjnie dla przekątnej min. 43 mm (pełna klatka 24x36mm) w całym zakresie ostrzenia. |  |
| 4. | Dystans roboczy (WD) | Płynna regulacja ostrości w zakresie od min. 190 mm do nieskończoności (bez soczewek zewnętrznych). Zakres WD 190 mm–∞ dotyczy pracy w konfiguracji spełniającej wymagania pkt 5 i 6. |  |
| 5. | Rozdzielczość | Min. 120 linii/mm przy WD = 200 mm; min. 60 linii/mm przy WD = 500 mm. |  |
| 6. | Liniowość powiększenia | Zmiana powiększenia ΔM/M ≤ 0.2% w całym wymaganym zakresie (WD 190 mm–∞) przy stałej konfiguracji optycznej (bez wymiany obiektywu / soczewek) |  |
| 7. | Transmisja widmowa | Zoptymalizowana dla zakresu 400-700 nm (opcjonalnie z korekcją dla UV lub IR). |  |
| 8. | Ilość | 1 sztuka |  |
| 9. | Stan urządzenia | Fabrycznie nowe |  |

*Zamawiający odrzuci ofertę, gdy jej treść jest niezgodna z  warunkami zamówienia

......................................................................................
(podpis elektroniczny/zaufany/osobisty osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)