## Załącznik Nr 1

Specyfikacja techniczna

na dostawę stołu do kalibracji IMU i giroskopów

Przedmiotem zamówienia jest stół do kalibracji IMU i giroskopów w celu identyfikacji niedokładności pojedynczych sztuk czujników i kompensacji ich błędu w oprogramowaniu zgodny z poniższą specyfikacją:

- 2-osiowy stół obrotowy o następujących wymogach:

- dozwolone obciążenie minimalne 1kg

- zdolność do pomieszczenia obiektu o wymiarach Ø10cm x 10cm

- Rozdzielczość pozycjonowania nie gorsza niż 0.001° dla każdej osi

- Dokładność pozycjonowania nie większa niż 12 arcsec dla temperatury 20℃

- Powtarzalność pozycji nie większa niż 6 arcsec

- Bicie każdej z osi (wobble) nie większe niż 40 arcsec

- Maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż 250°/s

- Stabilność prędkości obrotowej nie większa niż 0.007%

- Wymiary stołu bez komory termicznej nie mogą przekraczać 1m x 1m x 1,5m (L x W x H), a masa całkowita nie większa niż 50kg.

- Dedykowany GUI do obsługi procesu kalibracji.

- Stół powinien zawierać komorę klimatyczną umożliwiającą testy w różnych temperaturach.

- Komora klimatyczna powinna mieć rozdzielczość temperatury nie większą niż 0.2℃

- Stół powinien posiadać możliwość potencjalnego rozszerzenia o dodatkową 3-cią oś obrotu.

- Okres gwarancji 12 miesięcy .

Instalacja i instruktarz z obsługi dla min. 3 osób.