## PAKIETY
Załącznik nr 1
część nr | Nazwa sprzętu | Ilość (szt)
1 | AED w torbie + zestaw szkoleniowy + klucz pediatryczny | 2
2 | Ciśnieniomierz z zasilaczem USB | 4
3 | Termometr | 3
4 | Pasy do przymusu bezpośredniego 1 komplet (góra i dół) w rozmiarze S, 2 komplety (góra i dół) w rozmiarze M | 3
5 | Stanowisko do pobierania krwi | 2
6 | Wózek zabiegowy laboratoryjny | 2
7 | FeNo | 1
8 | Oscylometr | 1
9 | Rynometr | 2
10 | Aparat do mierzenia ciśnienia dla niemowląt i małych dzieci | 3
11 | Pulsoksymetr | 10
12 | Taboret medyczny | 2
13 | Otoskop | 1
14 | Termomert bezdotykowy | 4
15 | Termometr bezkontaktowy | 1
16 | Łóżko transportowe | 1
17 | Ciśnieniomierz + mankiet pediatryczny | 2
18 | Schody do nauki chodzenia | 1
19 | Materac 200 x 80 | 4
20 | Kardiomonitor | 1
21 | Analizator parametrów krytycznych | 1
22 | Chłodziarko- zamrażarka | 1
23 | Integracja z HIS | 1

## 1
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 1 - AED w torbie + zestaw szkoleniowy + klucz pediatryczny - 2 sztuki Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
AED w torbie + zestaw szkoleniowy + klucz pediatryczny
1 | POZIOM OCHRONY IP | IP55
2 | ODPORNOŚĆ NA UPADKI | 1,22 M
3 | ODPORNOŚĆ NA NACISK | 500 KG
4 | POTWIERDZONE BEZPIECZEŃSTWO DEFIBRYLACJI NA MOKRYCH I METALOWYCH POWIERZCHNIACH | tak
5 | WAGA URZĄDZENIA Z BATERIĄ I ELEKTRODAMI | 1,6 KG
6 | WYMIARY DEFIBRYLATORA (DŁ. X SZER. X WYS.) | 18 CM X 22 CM X 6 CM
7 | ZAKRES TEMPERATURY PRACY | OD -20°C DO 50°C
8 | ZAKRES TEMPERATURY DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA | OD 0°C DO 50°C
9 | STANDARDOWY OKRES GWARANCJI PRODUCENTA NA AED | 8 LAT
10 | BADANIA KLINICZNE | tak
11 | INTERAKTYWNY PANEL GRAFICZNY | tak
12 | CZAS OD ZAKOŃCZENIA RKO DO GOTOWOŚCI DO WYŁADOWANIA | 8 SEKUND
13 | WYŚWIETLACZ | nie
14 | INSTRUKCJA PROWADZENIA RKO | tak
15 | DOSTOSOWYWANIE GŁOŚNOŚCI POLECEŃ DO OTOCZENIA | nie
16 | DOSTOSOWANIE TEMPA KOMEND DO DZIAŁAŃ RATOWNIKA | tak
17 | SPOSÓB URUCHAMIANIA MODUŁU PEDIATRYCZNEGO | KLUCZ PEDIATRYCZNY
18 | INFORMACJA ZWROTNA O JAKOŚCI PROWADZONYCH UCIŚNIĘĆ | nie
19 | METRONOM | tak
20 | FUNKCJA SZKOLENIOWA | TAK (ZESTAW SZKOLENIOWY)
21 | SPOSÓB KOMUNIKOWANIA STATUSU | MIGAJĄCA ZIELONA DIODA+DŹWIĘK
22 | ZMIANA JĘZYKA POLECEŃ GŁOSOWYCH | nie
23 | CZĘSTOTLIWOŚĆ AUTOTESTÓW | CODZIENNIE
24 | KOMUNIKACJA Z URZĄDZENIEM | IRDA
25 | CZYNNOŚCI PO UŻYCIU URZĄDZENIA W AKCJI RATOWNICZEJ | WYMIANA ELEKTROD
26 | WERSJA TRENINGOWA URZĄDZENIA | tak
27 | OKRES PRZYDATNOŚCI ELEKTROD | 24 MIESIĄCE
28 | UNIWERSALNE ELEKTRODY DLA DZIECI I DOROSŁYCH | tak
29 | KOMPATYBILNE Z DEFIBRYLATOREM MANUALNYM | tak
30 | DETEKCJA WYSCHNIĘTYCH ELEKTROD | tak
31 | OKRES GWARANCJI PRODUCENTA NA BATERIĘ | 48 MIESIĘCY OD DATY INSTALACJI
32 | ILOŚĆ DEFIBRYLACJI MAKSYMALNĄ ENERGIĄ | 200
33 | SPOSÓB ZASILANIA URZĄDZENIA | BATERIA LITOWO - MANGANOWA
34 | OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI WYKONAWCY PONAD WYMAGANE 8 LAT GWARACNCJI PRODUCENTA | brak wydłużenia gwarancji = 0 pkt wydłużenie gwarancji o co najmniej 12 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 2
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 2 - Ciśnieniomierz z zasilaczem USB - 4 sztuki Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Ciśnieniomierz z zasilaczem USB - 4 sztuki
1 | Automatyczny pomiar ciśnienia i tętna | tak
2 | Klasyfikacja ciśnienia wg WHO | tak
3 | Zalecany do badania ciśnienia krwi przy arytmii serca (IHB). | tak
4 | Obsługa w pełni manualna. | tak
5 | 2 profile użytkownika | tak
6 | Średnia | z 3 ostatnich pomiarów
7 | Zakres pomiarowy | 0–280 mmHg / 40–199 u/min
8 | Dokładność | ±3 mmHg / ±5%
9 | Zasilanie | 4x AAA i zasilacz USB-C (w zestawie)
10 | Wymiary | 98 x 126 x 50 mm
11 | Mankiet 22–32 cm | tak
12 | Etui ochronne, Instrukcja obsługi w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim | tak
13 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 3
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 3 - Termometr bezdotykowy - 3 sztuki Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Termometr bezdotykowy - 3 sztuki
1 | Wymiary [dł. x szer. x wys.]: | 131,5 x 26 x17,7 mm
2 | Dokładność: | 36˚C ~ 39˚C :± 0.2˚C Pozostały zakres :± 0.3˚C
3 | Waga ( z bateriami) | 39 g
4 | Czas pomiaru: | poniżej 2 sekund
5 | Rozdzielczość: | 0,1 ° C
6 | Pamięć: | ostatnie 10 pomiarów jest zapisywanych automatycznie
7 | Zakres pomiaru: | Tryb otoczenia : 10 ~ 60˚C Tryb pomiaru temp. ciała : 34 ~ 42.4˚C
8 | Zasilanie: | bateria litowa CR2032; DC 3 V.
9 | Warunki pracy: | -20˚C~50˚C, Wilgotność 15~95%RH, Ciśnienie atmosferyczne: 70 kPa to 106 kPa
10 | Żywotność baterii: | 5000 pomiarów
11 | Warunki przechowywania: | 10˚C ~ 40˚C, wilgotność 15~95%RH, Ciśnienie atmosferyczne : 70 kPa to 106 kPa
12 | Czujnik: | Termostos
13 | Automatyczne wyłączanie: | po 30 sekundach bezczynności
14 | Akcesoria w zestawie: | Etui do przechowywania, instrukcja obsługi, 1 bateria CR2032
15 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 4
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 4 - Pasy - 2 komplety rozm.M, 1 komplet rozm. S Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Pasy - 2 komplety rozm. M, 1 komplet rozm. S
1 | Komplet pasów unieruchamiających pacjenta (komplet ograniczający ruchy ) | tak
2 | W składzie pas unieruchamiający na: | kostki, tułów (z pasem na krocze), nadgarstki oraz uprząż na klatkę piersiową.
3 | Wykonane z wysokiej jakości materiałów, | w 100 % z poliestru.
4 | Każdy z elementów kompletu zapinany jest za pomocą magnetycznych kluczy i dodatkowo wyposażone jest w otwory. | tak
5 | Otwory zabezpieczone metalowymi elementami, które nie ulegają korozji | tak
6 | Bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia | tak
7 | Pasy w rozmiarze M oraz S, który ma szerszy zakres regulacji. | tak
| Miejsce mocowania pasów | rama łóżka, noszy, wózka do transportu
8 | Wymiary pasów unieruchamiających: | na nogi: rozm. M obwód - 18 - 24cm (+/-0,5cm) , na nadgarstki: rozm. M obwód - 15 - 20cm(+/-0,5cm) , rozm. S obwód - 20 - 25cm (+/-0,5cm), na tułów: rozm. M obwód - 68 - 108cm (+/-0,5cm), na klatkę piersiową: rozm. Uniwersalny
10 | Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie określonym przez Zamawiającego. | tak
11 | unieruchomienie pacjenta w łóżku szpitalnym i do sprzętu stosowanego w transporcie medycznym | tak
12 | możliwość zmiany pozycji przez pacjenta po szybkim przepięciu przez personel medyczny bocznych pasków ograniczających ruch | tak
13 | rozmiar | S i 2xM
14 | regulowany obwód pasa | w zakresie 46-76 cm (+/-1cm)
15 | szerokość pasa | 16 cm (+/-1cm)
16 | zapięcia na rzepy ułatwiające szybkie dopasowanie wstępne do sylwetki pacjenta i miejsca aplikacji | tak
17 | zamki magnetyczne do końcowego zapięcia pasów | tak
18 | alfanumeryczne kodowanie zamków - informuje o zmianach w wielkości klatki piersiowej i kończyn pacjenta oraz pozwala na szybką zmianę konfiguracji zapięć | tak
19 | wzmocniona struktura pasów we wszystkich obszarach podatnych na duże obciążenia | tak
20 | krawędzie pasów ze wzmocnionymi szwami a przy tym miękkie, aby uniknąć obrażeń u pacjenta | tak
21 | oczka regulacyjne ze stali nierdzewnej zapewniają większą wytrzymałość | tak
22 | pasy można prać w temperaturze do 90°C oraz suszyć w suszarkach bębnowych | tak
23 | pasy można dezynfekować ogólnie dostępnymi środkami do dezynfekcji powierzchni medycznych | tak
24 | certyfikowany wyrób medyczny I klasy (reguła 1) | tak
25 | gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
26 | polski serwis fabryczny producenta | tak
27 | dostępność części zamiennych w autoryzowanym serwisie producenta w Polsce minimum 10 lat od zakupu pasów | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 5
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 5 - Fotel do pobierania krwi - 2 sztuki Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Fotel do pobierania krwi - 2 sztuki
1 | Regulowanie podłokietniki z dwóch stron, | tak
2 | Manualny sposób regulacji podłokietników, | tak
3 | Maksymalne obciążenie | 130 kg
4 | Oparcie, siedzisko i podłokietniki | wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym i odpornym na środki do dezynfekcji
5 | kształtowniki i rury stalowe lakierowane proszkowo | tak
6 | Wysokość | (cm) 80cm +/- 3cm,
7 | Szerokość | (cm) 100 cm +/- 3 cm,
8 | Głębokość | (cm) 57 cm +/- 3 cm,
9 | w podstawie stopki antypoślizgowe | tak
10 | Waga | (kg)do 35 kg
11 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
12 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 6
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 6 - Wózek zabiegowy - 2 sztuki Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Wózek zabiegowy - 2 sztuki
1 | Wózek medyczny zabiegowy | przeznaczony do transportu i przechowywania materiałów oraz narzędzi niezbędnych do wykonywania zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych
2 | Wymiary całkowite: | szerokość około 600 mm, głębokość około 500 mm, wysokość około 900 mm (dopuszczalne odchylenia ± 10%).
3 | Konstrukcja | wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo lub aluminium.
4 | Blat roboczy z odpornego na zabrudzenia i środki dezynfekcyjne tworzywa. | tak
5 | Krawędzie blatu | podwyższone w celu zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów.
6 | Dwie szuflady | o cichym systemie prowadnic, zapewniające płynne otwieranie i zamykanie
7 | Dolna półka otwarta lub zamykana, | umożliwiająca przechowywanie większych przedmiotów.
8 | Boczny uchwyt do prowadzenia wózka | tak
9 | Cztery koła skrętne o średnicy minimum 75 mm, | wykonane z materiału antypoślizgowego i niebrudzącego podłogi
10 | Dwa koła z blokadą, umożliwiające unieruchomienie wózka w wybranym miejscu. | tak
11 | System zabezpieczający przed przypadkowym przesunięciem. | tak
12 | Powierzchnie | odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, alkoholi, detergentów i uszkodzenia mechaniczne.
13 | Łatwe do utrzymania w czystości | tak
14 | Zgodność z normami dotyczącymi wyposażenia medycznego stosowanego w placówkach ochrony zdrowia. | tak
15 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
16 | Deklaracja zgodności CE. | tak
17 | Instrukcja użytkowania w języku polskim. | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 7
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 7 - Analizator FeNO - 1 szt. Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Analizator FeNO - 1 szt.
1 | Typ urządzenia | • analizator tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO) z opcją spirometrii.
2 | laptop w zestawie | TAK o parametrachnie gorszych niż : Matryca Maksymalnie 16 cali ale nie mniejsza niż 15 cali, o rozdzielczości: FHD+ (1920 x 1200), matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność: 300 cd/m2, kontrast (typowy): 1000:1 Procesor Procesor musi być wyposażony w jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 12 TOPS. Ponadto, procesor musi osiągać w teście PassMark PerformanceTest, co najmniej 17500 punktów w kategorii Average CPU Mark Multithread Rating. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na potwierdzenie do oferty należy załączyć wydruk ze strony oferowanego procesora nie straszy niż dzień ogłoszenia postępowania). Pamięć RAM 16 GB DDR5 5600 MT/s. Dwa sloty pamięci, jeden wolny na przyszłą rozbudowę. Możliwość rozbudowy do 64 GB. Pamięć masowa Dysk SSD M.2 PCIe Gen4 NVMe 512 GB Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. Klawiatura i urządzenie wskazujące Klawiatura z wbudowanym podświetleniem w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną po prawej stronie. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: wyciszenie, mikrofon, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy funkcyjnych F1-F12. Dedykowany klawisz do obsługi asystenta AI. Touchpad lub clickpad z obsługą gestów, umożliwiający kontrolowanie kursora na ekranie w systemie diagnostycznym oraz podczas instalacji systemu operacyjnego. Multimedia Wbudowane dwa głośniki o mocy 2 W każdy. Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy. Kamera internetowa działająca w rozdzielczości FHD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy, z funkcją rozpoznawania twarzy i wbudowaną mechaniczną przysłoną obiektywu. Łączność bezprzewodowa Karta Wi-Fi 6E 2x2 802.11ax z Bluetooth 5.3 Bateria o pojemności min. 55 Wh z funkcją szybkiego ładowania . Zasilacz o mocy min. 65 W z wtykiem zgodnym z dedykowanym portem zasilającym w komputerze Komputer spełniający normy MIL-STD-810H. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu, należy załączyć do oferty oficjalny dokument producenta. Ochrona oprogramowania układowego: Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. BIOS/UEFI Możliwość odczytania z BIOS informacji o: • Wersji BIOS • Dacie produkcji komputera • Numerze seryjnym komputera • Numerze inwentarzowym • Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2/L3 • Maksymalnej prędkości procesora • Ilości pamięci RAM i jej prędkości • Pojemności i modelu zainstalowanego dysku • Kontrolerze audio (producent lub oznaczenie) • MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie MAC Address Pass Through (tzw. MAPT); • Mocy podpiętego zasilacza • Poziomie naładowania baterii BIOS musi zapewniać możliwość zarządzania: • Kamerą • Mikrofonem oraz głośnikami • Portami USB • Kontrolerem NVMe • Zintegrowaną kartą sieciową • Kartą sieci bezprzewodowej i Bluetooth • Jasnością matrycy oddzielnie dla zasilania bateryjnego i sieciowego • Trybami ładowania baterii w min. 4 predefiniowanych trybach. • Zarządzanie funkcją Power Delivery dla portu USB typu-C • Trybem pracy układu chłodzenia wg. min. trzech predefiniowanych scenariuszy (zoptymalizowany, cicha praca, maksymalna wydajność) Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: • Nadanie hasła administratora • Ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku • Ustawienie portów USB w trybie „No BOOT” • Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz PXE BOOT zintegrowanej karty sieciowej • Zarządzanie funkcją Secure Boot • Zarządzanie układem TPM • Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS • Zarządzania funkcją downgrade BIOS. • Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy (dolnej pokrywy). • Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. • Bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi NIST SP 800-88 Rev. 1 • Nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS bez użycia dodatkowego oprogramowania. Nadany numer nie może być edytowalny w BIOS ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. • Możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w BIOS musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. • Możliwość blokowania aktualizacji BIOS przez system operacyjny • Blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Oferowany laptop musi spełniać wymagania dyrektywy 2002/95/EC z dnia 27 stycznia 2003 na temat zakazu użycia niebezpiecznych substancji w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances). Oferowany laptop musi spełniać wymogi dyrektywy WEEE 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003 r. dotyczącej odpadów elektrycznych i elektronicznych. Oferowany laptop musi być zgodny z normą ISO 1043 dla elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w trybie bezczynności (IDLE) wynosząca maksymalnie 16 dB według oficjalnego dokumentu producenta. Oprogramowanie diagnostyczne System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu BOOT. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, Internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. Bezpieczeństwo Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 zgodny z certyfikacją TCG, przechowujący klucze kryptograficzne i certyfikaty. Czytnik linii papilarnych. Wbudowany czujnik otwarcia dolnej pokrywy obudowy Wbudowana w obudowę matrycy kamera IR umożliwiająca autentykację na poziomie oferowanego systemu operacyjnego. System operacyjny:Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego lub system równoważny. Oprogramowanie dodatkowe Dołączone do oferowanego komputera lub dostępne do pobrania ze strony producenta, oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - aktualizacje i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji o: a. poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. komponencie którego dotyczy aktualizacja - wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacja kiedy dokonana została ostatnio aktualizacja w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr) - sprawdzenia historii aktualizacji z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania) - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać dokładną datę (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. W ofercie należy podać nazwę oprogramowania Oprogramowanie umożliwiające aktualizację BIOS bezpośrednio z serwera producenta komputera przy wykorzystaniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego oraz wykorzystywania zewnętrznych nośników pamięci masowej. Oprogramowanie musi automatycznie rozpoznawać model urządzenia i bieżącą wersję BIOS. Oprogramowanie posiadające bezterminową licencję. Możliwość zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem administratora. W ofercie należy podać nazwę oprogramowania Oprogramowanie WithSecure Elements EDR and EPP for Computers Premium ( licencja na 3 Lata) Oprogramowanie umożliwiające przywrócenie obrazu systemu operacyjnego bezpośrednio z serwera producenta komputera przy wykorzystaniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. W przypadku wystąpienia awarii oprogramowanie automatycznie uruchomi się i zapewni możliwość naprawy systemu operacyjnego lub przywrócenie go do stanu fabrycznego z możliwością dokonania kopii zapasowej plików przed uruchomieniem procesu. Dodatkową funkcją oprogramowania jest możliwość wykonania kopii dysku (tzw. klonowania) wraz z plikami, ustawieniami aplikacji, systemem operacyjnym i jego ustawieniami. Licencja pozwalająca na bezpłatne korzystanie z oprogramowania przez cały okres gwarancji komputera. W ofercie należy podać nazwę oprogramowania Porty i złącza Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 2 x USB 3.2 Typu-A, 1 x Port audio typu combo, 1 x RJ-45 (1 Gbps) 1 x Gniazdo linki zabezpieczającej. Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne: Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: • Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. • Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. • Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego bez dodatkowych kosztów. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w OPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu należy podać co najmniej nazwę producenta, a także nazwę i model oferowanego sprzętu. Zamawiający wymaga również podania faktycznych parametrów sprzętu, w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji. Przedmiotowe informacje są składane na potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z najnowszych linii produktowych. Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające itp). Sprzęt musi być dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi do działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności licencjami na używanie tych funkcjonalności zgodnie z zapisami specyfikacji.
3 | Zastosowanie | diagnostyka i monitorowanie zapalenia dróg oddechowych (np. astmy)
4 | Oprogramowanie sterujące | Expair (do obsługi pomiarów i analizy danych medycznych)
5 | Zakres pomiarowy (ppb) | 0 - 600; 1 - 6000; Czas reakcji: 25 sekund Czas analizy: 35 sekund Stabilność: dryf < 1% / dzień Dokładność względna: Lepsza niż 2,5 PPB Liniowość: błąd < 0,5% Powtarzalność: ± 2 PPB Automatyczna kompensacja dryfu spowodowanego zmianami temperatury.
6 | Pomiar wydychanego tlenku azotu (FeNO) | • wskaźnik procesu zapalnego w drogach oddechowych
7 | Pomiar przy kilku przepływach wydechowych | • 50 ml/s (standard), 100 ml/s, 150 ml/s, 350 ml/s (opcjonalnie)
8 | Opcjonalny pomiar nosowy (NO z jam nosowych) | TAK
9 | Opcjonalna spirometria | TAK
10 | Gwarancja | 24 m-ce- o pkt 36 m-cy- 40 pkt/ Min. 24 miesiące; bezpłatne przeglądy i części w okresie gwarancji Okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) Min. 24 miesiące; bezpłatne przeglądy i części w okresie gwarancji, Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat. I 5 lat dla urządzeń peryferyjnych W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego. Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej lub drukowanej. Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji. Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta. Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
11 | Szkolenie | Tak – przeprowadzone na miejscu u Zamawiającego dla personelu medycznego Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.).Szkolenia dla personelu informatycznego w celu umożliwienia m. in. zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 1 osoba), w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
12 | Integracja z systemami zewnętrznymi : | Integracja - urządzenie/urządzenia muszą zostać zintegrowane i umożliwić minimum automatyczne odbieranie zleceń z systemu HIS zamawiającego oraz przesyłanie plików z parametrami do systemu HIS zamawiającego przypisanie automatycznie do rekordu pacjenta w celu gromadzenia dokumentacji w karcie pacjenta. Wszystkie koszty integracji po stronie oferenta.
13 | Interfejs | Standard HL7 dla integracji z HIS/ API wystawione przez HIS
Suma punktów
….................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 8
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 8 - Oscylometr - 1 sztuka Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
OSCYLOMETR - 1 sztuka
1 | Urządzenie do nieinwazyjnej oceny mechaniki oddychania techniką oscylacji wymuszonych (FOT). | tak
2 | Posiada możliwość określenia stopnia i lokalizacji obturacji (centralna, peryferyjna, niejednorodna). | tak
3 | Pełna automatyzacja pracy | tak
4 | Możliwość badania dzieci od 2-3 lat. | tak
5 | Szybka i intuicyjna interpretacja wyników. | tak
6 | Nowoczesny interfejs dotykowy i zwiększona wydajność urządzenia. | tak
7 | Możliwość komunikacji z innymi systemami. | tak
8 | Zgodność z wytycznymi ERS/ATS dla FOT. | tak
9 | Kompatybilność . | z analizatorem FeNO MGC Diagnostics
10 | Zakres pomiarowy: | Częstotliwości: 5,6 Hz, 8 Hz, 10 Hz, miks 5-11-19 Hz, Szum Pseudo Losowy (PSRN) 5-37 Hz.
11 | Analiza oddechu: | Identyfikacja i określenie stopnia oraz lokalizacji obturacji (centralna, peryferyjna, niejednorodna) już po kilku spokojnych oddechach.
12 | Ocena odwracalności obturacji: | Możliwość przeprowadzenia testów przed i po podaniu leków bronchodilatacyjnych w celu oceny reakcji oskrzeli.
13 | Interfejs użytkownika: | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala (25,7 cm) zapewniający intuicyjną obsługę.
14 | Pamięć wewnętrzna: | Wbudowana baza danych do przechowywania i zarządzania danymi pacjentów.
15 | Łączność | Porty USB i HDMI umożliwiające podłączenie zewnętrznych urządzeń, takich jak klawiatura, mysz czy monitor. Możliwość podłączenia drukarki.
16 | Wymiary i waga: | Wymiary urządzenia: 13,7 x 40 x 34 cm, Waga urządzenia: około 12 kg
17 | menu | w języku polskim
18 | przesyłania wyników badań do używanego przez szpital systemu Q-klinika | tak
| Integracja | Integracja - urządzenie/urządzenia muszą zostać zintegrowane i umożliwić minimum automatyczne odbieranie zleceń z systemu HIS zamawiającego oraz przesyłanie plików z parametrami do systemu HIS zamawiającego przypisanie automatycznie do rekordu pacjenta w celu gromadzenia dokumentacji w karcie pacjenta. Wszystkie koszty integracji po stronie oferenta.
19 | Zasilanie: | 230 V / 50 Hz lub 115 V / 60 Hz
20 | Certyfikaty: | Zgodność z normą bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1 dla urządzeń medycznych; oznaczenie CE 0029.
21 | Gwarancja: | 24 m-ce- 0 pkt 36 m-cy- 40 pkt /Min. 24 miesiące; bezpłatne przeglądy i części w okresie gwarancji Okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) Min. 24 miesiące; bezpłatne przeglądy i części w okresie gwarancji, Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat. I 5 lat dla urządzeń peryferyjnych W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego. Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej lub drukowanej. Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji. Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta. Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
22 | Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia oraz montażu w zakresie określonym przez Zamawiającego. | Tak – przeprowadzone na miejscu u Zamawiającego dla personelu medycznego Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.).Szkolenia dla personelu informatycznego w celu umożliwienia m. in. zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 1 osoba), w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 9
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 9 - Rynometr akustyczny z dodatkową sondą dla dzieci poniżej 5 roku życia - 2 sztuki Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Rynometr akustyczny z dodatkową sondą dla dzieci poniżej 5 roku życia - 2 sztuki
1 | Rynometr akustyczny | przeznaczony do nieinwazyjnej diagnostyki i oceny drożności dróg oddechowych u pacjentów w różnym wieku.
2 | Zakres częstotliwości pomiaru: | 20 Hz – 20 kHz
3 | Dokładność pomiaru: | ±0,1%
4 | Czas odpowiedzi: | <1 sekundy
5 | Interfejs użytkownika: | Ekran dotykowy LCD o przekątnej minimum 5 cali
6 | Łączność: | USB, Bluetooth
7 | Zasilanie: | Akumulator litowo-jonowy z czasem pracy minimum 8 godzin
8 | Wymiary | Nie większe niż 200 mm x 100 mm x 50 mm
9 | Waga: | Nie więcej niż 500 g
10 | Automatyczna kalibracja przed każdym pomiarem | tak
11 | Możliwość zapisu i analizy wyników na urządzeniu | tak
12 | Opcja eksportu danych do komputera lub urządzeń mobilnych | tak
13 | Wbudowane protokoły diagnostyczne dostosowane do różnych grup wiekowych | tak
14 | Ergonomicznie zaprojektowana, dostosowana do anatomii nosa małych dzieci | tak
15 | Hipoalergiczny silikon medyczny | tak
16 | Dostosowany do niższych przepływów oddechowych charakterystycznych dla dzieci | tak
17 | Możliwość sterylizacji w autoklawie | tak
18 | Zestaw jednorazowych osłon na sondę | tak
19 | Etui ochronne na urządzenie | tak
20 | Ładowarka sieciowa | tak
21 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak
22 | gwarancja | 24 m-ce 0 pkt 36 m-cy- 40 pkt /Min. 24 miesiące; bezpłatne przeglądy i części w okresie gwarancji Okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) Min. 24 miesiące; bezpłatne przeglądy i części w okresie gwarancji, Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat. I 5 lat dla urządzeń peryferyjnych W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego. Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej lub drukowanej. Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji. Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta. Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
23 | Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego | tak
25 | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE | tak
26 | Zgodność z normami ISO 13485 oraz EN 60601-1 | tak
27 | Dostawa urządzenia do siedziby zamawiającego | tak
28 | Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie określonym przez Zamawiającego. | Tak – przeprowadzone na miejscu u Zamawiającego dla personelu medycznego Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.).Szkolenia dla personelu informatycznego w celu umożliwienia m. in. zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 1 osoba), w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
29 | Integracja | Integracja - urządzenie/urządzenia muszą zostać zintegrowane i umożliwić minimum automatyczne odbieranie zleceń z systemu HIS zamawiającego oraz przesyłanie plików z parametrami do systemu HIS zamawiającego przypisanie automatycznie do rekordu pacjenta w celu gromadzenia dokumentacji w karcie pacjenta. Wszystkie koszty integracji po stronie oferenta.
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 10
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 10 - Ciśnieniomierz dla dzieci - 3 sztuki Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Ciśnieniomierz dla dzieci - 3 sztuki
1 | Elektroniczny ciśnieniomierz naramienny | tak
2 | Mankiet | Miękki mankiet S dla dzieci o obwodzie ramienia 17-22 cm
3 | Metoda pomiaru: | Oscylometryczna
4 | Zakres pomiaru | Ciśnienie krwi: 20 - 280 mmHg, Tętno: 40 - 200 uderzeń/minutę
5 | Dokładność pomiaru: | Ciśnienie krwi: ±3 mmHg, Tętno: ±5 % odczytu
6 | Pamięć: | 30 pomiarów
7 | Zasilanie: | Zasilacz sieciowy (w zestawie) lub 4 baterie alkaliczne AA (opcjonalnie)
8 | Temperatura pracy | 10 - 40 °C
9 | Wilgotność pracy: | 15 - 90 % wilgotności względnej
10 | Temperatura przechowywania: | -20 - +55 °C
11 | Wilgotność przechowywania: | ≤ 95 % wilgotności względnej
12 | Waga: | 251 g (bez baterii)
13 | Wymiary | 135.5 x 82 x 57 mm
14 | Gwarancja: | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 11
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 11 - Pulsoksymetry - 10 sztuk Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Pulsoksymetry - 10 sztuk
1 | specjalnie profilowany do palca dziecka | tak
2 | może być stosowany u dzieci około 2. roku życia | min. Ø palca 8-16mm,
3 | wyświetla saturację tlenu (SpO2), tętno, perfuzję w zakresie 0-20%, | tak
4 | zakres pomiaru | SpO2 35-99%,
5 | alarm się włącza przy SpO2 90%, jak również w przypadku tętna poniżej 50 i powyżej 120, | tak
6 | pomiar tętna | w zakresie 30- 240,
7 | wysoka dokładność wyników | tak
8 | sygnał | dźwiękowy i wizualny
9 | automatycznie się włącza po nałożeniu na palec, | tak
10 | po zakończeniu pomiaru | automatycznie wyłącza się po 8 sekundach,
11 | niskie zużycie energii- do 30 godzin ciągłej pracy | tak
12 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 12
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 12 -Taboret zabiegowy - 2 sztuki Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Taboret zabiegowy - 2 sztuki
1 | Taboret do zastosowań medycznych | z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej
2 | kółka jezdne u podstawy | tak
3 | Wygodne siedzisko pokryte łatwo zmywalną tapicerką. | tak
4 | Min. 5 kolorów tapicerki do wyboru kolorów | tak
5 | Wysokość na kółkach: | 48-61 cm (+-2 cm)
6 | Średnica podstawy | Φ 64,5 cm(+/-2cm)
7 | Średnica siedziska: | Φ 35 cm(+/-2cm)
8 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 13
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 13 - Otoskop - 1 sztuka Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Otoskop - 1 sztuka
1 | wysoka jakość optyki oraz standardowe oświetlenie C | zapewnia optymalną moc światła
2 | ruchoma 3-krotnie powiększającą lupa. | tak
3 | oświetlenie standardowe, | żarówka w torze wizyjnym,
4 | żarówka próżniowa | tak
5 | rękojeść bateryjna AA, | tak
6 | jednorazowe wzierniki uszne (20) | (10 x śr. 2.5 mm, 10 x śr. 4.0 mm),
7 | baterie: 2 x typ AA | w zestawie
8 | etui z tkaniny w kolorze czarnym. | tak
9 | gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 14
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 14 - Termometr bezdotykowy - 4 sztuki Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Termometr bezdotykowy - 4 sztuki
1 | Termometr bezdotykowy na podczerwień do czoła | tak
2 | Dokładność | • ±0,2°C w zakresie 35°C~42°C • ±0,3°C w zakresie 32,5°C~34,9°C i 42,1°C~43,0°C
3 | Miejsce pomiaru | czoło
4 | Masa | 68 g (bez baterii)
5 | Wymiary | 149 x 38 x 42 mm
6 | Czas pomiaru | ≤ 1 sekunda
7 | Odległość pomiaru | 0-5 cm od środka czoła
8 | Zakres pomiarowy | 32,5°C do 43,0°C
9 | Dokładność pomiaru | 0,1°C
10 | Temperatura przechowywania | -20°C do +55°C
11 | Zasilanie | 3 Vdc (2 baterie alkaliczne AAA w zestawie)
12 | Żywotność baterii | Powyżej 3000 pomiarów
13 | Wilgotność względna | 15-90% bez kondensacji
14 | Ciśnienie atmosferyczne | 70 kPa -106 kPa
15 | Zgodność z normami | • PN-EN ISO 80601-2:2017 + A1:2018 • PN-EN 60601-1:2006 + A1:2013 +A12:2014 • PN-EN 60601-1-2:2014 • PN-EN 60601-1-11:2015
16 | Funkcja kontroli odległości | Minimalizuje błędy w pomiarze temperatury
17 | Automatyczne wyłączanie | Około 30 sekund od ostatniego pomiaru
18 | Obsługa przez użytkownika | Możliwość pomiaru temperatury w stopniach Celsjusza i Fahrenheita; alarmy dla temp. > 37,6°C; włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego
19 | Przeznaczenie | Niemowlęta*, małe dzieci i dorośli
20 | gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 15
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 15 - Termometr bezkontaktowy - 1 sztuka Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Termometr bezkontaktowy - 1 sztuka
1 | Elektroniczny termometr bezkontaktowy | tak
2 | Zakres pomiaru temperatury ciała | 34,0°C-42,2°C
3 | Zakres pomiaru temperatury obiektu | 0-100°C
4 | Rozdzielczość | 0,1°C
5 | Dokładność pomiaru | (+/-) 0,2°C, 36,8°C-39,0°C, w warunkach laboratoryjnych
6 | Jednostki pomiaru | °C i °F
7 | Wyświetlacz | Liquid Crystal Display (ciekłokrystaliczny), 4 cyfry i ikony specjalne
8 | Akustyka | Przyrząd włączony i gotowy do wykonywania pomiarów: 1 krótki sygnał Zakończenie pomiaru: 1 długi sygnał dźwiękowy (1 sek.), jeśli odczyt jest niższy niż 37,5°C, 10 krótkich sygnałów dźwiękowych, jeśli odczyt jest równy lub wyższy niż 37,5°C. Błąd systemowy lub awaria: 3 krótkie sygnały dźwiękowe
9 | Pamięć | Automatyczna prezentacja ostatniego pomiaru 30 odczytów wywoływanych z pamięci
10 | Podświetlenia | Po włączeniu przyrządu na 4 sekundy uaktywnia się ZIELONE podświetlenie. Po zakończeniu pomiaru wynikiem niższym niż 37,5°C na 5 sekund uaktywnia się ZIELONE podświetlenie. Po zakończeniu pomiaru wynikiem równym lub wyższym niż 37,5°C na 5 sekund uaktywnia się CZERWONE podświetlenie.
11 | Temperatura robocza pomiaru temp. ciała | 16-40,0°C
12 | Temperatura robocza pomiaru temp. Obiektu | 5-40,0°C
13 | Temperatura przechowywania | -20- +50°C
14 | Maksymalna wilgotność względna | 15-95%
15 | Automatyczne wyłączenie się | Po ok. 1 minucie od wykonania ostatniego pomiaru
16 | Baterie | 2 baterie AAA 1,5 V
17 | Wymiary | 150 x 40 x 39 mm
18 | Waga | 81 g (z bateriami), 56 g (bez baterii)
19 | Normy | ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
20 | gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 16
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 16 - Łóżko transportowe - 1 szt. Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Łóżko transportowe - 1 szt.
1 | wymiary rozłożone | 190cm x 55cm x 92cm (+/-2cm)
2 | wymiary złożone | 190cm x 55cm x 25cm (+/-2cm)
3 | maksymalne obciążenie | 160 kilogramów (+/-10kg)
4 | waga noszy z materacem | 40 kilogramów (+/-10kg)
5 | zestaw zawiera nosze transportowe (stelaż), wodoodporny materac i dwa pasy stabilizujące | tak
6 | Elementy noszy z aluminium o wysokiej wytrzymałości | tak
7 | Nogi składane | tak
8 | Wszystkie koła obracają się o 360°, a dwa z nich posiadają hamulec. | tak
9 | Materac wykonany z gąbki, która dostosowuje się do krzywizny kręgosłupa, dodatkowo pokryty jest wodoodpornym materiałem. | tak
10 | Oparcie z kątem nachylenia do 75° | tak
11 | Boczne balustrady oraz zapinane pasy zapewnią pełne bezpieczeństwo i stabilność rannego. | tak
12 | Składanie noszy umożliwiają czerwone rączki. | tak
13 | Blokady szyny prowadzącej . | tak
14 | Z przodu i z tyłu noszy znajdują się kółka pomocnicze, które ułatwiają załadunek noszy do karetki. Nogi posiadają żółte plastikowe wsporniki, które chronią aluminiowy stelaż przed uderzeniem. | tak
15 | Gwarancja min. 2 lata | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 17
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 17 - ciśnieniomierz z mankietami pediatrycznymi - 2 sztuki Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Cisnieniomierz z mankietami pediatrycznymi - 2 sztuki
1 | Zakres pomiaru tętna | 40 199 uderzeń / min
2 | Zakres pomiaru | 0-300 mmHg
3 | Pamięć 2 x 40 | dla 2 użytkowników
4 | Rozpoznanie arytmii serca | tak
5 | Wyświetlanie daty i godziny | tak
6 | Dwa mankiety w zestawie | 22 - 32 cm i 32 - 42 cm
7 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | LCD kolorowy, cyfrowy
8 | Zasilanie bateryjne akumulatorowe AA | tak
9 | Wyłączanie automatyczne | tak
10 | Wymiary | 130 x 140 x 190 mm (+/-2cm)
11 | Waga | 0,5 kg
12 | Gwarancja: | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 18
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 18 - Schody do nauki chodzenia 1 szt. Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Schody do nauki chodzenia 1 szt.
1 | Schody o możliwości elektrycznej zmiany wysokości stopni | od 0 do 19 cm (+/-1cm)
2 | Wysokość | 110-180 cm (+/-2cm)
3 | Szerokość | 87 cm (+/- 1cm)
4 | Długość rampy | 50 cm (+/- 1 cm)
5 | Długość schodów z dwoma rampami | 275 (+/- 1cm)
6 | Długość schodów z jedną rampą | 241 (+/- 1cm)
7 | Szerokość toru do nauki chodzenia | 59 cm (+/- 1cm)
8 | Zasilanie | 230V/50Hz
9 | Zgrabna i wąska konstrukcja stalowa malowana proszkowo | tak
10 | Możliwość rozłożenia do pozycji toru do nauki chodzenia na płasko | tak
11 | Możliwość dołożenia przeszkód na dowolnej wysokości | tak
12 | Regulacja wysokości schodków, umożliwiająca ćwiczenia zarówno dzieci jak i dorosłych | tak
13 | Zdejmowana barierka i dodatkowa pochylnia umożliwiają stworzenie przejściowego toru | tak
14 | Dla użytkowników o różnym stopniu sprawności | tak
15 | Gwarancja min. 2 lata | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 19
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 19 - Materac - 4 sztuka Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Materac - 1 sztuka
1 | dobra jakość pianki | tak
2 | podłoże amortyzujące | pochłania siłę uderzenia i chroni stawy oraz mięśnie przed nadmiernym obciążeniem,
3 | wysoka jakość produktu | tak
4 | antybakteryjna ochrona | odporna na rozwój grzybów, wirusów i bakterii
5 | wodoodporna | nie chłonie wody ani wilgoci,
6 | antypoślizowa powierzchnia | nie ślizga się podczas ćwiczeń
7 | produkowana jest w zgodzie z odpowiednimi normami | wyrób medyczny klasy I
8 | Wymiary | 200 x 80 x 1 cm (+/-2cm)
9 | Waga: | ok. 2,5kg
10 | gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 20
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 20 - Kardiomonitor - 1 szt. Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Kardiomonitor - 1 sztuka
1 | Monitor kompaktowy | Kolorowy ekran LCD, przekątna 15,6 cala (±0,5 cala), rozdzielczość 1920x1080, wbudowany zasilacz sieciowy, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych, z oświetleniem alarmowym 360° widocznym z każdej strony
2 | Sterowanie | Obsługa przyciskami sprzętowymi, pokrętłem i menu ekranowym w języku polskim
3 | Masa | Ok. 5,5 kg (±0,5 kg)
4 | Uchwyt transportowy | Wygodny, składany uchwyt do przenoszenia
5 | Wewnętrzny akumulator | Dostępny do wymiany przez użytkownika, min. 6h pracy; możliwość hot-swap; rozbudowa o dodatkowy akumulator – min. 12h całkowitej pracy (2 zestawy, 4 akumulatory)
6 | Łączność | Wbudowany moduł WiFi (IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz i 5 GHz)
7 | Chłodzenie bez wentylatora | bez wentylatora
8 | Ekrany | Różne widoki: standardowy, krótkie trendy, OxyCRG, duże wartości (min. 6 parametrów)
9 | Trendy | Tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów – 240h (rozdzielczość 1 min), trendy 1h (rozdzielczość 1 s), pamięć krzywych 48h
10 | Kalkulatory | Lekowy, hemodynamiczny, wentylacyjny, natlenienia, nerkowy
11 | Rejestrator | Wbudowany, drukujący min. 3 krzywe dynamiczne
12 | Integracja | Współpraca z aparatem do znieczulenia i respiratorem (wartości liczbowe, krzywe, pętle oddechowe)
13 | Tryb intubacji | Tak – eliminacja alarmów RESP/CO2/AG podczas znieczulenia
14 | Tryb obejścia krąż.-oddech. | Tak – eliminacja alarmów podczas operacji
15 | Liczniki czasu | 4 timery, naliczanie/odliczanie, tryb cykliczny
16 | Pomiar EKG | min. 3, 5 i 10 elektrod, z możliwością wyświetlania jednocześnie odpowiednio 3, 7 lub 12 odprowadzeń
17 | Analiza QT/QTc | Jednoczesna analiza QTc, QT, ΔQTc (Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges)
18 | Analiza arytmii | Wykrywanie min. 33 zaburzeń rytmu (VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF)
19 | Podsumowanie EKG | 24h statystyki HR, QT/QTc, ST, zdarzenia arytmii
20 | Podsumowanie NIBP | 24h wyników i stanu pacjenta
21 | Filtry EKG | Diagnostyczny 0,05–150 Hz; ST 0,05–40 Hz; Monitorowanie 0,5–40 Hz; Sala operacyjna 1–20 Hz; Zaawansowany 2–18 Hz
22 | SpO₂ | Algorytm Nellcor, możliwość zmiany na Masimo/producenta
23 | PPV | Automatyczne obliczanie zmienności ciśnienia tętna
24 | OSI | Wskaźnik nasycenia tlenem
25 | Tryb czuwania | Monitor nie zapisuje danych pacjenta, brak alarmów
26 | Pomiar oddechu | Moduł CO₂ lub impedancja klatki piersiowej
27 | NIBP | Pomiar ręczny i automatyczny, interwały do 8h, pomiar sekwencyjny (6 faz), blokada alarmów SpO₂ podczas NIBP
28 | Interfejs | Standard HL7 dla integracji z HIS
29 | Akcesoria | Przewód EKG 3-, 5-, 10-elektrodowy; Czujnik SpO₂ Nellcor; Mankiety NIBP (16–21, 20,5–28, 27–35, 34–43 cm); Czujnik temperatury skóry
30 | Gwarancja | 24 m-ce- 0 pkt 36- 40 pkt /Min. 24 miesiące; bezpłatne przeglądy i części w okresie gwarancji Okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) Min. 24 miesiące; bezpłatne przeglądy i części w okresie gwarancji, Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat. I 5 lat dla urządzeń peryferyjnych W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego. Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej lub drukowanej. Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji. Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta. Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
31 | Szkolenie | Tak – przeprowadzone na miejscu u Zamawiającego dla personelu medycznego, Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.).Szkolenia dla personelu informatycznego w celu umożliwienia m. in. zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 1 osoba), w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 21
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 21 - Analizator paramertów krytycznych - 1 szt. Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Analizator parametrów krytycznych - 1 sztuka
1 | Przenośny analizator parametrów krytycznych, wraz z drukarką, płynami do kontroli jakości, kapilarami oraz kartami do analizatora, szkoleniem pracowników oraz dostawą | tak
2 | Analizator parametrów krytycznych | przenośny, kompaktowy i lekki – waga <1 kg
3 | Analizator składający się z dwóch osobnych części | terminala odbiorczego i czytnika kart
4 | Możliwość integracji kilku czytników kart z jednym terminalem | tak
5 | Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy terminalem, czytnikiem i drukarką | tak
6 | Dedykowana drukarka pozwalająca na drukowanie wyników na bieżąco, wraz z dwoma wkładami papieru. | tak
7 | Wbudowana bateria | brak konieczności stałego podłączenia do sieci elektrycznej
8 | Jednoczasowo pomiar z jednej próbki pacjenta min. następujących parametrów: pH, pO2, pCO2, [Na+], [K+], [Ca2+], [Cl-], [glukoza], [mleczan], hematokryt, [kreatynina], [mocznik], | tak
9 | Odczynniki w postaci kart jednorazowego użytku | zawierające elektrody i płyny kalibracyjne
10 | Automatyczna kalibracja kart testowych | tak
11 | Mała wielkość próbki, do 92μl. Możliwość podania materiału zarówno ze strzykawki, jak i kapilary | tak
12 | Możliwość pomiaru z krwi pełnej tętniczej, żylnej, włośniczkowej | tak
13 | Możliwość uzyskania szybkiego wyniku badania | poniżej 1 minuty od momentu podania materiału,
14 | Wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy | tak
15 | Menu w języku polskim | tak
16 | Proste oprogramowanie z instrukcjami w formie animacji | tak
17 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D i 2D | umożliwiających identyfikację pacjenta, operatora i materiału kontrolnego
18 | Łączność bezprzewodowa: bluetooth, Wi-Fi | tak
19 | Dedykowany program, możliwy do zainstalowania na komputerach z systemem operacyjnym min Windows 11, pozwalającym na eksport wyników do plików csv i pdf, | tak
20 | kapilary pasujące do kart do czytnika | 1. Wyposażone w tłoczek oraz adapter pozwalający na wprowadzenie próbki do karty testowej, 2. Objętość: 90 µl, 3. Zastosowany antykoagulant: heparyna litowa zneutralizowana wapniem, stężenie ok. 65 IU/ml (±10%),
21 | Odczynniki do kontroli jakości | 1. Płynne, gotowe do użycia, 2. Posiadające zakresy przypisane do analizatora / kart testowych, 3. Z możliwością wgrania zakresów automatycznie do pamięci analizatora, 4. Pozwalające na kontrolę gazów, elektrolitów i metabolitów na co najmniej trzech poziomach istotnych klinicznie,
22 | Gwarancja | 24 m-ce 0 pkt 36 m-cy 40 pkt /Min. 24 miesiące; bezpłatne przeglądy i części w okresie gwarancji Okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) Min. 24 miesiące; bezpłatne przeglądy i części w okresie gwarancji, Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat. I 5 lat dla urządzeń peryferyjnych W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego. Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej lub drukowanej. Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji. Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta. Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
23 | Szkolenie | Tak – przeprowadzone na miejscu u Zamawiającego dla personelu medycznego, Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.).Szkolenia dla personelu informatycznego w celu umożliwienia m. in. zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 1 osoba), w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
24 | Integracja z Systemem His zamawiającego | TAK Integracja - urządzenie/urządzenia muszą zostać zintegrowane i umożliwić minimum automatyczne odbieranie zleceń z systemu HIS zamawiającego oraz przesyłanie plików i wyników z parametrami do systemu HIS ( w odpowiedznie rekordy) zamawiającego przypisanie automatycznie do rekordu pacjenta w celu gromadzenia dokumentacji w karcie pacjenta. Wszystkie koszty integracji po stronie oferenta.
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 22
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 22 - Chłodziarko- zamrażarka - 1 sztuka Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Chłodziarko- zamrażarka - 1 sztuka
1 | Urządzenie dwukomorowe | urządzenie dwukomorowe
2 | Zakres temperatury | 0 do +15°C/ -25 do +0°C (+/- 0,5 0°C)
3 | Pojemność całkowita komory | od 206 do 208 / od 84 do 86
4 | Zamawiający dysponuje platformą sprzętowo-programową oraz posiada dostęp do platformy Efento Cloud. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, integracja oraz uruchomienie rozwiązania pomiarowego opartego na bezprzewodowym czujniku temperatury, który będzie współpracował z platformą Efento Cloud oraz gateway które są rozmieszczone w szpitalu.
5 | Dostarczenie czujnika temperatury | Czujnik powinien być w pełni kompatybilny z platformą Efento Cloud oraz spełniać wymagania dotyczące komunikacji, dokładności pomiaru i niezawodności pracy w środowisku docelowym.
6 | kompatybilność z platformą Efento Cloud: | Oferent odpowiada za dobór rozwiązania, które umożliwi bezproblemową integrację czujnika z platformą Efento Cloud, w tym konfigurację transmisji danych oraz ich poprawne raportowanie.
7 | Licencje i dostęp | Oferent musi zapewnić wszelkie niezbędne licencje, subskrypcje lub uprawnienia wymagane do:
przypisania czujnika do platformy Efento Cloud,
aktywacji i zarządzania urządzeniem,
zapewnienia ciągłości działania rozwiązania w okresie użytkowania minimum 60 msc..
8 | Wsparcia w konfiguracji i uruchomieniu systemu: | Na wezwanie zamawiającego Oferent powinien przeprowadzić konfigurację czujnika oraz jego integrację z platformą, a także udzielić wsparcia przy pierwszym uruchomieniu systemu.
9 | Dokumentacja techniczna: | Wymagane jest dostarczenie dokumentacji obejmującej:
opis instalacji i konfiguracji,
instrukcję użytkowania,
wymagania systemowe i środowiskowe.
Rozwiązanie powinno być gotowe do pracy po zakończeniu wdrożenia i umożliwiać bieżące monitorowanie temperatury za pośrednictwem platformy Efento Cloud.
11 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
….................................................
data, podpis osoby upoważnionej

## 23
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 23 - Integracja z HIS- 1 szt.
| Usługa | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Integracja z HIS
1 | Opis integracji | Oferent zobowiązany jest dokonać integracji oprogramowania Expair i urządzeń z nim współpracujących (RESMON PRO FULL SN 24000039; RESMON PRO FUL – Fef. RT1100 SN 20000037 ;FeNO+ SN 160524-04-0231; FeNO+ SN 200626-04-2887; ) z systemem medycznym Q-Klinika 3000 SQL . Integracja musi być minimum w zakresie listy roboczej ( imię, nazwisko, PESEL ) przesyłanej z systemu HIS do wyżej wymienionych urządzeń lub Expair. Jeśli jest konieczna należy wykonać aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji współpracującej w wymaganym zakresie. Po wykonaniu badań na powyższych urządzeniach na podstawie otrzymanych zleceń z systemu HIS do HIS muszą wrócić wykonane wyniki w postaci PDF sparowane z pacjentem na podstawie zlecenia i przaśnej listy roboczej( o ile to możliwe dokument PDF powinien zawierać Imię i nazwisko osoby wykonującej zlecenie ). Całą operacja musi się odbyć automatycznie. Wszystkie koszty związane z integracja także te związane z przystosowaniem system HIS muszą zostać ujęte w ofercie.
2 | Gwarancja | Gwarancja z wsparciem technicznych na wykonane prace min. 36 miesięcy / 36 m-cy 0 pkt 48 m-cy 40 pkt
Suma punktów
….................................................
data, podpis osoby upoważnionej