TOM III SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa chromatografu flash z opcją preparatywnego HPLC

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (rozumiana także jako montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia i oprogramowania) dostawa chromatografu flash z opcją preparatywnego HPLC.

- Parametry techniczne

Tabela 1. Obowiązkowe wymagania podstawowe przedmiotu dostawy

| Lp. | Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego) | Wymagania minimalne, jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia | - urządzenie fabrycznie nowe z bieżącej produkcji seryjnej; |
|  |  | - urządzenie musi być dostarczone w stanie gotowym do pracy: bez konieczności kupna dodatkowych przystawek, okablowania, licencji, urządzeń i narzędzi niezbędnych do jego uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania; |
|  |  | - cena ofertowa urządzenia musi obejmować: dostawę urządzenia, montaż poszczególnych elementów wraz z podłączeniem do lokalnych instalacji, uruchomienie, a także przeszkolenie wskazanych pracowników; |
|  |  | - zasilanie 230 V / 50 Hz; |
|  |  | - gwarancja 12-miesięczna; |
| 2. | Parametry urządzenia | Pompa gradientowa, niskociśnieniowa dwutłokowa, z formowaniem gradientu po stronie niskiego ciśnienia; - formowanie gradientu minimum czteroskładniowego; # Przepływ w zakresie min.: 1-150 ml/min; # Maksymalne ciśnienie – co najmniej 240 bar w całym zakresie przepływu; - Zawór umożliwiający osuszanie kolumn powietrzem (tzw. Air Purge); - Dokładność przepływu nie gorsza niż ±2%; - Krok gradientu nie więcej niż: 0,1%; |
|  |  | Uchwyt do kolumn – 2 szt. - Zintegrowane z urządzeniem; - Możliwość podłączenia do 5 kolumn flash o wielkości wypełnienia do min. 800g; - Możliwość swobodnej pracy z kolumnami flash, preparatywnymi, semi-preparatywnymi |
|  |  | Elektrozawory sterowane z poziomu oprogramowania – min. 2 szt: - Zintegrowane z urządzeniem; - Jeden zawór minimum 6-cio portowy; - Jeden zawór minimum 10-cio portowy; - Pętla nastrzykowa min. 2 ml |
|  |  | # Detektor UV-VIS typu DAD - Zakres długości fal: min. 200-800 nm; - Ilość elementów światłoczułych: min. 256; - Dokładność ustawienia długości fali: nie gorsza niż ±1nm; - Możliwość równoczesnej detekcji przy minimum dwóch, dowolnie wybranych przez operatora długościach fali; |
|  |  | # Detektor ELSD - Źródło: LED; - Możliwość oznaczania od kilku miligram do setek gram próbki; - Czułość: maks. <100 ng kofeiny (LOD); - Strata próbki: maks. 40 µl/min; |
|  |  | Kolektor frakcji - Kryteria frakcjonowania wycieku z kolumny, przynajmniej: objętość, krzywa UV, ręcznie (w czasie analizy); - Pojemność na co najmniej 130 standardowych fiolek szklanych o wymiarach 18x150mm; - Możliwość stosowania statywów na probówki o wymiarach 13x100mm, 16x150mm, 25x150mm ; - Zamykana komora prób, ograniczająca wydostawanie się oparów rozpuszczalników |
|  |  | Wymagania dodatkowe: - Zestaw czujników RFID, pozwalających na automatyczne wykrycie i rozpoznanie rodzaju zastosowanych raków w kolektorze frakcji, oraz rodzaju podłączonych kolumn; - Zestaw czujników nieszczelności, przynajmniej w: pompie, detektorze oraz kolektorze frakcji; - Możliwość podawania próbki w postaci ciekłej i stałej; - Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim; - Urządzenie musi posiadać certyfikat CE; - Zestaw instalacyjny z niezbędnymi połączeniami i narzędziami |
| 3. | Zestaw komputerowy i sterowanie pracą układu | Kontrola systemu i zarządzanie danymi - Zintegrowany z urządzeniem komputer, z ekranem dotykowym do sterowania funkcjami aparatu, o przekątnej min. 12”; - Oprogramowanie umożliwiające sterowanie systemem, niewymagające dodatkowych licencji, bądź licencje uwzględnione w cenie urządzenia; - Kodowanie kolekcjonowanych frakcji kolorami; - Dostosowywanie metodyki w czasie rzeczywistym (przynajmniej: prędkość przepływu, gradient, ustawienie frakcjonowania); - Funkcja oprogramowania pozwalająca na automatyczne dobranie optymalnych parametrów rozdziału - sugerująca zastosowanie optymalnej kolumny oraz warunki gradientu w oparciu o dane z wykonanej płytki TLC |
| 5. | Instalacja i szkolenie | - instalacja i szkolenie podstawowe wykonane przez polski, autoryzowany serwis; |
|  |  | - oferent musi posiadać autoryzowany serwis na terenie Polski; |
| 6. | Czas reakcji na zgłoszenie usterki | - zamawiający wymaga zagwarantowania udzielenia usługi serwisowej od zgłoszenia usterki maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych; |
| 7. | Obsługa pogwarancyjna | - zamawiający wymaga zagwarantowania obsługi serwisowej w okresie pogwarancyjnym i dostępności części zamiennych przez minimum 9 lat od daty wygaśnięcia gwarancji (tj. 10 lat od zakupu sprzętu); |

- Inne:

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia i dostarczonego oprogramowania na koniec dostawy i instalacji urządzenia po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

W razie wystąpienia usterki lub stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, zgłoszenie może być zrealizowane poprzez informację telefoniczną lub e-mailową na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu i adres e-mail. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin, ustalenia rodzaju usterki, naprawy aparatury i przywrócenia jej prawidłowej pracy w ciągu 10 dni roboczych po zgłoszeniu wady (awarii). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy usunięcie przyczyny nieprawidłowej pracy urządzenia wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Wtedy czas przywrócenia prawidłowej pracy sprzętu wydłuża się do 14 dni roboczych (w przypadku konieczności sprowadzenia części z terenu Unii Europejskiej) lub 30 dni roboczych (gdy konieczne jest sprowadzenie części spoza Unii Europejskiej).