| ………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem urządzeń, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.32.2026 |  |  |  |
| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |
| Cenę brutto (zł), będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto (zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł). |  |  |  |

| Pakiet nr 1 System elektroanatomiczny do mappingu trójwymiarowego, koszulki, introducery, elektrody ablacyjne chłodzone CPV: 33158200-4; PA01-7 najem sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1. | Najem systemu - elektroanatomicznego 3D do mapowania serca umożliwiającego uwidocznienie elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wszystkich producentów oraz tworzenie map geometrycznych jam serca oraz map aktywacyjnych, napięciowych, „score-ingowych”, współpraca z elektrodami mierzącymi siłę nacisku – wyświetlanie parametrów siły w czasie rzeczywistym bezpośrednie na systemie 3D (LSI, AI), stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux lub nowszy system spełniający w/w kryteria - generatora energii prądu wysokiej częstotliwości wraz z pompą chłodzącą - wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencję do oprogramowania umożliwiającą analizę struktury lewej komory na podstawie obrazowania rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową pozwalającej na wyznaczenie obszarów (tzw. kanałów) odpowiedzialnych za powstawania arytmii komorowej. | miesiąc |  |  | 24 |  |  | System do elektroanatomicznego mapowania serca - typ ………………, rok produkcji 2023 Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto …………………….. zł ( do celów księgowych) |
| 2. | Najem systemu elektrofizjologicznego wraz ze stymulatorem | miesiąc |  |  | 24 |  |  | System elektrofizjologiczny - typ ………………, rok produkcji 2023 Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto …………………….. zł ( do celów księgowych) |
| 3. | Elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie dwu- lub jednokierunkowa: -średnica 6-7F, 4 i 10 polowe; - cztery różne odległości między pierścieniami do wyboru zamawiającego w tym 2-5-2; - minimum 5 krzywizn do wyboru zamawiającego; -długość elektrody 110-115 cm | szt. |  |  | 560 |  |  |  |
| 4. | Elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie: -średnica 5-6F, -liczba biegunów 10, -minimum 3 różne odległości między biegunami do wyboru przez Zamawiającego, -minimum 3 krzywizny do wyboru przez Zamawiającego, -stymulacja z każdego z biegunów, -długość elektrody 65-120 cm | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 5. | Elektrody diagnostyczne 4 polowe o stałej krzywiźnie: -średnica 4-6F, -minimum 4 rodzaje spacingu do wyboru przez Zamawiającego, -minimum 3 rodzaje krzywizn do wyboru przez Zamawiającego, -długość elektrody 120cm | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
| 6. | Elektroda diagnostyczne 20-polowa typu Hallo. Średnica 7F, minimum 4 różne rozstawy pierścieni do wyboru w tym 2-8-2-(60)-2-8-2, minimum 2 różne krzywizny do wyboru przez Zamawiającego, długosc 90-115cm | zestaw |  |  | 4 |  |  |  |
| 7. | Elektrody ablacyjne jedno- lub dwukierunkowe klasyczne 4 lub 8 mm, 7F, minimum 2 różne rozstawy elektrod, długość elektrody minimum 110cm | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
| 8. | Elektrody ablacyjne chłodzone jedno- lub dwukierunkowe 4mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego komaptybilne z oferowanym systemem 3D, średnice 8F, odległość między pierścieniami 1-4-1, długość minimum 110 cm, symetryczne i asymetryczne krzywizny | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 9. | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku wyposażona w czujnik pola magnetycznego. Kompatybilna z systemem 3D - wyposażona w tip typu FLEX optymalizujący chłodzenie w trakcie zabiegu ablacji (13 ml/min). - spacing 2-2-2 - wyposażona w dwa czujniki pola magnetycznego - pomiar siły nacisku (CF) bazujący na metodzie załamania światła niezależny od temperatury otoczenia. - średnica 8F - dostępna wersja jednokierunkowa, dwukierunkowa symetryczna i asymetryczna - dostępne krzywizny D,F,J, identyfikacja kolorystyczna | szt. |  |  | 160 |  |  |  |
| 10. | Kabel do poz.13 łączący elektrodę z generatorem | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
| 11. | Elektrody diagnostyczne 12-polowe, sterowalne jedno- i dwukierunkowe typu Lasso do mapowania żył płucnych | szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| 12. | Kabel do elektrody diagnostycznej 12 polowej z poz 6 i 12 łączący elektrodę z systemem 3D | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 13. | Elektroda spiralna typu lasso, wyposażona w czujnik pola magnetycznego, kompatybilna z systemem 3D - średnica 7.5F, średnica pętli 4F - dostępna wersja jednokierunkowa i dwukierunkowa asymetryczna - zmienność pętli w zakresie 15-25 mm - dostępną opcja 12- lub 22-polowa - spacing 6.5 lub 1-4-1 mm | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 14. | Kabel do elektrody diagnostycznej 12 polowej z poz 14 łączący elektrodę z systemem 3D | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| 15. | Elektroda diagnostyczna dwukierunkowa asymetryczna 18-polowa do mapowania wysokiej rozdzielczości, umożliwiająca badanie prostopadłego wektora sygnału | szt. |  |  | 180 |  |  |  |
| 16. | Kabel do elektrody diagnostycznej dwukierunkowej asymetrycznej 18-polowej kompatybilny z systemem 3D | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 17. | Elektrody do nawigacji 3D kompatybilne z oferowanym systemem 3D | szt. |  |  | 240 |  |  |  |
| 18. | Kable do generatora IBI kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 19. | Kable połączeniowe do systemu 3D łączące elektrody 4 polowe kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 20. | Kable połączeniowe do systemu 3D łączące elektrody 10 polowe kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 21. | Dreny do pompy chłodzącej - przewody chłodzące do elektrod ablacyjnych wykorzystywane z oferowaną pompą cieczy chłodzącej elektrodę ablacyjną, wyposażone w dwa czujniki detekcji pęcherzyków powietrza oraz czujnik ciśnienia | szt. |  |  | 330 |  |  |  |
| 22. | Elektroda referencyjna do oferowanego generatora RF | szt. |  |  | 240 |  |  |  |
| 23. | Elektrody do najmowanego systemu | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 2 Elektrody do ablacji przy zastosowaniu systemu do mappingu trójwymiarowego z najmem systemu i z najmem generatora CPV: 33158200-4 Urządzenia do elektroterapii, Wynajem PA01-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Elektrody ablacyjne z pomiarem siły nacisku końcówki, chłodzone, współpracujące w pełni z systemem najmowanym z poz. 11, również z technologią SF (zmniejszony przepływ soli fizjologicznej); do wyboru przez Zamawiającego | szt. |  |  | 164 |  |  |  |
| 2 | Elektroda ablacyjna chłodzona, dwukierunkowa, pracująca w trybie temperatury, umożliwiająca krótkotrwałe, wysokoenergetyczne aplikacje | szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| 3 | Kabel łączący do elektrody ablacyjnej pracującej w trybie temperatury | szt. |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Łącznik eko do kabla do elektrody ablacyjnej z pozycji 2 | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Komplet 6 sztuk powierzchniowych elektrod referencyjnych jednorazowego użytku z cewkami lokalizacyjnymi systemu do mappingu trójwymiarowego | komplet |  |  | 310 |  |  |  |
| 6 | Kabel łączący elektrodę ablacyjną z systemem najmowanym z poz. 14 | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 7 | Koszulka 2-kierunkowa z możliwością wizualizacji w systemie elektroanamicznym 3D w trakcie zabiegu, średnica wewnętrzna 8,5F, średnica zewnętrzna 11,5 F, 3 Krzywizny do wyboru: 17mm, 22mm, 50mm, długość użytkowa : 71cm | szt. |  |  | 130 |  |  |  |
| 8 | Kompatybilne kable do połączenia z koszulką z pozycji nr 7 | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Elektroda diagnostyczna, nawigowalna, pięcioramienna, 20-polowa, w pełni kompatybilna z systemem najmowanym z poz. 14 | szt. |  |  | 130 |  |  |  |
| 10 | Kabel łączący elektrody z poz.10 z systemem najmowanym z poz. 14 | szt. |  |  | 34 |  |  |  |
| 11 | Wielopolowa elektroda mapująca;Funkcja automatycznej identyfikacji przez system elektroanatomiczny 3D ;Elektroda 48 -polowa, 8-ramienna, średnica ≥7F z czujnikiem magnetycznym;Trzy różne spacingi do wyboru, Co najmniej dwie krzywizny do wyboru, długość min. 110 cm, Funkcja automatycznego zbierania punktów i annotacji w systemie elektroanatomicznym 3D | szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| 12 | Kabel łączący do elektrody 48 polowej | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 13 | Kabel przedłużający do elektrod diagnostycznych 20-polowych kompatybilnych z systemem najmowanym z poz. 14 | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Najem systemu do mappingu trójwymiarowego wraz z generatorem, pompą irygacyjną i pilotem do cewników z pozycji 1. | miesiąc |  |  | 24 |  |  | System do elektroanatomicznego mapowania serca - typ ………………, rok produkcji ……………………. Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto …………………….. zł (do celów księgowych) |
| 15 | Najem generatora prądu z pilotem i pompą irygacyjną do cewników z pozycji 2 oraz przystawki do obsługi cewnika nawigacyjnego ośmioramiennego z pozycji 11. | miesiąc |  |  | 24 |  |  | generator - typ ………………, rok produkcji ……………………. Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto …………………….. zł (do celów księgowych) |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PARAMETRY WYMAGANE PAKIET nr 2 poz. 14 System do mappingu trójwymiarowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji |  | nie wcześniej niż 2025 |
| Lp. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis |
| 1. | Trójwymiarowy (3D), jednoczasowy system do diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca, pracujący z minimalnym użyciem fluoroskopii |  |
| 2. | Stacja robocza z konsolą do instalacji w sterowni |  |
| 3. | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie szybkich map anatomicznych (FAM) struktur serca przy użyciu cewników z wbudowanym mikroprocesorem lokalizacyjnym. |  |
| 4. | Kompatybilność z oprogramowaniem do syntezy obrazów CT/MR map anatomicznych |  |
| 5. | Nawigacja w czasie rzeczywistym |  |
| 6. | Znakowanie struktur anatomicznych i punktów, możliwość planowania linii ablacyjnej |  |
| 7. | Średni błąd lokalizacji systemu <1mm |  |
| 8. | Możliwość podłączenia cewników BW za pomocą pojedynczych gniazd do systemu w celu eliminacji potencjalnych zakłóceń i błędów. |  |
| 9. | Możliwość podłączenia cewników różnych firm. |  |
| 10. | Samoczynne rozpoznawanie i dostosowanie parametrów pracy dla podłączonego cewnika z mikroprocesorem |  |
| 11. | Współpraca ze wszystkimi standardowymi systemami elektrofizjologicznymi, generatorami RF i stymulatorami |  |
| 12. | Widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wewnątrzsercowych oraz powierzchniowych |  |
| 13. | System lokalizacji i wizualnej elektrody oparty o technologię pola elektromagnetycznego oraz różnych częstotliwości prądu elektrycznego |  |
| 14. | Stacja robocza do zbierania, obróbki, oraz archiwizacji cyfrowych danych pacjentów, klawiatura, myszka, dwa płaskie monitory kolorowe LCD 24-cale |  |
| 15. | Interfejs łączący jednostkę określoną lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzający sygnały wewnątrzsercowe oraz EKG z analogowych na cyfrowe z pozostałymi elementami systemu. |  |
| 16. | Możliwość podglądu wielu map w jednym oknie. |  |
| 17. | Możliwość zapamiętywania i wizualizacji pozycji elektrody w przestrzeni. |  |
| 18. | Możliwość pomiaru odległości między dowolnymi punktami i wybranych powierzchni mapowanych struktur. |  |
| 19. | Zapis danych w formacie DICOM |  |
| 20. | Możliwość tworzenia mapy impedancyjnej, propagacyjnej, napięciowej, czasu aktywacji |  |
| 21. | Jednoczesna wizualizacja wielu cewników |  |
| 22. | Obsługa modułu pozwalającego dołączyć/ wyłączyć dodatkowe dane geometryczne będące efektem ruchów oddechowych pacjenta |  |
| 23. | Możliwość przypisania 5 skrótów klawiszowych dla indywidulanie typowanych punktów lokalizacyjnych (tzw. Tagów) |  |
| 24. | Możliwość wizualizacji kierunku oraz wartości siły z jaką cewnik oddziałuje na tkankę |  |
| 25. | Możliwość obsługi i wizualizacji cewnika obsługującego technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę. |  |
| 26. | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym. |  |
| 27. | Integracja obrazu ultradżwiękowego w czasie rzeczywistym z obrazem tworzonym w systemie do mapowania 3D |  |
| 28. | Możliwość automatycznego tworzenia map póżnopotencjałowych z możliwością dostosowania wrażliwości w stosunku do wartości potencjałów. |  |

| PARAMETRY WYMAGANE PAKIET nr 2 poz. 15 Generator wysokich mocy |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji |  | nie wcześniej niż 2025 |
| Lp. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis |
| 1. | Mierzony zakres impedancji dla cewników punktowych 50-250 Ω rozdzielczość 1 Ω , dla cewników wieloelektrodowych 50-200 Ω rozdzielczość 1 Ω |  |
| 2. | Zakres pomiaru wyjściowej mocy RF 0-100W, rozdzielczość 1W |  |
| 3. | Wbudowany protokół do obsługi ablacji wysokich mocy (>50W) |  |
| 4. | Częstotliwość RF 486 kHz ± 3% |  |
| 5. | Max. Zużycie energii 1200W (1200VA) |  |
| 6. | Możliwość współpracy z ablacyjnym cewnikiem wieloelektrodowym. |  |
| 7. | Możliwość wyboru kanału/kanałów ablacyjnych dla pracy z ablacyjnym cewnikiem wieloelektrodowym. |  |
| 8. | Możliwość wyświetlenie na ekranie monitora parametrów ablacji (moc, temperatura, impedancja) dla każdego z kanałów w przypdku ablacji wieloelektrodowej. |  |
| 9. | Wielokolorowe wskażniki LED na konsoli sterującej, monitorze oraz zasilaczu. |  |
| 10. | Kominikacja błędów i ostrzeżeń na monitorze sterującym. |  |
| 11. | Pomiar pozostałej ilości płynu irygacyjnego z możliwością ustawienia jego objętości początkowej co 250 ml. |  |
| 12. | Ekran dotykowy |  |
| 13. | Programowanie parametrów odcinających żądanej aplikacji (energii, temperatury, oporności, czasu aplikacji). |  |
| 14. | Czytelne wyświetlanie parametrów aplikacji w trakcie jej trwania: temperatury, mocy i impedancji w czasie rzeczywistym, zarówno dla cewników punktowych jak i wieloelektrodowych. |  |
| 15. | Wizualizacja parametrów aplikacji RF w postaci wykresu. |  |
| 16. | Współpraca z elektrodą ablacyjną chłodzoną roztworem soli fizjologicznej w obiegu otwartym |  |
| 17. | Podgląd stanu połączeń okablowania z generatorem. |  |
| 18. | Ciągły pomiar impedancji w trakcie badania. |  |
| 19. | Ciągły pomiar impedancji w trakcie aplikacji (ablacji). |  |
| 20. | Automatyczna zmiana przepływu soli fizjologicznej w zależności od mocy w trakcie aplikacji RF. |  |
| 21. | Automatyczne przełączanie z wolnego przepływu w trakcie wykonywania mapy na szybki przepływ w trakcie wykonywania aplikacji RF. |  |
| 22. | Możliwość uruchamiania i przerywania aplikacji za pomocą pedału nożnego – sterowanie przez operatora. |  |
| 23. | Współpraca z systemem do trójwymiarowego mapowania serca. |  |
| 24. | Możliwość podsumowania danych z każdej aplikacji RF: czasu, mocy, energii, temperatury, impedancji i przepływu. |  |
| 25. | Mozliwośćwyświetlenia podsumowania danych po zabiegu, z uwzględnieniem ilości aplikacji RF i objętości płynu. |  |
| 26. | Pilot sterujący generatorem i pompą, z ekranem dotykowym. |  |
| 27. | Przewód do połączenia generatora z systemem 3D |  |
| 28. | Kabel do elektrody obojętnej |  |

| P PARAMETRY WYMAGANE PAKIET nr 2 poz. 15 Pompa irygacyjna do generatora wysokich mocy |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji |  | nie wcześniej niż 2025 |
| Lp. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis |
| 1. | Automatyczne przełączanie z wolnego przepływu w trakcie wykonywania mapy na szybki przepływ w trakcie wykonywania aplikacji RF. |  |
| 2. | System wykrywania pęcherzyków powietrza w pompowanym roztworze soli fizjologicznej o czułości umożliwiającej wykrywanie pęcherzyków o objętości 2µL |  |
| 3. | Możliwość wykonywania zabiegów z cewnikami chłodzonymi roztworem soli fizjologicznej |  |
| 4. | Zasilanie napieciem wejciowym prądu przemennego od 100 do 240 V AC i częstotliwości 50/60 HZ. |  |
| 5. | Waga: do 6 kg |  |
| 6. | Praca w temperaturze otoczenia : 10°C do 40°C i wilgotności względnej 10-90% (bez kondensacji) |  |
| 7. | Szybkość przepływu przy przepłukiwaniu: 100 ml/min |  |
| 8. | Zakres szybkości przepływu (niska szybkość): 1 do 5 ml/min, przyrosty po 1 ml/min |  |
| 9. | Zakres szybkości przepływu (wysoka szybkość): 4 do 60 ml/min, przyrosty po 1 ml/min |  |
| 10. | Min. precyzja przepływu: |  |
|  | 1 do 5 ml/min: -10% do +20% |  |
|  | 6 do 39 ml/min: -5% do +15% |  |
|  | 40 do 60 ml/min: -10% do 20% |  |
| 11. | Maksymalne ciśnienie infuzji: 140 psi |  |

| Pakiet nr 3 Cewniki chodzone i niechłodzone z zestawem jednorazowych drenów oraz kablem do cewników CPV: 33158200-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Dreny irygacyjne | szt. |  |  | 350 |  |  |  |
| 2 | Cewnik nienawigacyjny do ablacji , czteropolowy, dwukierunkowy, chłodzony, końcówka 3,5mm, odległość między eletrodami 2-5-2, 8F | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Cewnik nienawigacyjny do ablacji, czteropolowy, dwukierunkowy, końcówka 8mm | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Kabel łączący elektrodę czteropolową z generatorem | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Kabel łączący elektrodę czteropolową 8mm z generatorem | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Cewnik nawigacyjny diagnostyczny, 10-cio polowy, jednokierunkowy, 7F, odległość między elektrodami 2-8-2mm | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Cewnik ultradżwiękowy 8F i 10F, długość całkowita 90cm; do echa wewnątrzsercowego kompatybilny ze sprzętem USG GE VIVID S60 będącego własnością Szpitala | szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 4 Elektrody ablacyjne wraz łącznikiem CPV: 33141000-0 materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1. | Elektroda ablacyjna , chłodzona, z czujnikiem siły nacisku, jednokierunkowa D | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 2. | Elektroda ablacyjna , chłodzona, z czujnikiem siły nacisku, dwukierunkowa D-D | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3. | Łącznik do elektrod z poz 1 i 2 | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 5 Zestaw do zabiegów PFA CPV: 33141000-0 materiały medyczne, wynajem PA01-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1. | Komplet 6 sztuk powierzchniowych elektrod referencyjnych jednorazowego użytku z cewkami lokalizacyjnymi systemu do mappingu trójwymiarowego | szt. |  |  | 60 |  |  | 1 |
| 2. | Dreny irygacyjne | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 3. | Cewnik okrężny, o rozmiarze 8Fr, z otwartą pętlą o zmiennej średnicy pętli (25-35mm), wyposażony w 10 elektrod chłodzonych, do leczenia różnych anatomii PV metodą PFA, kompatybilny z dzierżawionym systemem 3D. Cewnik dwukierunkowy, o asymetrycznej krzywiźnie i stopniach zgięcia 90/180. Umożliwia jednoczesne tworzenie map anatomicznych, aktywacyjnych i potencjałowych, nagrywanie sygnałów oraz stymulację, a dzięki pełnej integracji z fluoroskopią umożliwia wykonanie zabiegów z minimalnym wykorzystaniem fluoroskopii. | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 4. | Kabel łączący cewnik okrężny z generatorem | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 5. | Koszulka 2-kierunkowa z możliwością wizualizacji w systemie elektroanamicznym 3D w trakcie zabiegu, średnica wewnętrzna 8,5F, średnica zewnętrzna 11,5 F, 3 Krzywizny do wyboru: 17mm, 22mm, 50mm, długość użytkowa : 71cm | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 6. | Elektroda ablacyjna z technologią SF, jedno i dwukierunkowa, chłodzona, z czujnikiem siły nacisku, z możliwością wykonywania ablacji energią RF oraz PFA | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 7. | Kabel do elektrod ablacyjnych z pozycji 6. | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 8. | Cewnik diagnostyczny dwukierunkowy o asymetrycznej krzywiznie (D-F lub F-J), rozmiar shaftu 8Fr, czesc mapująca 25mm. Średnica ramienia 2Fr., cześć mapująca 25mm. Wyposażony w minimum 30 elektrod, umiejscowionych na 6 ramionach połączonych ze sobą w kształt rybiego ogona. Funkcja automatycznego zbierania punktów i annotacji w systemie 3D | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Kabel do elektrody diagnostycznej z pozycji 8. | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 10. | Najem generatora dostarczający energię w formie bipolarnych, dwufazowych impulsów współpracujący z cewnikiem okrężnym o rozmiarze 8Fr, z otwartą pętlą o zmiennej średnicy pętli (25-35mm), wyposażony w 10 elektrod chłodzonych, do leczenia różnych anatomii PV metodą PFA, kompatybilny z dzierżawionym systemem 3D. Oraz przsystawki do obsługi elektrody ablacyjnej z możliwością wykonywania ablacji energią RF oraz PFA | miesiąc |  |  | 24 |  |  | generator - typ ………………, rok produkcji ……………………. Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto …………………….. zł (do celów księgowych) |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 6 Zestawy do nakłucia transseptalnego, prowadniki, introducery, koszulki sterowalne, CPV: 33141000-0 materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Zestawy do nakłucia transseptalnego -w skład zestawu wchodzą: introducer z zastawką i portem bocznym, prowadnik, rozszerzacz -minimum 2 różne długości do wyboru od 61-81 cm -średnica 8-8,5F -dostępne 4 różne krzywizny do prawego i lewego przedsionka | szt. |  |  | 1240 |  |  |  |
| 2 | Igły wraz ze sztyletami do punkcji transseptalnej typu BRK - dostępne 3 różne długości -dostępne minimum 2 różne krzywizny do wyboru - minimum dwa rodzaje ostrości igły | szt. |  |  | 1020 |  |  |  |
| 3 | Koszulki sterowalne do elektrod 8,5F, dwukierunkowe, asymetryczne, minimum 3 długości, w tym do dostępu epikardialnego | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 7 Stymulator jednojamowy z elektrodą i introducerem CPV 33158210-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Stymulator jednojamowy | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | Elektroda stymulująca; w dostępności elektrody o aktywnej fiksacji 52, 58, 65cm | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PARAMETRY WYMAGANE PAKIET nr 7 poz. 1 Stymulator jednojamowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji |  | nie wcześniej niż 2025 |
| Lp. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis |
| 1. | dopuszczony do badań rezonansem magnetycznym w polu 1,5T i 3T bez stref wykluczeń; |  |
| 2. | Waga stymulatora max. 20 g; |  |
| 3. | Amplituda impulsu min. zakres 0,5-7,5 V; |  |
| 4. | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,05-1,5 ms; |  |
| 5. | Czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0- 7,5 mV |  |
| 6. | Czułość komorowa co najmniej w zakresie 0,5- 12,5 mV; |  |
| 7. | Program nocny fizjologiczny aktywowany przez sensor; |  |
| 8. | Okres refrakcji A/V minimalny zakres 150-400 ms; |  |
| 9. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia; |  |
| 10. | Funkcja reagująca na nagły spadek rytmu; |  |
| 11. | Automatyczne dostosowanie parametru impulsu do progu stymulacji (beat by beat z impulsem zabezpieczającym); |  |
| 12. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod; |  |
| 13. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze; |  |
| 14. | komunikacja bezprzewodowa RF |  |

| Pakiet nr 8 Stymulator dwujamowy z elektrodami, introducerami i cewnikiem dwupłaszczyznowym. CPV 33158210-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Stymulator dwujamowy (DDDR) | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 2 | Elektroda stymulująca; w dostępności elektrody o aktywnej fiksacji 52, 58 i 65cm | szt. |  |  | 120 |  |  |  |
| 3 | Koszulka dwupłaszczyznowa; rozcinany cewnik dwupłaszczyznowy z wbudowaną zastawką prowadnikiem 0,035 i nożykiem do rozcinania | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 4 | Prowadnik 0,035 | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 5 | Nożyk | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PARAMETRY WYMAGANE PAKIET nr 8 poz. 1 Stymulator dwujamowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji |  | nie wcześniej niż 2025 |
| Lp. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis |
| 1. | Kardiostymulator dwujamowy DDDR dopuszczony do badań rezonansem magnetycznym w polu 1,5T i 3T bez stref wykluczeń; |  |
| 2. | - Waga stymulatora max. 20 g; |  |
| 3. | - Amplituda impulsu min. zakres 0,5-7,0 V; |  |
| 4. | - Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,05-1,5 ms; |  |
| 5. | - Czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0- 7,5 mV; |  |
| 6. | - Czułość przedsionkowa co najmniej w zakresie 0,1- 5,0 mV; |  |
| 7. | - Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie 25-325 ms (PAV i SAV); |  |
| 8. | - Program nocny fizjologiczny aktywowany przez sensor; |  |
| 9. | - Okres refrakcji A/V minimalny zakres 150-400 ms; |  |
| 10. | - Funkcja reagująca na nagły spadek rytmu; |  |
| 11. | - Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych z dodatkowo programowaną częstością stymulacji komorowej podczas trwania arytmii przedsionkowej; |  |
| 12. | - Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (beat by beat z impulsem zabezpieczającym); |  |
| 13. | - Dodatkowe funkcje antyarytmiczne (min. 3 funkcje); |  |
| 14. | - Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo- komorowe; |  |
| 15. | - Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod; |  |
| 16. | - Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji; |  |
| 17. | - Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze; |  |
| 18. | - Komunikacja bezprzewodowa RF |  |

| Pakiet nr 9 Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą i introducerem CPV 33158210-7 wraz z najmem programatora PA01-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD-VR) | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD-VR) | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Elektroda defibrylująca; elektrody defibrylujące aktywne i pasywne jedno i dwukoilowe, DF 1 i DF 4 do wyboru; elektrody defibrylujące bipolarne o rozmiarze max 7F | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 4 | Najem (3 szt) programatora firmy Abbott do kardiowerterów i stymulatorów, będących własnością szpitala | miesiąc |  |  | 24 |  |  | programator - typ ………………, rok produkcji ……………………. Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto …………………….. zł (do celów księgowych) |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PARAMETRY WYMAGANE PAKIET nr 9 poz. 1 Kardiowerter-defibrylator jednojamowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji |  | nie wcześniej niż 2025 |
| Lp. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis |
| 1. | energia dostarczona co najmniej 36 J |  |
| 2. | - możliwość programowania terapii ATP w strefie VF przed i lub w trakcie ładowania kondensatorów do wyboru |  |
| 3. | - 3 strefy detekcji |  |
| 4. | - potwierdzanie arytmii przed dostarczeniem każdej terapii HV |  |
| 5. | - możliwość programowania impulsu defibrylacji w zakresie szerokości impulsu w obu fazach |  |
| 6. | - komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem |  |
| 7. | - algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku zakłóceń w kanale komorowym związanym z uszkodzeniem elektrody |  |
| 8. | - co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej w tym morfologii zespołu QRS |  |
| 9. | - algorytm do uniknięcia detekcji załamka T |  |
| 10. | - algorytm automatycznie zwiększający amplitudę załamka R i zmniejszający amplitudę załamka T |  |
| 11. | - obecność łącza DF1 i DF 4 do wyboru |  |
| 12. | - pamięć IEGM co najmniej 45 min |  |
| 13. | - powłoka parylenowa na krawędziach urządzenia minimalizująca zjawisko przetarcia elektrody |  |

| PARAMETRY WYMAGANE PAKIET nr 9 poz. 2 Kardiowerter-defibrylator jednojamowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji |  | nie wcześniej niż 2025 |
| Lp. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis |
| 1. | max energia dostarczona 40J |  |
| 2. | - objętość max 30 cc |  |
| 3. | - waga max 69 g |  |
| 4. | - możliwość zdalnego monitorowania za pomocą aplikacji w smartfonie |  |
| 5. | - 3 strefy detekcji |  |
| 6. | - ATP w strefie VF |  |
| 7. | - co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej w tym morfolologia QRS |  |
| 8. | - programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach |  |
| 9. | - algorytm pozwalający na uniknięcie oversensingu załamka T |  |
| 10. | - algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku detekcji trzasków na elektrodzie |  |
| 11. | - konfiguracja łącza DF4 |  |
| 12. | - urządzenie pro MRI certyfikowane do 1,5T/3T z możliwością programowania trybu MRI z programowanym czasem trwania trybu pro MRI |  |
| 13. | - automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy) |  |
| 14. | - możliwość kontroli stanu baterii urządzenia przez pacjenta poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie |  |
| 15. | - algorytm do monitorowania impedancji wewnątrz klatkowej |  |
| 16. | - IEGM – 30 min |  |
| 17. | - algorytm pozwalający na dostarczenie defibrylacji w przypadku przedłużającej się detekcji arytmii |  |

| Pakiet nr 10 Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami i introducerami CPV 33158210-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy ICD DR | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy ICD DR | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca; elektrody bipolarne kompatybilne z introducerem o rozmiarze 6F - w dostępności elektrody o aktywnej fiksacji 52, 58 i 65cm | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 4 | Elektroda defibrylująca; elektrody defibrylujące aktywne i pasywne jedno i dwukoilowe, DF 1 i DF 4 do wyboru - elektrody defibrylujące bipolarne kompatybilne z introducerem o rozmiarze 7F | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PARAMETRY WYMAGANE PAKIET nr 10 poz. 1 Kardiowerter-defibrylator dwujamowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji |  | nie wcześniej niż 2025 |
| Lp. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis |
| 1. | energia dostarczone co najmniej 36 J |  |
| 2. | - możliwość programowania terapii ATP w strefie VF przed i lub w trakcie ładowania kondensatorów do wyboru |  |
| 3. | - 3 strefy detekcji |  |
| 4. | - potwierdzanie arytmii przed dostarczeniem każdej terapii HV |  |
| 5. | - możliwość programowania impulsu defibrylacji w zakresie szerokości impulsu w obu fazach |  |
| 6. | - komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem |  |
| 7. | - algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku zakłóceń w kanale komorowym związanym z uszkodzeniem elektrody |  |
| 8. | - co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii |  |
| 9. | nadkomorowej w tym morfologii zespołu QRS oraz opierający się na zależności rytmu A do V |  |
| 10. | - dyskryminator nagłego początku z automatyczną analizą w którym kanale doszło do inicjacji arytmii z możliwością wstrzymania terapii, jeśli źródłem arytmii jest przedsionek |  |
| 11. | - algorytm do uniknięcia detekcji załamka T |  |
| 12. | - algorytm automatycznie zwiększający amplitudę załamka R i zmniejszający amplitudę załamka T |  |
| 13. | - obecność łącza DF1 i DF 4 do wyboru |  |
| 14. | - elektrody aktywne i pasywne jedno i dwukoilowe, DF 1 i DF 4 do wyboru |  |
| 15. | - pamięć IEGM co najmniej 45 min |  |
| 16. | - powłoka parylenowa na krawędziach urządzenia minimalizująca zjawisko przetarcia elektrody |  |
| 17. | - algorytm pozwalający na dostarczenie defibrylacji w przypadku przedłużającej się detekcji arytmii |  |

| PARAMETRY WYMAGANE PAKIET nr 10 poz. 2 Kardiowerter-defibrylator dwujamowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji |  | nie wcześniej niż 2025 |
| Lp. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis |
| 1. | max energia dostarczona 40J |  |
| 2. | - objętość max 31 cc |  |
| 3. | - waga max 71 g |  |
| 4. | - możliwość zdalnego monitorowania za pomocą aplikacji w smartfonie |  |
| 5. | - 3 strefy detekcji |  |
| 6. | - ATP w strefie VF |  |
| 7. | - co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej w tym morfolologia QRS |  |
| 8. | - algorytm pozwalający na uniknięcie oversensingu załamka T |  |
| 9. | - algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku detekcji trzasków na elektrodzie |  |
| 10. | - programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach |  |
| 11. | - konfiguracja łącza DF4 |  |
| 12. | - urządzenie pro MRI certyfikowane do 1,5T/3T z możliwością programowania trybu MRI z programowanym czasem trwania trybu pro MRI |  |
| 13. | - możliwość kontroli stanu baterii urządzenia przez pacjenta poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie |  |
| 14. | - automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy) |  |
| 15. | - algorytm do monitorowania impedancji wewnątrz klatkowej |  |
| 16. | - algorytm pozwalający na dostarczenie defibrylacji w przypadku przedłużającej się detekcji arytmii |  |

| Pakiet nr 11 Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z zestawem do implantacji elektrody lewokomorowej i introducerami CPV 33158210-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRTD) | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Elektroda stymulująca; elektrody bipolarne kompatybilne z introducerem o rozmiarze 6F; w dostępności elektrody o aktywnej fiksacji 52, 58 i 65cm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Elektroda defibrylująca; elektrody defibrylujące aktywne i pasywne jedno i dwukoilowe, DF 1 i DF 4 do wyboru; elektrody defibrylujące bipolarne kompatybilne z introducerem o rozmiarze 7F | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Elektroda lewokomorowa czteropolowa o rozmiarze max 5,5 F co najmniej 4 różne typy do wyboru | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Elektroda lewokomorowa bipolarna o rozmiarze poniżej 4,5 F | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 6 | Rozcinany cewnik do zatoki wieńcowej z różnymi krzywiznami z szczelną zintegrowaną zastawką. Możliwość podania kontrastu w obecności elektrody lewokomorowej wewnątrz cewnika. | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | Rozcinany subselektor do żył bocznych serca | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 8 | nożyk do rozcinania cewników | szt. |  |  | 120 |  |  |  |
| 9 | Balon do kaniulacji zatoki wieńcowej, | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Prowadnik 0,035 | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 11 | Prowadnik hydrofilny 0,014 | szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PARAMETRY WYMAGANE PAKIET nr 11 poz. 1 Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRTD) |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji |  | nie wcześniej niż 2025 |
| Lp. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis |
| 1. | max energia dostarczona co najmniej 40 J |  |
| 2. | objętość max 37 cc |  |
| 3. | waga max 81 g |  |
| 4. | - komunikacja z urządzeniem za pomocą Bluetooth |  |
| 5. | - 3 strefy detekcji |  |
| 6. | - możliwość automatycznego pomiaru opóźnienia potencjałów elektrycznych pomiędzy prawą komorą a poszczególnymi katodami na quadripolarnej elektrodzie lewokomorowej |  |
| 7. | - możliwość stymulacji dwupunktowej lewej komory w jednym cyklu stymulacyjnym z automatycznym pomiarem progu stymulacji i automatycznym dostosowaniem amplitudy impulsu stymulującego dla LV1 i LV2 |  |
| 8. | - co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej |  |
| 9. | - algorytm pozwalający na uniknięcie oversensingu załamka T |  |
| 10. | - algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku detekcji trzasków na elektrodzie |  |
| 11. | - programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach |  |
| 12. | - konfiguracja łącza DF4/IS4, DF4/IS1, DF1/IS4, DF1/IS1 |  |
| 13. | - automatyczna optymalizacja opóźnienia AV w oparciu o % skrócenie własnego AV |  |
| 14. | - urządzenie pro MRI certyfikowane do 1,5T/3T z możliwością programowania trybu MRI z zachowaniem stymulacji BiV oraz programowanym czasem trwania trybu pro MRI |  |
| 15. | możliwość zdalnego monitorowania urządzenia za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartphonie |  |
| 16. | - algorytm pozwalający na dostarczenie defibrylacji w przypadku przedłużającej się detekcji arytmii |  |
| 17. | - 3 strefy detekcji |  |
| 18. | - ATP w strefie VF |  |
| 19. | - co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej w tym morfolologia QRS |  |
| 20. | - algorytm pozwalający na uniknięcie oversensingu załamka T |  |
| 21. | - algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku detekcji trzasków na elektrodzie |  |
| 22. | - programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach |  |
| 23. | - konfiguracja łącza DF4 |  |
| 24. | - urządzenie pro MRI certyfikowane do 1,5T/3T z możliwością programowania trybu MRI z programowanym czasem trwania trybu pro MRI |  |
| 25. | - możliwość kontroli stanu baterii urządzenia przez pacjenta poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie |  |
| 26. | - automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy) |  |
| 27. | - algorytm do monitorowania impedancji wewnątrz klatkowej |  |
| 28. | - algorytm pozwalający na dostarczenie defibrylacji w przypadku przedłużającej się detekcji arytmii |  |

| Pakiet nr 12 Zestaw do PFA CPV: 33141000-0 materiały medyczne wraz z najmem PA01-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Najem generatora PFA zapewniającego dostarczenie energii do elektrod typu koszyk wypełnionej balonem posiadający poniższe funkcje:- Intuicyjne funkcje włączania/wyłączania opcji za pomocą dotyku; Zintegrowany wyświetlacz LivePoint – algorytm impedancji pozwalający na ocenę kontaktu elektrody z tkanką ; Pozwalający na selektwyny wybór elektrod dostarczających energię; Umożliwia bramkowanie fali R w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostarczanej energii; Licznik terapii według anatomicznego celu/lokalizacji | miesiąc |  |  | 24 |  |  | generator - typ ………………, rok produkcji ……………………. Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto …………………….. zł (do celów księgowych) |
| 2 | Elektroda typu koszyk wypełniony balonem z 8 aktywnymi polami dostarczającymi energię; Wyposażona w czujnik pola magnetycznego;Zintegrowana z systemem elektroanatomicznym 3D pozwalający ocenić kontakt elektordy z tkanką; Dodatkowo umożliwia jednoczasowe zbieranie anatomii oraz danych elektrycznych serca z wykorzytaniem systemu 3D; Długość użytkowa 110 CM; Średnica 12,5F; Elektroda dwukierunkowa asymetryczna | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Koszulka sterowalna dwukierunkowa; Średnica 13F; Kompatybilna z oferowana elektrodą do elektroporacji; Dostępne min 3 krzywziny; Długość użytkowa 71 cm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 4 | kabel łączący elektrodę ablacyjna z generatorem PFA | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 13 Kardiowerter-defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ dla osób z kacheksją sercową CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter, PA01-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy min. 35 J (ICD-VR) | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 24 |  |  | programator - typ ………………, rok produkcji ……………………. Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto …………………….. zł (do celów księgowych) |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 14 Kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter, Wynajem PA01-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ dla osób z kacheksja sercową | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 3 | Elektroda przedsionkowa do stałej stymulacji serca | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 4 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 24 |  |  | programator - typ ………………, rok produkcji ……………………. Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto …………………….. zł (do celów księgowych) |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 15 Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod, CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter, Wynajem PA01-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 3 | Elektroda przedsionkowa do stałej stymulacji serca | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 60 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 24 |  |  | programator - typ ………………, rok produkcji ……………………. Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto …………………….. zł (do celów księgowych) |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 16 Elektrody 64-polowe współpracujące z systemem elektroanatomicznym 3D, CPV: 33123210-3, PA 01-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1. | Elektrody diagnostyczne mapujące, irygowane, nawigowane magnetycznie, w pełni współpracujące z systemem nawigacji 3D. Elektrody 64-polowe typu basket o zmiennej średnicy koszyka. Powierzchnia pojedyńczej elektrody na koszyku 0,4mm2. | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 2. | Łączniki do elektrod mapujących 64-polowych z poz. 1 | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 3. | Elektrody ablacyjne, nawigowane magnetycznie, w pełni współpracujące z systemem nawigacji 3D, chłodzone, końcówka elektrody wyposażona w izolowane mikroelektrody i technologię pomiaru parametrów lokalnej impedancji. | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 4. | Elektrody ablacyjne, nawigowane magnetycznie, w pełni współpracujące z systemem nawigacji 3D, chłodzone, końcówka elektrody wyposażona w czujnik siły nacisku oraz technologię pomiaru lokalnej impedancji. | szt. |  |  | 70 |  |  |  |
| 5. | Łączniki do elektrod ablacyjnych z poz. 3, 4 i 5. | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 6. | Elektrody diagnostyczne 10-polowe sterowalne dedykowane do zatoki wieńcowej. Rozmiar elektrody 6F. | szt. |  |  | 120 |  |  |  |
| 7. | Łączniki do elektrod diagnostycznych | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 8. | Elektroda (patch) lokalizacyjna do systemu nawigacji 3D. | szt. |  |  | 120 |  |  |  |
| 9. | Elektroda dyspersyjna do generatora RF | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| 10. | Dreny do elektrod chłodzonych | szt. |  |  | 160 |  |  |  |
| 11. | Najem: System do elektroanatomicznego mapowania serca: Automatyczna annotacja punktów na mapie 3D serca - akceptacja pobudzenia i wizualizacja odpowiadającego mu punktu odbywa automatycznie na podstawie ustalonych wcześniej przez operatora kryteriów akceptacji. Wizualizacja elektrod w sercu z użyciem zarówno technologii elektromagnetycznej jak i impedancyjnej. Możliwość retrospektywnej zmiany kryteriów akceptacji pobudzenia: zmiana pozycji i rozmiaru 'window of interest' Możliwość analizy oraz manualnej zmiany / usunięcia każdego z oznaczonych przez system punktów na mapie. | miesiąc |  |  | 24 |  |  | System do elektroanatomicznego mapowania serca - typ ………………, rok produkcji ……………………. Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto …………………….. zł (do celów księgowych) |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 17 Prowadniki sztywny i super sztywny CPV 33140000-3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE. Średnice: 0,035”oraz 0,038”. Długości: 75/145/180/260cm. Końcówka kształtowalna o długości 3cm, kształt prosty i J-tip 3mm. | szt. |  |  | 250 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 18 Stenty samorozprężalne stalowo – kobaltowe dostosowane do naczyń szyjnych, CPV: 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1 | Stent dostosowany do naczyń szyjnych, samorozprężalny, pleciony z drutu będącego stopem kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu z rdzeniem tantalowym zapowniejacym doskonało widoczność całego stentu w skopii. System dostarczania akceptujący prowadnik 0,014”, monorail. Długość cewnika dostawczego 135cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 6F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o architekturze zamkniętokomórkowej bez dodatkowej mikrosiatki. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna. Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice w naczyniu: 4-9 mm, długości w naczyniu: 30-62mm. | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 19 Prowadnik nitinolowy, cewnik z czujnikiem temperatury CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1. | Prowadnik. Dystalna cześć o różnej długości: 2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 20cm w zależności od wersji prowadnika. Zakończenie proste lub zagiete pod kątem 15 lub 45 stopni. Rozmiary prowadnika: dla średnicy 0,014" długości: 80, 180, 300cm; dla średnicy 0,018" długości 60, 80, 180, 300cm; dla średnicy0,025" długości 180 i 260cm; dla średnicy 0,035" miękkie body długości 145, 180, 260, 400cm; dla średnicy 0,035" sztywne body długości 80, 145, 180, 260, 300, 400cm. Standard zakończenia INT, STD, FLOP. | szt. |  |  | 42 |  |  |  |
| 2. | Cewnik Foley'a z czujnikiem temperatury w rozmiarach od 8Ch do 18Ch. W opakowaniu mininum 10 szt. | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 20 Zestaw do naklucia trannseptalnego, koszulka, igła, przewód do igły CPV 33140000-3, wynajem PA 01-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1. | Igła do punkcji transseptalnej, do wyboru 3 długości: 71 cm, 89 cm, 98 cm. Do wyboru dwie krzywizny: C0 i C1. | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 2. | Koszulka sterowalna dwukierunkowa, kąt 90°CCW-180°CW. Do wyboru 3 wielkości krzywizn small (17 mm), medium (22mm) i large (50mm). Długość użytkowa 72 cm, długość całkowita 92 cm, średnica 8,5F. Zakończona nieprzepuszczalnym dla promieni rentgenowskich platynowo-irydowym markerem (radipaque tip). | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 3. | Koszulka niesterowalna. Dostępne rozmiary krzywizn koszulki 45, 37, 55, 90 i 135 stopni. Dostępne długości koszulki do wyboru 63 cm i 81 cm. Rozmiar koszulki 8,5F | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 4. | Zestaw do naklucia trannseptalnego złożony z igły RF oraz niesterowalnej koszulki. Dostępne rozmiary krzywizn koszulki niesterowalnej 45, 55 i 90 stopni oraz dostępna długość koszulki 63 cm. Dostępne krzywizny igły NRG C0 i C1 oraz dostępna długość igły 71 cm. | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 5. | Zestaw do naklucia trannseptalnego złożony z prowadnika RF oraz sterowalnej koszulki. Długość 180 cm lub 230 cm. Dostępny kształt końca J tip lub Pig tail. Dostępne rozmiary krzywizn koszulki medium lub large, dostępne krzywizny dylatatorów D0 i D1. | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 6. | Zestaw do naklucia trannseptalnego złożony z prowadnika RF oraz niesterowalnej koszulki. Długość 180 cm lub 230 cm. Dostępny kształt końca J tip lub Pig tail. Dostępne rozmiary krzywizn koszulki medium lub large, dostępne krzywizny dylatatorów D0 i D1. | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 7. | Zestaw do naklucia trannseptalnego złożony z prowadnika RF oraz rozszerzadła. Długość prowadnika 180 cm. Dostępny kształt końca J tip lub Pig tail. Dostępna krzywizna dylatatora D1. Długość koszulki sterowalnej 91 cm, średnica 13F, zagięcie koszulki jednokierunkowe. | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 8. | Przewód do igły RF | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 9. | Płytki dyspersyjne, opakowanie 25 szt | op |  |  | 8 |  |  |  |
| 10. | Najem generatora RF. Generator kompatybilny z oferowanymi produktami. | miesiąc |  |  | 24 |  |  | generator - typ ………………, rok produkcji ……………………. Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto …………………….. zł (do celów księgowych) |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 21 Zestaw do PFA CPV: 33141000-0 materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1. | Elektroda 4-polowa, energia PFA dostarczona z obu par biegunów; wyposażona w sensor magnetycny pozwalający na wizualizację i tworzenie mapy w systemie elektrofizjologicznym; do ablacji punktowej i liniowej: średnica 8F; kompatybilna z dowolną koszulką sterowalną 8,5F i z systemem do nawigacji oraz generatorem energii PFA | szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| 2. | Łącznik do systemu 3D do elektrody punktowej | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 3. | Elektroda (patch) lokalizacyjna do systemu nawigacji 3D | szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 22 Elektrody diagnostyczne, ablacyjne i do czasowej stymulacji wraz z kablami CPV: 33123210-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilośc | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 1. | Elektrody diagnostyczne niesterowalne (4 biegunowe) • 7 krzywizn do wybory (w tym CS i His) • Zakres rozmiarowy 4-7F • Dostęp do elektrod z wypukłymi pierścieniami • Krzywizny końcówek zdefiniowane systemem kolorów | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 2. | Elektrody diagnostyczne niesterowalne (10 biegunowe) • 7 krzywizn do wybory (w tym CS i His) • Zakres rozmiarowy 4-7F • Dostęp do elektrod z wypukłymi pierścieniami • Krzywizny końcówek zdefiniowane systemem kolorów | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 3. | Elektrody diagnostyczne sterowalne (10 biegunowe) • Zakres rozmiarowy 5-7F • Długość minimalna 115 cm • Dostęp do elektrod z wypukłymi pierścieniami | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 4. | Elektroda ablacyjna • Rozmiar 6-8F • Głowice elektrody o długościach 4, 8 mm • Głowica wykonana z materiału o zwiększonej przewodności cieplnej (3,17 W/cm/Kelvin) • Cewniki wykonujące wygięcie co najmniej 270 stopni | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 5. | Elektroda ablacyjna irygowana • Rozmiar 7-8F • Głowice elektrody o długościach 3,5 • Głowica wykonana z materiału o zwiększonej przewodności cieplnej (3,17 W/cm/Kelvin) • Cewniki wykonujące wygięcie co najmniej 270 stopni • 8 otworów irygacyjnych | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 6. | Elektrody diagnostyczne niesterowalne 3F • Krzywizna Josephson • Rozmiar 3F • Rozstaw biegunów 2-5-2 | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| 7. | Elektroda do czasowej stymulacji serca z balonem • Zakres rozmiarowy 4-7F • Kod długości • Wykaz kardiostymulatorów z którymi muszą być kompatybilne elektrody | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 8. | Kable dla elektrod 4 biegunowych | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 9. | Kable dla elektrod 10 biegunowych | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 10. | Kable dla elektrod ablacyjnych | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |