Załącznik nr 2: Formularz parametrów wymaganych

Znak sprawy: ZP.220.67.26

Zadanie 1

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakrywarka taśmowa |  |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Nakrywarka taśmowa do preparatów mikroskopowych. | TAK |  |  |
| 1.2 | Powtarzalny proces zaklejania taśmą. | TAK |  |  |
| 1.3 | Prosta obsługa urządzenia m.in. za pomocą dużego, kolorowego wyświetlacza dotykowego. | TAK |  |  |
| 1.4 | Ekran dotykowy odporny na rozpuszczalniki. | TAK |  |  |
| 1.5 | Regulacja kąta położenia kolorowego wyświetlacza dotykowego do sterowania urządzeniem. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.6 | Elastyczność w ustawianiu programów do zaklejania. | TAK |  |  |
| 1.7 | System odciągu oparów z wymiennym filtrem węglowym o bardzo wysokiej wydajności. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.8 | Oddzielne drzwi do komory zaklejania i komory na taśmę otwierane niezależnie. | TAK |  |  |
| 1.9 | Identyfikacja niewłaściwie umieszczonych szkiełek w koszyku. | TAK |  |  |
| 1.10 | Rolka z taśmą umieszczona w osobnej dedykowanej komorze urządzenia oddzielającej taśmę od przestrzeni, gdzie odbywa się zaklejanie dla zabezpieczenia rolki z taśmą przed oparami ksylenu. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.11 | Dedykowane programy zaklejania do: histologii oraz do preparatów cytologicznych (rozmazy). | TAK |  |  |
| 1.12 | Odkładanie zaklejonych szkiełek po procesie do tego samego koszyka. | TAK |  |  |
| 1.13 | Możliwość załadowania jednoczesnego 4 koszyków – automatyczny pobór koszyków przez urządzenie ze stacji dokującej. | TAK |  |  |
| 1.14 | Kompatybilna z większością koszy dostępnych na rynku. |  |  |  |
| 1.15 | Możliwość stosowania koszyków o pojemności 30 szkiełek oraz 20 szkiełek. | TAK |  |  |
| 1.16 | Dopuszczalne rozmiary szkiełka: 76 x 26 mm, grubość: 0,9 - 1,2 mm. | TAK |  |  |
| 1.17 | Automatyczna aplikacja taśmy po jej wymianie na rolki transferowe z zewnętrznej komory dedykowanej na taśmę. | TAK |  |  |
| 1.18 | Menu w języku polskim. | TAK |  |  |
| 1.19 | Wbudowana poziomica dla szybkiej weryfikacji poprawności instalacji urządzenia. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.20 | Możliwość w trybie pracy wykrywania rozmiaru koszyka lub przypisania pozycji w gnieździe załadowczym do programu zaklejania. | TAK |  |  |
| 1.21 | Wyświetlany na ekranie kreator zmiany taśmy pomagający prawidłowo przeprowadzić wymianę. | TAK |  |  |
| 1.22 | Wykrywanie niskiego poziomu ksylenu i sygnalizacja potrzeby jego uzupełnienia. | TAK |  |  |
| 1.23 | Lejek ułatwiający napełnianie zbiornika na ksylen w zestawie. | TAK |  |  |
| 1.24 | Możliwość uzupełnienia ksylenu z zewnątrz bez konieczności przerywania procesu zaklejania oraz otwierania drzwi komory taśmy i komory zaklejania. | TAK |  |  |
| 1.25 | Funkcje ręcznego przepłukiwania systemu dostępne z poziomu panelu kontrolnego. | TAK |  |  |
| 1.26 | Możliwość zmiany długości taśmy do zakrycia preparatu. | TAK |  |  |
| 1.27 | Możliwość zmiany ilości dozowanego ksylenu oraz miejsca nakrapiania. | TAK |  |  |
| 1.28 | Możliwość ustawienia nanoszenia ksylenu w dwóch miejscach na szkiełku. | TAK |  |  |
| 1.29 | Możliwość zdefiniowania 3 programów zaklejania z innymi ustawieniami ilości i pozycji nanoszenia ksylenu. | TAK |  |  |
| 1.30 | Wbudowany cichy, wysokowydajny filtr węglowy z łatwą możliwością wymiany. | TAK |  |  |
| 1.31 | Wydajność: min. 120 szkiełek / 10 minut. | TAK, podać |  |  |
| 1.32 | Wymiary: max. 68 x 56 x 44 cm (szerokość x wysokość x głębokość). | TAK, podać |  |  |
| 1.33 | Waga: max 53 kg. | TAK, podać |  |  |
| 1.34 | Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 100-240 V AC / 24 V DC. | TAK |  |  |
| 1.35 | Pobór mocy: 200 W. | TAK |  |  |
| 2. | Materiały eksploatacyjne niezbędne do uruchomienia urządzenia i przeprowadzenia szkolenia |  |  |  |
| 2.1 | - KP taśma (1 rolka) - szkiełka podstawowe szlifowane 2x mat – 1 op. - ksylen pojemność 5l w metalowym opakowaniu | TAK, podać nazwę i typy wyrobów oraz numery katalogowe |  |  |
| 3. | Warunki serwisu, gwarancji oraz wymagane dokumenty |  |  |  |
| 3.1 | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r. | TAK |  |  |
| 3.2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla zaoferowanego sprzętu |  |  |
| 3.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na pendrive. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 3.4 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 3.5 | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, email. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 3.6 | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy bądź posiadają potwierdzenie odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawione przez producenta na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 3.7 | Dostarczenie Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty utylizacji odebranych odpadów i opakowań lub dostarczenie podczas odbioru sprzętu oświadczenia, że odpady i opakowania po dostawie sprzętu zostały odebrane i będą właściwie zagospodarowane | TAK, podać |  |  |
| 3.8 | Odbiór odpadów w trakcie trwania umowy: Wymieniane części zamienne oraz inne odpady powstałe w trakcie realizacji umowy Wykonawca odbiera i przekazuje do zagospodarowania z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, w szczególności z priorytetem ponownego użycia i recyklingu | TAK |  |  |
| 4. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 4.1 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 4.2 | Kraj pochodzenia/montażu | TAK, podać |  |  |
| 4.3 | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 4.4 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Zadanie 2

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparaty holterowskie RR |  |  |  |  |
| 1. | Aparat holterowski RR – 3 szt. |  |  |  |
| 1.1 | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.2 | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania. | TAK, podać |  |  |
| 1.3 | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min. | TAK |  |  |
| 1.4 | Aparat wyposażony w gniazdo microUSB do komunikacji z komputerem. | TAK |  |  |
| 1.5 | Możliwość wykonania do 250 pomiarów. | TAK |  |  |
| 1.6 | Dokładność: ±2% lub ± 3mmHg (w zależności, która wartość jest większa). | TAK |  |  |
| 1.7 | Zakres pomiaru tętna: 40÷200 bpm. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.8 | Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta. | TAK |  |  |
| 1.9 | Rejestrator wyposażony w przyciski do: - ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem, - zmiany okresu monitorowania dzień/noc, - zapisania zdarzenia lub rozpoczęcia sekwencji, pomiarów dla sprawdzenia reakcji pacjenta na podaną dawkę leku. | TAK |  |  |
| 1.10 | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora. | TAK |  |  |
| 1.11 | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu. | TAK |  |  |
| 1.12 | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA. | TAK |  |  |
| 1.13 | Możliwość zastosowania akumulatorów. | TAK |  |  |
| 1.14 | Walidacja rejestratora przez: - ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej). | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Oprogramowanie |  |  |  |
| 2.1 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
| 2.2 | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel Micro USB – USB. | TAK |  |  |
| 2.3 | Wbudowana baza danych pacjentów. | TAK |  |  |
| 2.4 | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. Możliwość zaznaczenia okresu „białego fartucha”. | TAK |  |  |
| 2.5 | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy. | TAK |  |  |
| 2.6 | Informacja o błędnym pomiarze. | TAK |  |  |
| 2.7 | Możliwość usuwania pomiarów z analizy. | TAK |  |  |
| 2.8 | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów). | TAK |  |  |
| 2.9 | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania. | TAK |  |  |
| 2.10 | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH. | TAK |  |  |
| 2.11 | Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania. | TAK |  |  |
| 2.12 | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych. | TAK |  |  |
| 2.13 | Tabela referencyjna progów pediatrycznych wg Wuhl i inni (2002) oraz Soergel (1997). | TAK |  |  |
| 2.14 | Możliwość edycji danych pacjenta. | TAK |  |  |
| 2.15 | Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki (z wyjątkiem spadku podczas snu) z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania. | TAK |  |  |
| 2.16 | Możliwość zdefiniowania do dwunastu okien czasowych, dla których ma być wykonana analiza statystyczna. | TAK |  |  |
| 2.17 | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000. | TAK |  |  |
| 2.18 | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1000. | TAK |  |  |
| 2.19 | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację i nałożenie na siebie: - tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000, - trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli, - trendu różnic wartości pomiędzy badaniami. | TAK |  |  |
| 2.20 | Wbudowana analiza AASI. | TAK |  |  |
| 2.21 | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA, ESH, pediatrycznej AHA, pediatryczny Soergel. | TAK |  |  |
| 2.22 | Możliwość konfiguracji raportu. | TAK |  |  |
| 2.23 | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF, API, GDT, ASCII, XML, AWP4. | TAK |  |  |
| 2.24 | Możliwość nadania nazwy eksportowanego raportu: ID pacjenta, Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Badanie referencyjne, Data badania, Aktualny czas, Użytkownik AWP, Uwaga 1, Uwaga 2. | TAK |  |  |
| 2.25 | Możliwość zdefiniowania katalogu eksportu. | TAK |  |  |
| 2.26 | Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu. | TAK |  |  |
| 2.27 | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail. | TAK |  |  |
| 2.28 | Możliwość konfiguracji kolorystyki i typów wykresów. | TAK |  |  |
| 2.29 | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem. | TAK |  |  |
| 2.30 | Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania. | TAK |  |  |
| 2.31 | Możliwość współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego. | TAK |  |  |
| 2.32 | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem. | TAK |  |  |
| 2.33 | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności. | TAK |  |  |
| 3. | Zestaw komputerowy – jednostka centralna, monitor, klawiatura i mysz |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie: Windows 11 Pro, - Liczba rdzeni procesora: min. 4, - Częstotliwość zegara: min 2.5 GHz, - Ilość pamięci RAM: min. 8 GB, - Rodzaj dysku i pojemność: SSD min. 512 GB, - Przekątna monitora: min 22 cal. | TAK, podać |  |  |
| 4. | Akcesoria |  |  |  |
| 4.1 | 6 mankietów (3 szt. w rozmiarze 2 - 26-34 cm i 3 szt. w rozmiarze 3 - 32-44 cm) | TAK |  |  |
| 4.2 | Futerał z paskiem – 3 szt. | TAK |  |  |
| 4.3 | Kabel micro USB-USB do komunikacji z komputerem – 3 szt. | TAK |  |  |
| 4.4 | 6 baterii alkalicznych AA | TAK |  |  |
| 5. | Warunki serwisu, gwarancji oraz wymagane dokumenty |  |  |  |
| 5.1 | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r. | TAK |  |  |
| 5.2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla zaoferowanego sprzętu |  |  |
| 5.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na pendrive. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.4 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.5 | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, email. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.6 | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy bądź posiadają potwierdzenie odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawione przez producenta na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.7 | Dostarczenie Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty utylizacji odebranych odpadów i opakowań lub dostarczenie podczas odbioru sprzętu oświadczenia, że odpady i opakowania po dostawie sprzętu zostały odebrane i będą właściwie zagospodarowane | TAK, podać |  |  |
| 5.8 | Odbiór odpadów w trakcie trwania umowy: Wymieniane części zamienne oraz inne odpady powstałe w trakcie realizacji umowy Wykonawca odbiera i przekazuje do zagospodarowania z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, w szczególności z priorytetem ponownego użycia i recyklingu | TAK |  |  |
| 6. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 6.1 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 6.2 | Kraj pochodzenia/montażu | TAK, podać |  |  |
| 6.3 | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 6.4 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Zadanie 3

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparaty holterowskie EKG |  |  |  |  |
| 1. | Aparat holterowski EKG – 2 szt. |  |  |  |
| 1.1 | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 7 dni (dowolny zakres czasowy, bez wymiany baterii) oraz 12 kanałowego EKG do 5 dni. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.2 | Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy rejestratora bez konieczności programowania. | TAK |  |  |
| 1.3 | Możliwość usunięcia zapisu EKG oraz rozpoczęcie nowego, bez konieczności podłączenia urządzenia do komputera, z zachowaniem danych pacjenta. | TAK |  |  |
| 1.4 | Zapis w pamięci stałej rejestratora. | TAK |  |  |
| 1.5 | Dane przechowywane w pamięci rejestratora min.: imię, nazwisko, ID, data urodzenia. | TAK, podać |  |  |
| 1.6 | Automatyczne rozpoznanie podłączonego kabla pacjenta. | TAK |  |  |
| 1.7 | Detekcja impulsów stymulatora. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.8 | Impedancja wejściowa ≥2MΩ. | TAK |  |  |
| 1.9 | CMRR >60dB. | TAK |  |  |
| 1.10 | Zakres częstotliwości sygnału: 0,05Hz-60Hz (+0,4dB, -3,0dB). | TAK |  |  |
| 1.11 | Poziom szumu sygnału: ≤ 15µVp-p. | TAK |  |  |
| 1.12 | Podgląd na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora za pomocą kablowego interface’u ze złączem micro Jack. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.13 | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA. | TAK |  |  |
| 1.14 | Automatyczne rozpoczęcie pracy po włożeniu baterii. | TAK |  |  |
| 1.15 | Automatyczne zakończenie pracy po wyciągnięciu baterii. | TAK |  |  |
| 1.16 | Dźwiękowa sygnalizacja wykonania pomyślnego auto testu oraz kontroli podłączenia kabla pacjenta do rejestratora. | TAK |  |  |
| 1.17 | Dioda LED sygnalizująca pracę rejestratora. | TAK |  |  |
| 1.18 | Wbudowany przycisk zdarzeń. | TAK |  |  |
| 1.19 | Możliwość sformatowania rejestratora za pomocą oprogramowania na PC. | TAK |  |  |
| 2. | Oprogramowanie |  |  |  |
| 2.1 | Ocena zapisów 3 oraz 12-kanałowych. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 2.2 | Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców. | TAK |  |  |
| 2.3 | Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów. | TAK |  |  |
| 2.4 | Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE). | TAK |  |  |
| 2.5 | Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wyszukaj podobne, wykres Poincare’a dla każdego szablonu. | TAK |  |  |
| 2.6 | Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt. | TAK |  |  |
| 2.7 | Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T. | TAK |  |  |
| 2.8 | Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. | TAK |  |  |
| 2.9 | Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania. | TAK |  |  |
| 2.10 | Przykłady Min. i Max HR. | TAK |  |  |
| 2.11 | Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu. | TAK |  |  |
| 2.12 | Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu. | TAK |  |  |
| 2.13 | Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady. | TAK |  |  |
| 2.14 | Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty. | TAK |  |  |
| 2.15 | Analiza migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania, - możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania, - możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami, - możliwość szybkiej oceny zmian załamka P, - możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania, - możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane. | TAK |  |  |
| 2.16 | Analiza ST: - ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału, - możliwość zmiany kryterów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału, - prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12 kanałowych. | TAK |  |  |
| 2.17 | Analiza alternansu załamka T: - 24 godzinny histogram amplitudy załamka T, - pomiar amplitudy, - możliwość ustawienia parametrów analizy (ilość ewolucji, różnica amplitudy). | TAK |  |  |
| 2.18 | Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości: - możliwość zmiany progów częstotliwościowych, - tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowychz możliwością eksportu do pliku XLS, - możliwość podziału 24h na 2 podokresy, - plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu, - ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku. | TAK/NIE, podać | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 2.19 | Analiza QT: - prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości, - histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych, - ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR, - informacja o max. wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia, - wartości statystyczne QTc, - prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG, - dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych. Możliwość wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy. | TAK |  |  |
| 2.20 | Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy. | TAK |  |  |
| 2.21 | Ocena pracy różnych typów stymulatorów. | TAK |  |  |
| 2.22 | Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika. | TAK |  |  |
| 2.23 | 24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, „beat to spike”, „spike to beat”. | TAK |  |  |
| 2.24 | Wieloparametrowa analiza bezdechu sennego, tabela czynników ryzyka. | TAK |  |  |
| 2.25 | Wektokardiografia: - możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły. | TAK |  |  |
| 2.26 | Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG. | TAK |  |  |
| 2.27 | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika. | TAK |  |  |
| 2.28 | Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu do wrażliwych danych osobowych pacjentów poprzez login oraz hasło (dla każdego użytkownika osobne). | TAK |  |  |
| 2.29 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
| 2.30 | System holterowski kompatybilny z systemem Windows 7 lub nowszym. | TAK |  |  |
| 3. | Zestaw komputerowy – jednostka centralna, monitor, klawiatura i mysz |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie: Windows 11 Pro, - Liczba rdzeni procesora: min. 4, - Częstotliwość zegara: min 2.5 GHz, - Ilość pamięci RAM: min. 8 GB, - Rodzaj dysku i pojemność: SSD min. 512 GB, - Przekątna monitora: min 22 cal. | TAK, podać |  |  |
| 4. | Akcesoria |  |  |  |
| 4.1 | Pokrowiec jednorazowy – 2 szt. | TAK |  |  |
| 4.2 | Pokrowiec wielorazowy – 2 szt. | TAK |  |  |
| 4.3 | Bateria AAA – 2 szt. | TAK |  |  |
| 4.4 | Opakowanie elektrod – 2 szt. | TAK |  |  |
| 4.5 | Kable pacjenta: 4- i 10- odprowadzeń – 2 szt. | TAK |  |  |
| 5. | Warunki serwisu, gwarancji oraz wymagane dokumenty |  |  |  |
| 5.1 | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r. | TAK |  |  |
| 5.2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla zaoferowanego sprzętu |  |  |
| 5.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na pendrive. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.4 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.5 | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, email. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.6 | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy bądź posiadają potwierdzenie odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawione przez producenta na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.7 | Dostarczenie Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty utylizacji odebranych odpadów i opakowań lub dostarczenie podczas odbioru sprzętu oświadczenia, że odpady i opakowania po dostawie sprzętu zostały odebrane i będą właściwie zagospodarowane | TAK, podać |  |  |
| 5.8 | Odbiór odpadów w trakcie trwania umowy: Wymieniane części zamienne oraz inne odpady powstałe w trakcie realizacji umowy Wykonawca odbiera i przekazuje do zagospodarowania z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, w szczególności z priorytetem ponownego użycia i recyklingu | TAK |  |  |
| 6. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 6.1 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 6.2 | Kraj pochodzenia/montażu | TAK, podać |  |  |
| 6.3 | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 6.4 | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;