Zakup i dostawa systemu oczyszczania rozpuszczalników na potrzeby Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego.

Opis przedmiotu zamówienia/umowy

| - Wymagania Zamawiającego | - Oferta Wykonawcy (należy opisać) |
| --- | --- |
| - System oczyszczania rozpuszczalników, przeznaczony do uzyskiwania czystości na poziomie ppm |  |
| Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: |  |

|  | Brak zawartości w przedmiocie zamówienia substancji z listy REACH SVHC i RoHS (zgodnie z listą wyłączeń przewidzianych dla sprzętu/aparatury badawczej). | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zbudowany z materiałów nadających się do recyklingu. |  |
|  | Opakowanie produktu musi być wykonane z materiałów podlegających recyklingowi, minimalizacja plastiku jednorazowego. |  |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zaprojektowany w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia musi być zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
| Parametry techniczne: |  |  |
|  | Jedna jednostka umożliwiająca jednoczesne przetwarzanie do siedmiu różnych rodzajów rozpuszczalników |  |
|  | Każdy rozpuszczalnik oczyszczany w oddzielnym torze |  |
|  | Materiał konstrukcji ramy: stal nierdzewna |  |
|  | Materiał rurociągów: stal nierdzewna |  |
|  | Złączki i zawory: stal nierdzewna |  |
|  | Ciśnienie gazu roboczego: ≥ 5 psi |  |
|  | Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz, 10 A |  |
|  | System wyposażony w min. 5 niezależnych jednostek oczyszczania rozpuszczalników organicznych, umożliwiające jednoczesne oczyszczanie min. czterech różnych rozpuszczalników organicznych |  |
|  | Materiał kolumny oczyszczającej (w zależności od rodzaju rozpuszczalnika): kolumna aluminiowa/ kolumna miedziana/ sita molekularne |  |
|  | Przystosowanie i instalacja systemu do poboru rozpuszczalników w komorze rękawicowej w atmosferze gazu obojętnego |  |
|  | W czasie trwania gwarancji bezpłatna regeneracja kolumny systemu oczyszczania rozpuszczalników. |  |
| Kolumny oczyszczające |  |  |
|  | Konstrukcja: podwójne kolumny dla każdego rozpuszczalnika |  |
|  | Materiał: stal nierdzewna |  |
|  | Pojemność: min. 4 L |  |
|  | Wydajność: min. 800 L na kolumnę |  |
| Zbiornik magazynowy rozpuszczalnika |  |  |
|  | Pojemność: od 17 do 22 L |  |
|  | Materiał zbiornika: stal nierdzewna |  |
|  | Wyposażony w zestaw zaworów do odpowietrzania |  |
| Filtracja cząstek stałych |  |  |
|  | Kolumna oczyszczająca wyposażona w filtr cząstek stałych o dokładności min. 3 µm |  |
| System zasilania gazem |  |  |
|  | Kolumna oczyszczania gazu |  |
|  | Manometr |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa |  |
|  | Gaz roboczy: azot o czystości 99,99% |  |
|  | Niezbędny reduktor do gazu roboczego i orurowanie w zestawie |  |
| Rozdział gazu |  |  |
|  | Punkt dystrybucji gazu umożliwiający jednoczesne zasilanie różnych rozpuszczalników |  |
| System próżniowy |  |  |
|  | Manometr próżniowy |  |
|  | Pompa próżniowa, sucha membranowa |  |
| Konstrukcja mobilna |  |  |
|  | Stelaż wyposażony w uniwersalne kółka jezdne, umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia |  |
|  | Górna część (rama z kolumnami) w wersji otwartej dla łatwej obsługi i kontroli temperatury kolumn |  |
| Szafa bezpieczeństwa (ogniotrwała) |  |  |
|  | Szafa ogniotrwała przeznaczona do systemu oczyszczania rozpuszczalników |  |
|  | Konfiguracja dla min. 5 rozpuszczalników w ramie do 7 linii (możliwość rozbudowy o dodatkowe linie rozpuszczalników) |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy