## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Znak sprawy: Z/36/PN/26
Nazwa wykonawcy:................................................................................. Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1 - Dostawy stentgraftów aortalnych piersiowych z odgałęzieniem
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. zakres podstawowy | Ilość szt. prawo opcji | Ilość szt. (zakres podstawowy + prawo opcji) | Cena jedn. netto | Wartość netto zakresu podstawowego /Ilość szt. zakres podstawowy x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto zakresu podstawowego /Wartośc netto zakresu podstawowego + VAT (%)/ | Wartość netto prawa opcji /Ilość szt. prawo opcji x Cena jedn. netto / | Wartość brutto prawa opcji /Wartość netto prawa opcji + VAT (%)/ | Wartość netto (zakres podstawowy + prawo opcji) /Ilość szt. (zakres postawowy + prawo opcji) x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto (zakres podstawowy + prawo opcji) /Wartość netto (zakres podstawowy + prawo opcji) + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy
1 | Stentgraft o budowie modułowej - Główny element aortalny posiada portal wewnętrzny umożliwiający umieszczenie i uszczelnienie komponentu do tętnicy podobojczykowej - Komponent do tętnicy podobojczykowej pokryty powłoką heparynową - Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem ePTFE - Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem za pomocą laminowanej taśmy - Stentgraft składa się z elementu głównego aortalnego oraz komponentu do tętnicy podobojczykowej - Możliwość przedłużenia proksymalnego i dystalnego przy pomocy kompatybilnych elementów - System wprowadzający - 20, 22, 24, 26 Fr - Długość głównego elementu aortalnego: 10 -20 cm - Stentgraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm - Długość komponentu do tętnicy podobojczykowej: 6 cm - Stentgraft pozwala na zaopatrzenie tętnicy podobojczykowej o średnicy od 6 mm do 18 mm - W skład zestawu wchodzi maksymalnie: główny element aortalny, 2 komponenty do tętnicy podobojczykowej, element do przedłużenia proksymalnego oraz dystalnego - dopasowane do anatomii pacjenta wraz z koszulką wprowadzającą oraz balonami modelującymi | 2 | 8 | 10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 1

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Znak sprawy: Z/36/PN/26
Nazwa wykonawcy:................................................................................. Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2- Dostawy przezcewnikowych systemów do naprawy zastawki mitralnej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. zakres podstawowy | Ilość szt. prawo opcji | Ilość szt. (zakres podstawowy + prawo opcji) | Cena jedn. netto | Wartość netto zakresu podstawowego /Ilość szt. zakres podstawowy x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto zakresu podstawowego /Wartośc netto zakresu podstawowego + VAT (%)/ | Wartość netto prawa opcji /Ilość szt. prawo opcji x Cena jedn. netto / | Wartość brutto prawa opcji /Wartość netto prawa opcji + VAT (%)/ | Wartość netto (zakres podstawowy + prawo opcji) /Ilość szt. (zakres postawowy + prawo opcji) x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto (zakres podstawowy + prawo opcji) /Wartość netto (zakres podstawowy + prawo opcji) + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy
1 | Przezcewnikowy system do naprawy zastawki mitralnej, składający się z implantu posiadającego specjalny spacer oraz możliwosć niezależnego chwytania płatków zastawki mitralnej i wydłużenia systemu- ( do 2 sztuk w zestawie przeznaczonym do jednego zabiegu mitralnego zgodnie z instrukcją obsługi) Do każdego systemu kompatybilny z nim zestaw akcesoriów niezbędny do implantacji : -1 x koszulka wprowadzająca 22FR -1x stabilizator | 5 | 5 | 2
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 2

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Znak sprawy: Z/36/PN/26
Nazwa Wykonawcy…………………………………………….
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3: Dostawy łączników do drenów
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Łącznik rozgałęziony „Y” do łączenia dwóch cewników opłucnowych, bezlateksowy, ,sterylny. Dwa dreny o długości 50 cm, z jednej strony zakończone łącznikami schodkowymi z kapturkiem ochronnym, a z drugiej założone na oba ramiona łącznika Y, na końcu dystalnym łącznika Y dren o długości około 8 cm bez łącznika schodkowego. | 1200
2 | Polipropylenowy, jałowy, duży łącznik rozgałęziony „Y” pasujący do drenów o śr 6-13 mm.np. dwóch drenów wyłonionych z klatki piersiowej z drenem drenażowym. | 50
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3:

## Zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
ZNAK SPRAWY: Z/36/PN/26
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 4- Dostawy zastawek biologicznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość szt. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zastawka biologiczna aortalna nadpierścieniowa -zbudowana z trzech niezaleźnych płatków -elastyczny polimerowy stent pokryty dodatkowo osierdziem wołowym -kołnierz wykonany z poliestru ze znacznikami -chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją -maksymalna całkowita wysokość zastawki dla wszystkich rozmiarów: 20mm -znaczniki rtg na słupkach stentu oraz pierścieniu -płatki montowane wewnętrznie -możliwość rozerwania pierścienia pod ciśnieniem w razie konieczności wykonania w przyszłości procedury implantacji zastawki przezcewnikowej (ViV) -markery pozwalające na uwidocznienie zastawki na zdjęciu Rentgenowskim -zwiększona średnica wewnętrzna stentu -możliwość wykonania badań obrazowych - MRI -niski profil zastawki -wymagane rozmiary:19,21,23,25,27 mm -termin przydatności do użycia minimum 12 miesięcy Komis : 1szt z każdego rozmiaru | 80
2 | Zastawka mitralna zbudowana z trzech niezależnych płatków -elastyczny polimerowy stent pokryty osierdziem wołowym -kołnierz wykonany z poliestru ze znacznikami -nieprzepuszczalny dla promieni RTG znacznik, ułatwiający ew. przyszłą procedurę implantacji zastawki przezcewnikowej (ViV) -chemiczne zabezpieczenie przez kalcyfikacją -możliwosć wykonania badań obrazowych - MRI -całkowita wysokość zastawki dla każdego z rozmiarów nie większa niż 20mm. -wymagane rozmiary : 25,27,29,31,33 mm -termin przydatności do użycia 12 miesięcy Komis : 1 szt z każdego rozmiaru | 40
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4:

## Zadanie 5
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
ZNAK SPRAWY: Z/36/PN/26
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 5- Dostawy kaniul, wentów, ssaków i końcówek ssących
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość szt. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Kaniula aortalna prosta i krzywa: • Zbrojona • tworzywo medyczne PVC • z konektorem 3/8 cala • z kołnierzem • rozmiary 20-24 Fr • spadek ciśnienia przy danym przepływie (wg wykresu z danych deklarowanych przez producenta) • zbrojenie niefałdujące wewnętrznego światła kaniuli. | 1000
2 | Kaniula żylna prosta: • rozmiary 26-36 Fr • spadek ciśnienia przy danym przepływie (wg wykresu z danych deklarowanych przez producenta) • zbrojenie niefałdujące wewnętrznego światła kaniuli • część łącząca 3/8''. | 300
3 | Kaniula żylna dwustopniowa: • Zbrojona • z konektorem 1/2 cala • z koszyczkiem • rozmiary 32/40 ;34/46; 36/51 Fr z konektorem 1/2 cala • Kaniula 28/36Fr bez łącznika • spadek ciśnienia przy danym przepływie (wg wykresu z danych deklarowanych przez producenta) • zbrojenie niefałdujące wewnętrznego światła kaniuli. | 1000
4 | Kaniula żylna krzywa: • Zbrojona • z metalową końcówką ; z końcówką zagietą pod kątem 90 stopni • rozmiary 24-31 Fr; rozmiary 26Fr-40Fr • spadek ciśnienia przy danym przepływie (wg wykresu z danych deklarowanych przez producenta) • zbrojenie niefałdujące wewnętrznego światła kaniuli • część łącząca 3/8''. | 200
5 | Kaniula żylna udowa wielostopniowa z zestawem do wprowadzenia: Kaniule w rozmiarze od 15 do 25 Fr , długość całkowita kaniuli od 64,8 do 76,2 cm, zakończone konektorem 3/8 x 3/8 cala, Kaniula musi posiadać marker zewnętrzny( podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli lub nakładany pierścień ) pozwalający na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia Kaniula w rozmiarze 15 fr - długość końcówki 50 cm, 2 otwory drenujące rozłożone na długosóci 10 cm Kaniula w rozmiarze 17 fr – długość końcówki 50 cm, 4 otwory drenujace rozłożone na długości 12 cm Kaniula w rozmiarze 19 fr – długość końcówki 55 cm, 6 otworów drenujących rozłożonych na długości 20cm Kaniula w rozmiarze 21 fr – długość końcówki 55 cm, 7 otworów drenujacych rozłożónych na długości 22 cm Kaniula w rozmiarze 23 fr – długość końcówki 60 cm, 7 otworów drenujących rozłożónych na długości 24 cm Kaniula w rozmiarze 25 fr – długość końćówki 60 cm, 8 otworów drenujaćych rozłożónych na długości 25 cm Pakowane indywidualnie w sterylną „kopertę” z papier-folii Wykonana z materiałów apirogennych i atraumatycznych. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy | 120
6 | Kaniula wieńcowa miękka do podawania kardioplegii: • tworzywo medyczne silikonowe • prosta • z uszczelnieniem • rozmiary 17-20 Fr • kaniula wieńcowa wykonana w całości z materiału biokompatybilnego • spadek ciśnienia przy danym przepływie (wg wykresu z danych deklarowanych przez producenta). | 200
7 | Kaniula do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych sztywne: • Kaniule do podawania kardioplegii sztywne do ujść wieńcowych prawego i lewego, • koniec zakończona koszyczkiem samouszczelniającym ujście wieńcowe; pod kątem 45 i 90 stopni • Zakończenie kaniuli luer-lock. | 250
8 | Kaniula do kardioplegii: • z wentem • z prowadnicą • końcówka luer • z kołnierzem • rozmiary 7-11 Fr • spadek ciśnienia przy danym przepływie (wg wykresu z danych deklarowanych przez producenta). | 450
9 | Kaniula do retroplegii: • tworzywo medyczne PVC • prowadnica sztywna z rękojeścią • z automatycznym uszczelnieniem • końcówka kaniuli perforowana • port do pomiaru ciśnienia zakończony kranikiem • rozmiary 13-15 Fr • spadek ciśnienia przy danym przepływie (wg wykresu z danych deklarowanych przez producenta). | 10
10 | Dwustopniowa kaniula żylna do zabiegów miniinwazyjnych: • odporna na zginanie • zbrojony korpus • szybki przepływ przez kaniule przy minimalnej różnicy ciśnień • owalny korpus • znacznik głębokości • z łącznikiem 1/2 bez odpowietrznika • dostępne rozmiary 32/40 ; 36/46. | 60
11 | Kaniula tętnicza udowa: • dostępna w rozmiarach 18,20,22,24Fr ,przeznaczona dladorosłych, • zbrojona odporna na zginanie , • łącznik 3/8 (0,95cm) z odpowietrznikiem • przystosowana do metody Seldingera – prowadnica zakończona rozszerzaczem z prowadnikiem • długość kaniuli 12'' (30,5cm) • konstrukcja umożliwia szybszy przepływ przy minimalnej różnicy ciśnień ; strata ciśnienia 60mmHg - kaniula 22Fr. - przy przepływie 6l/min • kołnierz umożliwia precyzyjne umiejscowienie kaniuli w promieniach RTG. | 100
12 | Went lewokomorowy: • tworzywo medyczne silikonowe • końcówka kaniuli perforowana • z prowadnicą – sprężynką • duży stopień elastyczności i stałości nadanego kształtu • rozmiary 16-20 Fr • went o dużej plastyczności, zachowujący nadany mu kształt. | 450
13 | Ssak osierdziowy: • tworzywo medyczne silikonowe • końcówka kaniuli perforowana, elastyczna, zbrojona • ssak o dużej plastyczności, zachowujący nadany mu kształt • rozmiar 15 Fr • konektor 1/4 cala. | 150
14 | Kaniula udowa żylna z zestawem do wprowadzania wyposażona w dwa koszyczki drenujące: • Pakowane pojedynczo• Dostępne w rozmiarach od 27 do 29 FR • Długość całkowita kaniuli 76,2cm, długość końcówki 60 cm • Łącznik 3/8” • Radiocieniujący pierścień szewny z możliwością zmiany położenia • Kaniula cienkościenna o elastycznym i odpornym na załamania korpusie • Jednoczęściowy prowadnik o wydłużonym, stożkowatym kształcie. • Kaniula posiadające dwa koszyczki drenujące: na końcówce kaniuli oraz na wysokości żył wątrobowych • Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne | 120
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie 6
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
ZNAK SPRAWY: Z/36/PN/26
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 6- Dostawy filcu chirurgicznego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość szt. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Filc do zamykania ubytków wywnątrz-sercowych, rozmiar 15,2 cm x 15,2 cm , grubość 1,65 mm | 75
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 6:

## Zadanie 7
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
ZNAK SPRAWY: Z/36/PN/26
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 7- Dostawy kaniul tętniczych udowych z zestawem do wprowadzania
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość szt. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Kaniula tętnicza udowa o rozmiarach 16, 18, 20, 22 Fr,Otwór wylotowy kaniuli centralny,Całkowita długość kaniuli min. 24 cm, kaniula zakończona T-konektorem,Kaniula musi posiadać marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej ścianie kaniuli lub pierścień nakładany)pozwalający na ocenę głębokości wprowadzania kaniuli do naczynia,Tworzywo medyczne apyrogenne i nietrombogenne,Pakowane indywidualnie w sterylną "kopertę" z papier folii,Zestaw do wprowadzenia kaniuli metodą Seldingera dostarczany wraz z kaniulą,Okres przydatności kaniuli do użycia min. 2 lata od daty dostawy (data sterylizacji opisana na opakowaniu indywidualnym), w zestawie z Zestawem do wprowadzenia kaniuli metodą Seldingera nr kat. PIKA | 250
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 7:

## Zadanie 8
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
ZNAK SPRAWY: Z/36/PN/26
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 8- Dostawy dmuchawek do operacji wieńcowych na bijącym sercu
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość szt. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Dmuchawka do operacji wieńcowych na bijącym sercu z regulowanym strumieniem przepływu: -okrągła niskoprofilowa końcówka dmuchawki zapewniająca dobrą wizualizację i precyzyjne czyszczenie miejsca zespolenia -niski profil końcówki zapewniający dobrą wizualizację w polu operacyjnym -plastyczna budowa trzonu dmuchawki umożliwiająca dowolne kształtowanie -wyposażona w dodatkowy dren zaopatrzony w jeden filtr antybakteryjny ( bez dodatkowych połączeń lub kraników na drenie) długosć drenu 335 cm. -podwójna linia do podawania płynu i powietrza -sterylna min. 12 m-cy od daty dostawy -możliwość regulacji strumienia przepływu | 250
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 8:

## Zadanie 9
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
ZNAK SPRAWY: Z/36/PN/26
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 9- Dostawy Setów jednorazowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość szt. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Sety jednorazowe do urządzenia Autolog iQ | 60
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 9:
*Sety muszę być kompatybilne z urządzeniem do autotransfuzji Autolog iQ