ZP/32/2026                                                                                                                                Załącznik nr 2a do SWZ

Pakiet I

### Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

Aparat USG z dwoma głowicami: liniową i convex

Producent: ……………………………..

Model/typ: ……………………………..

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stacjonarny aparat ultrasonograficzny z głowicami: liniową i convex, oraz ze zintegrowanym systemem archiwizacji danych, wyposażony w dysk SSD. | TAK |  |
|  | Układ jezdny umożliwiający przemieszczanie, co najmniej 4 koła skrętne z blokadą. | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2026. | TAK, podać rok produkcji |  |
|  | Platforma sprzętowa oferowanego ultrasonografu (hardware + software) wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2023 r. | TAK, podać |  |
|  | Autoryzacja producenta ultrasonografu dla dostawcy na dystrybucję oraz serwis dostarczonego ultrasonografu przez co najmniej 5 lat. | TAK, podać |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu oraz motorową regulacją wysokości i fizyczną klawiaturą alfanumeryczną. Obrót panelu o kąt: min. 60° (+/- 30°). Regulacja wysokości panelu sterowania w zakresie min.: 160 mm. | TAK, podać |  |
|  | Tradycyjne (nie cyfrowe na ekranie dotykowym) suwaki TGC do regulacji wzmocnienia w zależności od głębokości obrazowania. | TAK |  |
|  | Czas uruchamiania aparatu do stanu gotowości do badania nie dłuższy niż 80 sek. | TAK, podać czas |  |
|  | Monitor IPS LED, o rozdzielczości co najmniej 1920x1080, kolorowy, przekątna minimum 23,5 cala. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wielkości okna diagnostycznego. | TAK |  |
|  | Tryb StandBy (SLEEP) umożliwiający uruchomienie (wybudzenie) aparatu w czasie nie dłuższym niż 10 sek. | TAK, podać |  |
|  | Dotykowy panel LED o przekątnej co najmniej 12 cali i rozdzielczości co najmniej 1280x800 do obsługi ultrasonografu, z regulacją pochylenia. | TAK, podać |  |
|  | Co najmniej 50 mln niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania. | TAK, podać |  |
|  | Co najmniej 192 niezależne aktywne kanały nadawcze/odbiorcze TX. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość programowania funkcji przypisanych do klawiszy funkcyjnych aparatu, co najmniej 10 programowalnych klawiszy. | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany – wbudowany podgrzewacz żelu, z możliwością regulacji temperatury. | TAK |  |
|  | System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej, przetwornik co najmniej 14 bit ADC. | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenia co najmniej (1-25) MHz. | TAK, podać zakres |  |
|  | Bezpinowe złącza głowic. | TAK |  |
|  | Maksymalna wartość dynamiki w trybie B-mode min. 310 dB. | TAK, podać |  |
|  | Co najmniej 5 niezależnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych. | TAK, podać liczbę gniazd |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu B (obrazów/sekundę) min. 2800 Hz. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu CD (obrazów/sekundę) min. 500 Hz. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu PW (obrazów/sekundę) min. 280 Hz. | TAK, podać |  |
|  | Zakres prędkości Color Doppler (CD) min. 4 m/s. | TAK, podać |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) min. 7 m/s. | TAK, podać |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Ciągły (CW) min. 30 m/s. | TAK, podać |  |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego (CD) min. 18 kHz. | TAK, podać |  |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD) min. 30 kHz. | TAK, podać |  |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego (CW) min. 75 kHz. | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD) min. +/- 89°. | TAK, podać |  |
|  | Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD) min. (0,2-25) mm. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania aparatu min. 41 cm. | TAK, podać |  |
|  | Min. 60000 obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY) w trybie 2D. | TAK, podać |  |
|  | Tryby pracy aparatu: - 2D (B-mode), min. 8 częstotliwości bazowych dla trybu B-Mode - M-mode - Anatomiczny M-Mode (opcja rozbudowy) - Color Doppler (CD), min. 4 częstotliwości bazowe dla trybu CD - Power Doppler (PD) - Tkankowy Doppler (TDI) (opcja rozbudowy) - Kierunkowy Power Doppler (DPD) - Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - Ciągły Doppler (CW) (opcja rozbudowy) - TRIPLEX - DUPLEX - Tryb Fullscreen umożliwiający wyświetlanie obrazu na pełnym ekranie zarówno w czasie rzeczywistym jak i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Specjalny tryb obrazowania dedykowany do mikroprzepływów tzw. mikrowaskularyzacja inny niż tryb Color i Power Doppler. | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D przepływów w co najmniej jednym z trybów: CD lub PD. | TAK, podać tryb 3D |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu oraz trybów Dopplerowskich przy użyciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe Spatial Compound/Cross Beam na głowicach: convex, liniowa, endowaginalna, Microconvex działające w trybie 2D oraz trybach dopplerowskich. Ustawienia indeksu. | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu MR wygładzające obraz tzw. SonoMR lub jego ekwiwalent o analogicznej funkcjonalności. Możliwość regulacji stopnia udziału algorytmu, min. 5 stopni ustawień. | TAK |  |
|  | Co najmniej 3 (trzy) ogniska głowicy pracujące jednocześnie. | TAK, podać |  |
|  | Min. 40-krotny zoom dla obrazów na żywo. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji): - Piersi - Naczyniowe - Kardiologiczne (opcja rozbudowy) - Ortopedyczne - Tarczycy, - Jąder - Położniczych - Ginekologicznych - Urologicznych - Jamy brzusznej | TAK |  |
|  | Automatyczne pomiary prędkości przepływów. | TAK |  |
|  | Pomiary odległości, pola powierzchni, objętości, obrysu. | TAK |  |
|  | Zintegrowany (wbudowany w aparat) system archiwizacji pacjentów i obrazów z portami USB na przedniej ścianie aparatu. Możliwość nagrywania badań na żywo na PENDRIVE (pamięć USB). | TAK |  |
|  | Wbudowany dysk twardy typu SSD o pojemności min. 1 TB. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dysk twardy oraz płyty CD, DVD, pamięci PEN w formatach BMP, JPG, TIFF, MPEG, AVI. | TAK |  |
|  | Wyjście (output) sygnałów: HDMI, VGA. | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps. | TAK |  |
|  | Min. 4 porty USB w standardzie 3.0. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań małych narządów, układu mięśniowo szkieletowego, piersi wykonaną w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal o parametrach: - min. liczba elementów: 256 - min. zakres częstotliwości: (3-19) MHz - min. szerokość czoła głowicy: 55 mm | TAK, podać |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal o parametrach: - min. liczba elementów: 192 - min. zakres częstotliwości: (1-7) MHz | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchniowych, naczyniowych, piersi, małych narządów wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal o parametrach: - min. liczba elementów: 192 - min. zakres częstotliwości: (3-19) MHz - max. szerokość czoła głowicy: 45 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice liniową wysokoczęstotliwościową dedykowaną do powierzchownej diagnostyki o parametrach: - min. liczba elementów: 192 - min. zakres częstotliwości: (10-25) MHz - max. szerokość czoła głowicy: 35 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex dedykowana do badań pediatrycznych i neonatologicznych wykonaną w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal o parametrach: - min. liczba elementów: 192 - min. zakres częstotliwości: (2-11) MHz - min. kąt patrzenia głowicy: 100 stopni | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne. | TAK |  |
|  | Obrazowanie z użyciem środka kontrastującego. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy ultradźwięków wzmocnionych kontrastem. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wzmacniające wizualizację igły biopsyjnej. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej oceny żyły głównej dolnej. | TAK |  |
|  | Elastografia fali podłużnej z pomiarami Strain Ratio. | TAK |  |
|  | Funkcja elastografii fali poprzecznej Shear Wave punktową. | TAK |  |
|  | Funkcja elastografii fali poprzecznej Shear Wave mapowaną kolorem. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego pomiaru stopnia stłuszczenia wątroby. | TAK |  |
|  | Pakiet DICOM 3.0 (Storage, Worklista, Print, Send). | TAK |  |
|  | Protokoły BIRADS. | TAK |  |
|  | Protokoły TIRADS. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru kompleksu IMT. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania 3D z tzw. „wolnej ręki”. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet obrazowania trójwymiarowego 3D/4D. w tym funkcję zmiany położenia sztucznego źródła światła tzw. HD View, Fetus Realistic View. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie 3D/4D, które tworzy unikalny i przezroczysty obraz, uwidaczniający jednocześnie wewnętrzne i zewnętrzne struktury anatomiczne. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie 3D/4D do analizy i edycji uzyskanych projekcji. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne pomiary biometrii płodu, co najmniej: BPD, HC, AC, FL, HL, NT. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne pomiary pęcherzyków w jajnikach. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do wydruku 3D. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie Stress Echo. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie Strain Echo. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany z ultrasonografem moduł EKG. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzne zintegrowane zasilanie bateryjne. | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno-biała, cyfrowa. | TAK |  |
|  | Zasilanie: (200-240) V, (50-60) Hz. | TAK |  |
|  | Pobór energii max. 850 VA. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK |  |