ZP/32/2026                                                                                                                         Załącznik nr 2b do SWZ

Pakiet II

### Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

Aparat USG do badania skóry

Producent: ……………………………..

Model/typ: ……………………………..

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat nie starszy niż 2025 r. | TAK, podać rok produkcji |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
|  | Oglądanie obrazu skóry w czasie rzeczywistym w trybie B-mode oraz B+B mode. | TAK |  |
|  | Sonda mechaniczna liniowa pracująca na co najmniej 3 częstotliwościach. Maksymalna częstotliwość przetwornika co najmniej 46 MHz, z możliwością zmiany na co najmniej 2 mniejsze częstotliwości. | TAK, podać częstotliwości pracy |  |
|  | Pełna archiwizacja pracy wraz z wyszukiwarką. | TAK |  |
|  | Zapisywanie obrazów i sekwencji obrazów (pętli cine); możliwość bezpośredniego wydruku z aplikacji do zewnętrznej drukarki (drukarka nie jest w zakresie dostawy). | TAK |  |
|  | Płynna regulacja zoom. | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnień – co najmniej 3 poziomy; regulacja jaskrawości i kontrastu. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania pomiarów co najmniej: długość (z dokładnością co najmniej do 0,01 mm) pole powierzchni echogeniczność | TAK |  |
|  | Możliwość postprocesingu. | TAK |  |
|  | Łączność z laptopem, komputerem lub tabletem poprzez kabel USB. | TAK |  |
|  | Ustawienie zoomu początkowego. | TAK |  |
|  | Regulacja przesunięcia w osi Y w zakresie co najmniej (0-5) mm. | TAK, podać zakres |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do zainstalowania na urządzeniu użytkownika, umożliwiające dostęp do panelu użytkownika i obsługi sondy dostarczone w postaci linka instalacyjnego oraz na nośniku USB. | TAK |  |
|  | Instalacja oprogramowania podczas dostawy na co najmniej 2 (dwóch) urządzeniach Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK, podać |  |