Załącznik nr 1 do SWZ

Wymagania i parametry techniczne na dostawę komory solnej

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie | Kolumna do wypełnienia przez oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ |  | Podać |
| 2 | Producent |  | Podać |
| 3 | Kraj producenta |  | Podać |
| 4 | Rok produkcji | 2025/2026 | Potwierdzić |
| 5 | Podstawowe wymagania techniczne | - Stanowisko badawcze musi stanowić kompletny system umożliwiający prowadzenie badań odporności na działanie środowiska korozyjnego oraz testów wodoszczelności zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności w zakresie stopni ochrony IPX1–IPX9K. - System powinien umożliwiać wykonywanie testów w trybach: natrysku solnego, kondensacji, suszenia oraz cyklicznych zmian środowiska z możliwością definiowania sekwencji i czasu trwania poszczególnych etapów. - Komora testowa musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję, wilgoć i działanie roztworów solnych; konstrukcja powinna zapewniać trwałość oraz szczelność eksploatacyjną. - Pokrywa komory powinna być otwierana automatycznie, z zabezpieczeniem przed emisją mgły i pary wodnej do otoczenia. - Izolacja cieplna powinna zapewniać stabilność temperatury w przestrzeni roboczej i ograniczenie strat energii. - Układ natrysku musi zapewniać równomierne rozprowadzenie medium (wody lub roztworu solnego) przy stabilnym ciśnieniu i przepływie, zgodnie z wymaganiami norm badań korozyjnych i IP. - Zakres regulacji i dokładności parametrów: • temperatura komory: od temperatury otoczenia +5 K do minimum +70 °C, dokładność regulacji ±0,75 °C, • wilgotność względna: 20–98 % RH, dokładność regulacji ±3 % RH, • równomierność rozkładu temperatury w przestrzeni roboczej: nie gorsza niż ±1,5 °C, • intensywność natrysku: regulowana w zakresie od 0,5 do 2,5 ml/80 cm²·h. - Sterowanie powinno odbywać się z poziomu kolorowego panelu dotykowego z interfejsem w języku polskim lub angielskim, umożliwiającego programowanie i zapis minimum 200 cykli testowych oraz prezentację bieżących parametrów w formie graficznej. - System musi umożliwiać rejestrację, archiwizację i eksport danych z przebiegu testów (temperatura, wilgotność, czas, ciśnienie, przepływ) w formatach elektronicznych (np. CSV, PDF, USB, Ethernet). - Urządzenie powinno być wyposażone w automatyczne zabezpieczenia: kontrolę poziomu cieczy, ochronę przed przegrzaniem, automatyczne odcięcie zasilania w przypadku awarii oraz sygnalizację błędów. - Wymagana jest możliwość kalibracji czujników temperatury, wilgotności, ciśnienia i przepływu z odniesieniem do krajowych wzorców jednostek miar utrzymywanych przez Główny Urząd Miar lub równoważne instytucje metrologiczne. - Konstrukcja stanowiska powinna zapewniać łatwy dostęp do elementów serwisowych i umożliwiać bezpieczne czyszczenie oraz konserwację. - Wszystkie elementy elektryczne muszą spełniać obowiązujące wymagania bezpieczeństwa i być zgodne z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej. - Wymagane jest dostarczenie pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi w języku polskim oraz świadectw kalibracji czujników. - Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE lub równoważne, potwierdzające zgodność z odpowiednimi dyrektywami. - Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy z możliwością odpłatnego przedłużenia; | Potwierdzić |
| 6 | Wymagania normatywne, dokładności, rozdzielczość, wymiary próbek | - Urządzenie musi umożliwiać wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi i krajowymi dotyczącymi odporności na korozję oraz stopni ochrony IP, w szczególności: • ISO 9227 – Badania korozyjne w atmosferze solnej (test natrysku solnego) lub równoważnymi. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. spełniające wymagania funkcjonalne, jakościowe i bezpieczeństwa określone w powyższych normach. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność oferowanego rozwiązania poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów (np. certyfikatów, raportów z badań, deklaracji zgodności)., • ISO 6270-2 – Badania korozyjne – Kondensacja (cykliczna i stała wilgotność), • IEC 60529 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kody IP, IPX1–IPX8) lub równoważnymi. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. spełniające wymagania funkcjonalne, jakościowe i bezpieczeństwa określone w powyższych normach. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność oferowanego rozwiązania poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów (np. certyfikatów, raportów z badań, deklaracji zgodności). , • ISO 20653 – Stopnie ochrony IP w pojazdach drogowych (IPX9K) lub równoważnymi. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. spełniające wymagania funkcjonalne, jakościowe i bezpieczeństwa określone w powyższych normach. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność oferowanego rozwiązania poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów (np. certyfikatów, raportów z badań, deklaracji zgodności). , • oraz równoważne normy branżowe stosowane w przemyśle motoryzacyjnym i elektronicznym. - Parametry pomiarowe i sterujące muszą być regulowane i kontrolowane z dokładnością nie gorszą niż: • temperatura komory – ± 0,75 °C, • równomierność rozkładu temperatury – ± 1,5 °C, • wilgotność względna – ± 3 % RH, • ciśnienie wody – ± 0,1 bar lub ± 5 % wartości zadanej (w zależności od trybu), • natężenie przepływu – ± 5 % wartości zadanej, • czas trwania etapów – rozdzielczość nastawy 1 s, dokładność ± 1 s. - Wymagana rozdzielczość wskazań i nastaw: • temperatura – 0,1 °C, • wilgotność – 1 % RH, • czas – 1 s, • ciśnienie i przepływ – 0,1 jednostki mierzonej (bar, L/min). - Wszystkie czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia i przepływu muszą posiadać świadectwa kalibracji z nawiązaniem do krajowych wzorców jednostek miar. Producent urządzenia powinien zapewnić możliwość okresowej ponownej kalibracji w trakcie eksploatacji. - Układ rejestracji musi umożliwiać archiwizację danych pomiarowych w pamięci wewnętrznej oraz eksport w formacie CSV/PDF z rozdzielczością zapisu nie gorszą niż 1 s. - Wymagane jest, aby system pomiarowy rejestrował przebieg temperatury, wilgotności, ciśnienia i przepływu w czasie rzeczywistym oraz sygnalizował przekroczenia tolerancji ustawionych parametrów. - Wymiary próbek badawczych: urządzenie musi umożliwiać montaż próbek o wymiarach minimalnych 100 × 100 mm i maksymalnych co najmniej 600 × 600 mm, przy maksymalnej masie pojedynczej próbki nie mniejszej niż 20 kg; konstrukcja uchwytów powinna umożliwiać regulację pochylenia, wysokości i odległości od strumienia natrysku. - Uchwyty i stelaże próbek powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję i niepowodujących zanieczyszczenia badanych powierzchni. - Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, zapewniających parametry pomiarowe, dokładność i zakres wymiarowy nie gorszy niż określony powyżej | Potwierdzić |
| 12 | Wsparcie techniczne i dostępność części zamiennych przez 10 lat od dostawy | TAK | Potwierdzić |
| 13 | Szkolenie z obsługi urządzenia i oprogramowania | TAK | Potwierdzić |
| 14 | Dokumentacja | Instrukcja obsługi, instrukcja serwisowa powinny być sporządzone w języku polskim wersji papierowej i na nośniku elektronicznym ( pendrive, CD-rom...itp) | Potwierdzić |

Załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY

O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i  Fotoniki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust.1  i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

lub

- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/mi: ……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, o których mowa w Rozdziale VII SWZ znajdują się 
w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć):

- https://prod.ceidg.gov.pl

- https://ems.ms.gov.pl

- inny rejestr:  ………………………………..

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

………………………………………………………………………………………..

oświadczamy, że:

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy)zrealizuje następujące dostawy, usługi lub

roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

dla  Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

| Przedmiot zamówienia |  | Dostawa komory solnej |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i adres Wykonawcy | ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. |
| 2. | NIP REGON lub odpowiednie numery z państw | ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. |
| 3. | Telefon: e-mail: | ............................................................................... .............................................................................. |
| 4. | Całkowita cena oferty netto Stawka podatku VAT Wartość VAT Całkowita cena oferty brutto | podać: ............................ PLN/EUR/USD/GBP słownie:........................................................ podać: .....................% podać: .......................................... PLN/EUR/USD/GBP podać: ............................ PLN/EUR/USD/GBP słownie: ...................................................... |
| 5. | Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 19.06.2026 r. | podać: ........................................ (podać) |
| 6. | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | podać:…………………….. (w miesiącach) |
| 7. | Oświadczenie | Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:........................................ nazwa towaru …..………………………………........................ |
| 8. | Rodzaj Wykonawcy | Oświadczam, iż jestem: - Mikro przedsiębiorcą - Małe przedsiębiorstwo - Średnie przedsiębiorstwo - Jednoosobowa działalność gospodarcza - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - Inny rodzaj: podać ………………………. w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Uwaga! Zaznaczyć „X” odpowiednią kratkę) |
| 9. | Oświadczenie | Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SWZ (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) i akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. |
| 10. | Oświadczenie | Oświadczamy, że na dzień składania ofert oraz w całym okresie obowiązywania umowy realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadą „nie czyń poważnej szkody” DNSH zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 |
| 11. | Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. | potwierdzić:…………………………………………….. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| 12. | Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy | podać: ........................................... |
| 13. | Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom | podać części zamówienia : ....................... podać nazwy firm: ………………………….. |
| 14. | Dokumenty załączone do oferty | 1. 2. |

*niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 6  do SWZ

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP, 
W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania,  o których mowa w:

- art. 108 ust. 1  ustawy Pzp

- art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

są aktualne / są nieaktualne*

UWAGA!: W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji należy złożyć dodatkową informację 
w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.