Załącznik nr 1 do SWZ

Wymagania i parametry techniczne na dostawę komory klimatycznej o pojemności 990 l

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie | Kolumna do wypełnienia przez oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ |  | Podać |
| 2 | Producent |  | Podać |
| 3 | Kraj producenta |  | Podać |
| 4 | Rok produkcji | 2024/2025/2026 | Potwierdzić |
| 5 | Podstawowe wymagania techniczne | - Maksymalne wymiary zewnętrzne: 2040 x 1420 x 2075 mm (wys. x szer. x gł.) - Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż: 950 x 1100 x 950 mm (wys. x szer. x gł.) - Zakres temperaturowy nie gorszy niż: -50°C do +180°C - Prędkość przyrostu temperatury co najmniej 3 K/min (zgodnie z IEC 60068-3-5) - Prędkość chłodzenia co najmniej 3 K/min (zgodnie z IEC 60068-3-5), - Jednorodność przestrzenna temperatury nie gorzej niż w zakresie ±0.1 K ±1.0 K - Czasowa odchyłka temperatury nie gorzej niż w zakresie ±0.1 K to ±0.5 K - Kompensacja ciepła w temperaturze +20°C nie gorzej niż 2000W - Zakres temperaturowy podczas symulacji wilgotności nie mniejszy niż +10°C do +95°C - Zakres uzyskiwanej wilgotności niemniejszy niż od 10 do 98% (rH) - Zakres punktu rosy nie gorszy niż -3°C do +94°C - Czasowa odchyłka wilgotności nie gorsza niż zakres od ±1 do ±3 % - Dopuszczalna, łączna masa załadunku komory 250kg - Oprogramowaniem pozwalającym na zdalne sterowanie pracą urządzenia oraz zapis wyników i przebiegu prowadzonych symulacji. | Potwierdzić |
| 6 | Wymagane wyposażenie | - podstawę jezdną umożliwiającą łatwe przemieszczanie urządzenia - okno wizyjne zainstalowane w drzwiach komory, - niezależny, programowalny ogranicznik temperatury, - psychometryczny pomiar wilgotności, - co najmniej dwa otwory w ścianach bocznych, jeden o średnicy 50 mm drugi 125 mm umiejscowione w ścianach bocznych, - interfejsy USB oraz Ethernet, - wymagane co najmniej 4 cyfrowe porty IN/OUT - dotykowy panel sterujący o przekątnej ekranu co najmniej 10” - oświetlenie przestrzeni testowej w technologii LED, - urządzenie powinno być wyposażone w co najmniej jedną półkę o nośności co najmniej 50 kg, - urządzenie powinno pozwalać na ułożenie testowanych próbek na jego podłodze, nośność podłogi co najmniej 150 kg, - urządzenie powinno być chłodzone powietrzem, | Potwierdzić |
| 7 | Oprogramowanie | Urządzenie musi współpracować z oprogramowaniem pozwalającym na zdalne sterowanie pracą urządzenia oraz zapis wyników i przebiegu prowadzonych symulacji. | Potwierdzić |
| 8 | Zapotrzebowanie na energię elektryczną | Dostarczone urządzenie powinno charakteryzować się niskim zużyciem energii elektrycznej a co za tym idzie moc znamionowa nie więcej niż 9 kW, prąd znamionowy nie więcej niż 20A. | Potwierdzić |
| 9 | Układ chłodniczy | Urządzenie, w celu obniżenia temperatury w przestrzeni roboczej, powinno wykorzystywać jednostopniowy układ chłodniczy wykorzystujący tylko jeden czynnik chłodniczy o niskim współczynniku GWP=1. Preferowany czynnik chłodniczy to R744 | Potwierdzić |
| 10 | Wymagania normatywne, dokładności, rozdzielczość, wymiary próbek | Dodatkowe zabezpieczenie ustawień temp. maks. i min. przez oddzielny czujnik zgodnie z normą EN 60519-2 | Potwierdzić |
| 11 | Dokumentacja | Instrukcja obsługi, instrukcja serwisowa, świadectwa kalibracji powinny być sporządzone w języku polskim w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym (pendrive, CD-rom, itp.) | Potwierdzić |
| 12 | Wzorcowanie | Wykonanie wzorcowania w miejscu instalacji urządzenia poświadczone odpowiednim certyfikatem wydanym przez laboratorium akredytowane PCA Możliwość przedłużenia wzorcowań przez 5 kolejnych lat | Potwierdzić |
| 13 | Wsparcie techniczne przez 10 lat od dostawy | TAK | Potwierdzić |
| 14 | Szkolenie z obsługi urządzenia i oprogramowania | TAK | Potwierdzić |

Załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY

O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i  Fotoniki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust.1  i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

lub

- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/mi: ……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, o których mowa w Rozdziale VII SWZ znajdują się 
w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć):

- https://prod.ceidg.gov.pl

- https://ems.ms.gov.pl

- inny rejestr:  ………………………………..

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

………………………………………………………………………………………..

oświadczamy, że:

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy)zrealizuje następujące dostawy, usługi lub

roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

dla  Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

| Przedmiot zamówienia |  | Dostawa komory klimatycznej o pojemności 990 l |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i adres Wykonawcy | ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. |
| 2. | NIP REGON lub odpowiednie numery z państw | ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. |
| 3. | Telefon: e-mail: | ............................................................................... .............................................................................. |
| 4. | Całkowita cena oferty netto Stawka podatku VAT Wartość VAT Całkowita cena oferty brutto | podać: ............................ PLN/EUR/USD/GBP słownie:........................................................ podać: .....................% podać: .......................................... PLN/EUR/USD/GBP podać: ............................ PLN/EUR/USD/GBP słownie: ...................................................... |
| 5. | Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 19.06.2026 r. | podać: ........................................ (podać) |
| 6. | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | podać:…………………….. (w miesiącach) |
| 7. | Oświadczenie | Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:........................................ nazwa towaru …..………………………………........................ |
| 8. | Rodzaj Wykonawcy | Oświadczam, iż jestem: - Mikro przedsiębiorcą - Małe przedsiębiorstwo - Średnie przedsiębiorstwo - Jednoosobowa działalność gospodarcza - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - Inny rodzaj: podać ………………………. w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Uwaga! Zaznaczyć „X” odpowiednią kratkę) |
| 9. | Oświadczenie | Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SWZ (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) i akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. |
| 10. | Oświadczenie | Oświadczamy, że na dzień składania ofert oraz w całym okresie obowiązywania umowy realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadą „nie czyń poważnej szkody” DNSH zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 |
| 11. | Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. | potwierdzić:…………………………………………….. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| 12. | Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy | podać: ........................................... |
| 13. | Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom | podać części zamówienia : ....................... podać nazwy firm: ………………………….. |
| 14. | Dokumenty załączone do oferty | 1. 2. |

*niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 6  do SWZ

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP, 
W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania,  o których mowa w:

- art. 108 ust. 1  ustawy Pzp

- art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

są aktualne / są nieaktualne*

UWAGA!: W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji należy złożyć dodatkową informację 
w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.