Pakiet nr 19 – Zestaw do rehabilitacji domowej

| Pakiet nr 19 – Zestaw do rehabilitacji domowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto 1 szt. | Stawka Vat % | Cena brutto 1 szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Zestaw do rehabilitacji domowej | szt. | 3 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2. | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, Sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3. | Aparat Combi (elektroterapia + laseroterapia), 3-kanałowy: 2x elektroterapia – powiększony zakres prądów, laseroterapia | Tak, podać |  |  |
| 4. | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4.3 cali ułatwiający sterowanie aparatem | Tak, podać |  |  |
|  | Parametry elektroterapii: | Tak, podać |  |  |
| 5. | Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów | Tak, podać |  |  |
| 6. | Dostępne prądy: Galwaniczny, Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), Träberta, Faradaya, NPHV Sekwencje, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja – prąd Kotza Impulsy trapezoidalne Impulsy stymulujące Impulsy prostokątne Impulsy trójkątne Impulsy eksponencjalne Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym Impulsy łączone Impulsy Przerywane TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja 4-polowa interferencja Izoplanarne pole wektorowe Fale o średniej częstotliwości Stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha HVT Impulsy IG Modulowany prąd impulsowy Prąd VMS Prąd Kotza EPIR Prąd Leduca Fale H Mikroprądy Elektrodiagnostyka | Tak, podać |  |  |
| 7. | Prosta zmiana polaryzacji elektrod | Tak, podać |  |  |
| 8. | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | Tak, podać |  |  |
| 9. | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów w sekwencjach terapeutycznych | Tak, podać |  |  |
| 10. | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. | Tak, podać |  |  |
| 11. | Test jakości elektrod | Tak, podać |  |  |
| 12. | Sygnały dźwiękowe – sygnalizujące zakończenie terapii | Tak, podać |  |  |
| 13. | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | Tak, podać |  |  |
| 14. | Regulacja kontrastu ekranu | Tak, podać |  |  |
| 15. | Możliwość zmiany kolorów ekranu | Tak, podać |  |  |
| 16. | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | Tak, podać |  |  |
| 17. | Płynna modyfikacja parametrów prądów | Tak, podać |  |  |
| 18. | Sekwencje zapisywane przez użytkownika (minimum 150) | Tak, podać |  |  |
| 19. | Historia ostatnich 20 zabiegów | Tak, podać |  |  |
| 20. | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | Tak, podać |  |  |
| 21. | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | Tak, podać |  |  |
| 22. | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | Tak, podać |  |  |
| 23. | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | Tak, podać |  |  |
| 24. | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | Tak, podać |  |  |
| 25. | Wielojęzyczne menu | Tak, podać |  |  |
| 26. | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii | Tak, podać |  |  |
| 27. | Identyfikacja i test akcesoriów | Tak, podać |  |  |
| 28. | Brak utraty mocy dzięki bez zwierciadłowej terapii dużych powierzchni. Laser ze źródła pada bezpośrednio na powierzchnię poddaną terapii. | Tak, podać |  |  |
| 29. | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 30. | Częstotliwości Nogiera i EAV | Tak, podać |  |  |
| 31. | Autotest podłączonych sond laserowych | Tak, podać |  |  |
| 32. | Współczynnik wypełnienia minimum 10 – 90 % | Tak, podać |  |  |
| 33. | Dawka płynnie regulowana w zakresie minimum 0,1 – 99,0 J/cm2 +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 34. | Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych | Tak, podać |  |  |
| 35. | Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie | Tak, podać |  |  |
| 36. | Klasa lasera 3B | Tak, podać |  |  |
| 37. | Sonda laserowa podczerwona Zbieżna 830 nm, 400 mW +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 38. | Okulary ochronne do laseroterapii 2 szt. | Tak, podać |  |  |
| 39. | Torba transportowa | Tak, podać |  |  |
| 40. | szybkie i praktyczne mocowanie elektrod | Tak, podać |  |  |
| 41. | tryb pracy ciągły i impulsowy | Tak, podać |  |  |
| 42. | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | Tak, podać |  |  |
| 43. | Waga aparatu max 3 kg. | Tak, podać |  |  |
| 44. | Autoryzacja producenta | Tak, podać |  |  |
| 45. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 46. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 47. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 48. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.