Pakiet nr 8 – Aparat do terapii ultradźwiękowej

| Pakiet nr 8– Aparat do terapii ultradźwiękowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto 1 szt. | Stawka Vat % | Cena brutto 1 szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Aparat do terapii ultradźwiękowej | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2. | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3. | Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej | Tak, podać |  |  |
| 4. | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cali ułatwiający sterowanie aparatem | Tak, podać |  |  |
| 5. | Podgrzewane głowice ultradźwiękowe | Tak, podać |  |  |
| 6. | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu | Tak, podać |  |  |
| 7. | Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | Tak, podać |  |  |
| 8. | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 9. | Możliwość ustawienia pracy jednocześnie na częstotliwości 1MHz i 3MHz +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 10. | Współczynnik wypełnienia 5-95 % +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 11. | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 12. | Aparat wyposażony w głowicę ultradźwiękową wieloczęstotliwościową (1MHz i 3MHz) o powierzchni 18 cm2 +/-3%, montowaną na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającą prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | Tak, podać |  |  |
| 13. | Głowica bezobsługowa z wyraźnie podzielonymi polami zabiegowymi i wizualnym wskaźnikiem led pracy każdego z nich | Tak, podać |  |  |
| 14. | Nakładka magnetyczna na głowicę do powierzchni obłych | Tak, podać |  |  |
| 15. | Aparat wyposażony w wieloczęstotliwościowe (1MHz i 3MHz) i wodoodporne głowice ultradźwiękowe o powierzchni 5cm2 +/-3% i 1cm2 +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 16. | Uchwyt mocowany do aparatu do bezobsługowej głowicy ultradźwiękowej | Tak, podać |  |  |
| 17. | Oryginalny stolik producenta aparatu wyposażony w kabel zasilający, posiadający minimum 6 otwieranych uchylnie schowków oraz 4 kółka jezdne, 4 kółka wyposażone w hamulce | Tak, podać |  |  |
| 18. | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | Tak, podać |  |  |
| 19. | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | Tak, podać |  |  |
| 20. | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | Tak, podać |  |  |
| 21. | Możliwość wyboru protokołu w zależności od miejsca aplikacji – klasyfikacja protokołów w minimum 10 grupach anatomicznych | Tak, podać |  |  |
| 22. | Funkcja ulubione – umożliwiająca szybkie uruchomienie programu terapeutycznego zaraz po wybraniu rodzaju terapii | Tak, podać |  |  |
| 23. | Możliwość zdefiniowania minimum 8 programów terapeutycznych dostępnych jednocześnie na ekranie ulubione | Tak, podać |  |  |
| 24. | Pokrętło nawigacyjne umożliwiające szybkie poruszanie się po menu aparatu | Tak, podać |  |  |
| 25. | Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku | Tak, podać |  |  |
| 26. | Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150 | Tak, podać |  |  |
| 27. | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | Tak, podać |  |  |
| 28. | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | Tak, podać |  |  |
| 29. | Sygnały dźwiękowe | Tak, podać |  |  |
| 30. | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. | Tak, podać |  |  |
| 31. | Obsługa aparatu oraz instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 32. | Klasa bezpieczeństwa II (wg IEC 536) | Tak, podać |  |  |
| 33. | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | Tak, podać |  |  |
| 34. | Waga aparatu max 3 kg. +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 35. | Leżanka 2-częściowa: Długość: 180cm +/-3% Wysokość: 65cm +/-3% Szerokość: 61cm +/-3% Ręcznie regulowany zagłówek w zakresie: 0° lub 35 ° +/-3% Waga: 30kg +/-3% Uchwyt na ręcznik Maksymalne obciążenie: 200kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 36. | Taboret z kółkami i podnóżkiem Średnica podstawy: 60 cm +/-3% Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% Średnica siedziska: 34 cm +/-3% Waga: 7,5 kg +/-3% Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 37. | Autoryzacja producenta | Tak, podać |  |  |
| 38. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 39. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 40. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.