Pakiet nr 9 – Urządzenie do terapii ruchem

| Pakiet nr 9 – Urządzenie do terapii ruchem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto 1 szt. | Stawka Vat % | Cena brutto 1 szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Urządzenie do terapii ruchem | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do terapii ruchem ciągłym biernym CPM stawu kolanowego i biodrowego - Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2. | Urządzenie nowe, nieużywane, rok produkcji minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 33. | obciążenie nominalne min. 20kg | Tak, podać |  |  |
| 4. | Max. waga pacjenta do 135kg | Tak, podać |  |  |
| 5. | wzrost pacjenta zakres minimum 120-220 cm ± 5cm | Tak, podać |  |  |
| 6. | limit wyprostu stawu kolanowego -10° +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 7. | limit zgięcia stawu kolanowego 123° +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 8. | czas terapii regulowany do max 59 minut 59 sek. +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 9. | długość całej kończyny dolnej w zakresie od 58 do 105 cm ± 2cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 10. | Prędkość regulowana w zakresie minimum 40°- 380°/min ± 1° | Tak, podać |  |  |
| 11. | waga urządzenia (max.) 14 kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 12. | wymiary (szer. x wys. x gł.) 390 x (min. 430, max. 580) x 970 mm ± 3% | Tak, podać |  |  |
| 13. | kolorowy ekran dotykowy min. 3.2” | Tak, podać |  |  |
| 14. | wykorzystanie dla lewej/prawej nogi bez konieczności zmian | Tak, podać |  |  |
| 15. | ruch o dużej prędkości 10 poziomów | Tak, podać |  |  |
| 16. | system zatrzasków | Tak, podać |  |  |
| 17. | pilot zdalnego sterowania z kolorowym ekranem dotykowym | Tak, podać |  |  |
| 18. | zaprogramowane sekwencje stawu kolanowego - minimum 13 | Tak, podać |  |  |
| 19. | pamięć wewnętrzna – minimum 50 programów użytkownika | Tak, podać |  |  |
| 20. | zmiana wszystkich parametrów w trakcie terapii z poziomu pilota i panelu na urządzenia | Tak, podać |  |  |
| 21. | limit zgięcia podeszwowego stawu skokowego -40° +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 22. | limit zgięcia grzbietowego stawu skokowego 25 ° +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 23. | Stolik transportowy do urządzenia | Tak, podać |  |  |
| 24. | Autoryzacja producenta | Tak, podać |  |  |
| 25. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 26. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 27. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 28. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.