OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa narzędzi chirurgicznych (zestawy dla chirurgii naczyniowej, mikrochirurgii w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz narzędzi ogólnochirurgicznych (mikro narzędzia, narzędzia mikrochirurgiczne i endoskopowe oraz zestaw narzędzi specjalistycznych) Część 1 Chirurgia naczyniowa

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- W kolumnie „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str. w ofercie, plik]” w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

Tabela wyceny:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (zestaw) | Cena jednostkowa (za 1 zestaw) brutto* (w zł) | Cena brutto* oferty (w zł) [ilość x cena jednostkowa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw narzędzi (chirurgia naczyniowa) | 1 |  |  |

* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2025):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego.............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Parametr wymagany / wartość | Parametr oferowany | Lokalizacja w mat. firmowych potwierdzenia parametru [str. w ofercie, plik] | SPOSÓB OCENY |
| 1. | Statyw mocowany do szyny stołu operacyjnego: |  |  |  |  |  |
|  | Jednoklamrowy, jednoelementowy statyw mocowany na sterylnie do szyny stołu operacyjnego o dł. 493 mm, uchwyt działający na zasadzie śruby rzymskiej pozwalający na dopasowanie do każdego rodzaju stołu. Montowany na sterylnie, przez obłożenie warstw. Wyposażony w otwór do montażu wysięgnika | 1 szt. | Tak, |  |  | - |
| 2. | Rama-wysięgnik, z ramionami do zamocowania klamr zaciskowych i haków: |  |  |  |  |  |
|  | Jednoelementowy wysięgnik z ramionami zamontowanymi na przegubach kulowych do ustawienia wzdłuż ciała pacjenta – służącymi do zamontowania klamr zaciskowych i poszczególnych haków. Umożliwia zamocowanie dwóch haków w tej samej płaszczyźnie – „jeden na drugim” (np. pogłębienie zasięgu haka powłokowego hakiem jelitowym). Umożliwiający zamontowanie haków pod dowolnym kątem wobec ramy. | 1 szt. | Tak, |  |  | - |
| 3. | Klamry zaciskowe zamkowe do zamontowania haków na ramionach ramy: |  |  |  |  |  |
|  | Klamry zaciskowe zamkowe (dwa położenia: otwarte i zamknięte) do zamontowania haków na poprzeczkach. Klamry zaciskowe pasujące do wszystkich haków. | 8 szt. | Tak, |  |  | - |
| 4. | Hak typu Kelly (76 mm × 64 mm) | 1 szt. | Tak, |  |  | - |
| 5. | Hak powłokowy typu Mayo (70 mm × 50 mm) | 1 szt. | Tak, |  |  | - |
| 6. | Hak obrotowy typu Kelly ( 76 mm x 102 mm ) | 1 szt. | Tak, |  |  | - |
| 7. | Hak trzewiowy, obrotowy (50 mm × 152 mm) | 1 szt. | Tak, |  |  | - |
| 8. | Hak obrotowy, płotkowy (102 mm × 152 mm) | 1 szt. | Tak, |  |  | - |
| 9. | Hak obrotowy typu Deaver (70 mm × 114 mm) | 1 szt. | Tak, |  |  | - |
| 10. | ### Hak naczyniowy (25 mm × 152 mm) | 1 szt. | Tak, |  |  | - |
| 11. | ### Stalowy kontener do sterylizacji o wymiarach 305 mm x 457 mm x 102 mm | 1 szt. | Tak, |  |  | - |
| 12 | ### Dopuszczalne tolerancje od rozmiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia poz. 1-11: ### Dla długości całkowitej nie więcej niż +/- 2 [mm] ### Pozostałe wymiary nie więcej niż +/- 2%. | - | Tak | - | - | - |
| 13 | ### Narzędzia posiadają możliwość: ### -mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) ### -dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) ### - sterylizacji (parowa w autoklawach 134 °C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51 °C) | - | Tak, |  |  | - |
| 14 | ### Narzędzia wykonane ze stali chirurgicznej spełniające wymagania normy PN EN10088-1; (ISO7153-1) lub równoważnej zawierające informację o stali użytej do produkcji narzędzi | - | Tak, |  |  | - |
| 15 | ### Narzędzia chirurgiczne oznakowane są kodem Data matrix, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. | - | Tak, |  |  | - |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| 1 | Gwarancja: minimalny okres gwarancji 24 miesiące UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | ≥24 Tak, podać |  | Najdłuższy okres – 10 pkt., Inne – proporcjonalnie mniej (względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji) |
| 2 | Naprawa sprzętu (rozumiana jako usunięcie wady) w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wysłania zawiadomienia. | Tak, |  | - |
| 3 | W przypadku braku możliwości usunięcia wady sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego sprzętu na nowy wolny od wad w terminie do 14 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia. | Tak |  | - |
| 4 | W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt pierwotnie dostarczony, czas wymiany bądź zakończenia naprawy będzie wynosił 60 dni od dnia dostawy sprzętu zastępczego. | Tak |  | - |
| 5 | Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim. | Tak |  | - |
| 6 | Oznaczenie laserowe producenta i numeru katalogowego na każdym narzędziu, | Tak, |  | - |
| 7 | Narzędzia poddane procesom wstępnej pasywacji | Tak, |  | - |