## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 - Zakup Lampy Bakteriobójczej
producent ………………...……………….
model/ typ…………………...……...……
rok prod…………………………………….
pochodzenie ……………………………….
Lp | Parametr wymagany* | Warunek graniczny | Parametr oferowany - podać nr strony w załączonym materiale informacyjnym potwierdzającym spełnienie parametru. W przypadku innego nazewnictwa udokumentować toźsamość**
Lampa Bakteriobójcza, jezdna, z licznikiem czasu pracy 2 szt.
1 | Fabrycznie nowy / rok prod. 2025 | Tak
2 | Lampa bakteriobójcza z licznikiem czasu pracy | Tak
3 | Zasilanie 230 V 50 Hz | Tak
4 | Trwałość promiennika: min. 9000 h | Tak, podać
5 | Wydajność wentylatora min. 199 m3/h | Tak, podać
6 | Dezynfekowana kubatura min. 45-90 m3/h | Tak, podać
7 | Zasięg działania lampy min.18-36 m2 | Tak, podać
8 | Typ obudowy min. IP 20 | Tak, podać
9 | Wymiary kopuły min. 1125 x 215 x 130 mm | Tak, podać
10 | Wymiary min. 600 x 1340 x 600 mm | Tak, podać
11 | Waga lampy min. 13,5 kg | Tak, podać
12 | Na podstawie jezdnej | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
1 | Pełna gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 m-ce | Tak, podać
3 | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa dokument potwierdzający spełnienie parametrów oferowanego sprzętu, tj. w szczególności instrukcja obsługi, folder, katalog, karta charakterystyki produktu podana przez producenta ( w języku polskim). W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie została potwierdzona cecha wymagana w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza jako przedmiotowy środek dowodowy w tym zakresie szczegółowe oświadczenie wykonawcy. | Tak
4 | Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do obrotu i używania prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak
5 | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak
6 | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę. | Tak
7 | Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak
8 | Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | Tak
9 | Reakcja serwisu w ciągu 2 h w dni robocze w godz. 7-17 od chwili zgłoszenia awarii w czasie trwania gwarancji (przez reakcję rozumie się kontakt telefoniczny) | Tak
10 | W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy | Tak
11 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | Tak
12 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe | Tak, po 2 naprawach- wymianach tego samego podzespołu
13 | W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres trwania gwarancji, obejmujący wykonanie bezpłatnych przeglądów okresowych zgodnie z wymogami producenta oraz napraw w pełnym zakresie bez względu na przyczynę wystąpienia usterki. Wszelkie koszty ( w tym koszty elementów zużywalnych) związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi, oględzinami, ekspertyzami, transportem, dojazdami ponosi Wykonawca. | Tak, podać
14 | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis dostarczonego sprzętu, części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 10 lat | Tak, podać
15 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw (adres, telefon, e-mail) | Tak, podać
16 | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”) | Tak, podać
17 | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz czynności i części) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | Tak, podać
18 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta i wpisać w paszport techniczny. Jeżeli NIE - wpisać do paszportu " przegląd nie wymagany" | Tak
19 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) wraz z wpisem o instalacji sprzętu, dopuszczeniu do pracy, przeszkoleniu personelu, oraz datą następnego przeglądu. | Tak
Aparat kompletny, gotowy do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą).