## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 Sprzęt do rehabilitacji
producent ………………...……………….
model/ typ…………………...……...……
rok prod…………………………………….
pochodzenie ……………………………….
Lp | Parametr wymagany* | Warunek graniczny | Parametr oferowany - podać nr strony w załączonym materiale informacyjnym potwierdzającym spełnienie parametru. W przypadku innego nazewnictwa udokumentować toźsamość**
Urządzenie do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych dla pacjentów leżących x 2 szt.
1 | Fabrycznie nowy / rok prod. 2025 | Tak, podać
2 | Rotor do rehabilitacji do treningu aktywnego i pasywnego kończyn górnych i dolnych z 4 trybami treningu | Tak
3 | Tryby treningu: trening pasywny, trening ze stałą prędkością, trening wspomagany i trening aktywny oraz funkcja kontroli spastyczności | Tak
4 | Minimum 8-calowy kolorowy ekran z obrotem o 270° | Tak, podać
5 | Prędkość obrotowa: minimum 5-60 obr/min | Tak, podać
6 | Poziom oporu: 0-24 (0-12 Nm, 0,5 Nm/poziom) | Tak, podać
7 | Poziom spastyczności: 1-10 (1-10 Nm, 1 Nm/poziom) lub WYŁĄCZONY | Tak, podać
8 | Współczynnik łagodzenia spastyczności: 1-5 | Tak, podać
9 | Timer: 1-120 min | Tak, podać
10 | Maksymalne obciążenie: minimum 200 kg | Tak, podać
11 | Możliwość zamocowania uchwytów wspomagających chwyt ręki | Tak
12 | Możliwość zamocowania podparcia dłoni i mocowania ręki | Tak
13 | Możliwość zainstalowania mocowania wózka inwalidzkiego | Tak
14 | Wymiary maksymalne [cm]: 72 x 76 x 1100 | Tak, podać
15 | Maksymalna waga [kg]: 55 | Tak, podać
16 | Lampa solux jezdna 2 szt.
17 | Fabrycznie nowa / rok prod. 2025 | Tak, podać
18 | Lampa do naświetleń promieniowaniem podczerwonym przeznaczona do wykonywania zabiegów nagrzewania tkanek skóry za pomocą energii cieplnej promieniowania podczerwonego. | Tak
19 | Pobór mocy max 395 W | Tak, podać
20 | Wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.) [cm]: 75 x 50 x 180 | Tak, podać
21 | Masa: maksymalnie 25 kg | Tak, podać
22 | Czas zabiegu: 1 - 30 min | Tak, podać
23 | Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej (ukrytej wewnątrz stojaka) w zakresie minimum: 117 – 175 cm | Tak, podać
24 | 2 reflektory minimalizujące straty światła podczerwonego, wbudowany wentylator, system uchwytów filtrów | Tak
25 | Siatka ochronna | Tak
26 | Panel sterujący z przyciskami do zmiany parametrów pracy (czas, moc żarówki, START/STOP) | Tak
27 | Podstawa jezdna z 4 kółkami i hamulcem | Tak, podać
28 | Programowalne sterowanie – 10 programów użytkownika z możliwością tworzenia sekwencji 1-6 etapów o określonym czasie i poziomie mocy | Tak
29 | Wyposażenie: żarówka 1 szt. filtr czerwony 1 szt. filtr niebieski 1 szt. okulary ochronne dla operatora i pacjenta 2 szt. zestaw montażowy instrukcja obsługi | Tak
30 | Lampa Bioptron jezdna 1 szt.
31 | Fabrycznie nowy / rok prod. 2025 | Tak, podać
32 | Lampa emitujące lecznicze światło spolaryzowane, które przenika w głąb tkanek, stymulując procesy regeneracyjne, przeciwbólowe i przeciwzapalne. | Tak
33 | Średnica filtru: 11 cm | Tak
34 | Zasilanie: 110-240 V, 50-60 Hz | Tak
35 | Zużycie energii: 90 VA | Tak
36 | Moc żarówki halogenowej: 50 W | Tak, podać
37 | Klasa ochrony: Klasa II, IP20 | Tak, podać
38 | Masa: ze statywem stołowym 3,4 kg, ze statywem podłogowym 7,8 kg | Tak, podać
39 | Stopień polaryzacji: ponad 95% , zakres długości fal 590 do 1550 nanometrów | Tak
40 | Gęstość mocy: śr. 40 mW/cm2 | Tak, podać
41 | Energia świetlna na minutę: śr.2,4 J/cm2 | Tak, podać
42 | Statyw podłogowy jezdny | Tak
43 | Aparat do fizykoterapii ultradzwiękami z 3 głowicami na wózku jezdnym 1 szt.
44 | Fabrycznie nowy / rok prod. 2025 | Tak, podać
45 | Aparat do terapii ultradźwiękowej, pozwalający na wykorzystanie głowic o różnych rozmiarach. | Tak
46 | Kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym: minimum 4,3’’ | Tak
47 | Głowice dwuczęstotliwościowe: 1 MHz i 3,3 MHz o powierzchni 5 cm2, 1 cm2 oraz automatyczna głowica bezobsługowa o wymiarach: 6 x 3cm2 | Tak
48 | Praca ciągła i impulsowa | Tak
49 | Głowice wodoodporne | Tak
50 | Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa | Tak
51 | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem | Tak
52 | Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów | Tak
53 | Moc ciągła: 2,5 W/cm2 | Tak, podać
54 | Moc impulsowa w szczycie: 3 W/cm2 | Tak
55 | Częstotliwość ultradźwięków: 1 MHz lub 3,3 MHz | Tak
56 | Częstotliwość impulsów: 10-150 Hz | Tak
57 | Regulacja płynna: 5 – 100%, krok 5% | Tak, podać
58 | Regulacja: skokowa: 6,25%; 12,5%; 25%; 50% | Tak, podać
59 | Wymiary maksymalne: 335 x 270 x 125 mm | Tak, podać
60 | Maksymalna masa sterownika: 2,5 kg | Tak, podać
61 | W zestawie stolik jezdny pod urządzenie: Głębokość: 430 mm Szerokość: 540 mm Wysokość: 890 mm Liczba półek: 2 | Tak, podać
62 | Krzesło toaletowo prysznicowe 2 szt.
63 | Fabrycznie nowy / rok prod. 2025 | Tak
64 | Krzesło prysznicowo-toaletowe przeznaczone do utrzymywania higieny i mycia dorosłych pacjentów oraz wykonywania przez nich czynności toaletowych | Tak
65 | Prysznicowo-toaletowy wózek mobilny z pojemnikiem sanitarnym i zagłówkiem | Tak
66 | Wyciągane i demontowane oparcie | Tak
67 | Odchylane podłokietniki | Tak
68 | Wysuwane podnóżki z regulacją głębokości | Tak
69 | Pojemnik sanitarny pod siedziskiem | Tak
70 | Siedzisko z wycięciem sanitarnym | Tak
71 | Maksymalne obciążenie: minimum 150 kg | Tak, podać
72 | Wysokość siedziska: maksymalnie 52 cm | Tak, podać
73 | Wysokość do szczytu oparcia: maksymalnie 104 cm | Tak, podać
74 | Całkowita szerokość w przedziale: 57 – 66 cm | Tak, podać
75 | Minimalna szerokość siedziska: 48 cm | Tak, podać
76 | Pojemność pojemnika sanitarnego: minimum 9 l | Tak, podać
77 | Koła tylne: maksymalnie 13 cm | Tak, podać
78 | Koła przednie: maksymalnie 13 cm | Tak, podać
79 | Aparat do biostymulacji laserowej na wózku jezdnym 1 szt.
80 | Fabrycznie nowy / rok prod. 2025 | Tak, podać
81 | Sonda generujące zsynchronizowane fale w tym samym czasie: ciągłą o długości 808 nm, impulsową o długości 905 nm | Tak
82 | Dwa w pełni niezależne kanały | Tak
83 | Sonda ręczna obszar zabiegowy o średnicy 2,0 cm2, mocy maksymalna 75W w impulsie, | Tak
84 | Sonda statywowa obszar zabiegowe o średnicy 20 cm2, mocy maksymalna 3 x 75W w impulsie, | Tak, podać
85 | Zakres częstotliwość od 1 do 2 kHz, | Tak, podać
86 | Moc modyfikowana w 4 poziomach: 25,50,75 i 100% dla sony ręcznej i 2 poziomach 50 i 100% sonda statywowa, | Tak, podać
87 | Przycisk rozpoczynający i pauzujący zabieg umieszczony na sądzie, | Tak, podać
88 | Przycisk bezpieczeństwa na froncie urządzenia, | Tak, podać
89 | Specjalistyczne oprogramowanie do laseropunktury,
90 | Dwa aplikatory z adapterem do laseropunktury o średnicy 4mm, | Tak
91 | Możliwość tworzenia programów własnych 30 na kanał, | Tak
92 | Możliwość modyfikacji parametrów takich jak tryb pracy (praca ciągła oraz impulsowa), częstotliwość modulacji, czas, poziom mocy, cykl pracy, | Tak, podać
93 | Wbudowane protokoły terapeutyczne zgodne z MDR | Tak
94 | Wybór sposobu pracy: labilnie, punktowo, punkty spustowe, | Tak
95 | Wybór fototypu skóry, | Tak
96 | Automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii zgodnie z ustawionymi parametrami, | Tak
97 | Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna emisji lasera, | Tak
98 | Ekran dotykowy, | Tak
99 | Hasło dostępu, | Tak
100 | Zasilanie z sieci oraz wbudowanego akumulatora litowo-jonowego, | Tak
101 | Wyposażenie: 2 sztuki okularów ochronnych, pasek na ramie do przenoszenia, torba transportowa, stojak na głowicę, wózek, statyw do mocowania sondy, | Tak
102 | Wymiary i waga około 63 x 54 x 85 cm, 25 kg, | Tak, podać
103 | Stolik jezdny w zestawie | Tak
104 | Aparat do fizykoterapii ultradzwiękami, przenośny 2 szt.
105 | Fabrycznie nowy / rok prod. 2025 | Tak, podać
106 | Kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym: minimum 4,3’’ | Tak
107 | Głowica dwuczęstotliwościowa: 1 MHz i 3,3 MHz o powierzchni 5 cm2 | Tak
108 | Praca ciągła i impulsowa | Tak
109 | Głowica wodoodporne | Tak, podać
110 | Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa | Tak, podać
111 | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem | Tak, podać
112 | Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów | Tak, podać
113 | Moc ciągła: 2,5 W/cm2 | Tak, podać
114 | Moc impulsowa w szczycie: 3 W/cm2 | Tak
115 | Częstotliwość ultradźwięków: 1 MHz lub 3,3 MHz | Tak
116 | Częstotliwość impulsów: 10-150 Hz | Tak
117 | Regulacja płynna: 5 – 100%, krok 5% | Tak, podać
118 | Regulacja: skokowa: 6,25%; 12,5%; 25%; 50% | Tak
119 | Wymiary maksymalne: 335 x 270 x 125 mm | Tak, podać
120 | Maksymalna masa sterownika: 2,5 kg | Tak, podać
121 | Aparat do elektroterapii z osprzętem na wózku jezdnym 1 szt.
122 | Fabrycznie nowy / rok prod. 2025 | Tak, podać
123 | Minimum 7-calowy ekran dotykowy | Tak
124 | Wbudowana pamięć podręczna oraz funkcja aktualizacji oprogramowania | Tak
125 | System procedur terapeutycznych | Tak
126 | Wybór przebiegu z dostępnych procedur terapeutycznych bądź zasobów klinicznych znajdujących się w menu | Tak, podać
127 | Kolorowe ilustracje wskazujące optymalne rozmieszczenie elektrod | Tak, podać
128 | Biblioteka obrazów anatomicznych/ patologicznych | Tak, podać
129 | Wbudowane opisy metod terapeutycznych oraz przebiegu fali | Tak, podać
130 | Liczba kanałów: minimum 2 | Tak, podać
131 | Tryby prądów: minimum Diadynamiczne, Galwaniczne, HAN, Interferencyjne, Mikroprądy, TENS, Träberta | Tak
132 | Wymiary [mm]: maksymalnie 255 x 355 x 150 | Tak
133 | Możliwość zamocowania podparcia dłoni i mocowania ręki | Tak
134 | Możliwość zainstalowania mocowania wózka inwalidzkiego | Tak, podać
135 | Wyposażenie: 4 elektrody węglowe, 4 elektrody samoprzylepne, 2 przewody Stim, 2 opaski do mocowania elektrod, kabel zasilania, dysk zewnętrzny USB, przewodnik szybkiego startu | Tak
136 | W zestawie stolik jezdny pod urządzenie: Głębokość: 430 mm Szerokość: 540 mm | Tak, podać
137 | Ugul z osprzętem 1szt
138 | Fabrycznie nowy / rok prod. 2025 | Tak, podać
139 | Kabina do ćwiczeń w podwieszeniu UGUL | Tak, podać
140 | Wysokość: 2000 mm | Tak, podać
141 | Szerokość: 2000 mm | Tak, podać
142 | Długość: 2000 mm | Tak, podać
143 | Rozstaw podpór: 1800 - 2100 mm | Tak, podać
144 | Osprzęt: Linka długość 1600 mm — 8 Linka długość 960 mm — 6 Linka długość 2450 mm — 1 Linka długość 5720 mm — 1 Linka długość 3750 mm — 3 Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 — 4 Podwieszka ud i ramion 145x540 — 4 Podwieszka pod miednicę 230x750 — 2 Podwieszka klatki piersiowej 225x675/340x100 — 1 Podwieszka pod głowę 150x530 — 1 Podwieszka stóp 75x610 — 4 Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 — 4 Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1130x170 — 1 Kamaszek — 1 Ciężarek miękki 0,5 kg — 2 Ciężarek miękki 1,0 kg — 2 Ciężarek miękki 1,5 kg — 2 Ciężarek miękki 2,0 kg — 2 Ciężarek miękki 2,5 kg — 2 Ciężarek miękki 3,0 kg — 2 Ciężarek miękki 4,0 kg — 1 Esik — 30 | Tak, podać
145 | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych 4 szt.
146 | Fabrycznie nowy / rok prod. 2025 | Tak, podać
147 | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych to urządzenie rehabilitacyjne służące do usprawniania nóg | Tak
148 | Zakres regulacji prędkości [rpm]: 25-65 | Tak
149 | Możliwość regulacji oporu | Tak
150 | 15-minutowy wyłącznik czasowy | Tak
151 | Wyświetlacz LCD | Tak
152 | Możliwość odczytu: skanowanie, czas, wynik pomiarowy, sumę i spalone kalorie | Tak
153 | Wymiary maksymalne [cm]: 50 x 46 x 38 | Tak, podać
154 | Maksymalna masa: 9 kg | Tak, podać
155 | Rower poziomy elektromagnetyczny 1 szt.
156 | Fabrycznie nowy / rok prod. 2025 | Tak, podać
157 | Poziomy rower treningowy
158 | Opór: hamulec wiroprądowy | Tak
159 | Moc/obciążenie: 5-750 Wat | Tak
160 | Ilość poziomów obciążenia: minimum 50 | Tak
161 | Obciążenie początkowe: maksymalnie 5 Wat | Tak, podać
162 | Programy: pagórki, płaskowyż, interwałowy, HR/cardio, VO2, symetryczny, predefiniowany przez użytkownika, manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika, izokinetyczny | Tak, podać
163 | Regulacja siedziska: dwupłaszczyznowa: góra/dół, przód/tył | Tak, podać
164 | Maksym. waga użytkownika: minimum 150 kg | Tak, podać
165 | Niezależny (prawa/lewa) pomiar mocy kończyn dolnych z feedbackiem graficznym | Tak
166 | Możliwość treningu dwukierunkowego (opór przód/tył)
167 | Regulacja długości korby umożliwiająca dopasowanie zakresu ruchu do możliwości pacjenta | Tak
168 | Wymiary maksymalne: 145 x 55 x 135cm | Tak
WARUNKI GWARANCJI
1 | Pełna gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 m-ce | Tak, podać
3 | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa dokument potwierdzający spełnienie parametrów oferowanego sprzętu, tj. w szczególności instrukcja obsługi, folder, katalog, karta charakterystyki produktu podana przez producenta ( w języku polskim). W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie została potwierdzona cecha wymagana w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza jako przedmiotowy środek dowodowy w tym zakresie szczegółowe oświadczenie wykonawcy. | Tak
4 | Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do obrotu i używania prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak
5 | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak
6 | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę. | Tak
7 | Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak
8 | Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | Tak
9 | Reakcja serwisu w ciągu 2 h w dni robocze w godz. 7-17 od chwili zgłoszenia awarii w czasie trwania gwarancji (przez reakcję rozumie się kontakt telefoniczny) | Tak
10 | W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy | Tak
11 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | Tak
12 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe | Tak, po 2 naprawach- wymianach tego samego podzespołu
13 | W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres trwania gwarancji, obejmujący wykonanie bezpłatnych przeglądów okresowych zgodnie z wymogami producenta oraz napraw w pełnym zakresie bez względu na przyczynę wystąpienia usterki. Wszelkie koszty ( w tym koszty elementów zużywalnych) związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi, oględzinami, ekspertyzami, transportem, dojazdami ponosi Wykonawca. | Tak, podać
14 | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis dostarczonego sprzętu, części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 10 lat | Tak, podać
15 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw (adres, telefon, e-mail) | Tak, podać
16 | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”) | Tak, podać
17 | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz czynności i części) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | Tak, podać
18 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta i wpisać w paszport techniczny. Jeżeli NIE - wpisać do paszportu " przegląd nie wymagany" | Tak
19 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) wraz z wpisem o instalacji sprzętu, dopuszczeniu do pracy, przeszkoleniu personelu, oraz datą następnego przeglądu. | Tak
Aparat kompletny, gotowy do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą).