Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia - formularz parametrów wymaganych w postępowaniu

GUM2026ZP0054

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- |
|  | Ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol (UHPLC-MS/MS) |
| I. | Spektrometr mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol (MS/MS) |
|  | Ortogonalne źródła jonów pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym, w pełni wentylowane, z możliwością optymalizacji położenia dyszy, w co najmniej dwóch wymiarach - ESI – przepływ cieczy w zakresie co najmniej od 5 do 2500 μl/min bez podziału strumienia - APCI – przepływ cieczy w zakresie co najmniej od 200 do 2500 μl/min bez podziału strumienia |
|  | Tryby pracy: - wykonywanie w trakcie jednej analizy akwizycji jonów dodatnich oraz ujemnych - skanowanie przy użyciu pierwszego lub drugiego kwadrupola - skanowanie wybranych jonów (SIM) - skanowanie wybranych reakcji fragmentacji (MRM)- minimalna czułość w trybie MRM na poziomie nie mniejszym niż S/N 300 000 dla 1 pg rezerpiny oraz 1 pg chloramfenikolu, w nastrzyku 1 µl „on column” - badanie produktów reakcji fragmentacji - skanowanie jonów macierzystych, z których powstają określone fragmenty (Precursor Ion Scan) - skanowanie reakcji fragmentacji, w wyniku których powstają cząsteczki obojętne (Neutral Loss Scan) - wykonywanie pomiarów MS3, z możliwością wyboru jonu fragmentacyjnego w trakcie obydwu reakcji fragmentacji |
|  | Stabilność mas nie gorsza niż 0,1 Da w ciągu 24 godzin |
|  | Zakres mas co najmniej 5-2000 m/z |
|  | Możliwość pracy w rozdzielczości FWHM 0,7 Da bez utraty czułości |
|  | Szybkość skanowania nie mniejsza niż 12 000 Da/sekundę |
|  | Zakres dynamiczny nie mniej niż 5 rzędów wielkości bez redukcji sygnału |
|  | Akwizycja nie mniej niż 500 par MRM/s |
|  | Zmiana polaryzacji w czasie nie dłuższym niż 50 ms |
|  | Procedura czyszczenia źródła jonów i płytki gazu osłonowego niewymagająca zniesienia próżni w spektrometrze |
|  | Temperatura gazu osuszającego w zakresie co najmniej 300-650°C |
|  | Średniociśnieniowy łącznik, zapewniający bezpośredni kontakt pomiędzy źródłem jonów, w którym panuje ciśnienie atmosferyczne, a częścią spektrometru, w której panuje wysoka próżnia, mający na celu dodatkowe ogniskowanie jonów |
|  | Komora kolizyjna pozwalająca na wykorzystanie gazu pochodzącego z generatora do prowadzenia procesu fragmentacji jonów |
|  | Pompa strzykawkowa do wykonania kalibracji i optymalizacji parametrów metody bez konieczności wykorzystania chromatografu cieczowego |
|  | Zawór wielodrożny co najmniej 6-portowy, co najmniej 2-pozycyjny, umożliwiający kierowanie próbki bezpośrednio do źródła lub do pojemnika na zlewki |
|  | Stół pod spektrometr mas wyposażony w system wentylacji, monitorowania temperatury oraz posiadający funkcję wyciszenia pracy pompy wstępnej, mobilny dla prowadzenia czynności serwisowych z możliwością blokowania pozycji |
|  | Bezpieczny system zbierania zlewek, zawierający zbiornik o pojemności nie mniejszej niż 3,75 l |
|  | Zestaw zabezpieczający fazy przed kontaminacją |
|  | Zestaw roztworów kalibracyjnych niezbędnych do strojenia spektrometru mas |
| II. | Ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy (UHPLC) |
|  | Pompa lub zestaw pomp o następujących parametrach: - maksymalne ciśnienie co najmniej 15 000 PSI dla przepływu 3 ml/min - zakres przepływu: 0,001-10,000 ml/minutę - precyzja przepływu nie gorsza niż 0,06 % RSD |
|  | Praca z odczynnikami o pH w zakresie co najmniej od 1 do 14 |
|  | Tworzenie 2-składnikowego gradientu z zaworem umożliwiającym wybór z co najmniej 4 rozpuszczalników z mieszaniem po stronie wysokiego ciśnienia |
|  | Objętość nastrzyku w zakresie co najmniej od 0,1 do 50 µl z dokładnością nie gorszą niż ±1% (dla nastrzyku 5 µl, n=20) |
|  | Zintegrowany degazer próżniowy co najmniej 5-kanałowy |
|  | Automatyczny podajnik próbek pozwalający na dozowanie z co najmniej 3 tac w automatycznym dozowniku próbek z: - mikropłytek 96-dołkowych - mikropłytek 384-dołkowych - uchwytów na fiolki 1,5 ml (minimum 54 pozycje dla każdej tacy) |
|  | Zakres termostatowania komory próbek w zakresie co najmniej 4-45°C z dokładnością nie gorszą niż ±2°C |
|  | Automatyczny dozownik próbek o błędzie przeniesienia ≤ 0,0005 % podczas pracy z włączoną funkcją płukania igły |
|  | Aktywny system przemywania tłoków i ich uszczelek |
|  | Piec do kolumn: - umożliwiający zamontowanie jednocześnie minimum 6 kolumn o długości co najmniej 150 mm lub minimum 3 kolumn o długości co najmniej 300 mm - zawór umożliwiający wybór odpowiedniej kolumny z poziomu tworzenia metody w oprogramowaniu sterującym - termostatowanie w zakresie co najmniej od 10°C poniżej temperatury otoczenia do 100°C, stabilność temperatury nie gorsza niż: ±0,05°C, dokładność temperatury nie gorsza niż: ±0,5°C |
|  | Mobilny stół pod zestaw UHPLC z blokadą pozycji |
| III. | System generowania gazów |
|  | Sprężarka bezolejowa 2-modułowa typu scroll o mocy silnika nie mniejszej niż 2,2 kW i wydajności co najmniej 3,4 l/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 10 bar wyposażona w króćce do podłączenia zbiornika i wymrażacz wilgoci wraz ze spustem kondensatu |
|  | Generator gazów z wbudowanymi manometrami pozwalającymi na kontrolę bieżącego ciśnienia, przyłączami 1/4" typu żeńskiego |
| IV. | Jednostka sterująca |
| 1. | Komputer o parametrach zgodnych z wymaganiem producenta, gwarantujący niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych, z zainstalowanym systemem operacyjnym w wersji pro oraz pakietem typu Office z licencją wieczystą |
| 2. | Monitor LCD min. 23” |
| V. | Oprogramowanie sterujące |
| 1. | Pełne sterowanie zestawem LC-MS/MS |
| 2. | Analiza jakościowa i ilościowa otrzymanych wyników |
| 3. | Funkcja zaplanowanej jonizacji próbki wraz z nastawą czasu rozpoczęcia i zakończenia procesu jonizacji |
| 4. | Funkcja skanowania MRM w określonym oknie retencji |
| 5. | Automatyczne przetwarzanie danych analitycznych bezpośrednio po zakończeniu analizy próbki, w tym automatyczna analiza, kwantyfikacja, identyfikacja analitów oraz generowanie wyników i raportów |
| 6. | Definiowanie i stosowanie reguł decyzyjnych w celu automatycznego przetwarzania i oceny wyników analitycznych |
| VI. | Zasilacz awaryjny UPS o mocy pozornej nie mniejszej niż 6 kVA |
| VII. | Warunki serwisu gwarancyjnego |
|  | Przegląd serwisowy w 12 miesiącu trwania gwarancji w terminie uzgodnionym z zamawiającym, obejmujący: - przegląd spektrometru mas, uwzględniający czyszczenie optyki jonowej wraz z wymianą filtrów i oleju - przegląd systemu UHPLC - przegląd generatora azotu i sprężarki |