Spis treści

Zadanie Nr 1	2

ŁÓŻKO SZPITALNE– 9 SZT.	2

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA – 9 SZT.	5

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY DO PRZENOSZENIA PACJENTA – 1 SZT.	8

POMPA INFUZYJNA – 3  SZT.	10

POMPA DO ŻYWIENIA PACJENTA- 2 SZT.	14

MEBLE MEDYCZNE DO GABINETU ZABIEGOWEGO – 1 SZT.	18

MEBLE MEDYCZNE DO SALI INTENSYWNEJ OPIEKI – 1 SZT.	19

Zadanie Nr 2	21

APARAT EKG  – 2  SZT.	21

KARDIOMONITOR  – 2  SZT.	25

CENTRALA NADZORU PIELĘGNIARSKIEGO  – 10 SZT.	31

REJESTRATOR HOLTEROWSKI   – 4 SZT.	34

ELEKTRONICZY DRENAŻ OPŁUCNEJ – 1 SZT.	41

WÓZEK REANIMACYJNY MAŁY– 1 SZT.	42

WÓZEK ZABIEGOWY MAŁY - 3  SZT.	45

SSAK MEDYCZNY   – 2  SZT.	46

Zadanie Nr 1 						                        						    	Pozycja Nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## ŁÓŻKO SZPITALNE– 9 SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK – UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać-UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2026 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych, jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | TAK |  |  |
|  | Dokumenty; - Deklaracja Zgodności; - Wpis lub zgłoszenie do RWM; - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny, potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami; - Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. - karty katalogowe/ materiały handlowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów | TAK |  |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. | TAK |  |  |
|  | Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |  |
|  | Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 6 punktach gwarantująca stabilność leża | TAK |  |  |
|  | Łóżko przystosowane do mycia w myjniach automatycznych | TAK |  |  |
|  | Długość całkowita: 2150 mm +/- 50 mm + przedłużenie | TAK |  |  |
|  | Szerokość całkowita 1000 mm, +/- 20 mm | TAK |  |  |
|  | Wymiary leża 870 +/- 20 mm x 2000 mm +/- 50 mm + przedłużenie | TAK |  |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | TAK |  |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK |  |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego minimum trzy segmenty ruchome. | TAK |  |  |
|  | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z tworzywa. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu. | TAK |  |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm | TAK |  |  |
|  | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami łózka: Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji antyszokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 180 sec). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek Pilot przewodowy. | TAK |  |  |
|  | Elektryczne regulacje: Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm - segment oparcia pleców od 0 do 70 stopni (+/- 50) - segment uda od 0 do 40 stopni (+/- 50) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) Zakres regulacji wysokości leża góra/dół większy niż 500mm Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża | TAK |  |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | TAK |  |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu | TAK |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. | TAK |  |  |
|  | Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. | TAK |  |  |
|  | Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. | TAK |  |  |
|  | Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. | TAK |  |  |
|  | Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta | TAK |  |  |
|  | Barierki zabezpieczające na całej długości | TAK |  |  |
|  | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. | TAK |  |  |
|  | Przedłużenie leża minimum 20 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK |  |  |
|  | 4 uchwyty stabilizujące materac | TAK |  |  |
|  | Koła o średnicy min. 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | TAK |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg. | TAK |  |  |
|  | Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6. | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie pod leżem. | TAK |  |  |
|  | Materac piankowy 12 cm składający się z wytrzymałej warstwy bazowej o grubości 9 cm (o gęstości 40 kg/m3) wykonanej z pianki zimnej, oraz 3 - centymetrową warstwę wykonaną z pianki wiskozowej (o gęstości 50kg/m3), która idealnie dopasowuje się do kształtu ciała. Produkt wyposażony w otwory wielostrefowe znajdujące się w materacu zapewniają odprowadzanie wilgoci i lepszą wentylację dolnych części materaca. Zapewnia to zdrowe, suche warunki snu. | TAK |  |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny wyposażony w zamek w kształcie litery „C”. z możliwością prania w temp do 950C, oraz suszenia w temp. do 1000 | TAK |  |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień wkładek. | TAK |  |  |

Zadanie Nr 1 						            				            	Pozycja  Nr 2

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA – 9 SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK - UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać - UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2026 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych, jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | TAK |  |  |
| 4 | Dokumenty; - Deklaracja Zgodności; - Wpis lub zgłoszenie do RWM; - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny, potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami; - Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. - karty katalogowe/ materiały handlowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów | TAK |  |  |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. | TAK |  |  |
|  | Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS. | TAK |  |  |
|  | Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym, lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym, potwierdzającym, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. | TAK |  |  |
|  | Korpus szafki obrotowy umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu. | TAK |  |  |
|  | Wysokość - 900 mm ± 20mm, | TAK |  |  |
|  | Szerokość - 600 mm ± 20mm, | TAK |  |  |
|  | Szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm ± 20mm, | TAK |  |  |
|  | Głębokość - 450 mm ± 20mm, | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 760 do 1150 mm ± 20mm | TAK |  |  |
|  | Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. | TAK |  |  |
|  | Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę | TAK |  |  |
|  | Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6mm, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej. | TAK |  |  |
|  | Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa | TAK |  |  |
|  | Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. | TAK |  |  |
|  | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną | TAK |  |  |
|  | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. | TAK |  |  |
|  | 4 podwójne koła jezdne o średnicy min. 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą. | TAK |  |  |
|  | Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |  |
|  | Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów (w tym 3 kolory drewnopodobne) oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |  |

Zadanie Nr 1 						            				            	Pozycja  Nr 3

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY DO PRZENOSZENIA PACJENTA – 1 SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK - UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać - UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2026 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych, jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | TAK |  |  |
|  | Mobilny, pasywny podnośnik ze zdejmowaną ramą do przenoszenia pacjentów. | TAK |  |  |
|  | Rama czteropunktowa służąca do podnoszenia pacjenta z pozycji siedzącej do pozycji leżącej z użyciem nosidła. | TAK |  |  |
|  | Podnośnik sterowany pilotem w zakresie podnoszenia i obniżania wysięgnika, rozkładania i składania nóg podstawy oraz sterowania ramą z pozycji siedzącej do pozycji leżącej | TAK |  |  |
|  | Awaryjny przycisk zatrzymania w przypadku konieczności natychmiastowego zatrzymania podnośnika | TAK |  |  |
|  | Przycisk zasilania do włączania jednostki | TAK |  |  |
|  | Udźwig (BOR) min 220 kg | TAK |  |  |
|  | Funkcja obniżania podnośnika w przypadku całkowitego braku zasilania | TAK |  |  |
|  | Wyłączanie automatyczne wbudowane w system elektroniczny podnośnika | TAK |  |  |
|  | System antykolizyjny zapewniający zatrzymanie ruchu w przypadku napotkania przeszkody w trakcie obniżania | TAK |  |  |
|  | Nogi podstawy w kształcie litery "V" | TAK |  |  |
|  | Tylne koła podstawy wyposażone w hamulce | TAK |  |  |
|  | Ręczny system zawieszenia ram podnośnika z zaciskiem blokującym | TAK |  |  |
|  | Wbudowana waga | TAK |  |  |
|  | Szczelny kwasowo-ołowiowy akumulator | TAK |  |  |
|  | ALARM niskiego stanu naładowania akumulatora | TAK |  |  |
|  | Nosidła wielorazowe do transferu pacjenta w pozycji siedząco-leżącej w dwóch rozmiarach (L i XL) z systemem klipsa z wytrzymałego tworzywa- dostarczone razem z urządzeniem p 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wysokość podnoszenia 1500 mm ± 50 mm | TAK |  |  |
|  | Przycisk zatrzymania awaryjnego | TAK |  |  |
|  | Minimalna wysokość podnoszenia 100mm ± 10 mm | TAK |  |  |
|  | Minimalna wysokość urządzenia 1400 mm ± 50 mm | TAK |  |  |
|  | Zakres podnoszenia 1400 mm ± 50 mm | TAK |  |  |
|  | Maks. zasięg (od kolumny do końca masztu) 600 mm ± 20 mm | TAK |  |  |
|  | Długość podnośnika 1250 mm ± 100 mm | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzna szerokość z zamkniętymi nogami podstawy 650 mm ± 100 mm | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzna szerokość z rozstawionymi nogami podstawy 1100 mm ± 100 mm | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzna szerokość z zamkniętymi nogami podstawy 530 mm ± 90 mm | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzna szerokość z rozstawionymi nogami podstawy 980 mm ± 100 mm | TAK |  |  |
|  | Minimalna szerokość 670 mm ± 70 mm | TAK |  |  |
|  | Średnica skrętu 1240 mm ± 70 mm | TAK |  |  |
|  | Prędkość podnoszenia 41-45 mm/s | TAK |  |  |
|  | Klasa ochrony podnośnika IP24 | TAK |  |  |
|  | Klasa ochrony pilota IPX7 | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik przeciążenia | TAK |  |  |
|  | Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed zgnieceniem (rama i kolumna podnosząca | TAK |  |  |

Zadanie Nr 1 						            				            	Pozycja  Nr 4

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## POMPA INFUZYJNA – 3  SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2026 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych, jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | TAK |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa. | TAK |  |  |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. | TAK |  |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK |  |  |
|  | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy. | TAK |  |  |
|  | Wysokość pompy max 13 cm | TAK |  |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | TAK |  |  |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). | TAK |  |  |
|  | Dokładność infuzji ± 2% | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków. | TAK |  |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. | TAK |  |  |
|  | Kolorowy ekran pompy. | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK |  |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. | TAK |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | TAK |  |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. | TAK |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej wyposażonej w port komunikacyjny Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | TAK |  |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. | TAK |  |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. | TAK |  |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej | TAK |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  |  |
|  | Waga max 3 kg | TAK |  |  |

Zadanie Nr 1 						            				            	Pozycja  Nr 5

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## POMPA DO ŻYWIENIA PACJENTA- 2 SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2026 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych, jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | TAK |  |  |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego. | TAK |  |  |
|  | Dostępne terapie: OBJĘTOŚĆ–SZYBKOŚĆ – podaż zaprogramowanej objętości w ml z zaprogramowaną szybkością w ml/h SZYBKOŚĆ – podaż z zaprogramowaną szybkością w ml/h bez zaprogramowanej objętości SZYBKOŚĆ PRZEPŁYWU: 1-400 ml (co 1 ml) ZAKRES CAŁKOWITEJ DAWKI: 1-4000 ml (co 1 ml) | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z sieci lub akumulatora | TAK |  |  |
|  | Czytelny wyświetlacz, podświetlany podczas pracy pompy | TAK |  |  |
|  | Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja problemów (alarmy) | TAK |  |  |
|  | Dokładność podaży: ±5 % | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony przed czynnikami środowiska: IPX5 – można płukać pod strumieniem ciepłej, czystej wody | TAK |  |  |
|  | Wykrywanie pęcherzyków powietrza | TAK |  |  |
|  | Możliwość stosowania zestawów infuzyjnych do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu), - żywienia pozajelitowego - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych. | TAK |  |  |
|  | Kolorowy ekran pompy. | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy pompy, przyspieszający wybór parametrów. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie komunikaty w pompie w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Przekątna ekranu min 3 cale | TAK |  |  |
|  | Zakres szybkości dozowania min. 0,1 – 1200 ml/h. | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. | TAK |  |  |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja okresowa (bolusowa), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). | TAK |  |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. | TAK |  |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego (dawki indukcyjnej): - objętość / dawka, czas lub szybkość podaży. | TAK |  |  |
|  | Bolus manualny. Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków. | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | TAK |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów. | TAK |  |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane, w zakresie 75 - 900 mmHg. | TAK |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, - alarm nieprawidłowego mocowania, - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | TAK |  |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. | TAK |  |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. | TAK |  |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, stopień ochrony obudowy IP22. | TAK |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy infuzji 25 ml/h. | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – do 5 h. | TAK |  |  |
|  | Waga maksymalna 3 kg. | TAK |  |  |

Zadanie Nr 1 						            				            	Pozycja  Nr 6

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## MEBLE MEDYCZNE DO GABINETU ZABIEGOWEGO – 1 SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2026 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji . | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK |  |  |
|  | Zestaw mebli składający się z: szafki stojące o szerokościach: 60 cm z szufladami 80 cm- z szufladami, 80 cm- szafka, 80 cm szafka 40 cm szafka , 40 cm szafka , 40cm szafka . Szafki wiszące z nadstawką : 60 cm, 80 cm, 80 cm, 80 cm, 60 cm, 40 cm, 40 cm, 40cm | TAK |  |  |
|  | Meble z powierzchnią zmywalna odporną na dezynfekcję. | TAK |  |  |
|  | Meble wykonane z płyty laminowanej min. 18 mm | TAK |  |  |
|  | Blat wykonany z płyty min. 3,8 cm zabezpieczeniem przeciwwilgociowym | TAK |  |  |
|  | Blat na długości 300 cm, | TAK |  |  |
|  | Głębokość szafek stojących min 50 cm, max 60 cm | TAK |  |  |
|  | Głębokość szafek wiszących min 30 cm, max 35 cm | TAK |  |  |
|  | Nad trzema szafkami 40 cm - zlew dwukomorowy z ociekaczem | TAK |  |  |
|  | Szafki stojące na nóżkach. | TAK |  |  |
|  | Kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Szczegółowy projekt i pomiary wykonany przez Wykonawcę przed realizacją | TAK |  |  |

Zadanie Nr 1 						            				            	Pozycja  Nr 7

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## MEBLE MEDYCZNE DO SALI INTENSYWNEJ OPIEKI – 1 SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2026 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK |  |  |
|  | Zestaw mebli składający się z: szafki stojące :80 cm z szufladami szuflada z blatem, 80 cm- szafka z blatem, 80 cm- szafka z zlewem jednokomorowym z ociekaczem ,60 cm -szafka z blatem Szafki wiszące z nastawką: 80 cm, 60 cm, 80cm, 80cm szafka wisząca bez nadstawki: 80 cm | TAK |  |  |
|  | Meble z powierzchnią zmywalna odporną na dezynfekcję. | TAK |  |  |
|  | Blat wykonany z płyty min. 3,8 cm zabezpieczeniem przeciwwilgociowym | TAK |  |  |
|  | Meble wykonane z płyty laminowanej min. 18 mm | TAK |  |  |
|  | Głębokość szafek stojących min 50 cm, max 60 cm | TAK |  |  |
|  | Głębokość szafek wiszących min 30 cm, max 35 cm | TAK |  |  |
|  | Szafki stojące na nóżkach. | TAK |  |  |
|  | Kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Szczegółowy projekt i pomiary wykonany przez Wykonawcę przed realizacją | TAK |  |  |

WARTOŚĆ ŁĄCZNA ZADANIA NR 1 (SUMA WSZYSTKICH POZYCJI):

CENA NETTO:………………………………………………..ZŁ ; CENA BRUTTO……………………………………………..…ZŁ.

Zadanie Nr 2					     	                     							  		Pozycja  Nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## APARAT EKG  – 2  SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2026 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych, jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | TAK |  |  |
|  | Dokumenty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - deklaracja zgodności - oznaczenie znakiem zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Aparat 12 kanałowy wyposażony w dotykowy ekran o wielkości min. 7 cali i rozdzielczości min. 1024 x 600 px. | TAK |  |  |
|  | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY | TAK |  |  |
|  | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | TAK |  |  |
|  | Wyzwalacz QRS | TAK |  |  |
|  | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie rolki o szerokość 111.5 +/- 1 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG - Sugerowana interpretacja - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - Pole podsumowania Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | TAK |  |  |
|  | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno, - Imię i nazwisko pacjenta, - Identyfikator pacjenta, - Godzina, - Wskaźnik naładowania baterii, - Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - Zapis krzywych EKG, - Ciśnienie krwi, - Waga i wzrost pacjenta, - Oznaczenia elektrod, - Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - Asystent podłączenia elektrod, - Wskazanie odłączenia elektrod, Login wykonującego badanie, | TAK |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. | TAK |  |  |
|  | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | TAK |  |  |
|  | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | TAK |  |  |
|  | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | TAK |  |  |
|  | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 | TAK |  |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | TAK |  |  |
|  | 10 fizycznych odprowadzeń | TAK |  |  |
|  | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | TAK |  |  |
|  | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | TAK |  |  |
|  | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. | TAK |  |  |
|  | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | TAK |  |  |
|  | W trybie Rytm możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG | TAK |  |  |
|  | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3000 badań / 1000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników. | TAK |  |  |
|  | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. | TAK |  |  |
|  | Zestawy filtrów w trybie Auto: Predefiniowany zestaw Automatyczny dobór filtrów. Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenie filtrów | TAK |  |  |
|  | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. | TAK |  |  |
|  | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. | TAK |  |  |
|  | filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz |  |  |  |
|  | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | TAK |  |  |
|  | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz | TAK |  |  |
|  | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika min. 24 bity | TAK |  |  |
|  | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | TAK |  |  |
|  | Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45 oraz WI-FI | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego | TAK |  |  |
|  | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | TAK |  |  |
|  | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). | TAK |  |  |
|  | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: sygnału dźwiękowego, ikony na wyświetlaczu, diody LED. | TAK |  |  |
|  | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 420 raportów | TAK |  |  |
|  | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 150 minut | TAK |  |  |
|  | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 350 minut | TAK |  |  |
|  | Aparat powinien umożliwiać współpracę z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer np. w PDF | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: wózek, kabel EKG, elektrody przyssawkowe(komplet), elektrody kończynowe (komplet), papier, kabel zasilający. | TAK |  |  |
|  | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału. | TAK |  |  |
|  | W zestawie osprzęt i program do analizy | TAK |  |  |

Zadanie Nr 2 						                							       	Pozycja  Nr  2

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## KARDIOMONITOR  – 2  SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2026 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych, jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | TAK |  |  |
|  | Dokumenty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - deklaracja zgodności - oznaczenie znakiem zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone jest do ciągłego lub okresowego monitorowania parametrów fizjologicznych człowieka. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie ma umożliwiać wyświetlanie, przechowywanie i analizę informacji o pacjencie oraz danych fizjologicznych, a także generować ostrzeżenia w formie alarmu dźwiękowego i wizualnego, gdy określony parametr przekroczy ustalony zakres. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia do centralnego systemu monitorującego w celu centralnego wyświetlania, przechowywania i analizowania danych. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie musi mieć stopień ochrony przed wnikaniem minimum IP22 | TAK |  |  |
|  | Urządzenie musi mieć pamięć wewnętrzną, która zapobiegnie utracie danych w przypadku nagłego zaniku zasilania. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie będzie mogło zostać rozbudowane o wbudowaną drukarkę termiczną. | TAK |  |  |
|  | Wymiary: 385 mm × 286 mm × 162 mm (±10 mm) | TAK |  |  |
|  | Waga <5,0 kg (standardowa konfiguracja, bez akumulatora, akcesoriów i rejestratora) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinna być wyposażona w rozwiązania do montażu na ścianie, w tym w funkcję szybkiego zwalniania – Uchwyt na wyposażeniu kardiomonitora. Koszyk na akcesoria | TAK |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość min.: 1920×1080 | TAK |  |  |
|  | Maksymalna ilość fali: min. 12 | TAK |  |  |
|  | > 170° kąt widzenia | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowywania jasności | TAK |  |  |
|  | Style ekranu min.: ekran standardowy, ekran trendów, ekran dużej czcionki i ekran EKG | TAK |  |  |
|  | Możliwość dostosowania układu interfejsu | TAK |  |  |
|  | EKG (3/5 odprowadzeń do wyboru, 6/12 odprowadzeń opcjonalnie) | TAK |  |  |
|  | Pomiar NIBP (iFAST) | TAK |  |  |
|  | Pomiar CNBP | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość oddechów (impedancja) | TAK |  |  |
|  | Pomiar SpO2 | TAK |  |  |
|  | Pomiar Temperatury | TAK |  |  |
|  | Tętno (sygnał z min. SpO2, NIBP) | TAK |  |  |
|  | Pomiar EKG | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość akcji serca min.: Dorośli: 15 uderzeń na minutę - 300 uderzeń na minutę Dzieci/neo: 15 uderzeń na minutę - 350 uderzeń na minutę | TAK |  |  |
|  | Wykorzystanie 6-odprowadzeniowego rozmieszczenia elektrod do uzyskania 12-odprowadzeniowego EKG | TAK |  |  |
|  | Analiza ST i widok ST | TAK |  |  |
|  | Analiza HRV | TAK |  |  |
|  | Analiza QT | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii (min. 33 typy) | TAK |  |  |
|  | Podsumowanie EKG z min. 24h | TAK |  |  |
|  | Wykrywanie rozrusznika serca | TAK |  |  |
|  | Tłumienie zakłóceń elektrochirurgicznych: EC13. Zgodność z normą ANSI/AAMI EC13:2002, sekcja 5.2.9.14. lub równoważną, Zgodność z normą ANSI/AAMI EC13:2002, sekcja 4.2.9.14. lub równoważną | TAK |  |  |
|  | Pomiar Respiracji | TAK |  |  |
|  | Impedancja między RA-LL, RA-LA | TAK |  |  |
|  | Dokładność: RR z EKG min.: 0 odd. /min do 200 odd. /min RR z SpO2 min. 4 odd. /min do 70 odd. /min: | TAK |  |  |
|  | Dokładność: RR z EKG min.: 0 odd. /min do 120 odd. /min: ±1 odd. /min; 121 odd. /min do 200 odd. /min: ±2z odd. /min, RR z SpO2 min.: ≤ 3 odd. /min, średni błąd [-1,1] odd. /min | TAK |  |  |
|  | Pomiar NIBP | TAK |  |  |
|  | Tryb: ręczny / automatyczny / ciągły / sekwencyjny | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru dla dorosłych (mmHg) min.: SYS: 25 - 290 DIA: 10 - 250 MAP: 15 - 260 | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru tryb pediatryczny (mmHg) min.: SYS: 25 - 240 DIA: 10 - 200 MAP: 15 - 215 | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru tryb noworodkowy (mmHg): SYS: 25 - 140 DIA: 10 - 115 MAP: 15 - 125 | TAK |  |  |
|  | Maksymalny błąd średni: ±5 mmHg | TAK |  |  |
|  | Maksymalne odchylenie standardowe: 8 mmHg | TAK |  |  |
|  | Podsumowanie 24-godzinnego NIBP | TAK |  |  |
|  | Typowy czas pomiaru: pomiar iCUFS: od 20 s do 35 s Pomiar iFAST: 15 s | TAK |  |  |
|  | Zakres PR: 40 uderzeń na minutę - 240 uderzeń na minutę | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru PR: ±3 uderzeń na minutę lub 3,5% (w zależności od tego, która wartość jest większa) | TAK |  |  |
|  | Funkcja wkłucia dożylnego | TAK |  |  |
|  | Pomiar CNBP | TAK |  |  |
|  | Zakres dla dorosłych (mmHg) min.: SYS: 25 - 290 DIA: 10 - 250 | TAK |  |  |
|  | Zakres tryb pediatryczny (mmHg) min.: SYS: 25 - 240 DIA: 10 - 200 | TAK |  |  |
|  | Maksymalny błąd średni: ±5 mmHg | TAK |  |  |
|  | Maksymalne odchylenie standardowe: 8 mmHg | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru BPVI min.: 0 -100% | TAK |  |  |
|  | Pomiar SpO2 Zakres min.: 0 - 100% | TAK |  |  |
|  | Dokładność: Dorośli/dzieci: ±2% (70%-100% SpO2) Neo: ±3% (70%-100% SpO2) | TAK |  |  |
|  | Ton dźwięku | TAK |  |  |
|  | Zakres PR min.: 20 uderzeń na minutę - 300 uderzeń na minutę | TAK |  |  |
|  | Dokładność PR: ±2bpm | TAK |  |  |
|  | PI: 0,00-20% | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury | TAK |  |  |
|  | Miejsce pomiaru: skóra, jama ustna, rektalnie | TAK |  |  |
|  | Ilość kanałów min.: 2 | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru min.: od 0ºC do 50ºC (od 32ºF do 122ºF) | TAK |  |  |
|  | Dokładność: ±0,3ºC | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji przejściowej: ≤30 sekund | TAK |  |  |
|  | Pomiar IBP | TAK |  |  |
|  | Kanał: nie mniej niż 2 | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru min.: (-50 do +300) mmHg ± 2% lub ±1 mmHg, w zależności od tego, która wartość jest większa ICP: od 0 mmHg do 40 mmHg: ±2% lub ±1 mmHg, w zależności od tego, która wartość jest większa, Inny zakres: nieokreślony | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru PR: od 20 uderzeń na minutę do 300 uderzeń na minutę | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: 30 uderzeń na minutę do 300 uderzeń na minutę: ±2 uderzenia na minutę lub ±2%, w zależności od tego, która wartość jest większa; 20 uderzeń na minutę do 29 uderzeń na minutę: nieokreślona | TAK |  |  |
|  | Typ przetwornika ciśnienia: BD, Edward, Hospira, Utah, B Braun | TAK |  |  |
|  | Pomiar C.O. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru: CO: od 0,1 l/min do 20 l/min; TB: od 23ºC do 43ºC (od 73,4ºF do 109,4ºF); TI: od -1ºC do 27ºC (od 30,2ºF do 80,6ºF) | TAK |  |  |
|  | Dokładność: CO: ±5% lub ±0,2 l/min, w zależności od tego, która wartość jest większa TB: ±0,1ºC (bez czujnika) TI: ±0,1ºC (bez czujnika) | TAK |  |  |
|  | Funkcje obliczeniowe: Obliczanie leków, Obliczanie hemodynamiczne, Obliczanie natlenienia, Obliczanie wentylacji, Obliczanie funkcji nerek | TAK |  |  |
|  | System punktacji ostrzegawczej powinien obejmować min.: MEWS, NEWS, NEWS2 i PEWS | TAK |  |  |
|  | GCS (skala śpiączki Glasgow) | TAK |  |  |
|  | qSOFA/SOFA Screnning (sekwencyjna ocena niewydolności narządów) | TAK |  |  |
|  | Przechowywanie danych (dla jednego pacjenta) | TAK |  |  |
|  | Trendy min.: 48 godz., rozdzielczość: 1 sekunda, 240 godz., rozdzielczość: 1 minuta | TAK |  |  |
|  | Pamięć pomiarów NIBP min.: 1200 zestawów | TAK |  |  |
|  | Zdarzenia alarmowe min.: 1000 zestawów | TAK |  |  |
|  | Moduł CO2 | TAK |  |  |
|  | Typ pacjenta: Dorosły, dziecko, noworodek | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru: etCO2: od 0 mmHg do 152 mmHg (od 0% do 20%); FiCO2: od 0 mmHg do 50 mmHg; AwRR: od 0 odd. /min do 150 odd. /min | TAK |  |  |
|  | Przepływ gazu próbkowego: 50 ml/min, 70 ml/min lub 100 ml/min, dokładność: ±15 ml/min | TAK |  |  |
|  | Czas nagrzewania: Odczyt wyświetlany jest w ciągu 20 s; zamierzona dokładność pomiaru osiągana jest w ciągu 2 minut. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji: <4 s (syfon z rurką do pobierania próbek gazu o długości 2 m) | TAK |  |  |
|  | Interfejs | TAK |  |  |
|  | Wyjście analogowe | TAK |  |  |
|  | Wyjście synchronizacji defibrylatora | TAK |  |  |
|  | Porty USB | TAK |  |  |
|  | RS 232 | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy sieci połączenie przewodowe i WLAN | TAK |  |  |
|  | Wezwanie pielęgniarki | TAK |  |  |
|  | moduł do komunikacji bezprzewodowej – moduł będzie obsługiwał łączność bezprzewodową zarówno w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz | TAK |  |  |
|  | Zasilanie:100-240 V, 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy min. 5 godzin pracy | TAK |  |  |
|  | Środowisko pracy: Temperatura pracy: od +0ºC do +40ºC (od 32ºF do 104ºF), Wilgotność względna: 15% - 95% (bez kondensacji) | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: Dedykowany uchwyt mocowany do ściany z koszykiem na akcesoria. Uchwyt z systemem umożliwiającym szybkie zwolnienie kardiomonitora z płyty mocującej Lub Dedykowany wózek z podstawą jezdną z min. 4 kółkami w tym min. 2 z hamulcami, Koszyk na akcesoria, wózek o konstrukcji lekkiej wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego, system szybkozłączy umożliwiający szybkie zwolnienie kardiomonitora z płyty mocującej wózka. Do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Kardiomonitor kompatybilny z dostarczaną w ramach zadania Centralą nadzoru pielęgniarskiego | TAK |  |  |

Zadanie Nr 2 						               						        	Pozycja  Nr 3

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## CENTRALA NADZORU PIELĘGNIARSKIEGO  – 1 SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2026 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych, jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do monitorowania, wyświetlania, przeglądania, przechowywania, alarmowania i przekazywania wielu parametrów fizjologicznych | TAK |  |  |
|  | System: Spełnia wymagania sterowania IEC/EN dla urządzenia ITE | TAK |  |  |
|  | Stacja robocza PC nie gorsza niż: Procesor: Dual Intel Core i3 3,0 GHz lub szybszy Pamięć: 4G lub wyższa Dysk twardy: 500 GB lub więcej Interfejs wyświetlacza: 2 Port LAN: 1 lub więcej Port USB: więcej niż jeden System operacyjny: Windows 11 32-/64-bitowy | TAK |  |  |
|  | Klawiatura: klawiatura USB ze znakiem CE | TAK |  |  |
|  | Mysz: mysz USB ze znakiem CE | TAK |  |  |
|  | Specyfikacja monitora nie gorsza niż: Wymiary (cale) Rozdzielczość (piksele) 19 (panoramiczny) 1440X900 *19 (zwykły ekran) 1280X1024 17 (zwykły ekran) 1280X1024 *Zalecane Ilość: Dla 1 do 32 monitorów przyłóżkowych/urządzeń telemetrycznych: jeden wyświetlacz Dla 33 do 64 monitorów przyłóżkowych/urządzeń telemetrycznych: dwa wyświetlacze | TAK |  |  |
|  | Drukarka: typu LaserJet | TAK |  |  |
|  | UPS: min. 1000 W | TAK |  |  |
|  | Specyfikacja sieci: Ethernet 802.3; | TAK |  |  |
|  | Szybkość transmisji: 10M, 100M | TAK |  |  |
|  | Transmission rate: 10M, 100M | TAK |  |  |
|  | Minimalna ilość kardiomonitorów podłączonych 5 szt. | TAK |  |  |
| Wydajność oprogramowania |  |  |  |  |
|  | Trend: 240-godzinny przegląd trendów dla każdego monitora przyłóżkowego/urządzenia telemetrycznego; | TAK |  |  |
|  | 12-godzinny dynamiczny wyświetlacz krótkich trendów dla każdego monitora przyłóżkowego/urządzenia telemetrycznego; | TAK |  |  |
|  | Zdarzenia alarmowe: 720 sztuk parametrów alarmowych dla każdego monitora/urządzenia telemetrycznego przyłóżkowego | TAK |  |  |
|  | Typ alarmu: Alarm fizjologiczny, Alarm techniczny | TAK |  |  |
|  | Tryb alarmu: 3 poziomy alarmów dźwiękowych i wizualnych | TAK |  |  |
|  | Zapisy wezwań pielęgniarek: (z urządzeń telemetrycznych są przechowywane przez MFM-CMS) | TAK |  |  |
|  | Rejestry połączeń z pacjentem: (z urządzeń telemetrycznych są przechowywane przez MFM-CMS) | TAK |  |  |
|  | Przechowywanie i przeglądanie przebiegów: | TAK |  |  |
|  | Do 240-godzinnego przebiegu dla każdego monitora/urządzenia telemetrycznego przyłóżkowego; Domyślnym wyborem jest 96-godzinny | TAK |  |  |
|  | Przechowywanie i przegląd pomiarów NIBP: | TAK |  |  |
|  | Wyniki analizy 12-odprowadzeniowej: 720 sztuk wyników analizy 12-odprowadzeniowej dla każdego monitora przyłóżkowego | TAK |  |  |
|  | Pomiary C.O.: 720 sztuk pomiarów C.O. dla każdego monitora przyłóżkowego | TAK |  |  |
|  | Szybkie pomiary temperatury: 720 sztuk szybkiego pomiaru temperatury dla każdego monitora przyłóżkowego | TAK |  |  |
|  | Pomiary PAWP: 720 sztuk pomiaru PAWP dla każdego monitora przyłóżkowego | TAK |  |  |
|  | Centrala kompatybilna z dostarczanymi w ramach zadania kardiomonitorami oraz kardiomonitorami posiadanymi przez Zamawiającego (3 szt.) | TAK |  |  |

Zadanie Nr 2 						               						        	Pozycja  Nr 4

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## REJESTRATOR HOLTEROWSKI   – 4 SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2026 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | TAK |  |  |
|  | Dokumenty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - deklaracja zgodności - oznaczenie znakiem zgodności CE | TAK |  |  |
| Rejestrator holterowski ciśnienia krwi (2 szt.) |  |  |  |  |
|  | urządzenie medyczne do wykonywania pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego o poniższych parametrach: | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania badania trwającego max 51 godz. | TAK |  |  |
|  | Pojemność pamięci: co najmniej 600 pomiarów | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia krwi co najmniej 25 – 260 mmHg | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru Pulsu co najmniej 40 – 200 uderzeń na minutę | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa) | TAK |  |  |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna, szybkie wypuszczanie | TAK |  |  |
|  | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | TAK |  |  |
|  | Pompa kontrolowana automatycznie | TAK |  |  |
|  | Sensor ciśnienia - Piezorezystywny | TAK |  |  |
|  | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez port USB-C (kompatybilny przewód jest częścią zestawu) | TAK |  |  |
|  | Tryb nocny: wyciszenie dźwięków rutynowych pomiarów | TAK |  |  |
|  | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK |  |  |
|  | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: BHS, AAMI | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK |  |  |
|  | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z dedykowanego akumulatora | TAK |  |  |
|  | Wymiana akumulatora możliwa przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Waga z włożonym akumulatorem nie więcej niż 140g | TAK |  |  |
|  | Waga z włożonym akumulatorem i średnim mankietem nie więcej niż 270g | TAK |  |  |
|  | Rozmiary rejestratora: nie większy niż 90 x 88 x 29 mm | TAK |  |  |
|  | W zestawie z rejestratorem pokrowiec na urządzenie, mankiet, dwa akumulatory, ładowarka | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność z mankietami w min. rozmiarach: 20-24 cm – mały 24-32 cm – średni 32-38 cm – duży Na wyposażeniu każdego rejestratora min. 2 mankiety w rozmiarze do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| Rejestrator holterowski czynności serca (2 szt.) |  |  |  |  |
|  | Rejestrator min. 3 kanałowy (stosownie do ustawień i rozmieszczenia elektrod) | TAK |  |  |
|  | Zapis danych w trybie 3 kanałowym z 5 elektrod | TAK |  |  |
|  | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 kanałowe: mV1, mV3, mV5 | TAK |  |  |
|  | Czas zapisu - min. 3 dni | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia dwóch trybów pracy na naładowanym akumulatorze - tryb normalny min. 8 dni lub tryb oszczędzania energii min. 10 dni monitorowania | TAK |  |  |
|  | Wbudowany przycisk zdarzeń umożliwiający sygnalizację zdarzeń na min. dwa sposoby: notatka głosowa lub znacznik zdarzenia w badaniu. | TAK |  |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody sygnalizowana na min. dwa sposoby: sygnał dźwiękowy lub migająca dioda LED | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania badania w rejestratorze na min. dwa sposoby: przy użyciu przewodu USB lub przy użyciu łączności Bluetooth | TAK |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w standardowe złącze komunikacyjne USB do programowania i odczytu danych, niewymagające używania dodatkowych adapterów i czytników (w zestawie min. 5 kompatybilnych przewodów) | TAK |  |  |
|  | Weryfikacja poprawności podłączenia elektrod na ekranie komputera | TAK |  |  |
|  | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK |  |  |
|  | Kompaktowa obudowa rejestratora przystosowana do czyszczenia i dezynfekcji różnymi środkami – klasa wykonania obudowy wg. standardu szczelności min. IP55 | TAK |  |  |
|  | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 10 – 75 cm | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika A/D: 24 bity | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania i zapisu: min. 250 Hz – 8000 Hz | TAK |  |  |
|  | Detekcja rozrusznika serca | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z akumulatora Li-Po 3,7 V o pojemności min. 600 mAh | TAK |  |  |
|  | Akumulator wymienialny z możliwością ładowania w urządzeniu (za pomocą kabla USB) i/lub w zewnętrznej ładowarce (w dostawie min. 10 kabli i 10 ładowarek) | TAK |  |  |
|  | Dźwiękowa i wizualna (dioda LED) sygnalizacja stanu naładowania baterii | TAK |  |  |
|  | Waga rejestratora z baterią max. 60 g | TAK |  |  |
|  | Wymiary rejestratora: 85 mm x 45 mm x 20mm ± 10 mm | TAK |  |  |
| Wyposażenie: zestaw komputerowy z programem do archiwizacji i analizy badań z holterów ABPM i EKG (1 kpl) |  |  |  |  |
|  | Zestaw typu All In One – przekątna ekranu min 23’ i rozdzielczości min. 1920 x 1080 (Matowy, LED, IPS), procesor typu min. Core i5 lub równoważny, pamięć RAM min. 16 GB, karta graficzna zintegrowana, karta dźwiękowa zintegrowana, dysk typu SSD PCIe min. 512 GB, System Microsoft Windows.Klawiatura, mysz Złącza minimum: USB 2.0 - 2 szt., USB 3 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB Type-C. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zapewniające współpracę z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | TAK |  |  |
|  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK |  |  |
|  | System działający w oparciu o licencję cyfrowe tzw. „Pływające” tj. dające możliwość pracy na różnych stanowiskach bez konieczności użycia kluczy sprzętowych. | TAK |  |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK |  |  |
|  | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi | TAK |  |  |
|  | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost | TAK |  |  |
|  | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia | TAK |  |  |
|  | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV w formie tabelarycznej HRV trendy - Analiza ST w formie tabelarycznej ST trendy -QT, QTc w formie analizy tabelarycznej QT, QTc trendy Analiza QTc wg. Bazett’a. Hodges’a, Fridericia, Frimingham’a Wykresy QT/RR oraz QT/HR - PQ w formie analizy tabelarycznej PQ trendy Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR | TAK |  |  |
|  | Monitor aktywności pacjenta- graficzna zobrazowanie aktywność pacjenta-kolor różowy: pacjent aktywny fizycznie; kolor niebieski- pacjent w stanie spoczynku | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie Waterfall | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie Poincaré | TAK |  |  |
|  | Histogramy RR | TAK |  |  |
|  | Wykres PSD | TAK |  |  |
|  | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady | TAK |  |  |
|  | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD | TAK |  |  |
|  | Menu programu i raporty w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie dostępu do programu hasłem | TAK |  |  |
|  | Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika | TAK |  |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK |  |  |
|  | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych | TAK |  |  |
|  | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie | TAK |  |  |
|  | Możliwość scalania szablonów | TAK |  |  |
|  | Możliwość usunięcia szumów | TAK |  |  |
|  | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń | TAK |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu | TAK |  |  |
|  | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności | TAK |  |  |
|  | Wbudowane dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym | TAK |  |  |
|  | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. | TAK |  |  |
|  | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. | TAK |  |  |
|  | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii | TAK |  |  |
|  | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV | TAK |  |  |
|  | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej | TAK |  |  |
|  | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG | TAK |  |  |
|  | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta | TAK |  |  |
|  | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. | TAK |  |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY | TAK |  |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK |  |  |

Zadanie Nr 2 													                       	Pozycja  Nr 5

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## ELEKTRONICZY DRENAŻ OPŁUCNEJ – 1 SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2026 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych, jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | TAK |  |  |
|  | Dokumenty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - deklaracja zgodności - oznaczenie znakiem zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system drenażu klatki piersiowej | TAK |  |  |
|  | Podciśnienie: 10 kPa, 75 mmHg, 100 mbar/cmH² | TAK |  |  |
|  | Wydajność 5 l/min | TAK |  |  |
|  | Port USB do transferu danych | TAK |  |  |
|  | Urządzenie przenośne, zasilanie akumulatorowe | TAK |  |  |
|  | W zestawie ładowarka i stacja dokująca | TAK |  |  |
|  | dostarczanie cyfrowych danych w czasie rzeczywistym i prezentacja 24-godzinnego trendu przecieku powietrza. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeniesienia do komputera Danych ciśnienia i przepływu z procesu terapii i dołączone do dokumentacji pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Stałe rejestrowanie danych z terapii umożliwia lekarzowi prowadzenie drenażu w sposób obiektywny, dostarczając pewności w podejmowaniu decyzji o bezpiecznym usunięciu drenu. | TAK |  |  |
|  | Lekki przenośny zestaw ssący -waga ok. 1 kg bez zbiorników | TAK |  |  |
|  | Wymiarach 10 ±1 cm x 25 ±1 cm x 30 ±1 cm | TAK |  |  |
|  | Uchwyt i pasek do przenoszenia umożliwiających bezproblemowe przemieszczanie się pacjenta z urządzeniem | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający ciągłą pracę urządzenia nie mniej niż 4 godziny, wyposażona w stację dokującą z uchwytem naszynowym | TAK |  |  |
|  | Pompa ssąca elektryczna o wydajności 5-8 l/min i maksymalnym podciśnieniu nie większym niż10 kPa/100mbar /100 cm H2O przystosowana do ciągłego prowadzenia drenażu klatki piersiowej | TAK |  |  |
|  | Pompa z elektronicznym system pomiaru i monitorowania parametrów drenażu z wbudowanym panelem elektronicznym | TAK |  |  |
|  | Menu obsługi w języku polskim, umożliwiającym sterowanie urządzenia oraz ustawianie i zapisywanie parametrów na wewnętrznej pamięci. | TAK |  |  |
|  | System alarmowy (dźwiękowy i wizualny) ostrzegający m.in. o: - konieczności wymiany kanistra; - zatkaniu drenów; - nieszczelności układu; - rozładowanej baterii | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz prezentujący parametry drenażu: podciśnienie (cmH2O, kPa), przeciek powietrza (ml/min mierzone co 10 ml w całym zakresie), ilości płynu (ml, l) w systemie cyfrowym i graficznym (w postaci trendów historycznych – min. 24 godziny) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do zestawu umożliwiające przenoszenie, prezentację oraz archiwizowanie danych z przebiegu drenażu pacjenta na PC. Możliwość transferu danych w postaci plików: pdf, jpg, Excel | TAK |  |  |
|  | System zabezpieczony przed powrotem powietrza do klatki piersiowej pacjenta oraz przed przelaniem | TAK |  |  |

Zadanie Nr 2 						             							          	Pozycja  Nr 6

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## WÓZEK REANIMACYJNY MAŁY– 1 SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych, jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja wózka oparta na czterech profilach aluminiowych o wymiarach 25x50 mm, wyposażonych w kanał montażowy umożliwiający regulację położenia szyn instrumentalnych pozwalając na personalizację konfiguracji wyposażenia dodatkowego według bieżących potrzeb Użytkownika. Profile malowane proszkowo na wybrany kolor (min. 20 kolorów do wyboru) lub anodowane | TAK |  |  |
|  | Szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane), umożliwiając łatwe czyszczenie, dezynfekcję, gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechowywanych artykułów. Szuflady wyposażone w prowadnice z samo dociągiem, wyposażone w zamek centralny | TAK |  |  |
|  | Boki szafki wyposażone w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości. | TAK |  |  |
|  | Boki szafki i szuflady wykonane ze stali malowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 20 kolorów do wyboru | TAK |  |  |
|  | Blat szafki z tworzywa ABS w kolorze białym, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm (+/- 5 mm) Możliwość łatwego demontażu blatu oraz jego wymiany - dostępność blatów min. 10lat | TAK |  |  |
|  | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C o wymiarach 240x25 mm (± 3 mm), wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 20 kolorów do wyboru | TAK |  |  |
|  | Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |  |
|  | Budowa wózka umożliwiająca zmianę akcesoriów lub rozbudowę w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności ingerowania w jego konstrukcję | TAK |  |  |
|  | Elementy dekoracyjne (uchwyt do prowadzenia, profile aluminiowe, uchwyty szuflad lakierowane na wybrany kolor z palety RAL - min. 20 kolorów do wyboru | TAK |  |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 670 mm ±30 mm - głębokość: 570 mm ± 30 mm - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm ± 30 mm | TAK |  |  |
|  | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm ± 20 mm - głębokość 500 mm ±20 mm - wysokość: 800 mm ± 20 mm | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 szuflady: - 3x szuflady o wysokości frontu 150 mm ±10 mm - 1x szuflada o wysokości frontu 230 mm ± 10 mm | TAK |  |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - przy wysokości frontu 3x150 mm: 520x440x150 mm ± 10 mm - przy wysokości frontu1x23 mm: 520x440x210 mm ± 10 mm | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 2x odcinek szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego, wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka łącznikiem z tworzywa; - 1x blat boczny wysuwany stalowy malowany proszkowo, front malowany proszkowo na wybrany kolor RAL (min. 20 kolorów do wyboru), blat o wymiarach 370x430 mm ± 5 mm; - 1x półka pod defibrylator o wymiarach 345x295mm ± 5 mm z płynną regulacją wysokości i obrotu, - 1x wieszak kroplówki z regulacją wysokości, wieszak ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 zakończony głowicą na 2 haczyki - 1x deska do przeprowadzania RKO z wyprofilowanego tworzywa sztucznego; - 1x uchwyt na butlę z tlenem ze stali malowanej proszkowo, z podłożem antypoślizgowym, wyposażony w regulowane pasy zabezpieczające; - 1x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową, z uchwytem szynowym typu Z - 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z boku wózka, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, o średnicy rury 30 mm - minimum 20 kolorów do wyboru |  |  |  |
|  | Dodatkowe akcesoria (oprócz kosz na odpady) mocowane za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm |  |  |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), |  |  |  |

Zadanie Nr 2 													                       	Pozycja  Nr 7

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## WÓZEK ZABIEGOWY MAŁY - 3  SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych, jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | TAK |  |  |
|  | Dokumenty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - deklaracja zgodności - oznaczenie znakiem zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów. | TAK |  |  |
|  | Stolik wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |  |
|  | Stolik wyposażony w 3 kuwety wykonane z tworzywa sztucznego, po jednej na każdym poziomie | TAK |  |  |
|  | Stolik wyposażony w: -1x stelaż worka na odpady, wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało, z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym; obręcz wyposażona w klipsy z tworzywa zabezpieczające worek przed zsunięciem; stelaż przystosowany do worka o pojemności 40-80l; - 1x ażurowy koszyk na akcesoria wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, grubość drutu 2 mm, stelaż 3 mm, o wymiarach 290x96x90 mm ±5 mm; mocowany bezpośrednio do stelaża; - 1x wygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm ±3 mm | TAK |  |  |
|  | Wymiary: Długość 640 mm ±20 mm; Szerokość 420 mm ± 20 mm; Wysokość 900 mm ± 20 mm | TAK |  |  |
|  | Wymiary kuwety: 395x325x65 mm ± 20mm Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 330x250x50 mm ± 30mm | TAK |  |  |
|  | Wózek na 4 kółkach jezdnych w tym 2 z blokadą | TAK |  |  |

Zadanie Nr 2 													                       	Pozycja  Nr 8

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

## SSAK MEDYCZNY   – 2  SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………………

Nazwa producenta:……………………………			Rok produkcji:…………

Cena jednostkowa netto  ………………….. zł

Cena jednostkowa brutto ………………….. zł  			VAT ……………………%

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK – UZUPEŁNIA WYKONAWCA) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać- UZUPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2026 | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów technicznych, jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu od producenta poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | TAK |  |  |
|  | Ssak chirurgiczny na podstawie kolumnowej. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie klasy IIa | TAK |  |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |  |
|  | Max. prędkość przepływu: 90 l/min +/- 10% | TAK |  |  |
|  | Max. podciśnienie min. -700 +/- 5% mmHg | TAK |  |  |
|  | Manometr ssaka opisany tylko w skali mmHg. | TAK |  |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego | TAK |  |  |
|  | Ssak pracujący w oparciu o bezolejową, wysokoobrotową pompę tłokową (≥1380 RPM) | TAK |  |  |
|  | Ssak posiada 2 porty ssące | TAK |  |  |
|  | Przełączanie portu ssącego za pomocą dedykowanego przycisku | TAK |  |  |
|  | Włącznik nożny niezintegrowany z wózkiem, z kablem o długości min. 4 metry | TAK |  |  |
|  | Podstawa jezdna z 4 kółkami z hamulcami | TAK |  |  |
|  | Podstawa jezdna z koszem na akcesoria oraz z szyną do zamontowania 2-óch butli wielorazowego użytku | TAK |  |  |
|  | Ssak o masie 23 kg z kompletnym wyposażeniem (11 kg ssak, 12 kg podstawa jezdna) | TAK |  |  |
|  | Ssak z podstawą o wymiarach 470 mm x 1000 mm x 550 mm (szer. x wys. x gł.) | TAK |  |  |
|  | Ssak o poziomie głośności ≤ 42 dB | TAK |  |  |
|  | Trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe (1 zastawka antyprzelewowa w pokrywie butli lub wkładu, 2- filtr antybakteryjno-hydrofobowy, 3 – słój bezpieczeństwa) | TAK |  |  |
|  | Zbiorniki wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji oraz sterylizacji w temp do 121°C | TAK |  |  |
|  | Słój bezpieczeństwa o poj. 0,3 l. | TAK |  |  |
|  | 2 zbiorniki z pokrywą o poj. 5 l. | TAK |  |  |
|  | Możliwość stosowania butli do wkładów jednorazowych bez pokrywy 2 x odpowiednio 2l, 3l. | TAK |  |  |
|  | Zestaw drenów oraz filtr antybakteryjny, hydrofobowy – 2 komplety | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe, urządzenie typu BF | TAK |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Zestaw wkładów workowych 20 sztuk wraz z systemem sztywnego pojemnika do mocowania wkładów jednorazowych. Z niebieską sztywną pokrywką z filtrem mechanicznym z automatycznym zaworem odcinającym, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu regulatorów do systemu. Adaptery 90° umożliwiają połączenie drenu pod kątem prostym, aby zapobiec załamywaniu i utrudnionemu przepływowi. Dren łączący – 1 szt. w zestawie Filtr antybakteryjny wraz z zabezpieczeniem przed przepełnieniem – 1 szt. w zestawie Pojemnik sztywny wielorazowego użytku – 2 szt. | TAK |  |  |

WARTOŚĆ ŁĄCZNA ZADANIA NR 2 (SUMA WSZYSTKICH POZYCJI):

CENA NETTO:………………………………………………..ZŁ ; CENA BRUTTO……………………………………………..…ZŁ.