Opis przedmiotu zamówienia/Formularz wymagań technicznych

Oznaczenie postępowania: BDWIM.261.98.2026

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi fabrycznie nowego analizatora termograwimetrycznego wraz z przystawką sprzęgającą TGA-IR.

| Producent (marka) …………………………………………… Typ/model ……………………………………………….…….. Fabrycznie nowe urządzenie, nie eksponowane. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA TGA |  |  |  |
|  | Sygnał pomiarowy | Możliwość rejestracji sygnału zmiany masy TGA i zmiany temperatury próbki DTA. | tak………………/nie |
|  | Konstrukcja wagi | Waga pracująca w układzie pionowym, działająca na zasadzie kompensacji masy; dwuzakresowa (0-100 mg i 100-1000 mg) z automatycznym przełączaniem . | tak………………/nie |
|  | Precyzja masy | Odchylenie standardowe nie gorsze niż ± 0,01%. | tak………………/nie |
|  | Rozdzielczość | Nie gorsza niż 8 ng w zakresie 0-100 mg. | tak………………/nie |
|  | Linia bazowa | Odchylenie poniżej 25 µg w zakresie od temp. otoczenia do 1000°C (bez korekcji "blank"). | tak………………/nie |
|  | Temperatura | Zakres: od temp. otoczenia do 1000°C; dokładność: ±1°C; precyzja izotermiczna: ±0,1°C . | tak………………/nie |
|  | Piec EGA | Piec z wykładziną kwarcową, objętość ≤ 20 ml, zoptymalizowany pod kątem TGA-IR. | tak………………/nie |
|  | Przystawka TGA-IR | Linia transferowa grzana do 350°C; kuweta gazowa kompatybilna z Nicolet 6700; droga optyczna ≤ 100 mm . | tak………………/nie |
|  | Podajnik próbek | Automatyczny, co najmniej 25-pozycyjny, z wyjmowaną tacką . | tak………………/nie |
|  | Tryby pracy | Wysokorozdzielcze TGA (min. 3 tryby) oraz modulowane TGA (MTGA) z wyznaczaniem energii aktywacji . | tak………………/nie |
|  | Oprogramowanie | Pakiet do sterowania i analizy (m.in. dekonwolucja, eksport TXT/Excel), licencja na dowolną liczbę komputerów . | tak………………/nie |
|  | STACJA ROBOCZA (KOMPUTER) |  |  |
|  | Procesor | Architektura 64-bitowa, min. 6 rdzeni, wynik PassMark CPU Mark ≥ 18 000 pkt . | tak………………/nie |
|  | Pamięć RAM | Minimum 8 GB DDR4 lub nowsza . | tak………………/nie |
|  | Dysk twardy | Minimum 256 GB SSD. | tak………………/nie |
|  | Monitor | Minimum 21 cali, LCD/LED, Full HD . | tak………………/nie |
|  | Aspekt Zielony | Stacja robocza o wysokiej efektywności energetycznej (zgodnie z kryterium oceny ofert). | tak………………/nie |
|  | WARUNKI SERWISOWE I GWARANCYJNE |  |  |
|  | Gwarancja | Całe urządzenie: min. 12 m-cy; Piec: min. 5 lat (60 m-cy). | tak………………/nie |
|  | Części zamienne | Zapewnienie dostępności części i serwisu przez min. 8 lat. | tak………………/nie |
|  | ISO/RoHS | Przedłożenie min. 1 certyfikatu (np. ISO 14001, 50001) lub dok. dot. RoHS/WEEE. | tak………………/nie |
|  | ZAMÓWIENIE W RAMACH OPCJI |  |  |
|  | Szalki platynowe | Pojemność 100 µl, kpl. 3 szt.. | tak………………/nie |
|  | Wzorce kalibracyjne | Zestaw do kalibracji masy i temperatury (np. Ni). | tak………………/nie |
|  | Akcesoria TGA-IR | Uszczelki i okienka do kuwety gazowej. | tak………………/nie |

* Zamawiający poinformuje o wyborze opcji przed podpisaniem umowy. Wykonawca ma prawo wycenić dowolna ilość opcji. Brak wyceny którejkolwiek z opcji nie spowoduje odrzucenia oferty.

Dokument należy wypełnić i podpisać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.