Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

1.	Cenę oferty należy wyliczyć w sposób podany w poniższej tabeli

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | suma ceny jednostkowej netto i iloczynu stawki podatku VAT i ceny jednostkowej netto |  | iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto | suma wartości netto i iloczynu stawki podatku VAT i wartości netto |

- Parametry oferowane należy podać w jednostce wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.

- Brak potwierdzenia parametrów punktowanych w materiałach firmowych dołączonych do oferty skutkować będzie nieprzyznaniem punktów za ten parametr.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy parametrem podanym przez Wykonawcę w ofercie, a zakresem tego parametru potwierdzonym w przedmiotowych środkach dowodowych dołączonych do oferty skutkować będzie nieprzyznaniem punktów za ten parametr.

- Oferowane urządzenie powinno być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.

- Oferowane urządzenie oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantować powinno bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

- W kolumnie „Lokalizacja w materiałach firmowych (str. nr)” zaleca się Wykonawcy wskazanie w tej kolumnie, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany"- dotyczy parametrów punktowanych.

Pakiet 1- Zestaw do ergonometrii wysiłkowej

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do ergonometrii wysiłkowej | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| TABELA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.3 | Kol.4 |
| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Lokalizacja w materiałach firmowych | Sposób oceny |
| DANE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do ergonometrii wysiłkowej |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa produktu/urządzenia, typ/model | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Producent | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Zestaw fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzenia demo lub powystawowych). | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Rok produkcji nie starszy niż 2025 | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |  |  |
| 7 | Leżanka uniwersalna próby wysiłkowej |  |  |  |  |
| 8 | Aparat działający w trybie ciągłym | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 9 | Aparat umożliwiający obciążenie w formie minimum dwuetapowego hamowania elektromagnetyczne prądem wirowym z komputerową kontrolą momentu obrotowego | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 10 | Obciążenie minimum w zakresie od 6 W do 450 W (niezależne od prędkości) | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 11 | Prędkość minimum w zakresie od 30 obr/min do 130 obr/min | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 12 | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 lub równoważną (obciążenie [W] błąd wskazania: ±5% wartości wskazanej, Prędkość obrotowa [obr/min], dla prędkości powyżej 40 obr./min: ±2 obr./min. Układ pomiaru mocy (z momentu i prędkości) błąd systemu pomiarowego ≤ 1%) | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 13 | Maksymalna powierzchnia leżanki 200 cm x 65 cm, minimalna powierzchnia leżanki 190 cm x 55 cm, | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 14 | Maksymalne wymiary leżanki uniwersalnej do próby wysiłkowej dł. 220 cm x szer. 90 cm x wys. 180 cm Minimalne wymiary leżanki uniwersalnej do próby wysiłkowej dł. 190 cm x szer. 60 cm x wys. 150 cm (pomiary maksymalne rozumiane jako wymiary w najbardziej odchylonej pozycji) | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 15 | Masa leżanki wraz z osprzętem nie większa niż 260 kg | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 16 | Możliwość regulacji wysokości siodełka elektryczne - wspomagane silnikiem | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 17 | Zasięg obrotu powierzchni leżanki minimum: Nachylenie w zakresie od 0° do 35° Przechył w zakresie od 0° do 35° | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 18 | Możliwość zaprogramowania minimum 3 pozycji przez użytkownika | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 19 | Długość korby maksymalna 170 mm | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 20 | Dopuszczalna masa pacjenta minimum 200 kg | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 21 | Możliwość komunikacji zewnętrznej minimum po przez RS-232 oraz USB | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 22 | Możliwość rozbudowy komunikacji o Bluetooth lub Wi-Fi | TAK/NIE |  |  | Punktacja TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 23 | Sterowanie za pomocą pilot przewodowego lub bez przewodowego | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 24 | Wbudowana funkcja awaryjnego opuszczania leżanki | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 25 | Wyposażenie |  |  |  |  |
| 26 | Pilot przewodowy lub bezprzewodowy | TAK, podać |  |  | Punktacja Przewodowy pilot – 0 pkt Bezprzewodowy pilot – 10 pkt |
| 27 | Minimalne funkcje dostępne z pilota: 2 przyciski zapamiętujące pozycje leżanki 2 przyciski dostosowujące nachylenie leżanki 2 przyciski regulujące pochylenie poprzeczne, przycisk pamięci, dioda sygnalizująca wciśnięcie któregokolwiek z przycisków regulacji | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 28 | Możliwość rozbudowy o regulowaną podkładkę biodrową zapewniającą bezpieczne boczne podparcie pacjenta podczas badań echokardiografii wysiłkowej w pozycjach bocznych | TAK/NIE |  |  | Punktacja TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 29 | Możliwość rozbudowy o regulowane poduszki pod pachami | TAK/NIE |  |  | Punktacja TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 30 | Zagłówek z bocznym podparciem z możliwością regulacji | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 31 | Składany element leżanki ułatwiający badania ultrasonograficzne | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 32 | Nakładki na pedały zabezpieczające stopy pacjenta przed ześlizgiwaniem się z korby pedała | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 33 | Wyświetlacz pacjenta pokazujący aktualną prędkość | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 34 | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar ciśnienia krwi | TAK/NIE |  |  | Punktacja TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 35 | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar nasycenia tlenem | TAK/NIE |  |  | Punktacja TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 36 | Kółka transportowe | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 37 | Moduł EKG |  |  |  |  |
| 38 | bezprzewodowy 12 kanałowy moduł EKG | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 39 | Maksymalne wymiary modułu EKG 85x90x25 mm | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 40 | Maksymalna waga modułu EKG 200 g | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 41 | Ekran o wielkości minimum 3 cale maximum 7 cali | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 42 | Możliwość podglądu sygnału z wszystkich odprowadzeń na ekranie | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 43 | Aparat z możliwością dołączenia do komputerowego EKG z modułem długiego QT, modułem ST z wykresami kołowymi, modułem porównawczym zapisów EKG oraz wektokardiografią | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 44 | Aparat z możliwością dołączenia do modułu do oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej wraz ze spełnieniem zgodności z Kryteriami Seattle, z narzędziami do wizualizacji graficznej kryteriów oraz z automatyczną analizą ryzyka | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 45 | Aparat z możliwością dołączenia do platformy medycznej, w której zbierane są dane medyczne z modułów komputerowego EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, holtera EKG, holtera ABPM, próby wysiłkowej, komputerowej spirometrii oraz ergospirometrii. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 46 | Oprogramowanie |  |  |  |  |
| 47 | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera minimum holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 48 | Modyfikacje pozycji punktu J obejmują minimum jego uniesienie lub obniżenie względem linii izoelektrycznej | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 49 | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 50 | Oprogramowanie umożliwia minimum wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz, procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn, wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem, załamka QRS | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 51 | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP rozumiany jako wskaźnik obciążenia serca | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 52 | Oprogramowanie umożliwia automatyczną i ręczną zmianę obciążenia | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 53 | Oprogramowanie umożliwia ręczne wpisanie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 54 | Cykloergometr z możliwością podłączenia z automatycznym pomiarem ciśnienia | TAK/NIE |  |  | Bez punktacji |
| 55 | Podgląd zapisu EKG w minimum trzech trybach minimum 3-, 6- i 12-kanałowym | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 56 | Oprogramowanie umożliwia porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 57 | Oprogramowanie umożliwia wybór odprowadzeń w czasie trwania próby | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 58 | Interfejs w formie przenośnego aparatu EKG | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 59 | Prezentacja graficzna minimum w formie wykresu kołowego przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 60 | dostępne minimum Trendy ST dla wszystkich kanałów oraz tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 61 | Wyświetlanie minimum bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 62 | Porównanie minimum załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 63 | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 64 | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 65 | Możliwość konfigurowania parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 66 | Minimum alarmy przekroczenia tętna oraz ciśnienia | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 67 | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG minimum poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama) | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 68 | Możliwość pomiarów ręcznych odcinków na wstędze EKG | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 69 | Możliwość oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 70 | Oprogramowanie posiada funkcję typu cyrkiel do pomiarów manualnych | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 71 | Możliwość konfigurowania raportu końcowego oraz indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 72 | Oprogramowanie umożliwia archiwizację danych medycznych | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 73 | Współpraca Active Directory | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 74 | Aparat posiada moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 75 | Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 76 | Oprogramowanie posiada schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 77 | Stacja Robocza |  |  |  |  |
| 78 | W zestawie stacja robocza z monitorem, drukarką i mobilnym stolikiem o parametrach technicznych umożliwiających płynną pracę oprogramowania. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| DANE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 79 | Aparat kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem BTL CardioPoint lub dostarczenie rozwiązania równoważnego. Za równoważne uważa się dostarczenie kompleksowej platformy medycznej, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Posiadającą możliwość generowania raportów z wykonanych badań bezpośrednio na komputer oraz integracje wszystkich aparatów posiadanych przez zamawiającego (lista urządzeń zostanie udostępniona na życzenie wykonawcy) | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 80 | Montaż, instalacja i uruchomienie urządzenia w cenie | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 81 | Instrukcja czyszczenia/dezynfekcji urządzenia dostarczana na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 82 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 83 | Paszport techniczny/Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzenia i termin następnego przeglądu oraz jego częstotliwość według zaleceń producenta | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 84 | Termin dostawy wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem oraz z przeprowadzeniem pierwszego szkolenia w okresie do 45 dni od dnia następnego po dniu, w którym Zamawiający prześle plik z umową podpisaną przez siebie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 85 | Minimum dwa szkolenie personelu z obsługi urządzenia – pierwsze do 3 dni roboczych od daty dostawy, instalacji i uruchomieniu oraz drugie szkolenie w terminie do 15 dni od daty pierwszego szkolenia | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 86 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE i deklaracja zgodności urządzenia | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 87 | Urządzenie posiada tryb automatycznego przechodzenia w tryb czuwania | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 88 | Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN VDE 0750-238 lub równoważnymi | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 89 | W ramach szkoleń dla personelu przeprowadzenie instruktażu z zakresu ekologicznego użytkowania sprzętu aparatu, w tym zarządzania zużyciem energii elektrycznej i prawidłowej eksploatacji | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 90 | Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji umowy nie nastąpi ingerencja w środowisko wodne. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 91 | Wykonawca oświadcza, że sposób postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
| 92 | Gwarancją objęte naprawy, jak również części zamienne i poszczególne elementy urządzenia zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 93 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego minimum 2 lata | TAK, podać |  |  | Punktacja - 2 lata – 0 pkt - 3 lata – 10 pkt -4 lata i więcej – 20 pkt |
| 94 | Dostępności części zamiennych, od dnia instalacji minimum przez okres minimum 10 lat | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |

Pakiet nr 2- Aparat elektrokardiograficzny stacjonarny z wyposażeniem

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat elektrokardiograficzny stacjonarny z wyposażeniem | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| TABELA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 |
| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Lokalizacja w materiałach firmowych | Sposób oceny |
| DANE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat elektrokardiograficzny stacjonarny wraz z wyposażeniem - 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa produktu/urządzenia, typ/model | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Producent | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Zestaw fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzenia demo lub powystawowych). | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Rok produkcji nie starszy niż 2025 | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |  |  |
| 7 | Aparat elektrokardiograficzny |  |  |  |  |
| 8 | Aparat wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej minimum 12 cali maximum 15 cala oraz o rozdzielczości minimum 1280 x 800 pxx. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 9 | Aparat posiada możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 10 | Aparat kompatybilny z systemem elektrod podciśnieniowych | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 11 | Aparat wyposażony w funkcję asystenta rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania minimum odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 12 | minimum trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: • sygnału dźwiękowego, • ikony na wyświetlaczu, • diody LED. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 13 | Taca na papier mieszcząca minimum 42 metry bieżące papieru w jednym arkuszu | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 14 | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej z komunikacją co najmniej za pomocą alarmu dźwiękowego i komunikatu na ekranie | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 15 | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie papieru perforowanego składanego o wymiarach: Długość 280 mm ± 0.2 m; Szerokość 210 mm ± 0.5 mm; Długość 280 mm ± 0.2 mm; Szerokość 214,5 mm ± 0.5 mm. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 16 | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: • Data i godzina wykonania badania • Rodzaj i długość badania • Login wykonującego badania • Odprowadzenia EKG • Sugerowana interpretacja • Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG • Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST • Wstęga rytmu w badaniu EKG • Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG • Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 17 | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: • imię, nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, • data oraz godzina wykonania badania • wskaźnik naładowania baterii, • powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, • zapis krzywych EKG, • ciśnienie krwi, • waga i wzrost pacjenta, • oznaczenia elektrod, • ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, • asystent podłączenia elektrod, • wskazanie odłączenia elektrod, • login wykonującego badanie, Wizualna prezentacja poziomu odcinka ST w formie wykresów kołowych. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 18 | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru minimum w formie słownej | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 19 | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 20 | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 21 | Urządzenie musi umożliwiać automatyczny pomiar oraz prezentację na wydruku raportu co najmniej następujących parametrów elektrokardiograficznych: • odstęp RR, • częstość pracy serca (HR / P), • odstęp PQ (PR), • czas trwania zespołu QRS, • odstęp QT, • skorygowany odstęp QT (QTc), • oś elektryczna załamka P, • oś elektryczna zespołu QRS, • oś elektryczna załamka T. Wyniki pomiarów muszą być automatycznie obliczane przez urządzenie i prezentowane w formie czytelnego zestawienia na wydruku raportu badania lub w równoważnej formie raportu elektronicznego. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 22 | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 23 | Urządzenie musi umożliwiać analizę rytmu serca wraz z automatycznym wyznaczaniem oraz prezentacją w raporcie badania co najmniej następujących parametrów: • średnia częstość pracy serca (średnia HR), • maksymalna częstość pracy serca (maksymalna HR), • minimalna częstość pracy serca (minimalna HR), • średni odstęp R-R, • maksymalny odstęp R-R, • minimalny odstęp R-R, • liczba zarejestrowanych odstępów R-R, • odchylenie standardowe odstępów R-R (SDRR), • wskaźnik pRR50 (procent kolejnych odstępów R-R różniących się o więcej niż 50 ms). Wyniki analizy muszą być automatycznie obliczane przez urządzenie i prezentowane w raporcie z badania w formie czytelnego zestawienia, w postaci wydruku lub równoważnego raportu elektronicznego. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 24 | Możliwość wyboru prędkości wydruku / przesuwu papieru (mm/s) minimum 3 prędkości | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 25 | Możliwość wyboru czułości (mm/mV) minimum 3 czułości | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 26 | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 27 | 10 fizycznych odprowadzeń | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 29 | 12 kanałów EKG | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 28 | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 30 | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 31 | Urządzenie powinno umożliwiać wybór sposobu prezentacji oraz wydruku odprowadzeń EKG w różnych układach diagnostycznych. System powinien zapewniać możliwość co najmniej wyboru i wydruku odprowadzeń w układzie standardowym Układ Einthovena oraz w układzie Układ Cabrery. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 32 | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 33 | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 34 | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 35 | Aparat posiada tryb umożliwiający zapis co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 36 | Pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 37 | Możliwość wyszukiwania i sortowania pacjentów w bazie minimum po imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 38 | Zestawy filtrów w trybie Auto minimum predefiniowany zestaw, aparat posiada automatyczny dobór filtrów oraz możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów a także możliwość wyłączenie filtrów | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 39 | Aparat wyposażony w minimum filtr miopotencjałów (myo) dla minimum częstotliwości 170 Hz, 90 Hz oraz minimum filtr adaptacyjny dla minimum częstotliwości 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 40 | Aparat wyposażony w minimum filtr przesunięcia (drift) dla minimum częstotliwości 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 41 | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | TAK/NIE |  |  | Punktacja - NIE – 0 pkt - TAK – 10 pkt |
| 42 | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 43 | Kabel Pacjenta składający się z modułu sterującego z wbudowanym przyciskiem wykonania badania | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 44 | Minimum dwie niezależne wiązki kabli wpinane do modułu pacjenta • 6 odprowadzeń przedsercowych • 4 odprowadzenia kończynowe | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 45 | Zakres częstotliwości pomiaru minimum od 0.049 Hz do 250 Hz | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 46 | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika minimum 24 bity | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 47 | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o minimum parametrach 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 48 | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 49 | Zakres pomiaru tętna minimum od 30 do 300 BPM | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 50 | Dokładność pomiaru tętna minimum ±10% lub ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 51 | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 360 raportów | TAK, podać |  |  | Punktacja ≥ 360 <400 – 0 pkt 400 i więcej – 10 pkt |
| 52 | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 1 godziny | TAK, podać |  |  | Punktacja ≥ 1 h < 1 h i 20 min – 0 pkt 1 h i 20 min i więcej – 10 pkt |
| 53 | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 3,5 godziny | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 54 | Czas ładowania akumulatora do pełna maksimum 4 godziny | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 55 | Wbudowane fabrycznie minimum 4 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 56 | Możliwość połączenia z komputerem przez minimum: przewód RJ45, WI-FI, praca w trybie Hotspot | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 57 | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta do wyboru minimum 3 formaty. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 58 | Możliwość podłączenia sprzętu do szpitalnego serwera PACS i HIS oraz pełna integracja systemu z posiadanym przez Zamawiającego systemem ruchu chorych działającym w szpitalu – HIS wraz z system RIS/PACS (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 58 | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 60 | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 61 | W zestawie dedykowany stolik jezdny do urządzenia | TAK |  |  | Bez punktacji |
| DANE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 62 | Aparat kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem BTL CardioPoint lub dostarczenie rozwiązania równoważnego. Za równoważne uważa się dostarczenie kompleksowej platformy medycznej, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Posiadającą możliwość generowania raportów z wykonanych badań bezpośrednio na komputer oraz integracje wszystkich aparatów posiadanych przez zamawiającego (lista urządzeń zostanie udostępniona na życzenie wykonawcy) | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 63 | Montaż, instalacja i uruchomienie urządzenia w cenie | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 64 | Instrukcja czyszczenia/dezynfekcji urządzenia dostarczana na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 65 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 66 | Paszport techniczny/Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzenia i termin następnego przeglądu oraz jego częstotliwość według zaleceń producenta | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 67 | Termin dostawy wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem oraz z przeprowadzeniem pierwszego szkolenia w okresie do 45 dni od dnia następnego po dniu, w którym Zamawiający prześle plik z umową podpisaną przez siebie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 68 | Minimum dwa szkolenie personelu z obsługi urządzenia – bezpośrednio po instalacji i uruchomieniu oraz drugie szkolenie wykonane w terminie do 15 dni od daty pierwszego szkolenia | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 69 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE i deklaracja zgodności urządzenia | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 71 | Minimum trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): •Możliwość automatycznego przejścia w tryb czuwania (możliwość wyboru periodu czasowego) •Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia (możliwość wyboru periodu czasowego) •Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 72 | Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN VDE 0750-238 lub równoważne | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 73 | Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji umowy nie nastąpi ingerencja w środowisko wodne | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 74 | Wykonawca oświadcza, że sposób postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 75 | W ramach szkoleń dla personelu przeprowadzenie instruktażu z zakresu ekologicznego użytkowania sprzętu aparatu, w tym zarządzania zużyciem energii elektrycznej i prawidłowej i długotrwałej i długotrwałej eksploatacji | TAK |  |  | Bez punktacji |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
| 76 | Gwarancją objęte naprawy, jak również części zamienne i poszczególne elementy urządzenia zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 77 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego minimum 2 lata | TAK, podać |  |  | Punktacja - 2 lata – 0 pkt - 3 lata – 10 pkt -4 i więcej lata – 20 pkt |
| 78 | Dostępności części zamiennych, od dnia instalacji minimum przez okres minimum 10 lat | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |

Pakiet nr 3 – Aparat elektrokardiograficzny transportowy z wyposażeniem

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat elektrokardiograficzny transportowy z wyposażeniem | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| TABELA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 |
| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Lokalizacja w materiałach firmowych | Sposób oceny |
| DANE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat elektrokardiograficzny transportowy wraz z wyposażeniem - 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa produktu/urządzenia, typ/model | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Producent | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Aparat wraz z głowicami oraz inny osprzęt fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzenia demo lub powystawowych). | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Rok produkcji nie starszy niż 2025 | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |  |  |
| 7 | Aparat elektrokardiograficzny transportowy |  |  |  |  |
| 8 | Aparat wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej minimum 7 cali maximum 8,5 cala oraz o rozdzielczości minimum 1024 x 600 px. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 9 | Aparat posiada możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 10 | Aparat kompatybilny z systemem elektrod podciśnieniowych | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 11 | Urządzenie musi być wyposażone w funkcję wyzwalacza QRS umożliwiającą generowanie sygnału synchronizującego na podstawie wykrycia zespołu QRS w sygnale EKG. Sygnał wyzwalający powinien być dostępny w postaci wyjścia typu TTL (Transistor–Transistor Logic) i umożliwiać synchronizację pracy zewnętrznych urządzeń diagnostycznych lub pomiarowych. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 12 | Aparat wyposażony w funkcję asystenta rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania minimum odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 13 | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 14 | Minimum trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: • sygnału dźwiękowego, • ikony na wyświetlaczu, • diody LED. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 15 | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej z komunikacją co najmniej za pomocą alarmu dźwiękowego i komunikatu na ekranie | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 16 | Pojemnik na papier mieszczący co najmniej 22,6 metrów bieżących papieru w jednej rolce | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 17 | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie rolki o szerokość 111.5 +/- 0.5 mm o średnicach 47 mm i mniejszych. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 18 | Możliwość tworzenia raportów | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 19 | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: ● Informacje o pacjencie ● Data i godzina wykonania badania ● Rodzaj i długość badania ● Login wykonującego badania ● Odprowadzenia EKG ● Sugerowana interpretacja ● Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG ● Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST ● Wstęga rytmu w badaniu EKG ● Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG ● Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG ● Pole podsumowania ● Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 20 | Urządzenie wyposażone w automatyczną interpretację zapisu EKG opartą na algorytmach sztucznej inteligencji minimum w formie słownej | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 21 | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 22 | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 23 | Parametry mierzone i drukowane na raporcie minimum RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 24 | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 25 | Urządzenie powinno posiadać funkcję analizy zapisu EKG w trybie analizy rytmu, umożliwiającą automatyczne obliczanie oraz prezentację podstawowych parametrów rytmu serca na podstawie analizy odstępów R-R. System powinien umożliwiać co najmniej wyznaczanie następujących parametrów statystycznych: ●średnia częstość rytmu serca (średnie HR), ●maksymalna częstość rytmu serca (max HR), ●minimalna częstość rytmu serca (min HR), ●średni odstęp R-R, ●maksymalny odstęp R-R, ●minimalny odstęp R-R, ●liczba zarejestrowanych odstępów R-R, ●odchylenie standardowe odstępów R-R (SDRR), ●wskaźnik pRR50 określający procent odstępów R-R różniących się o więcej niż 50 ms. Parametry powinny być prezentowane w sposób czytelny dla użytkownika oraz dostępne w raporcie z badania lub analizie zapisu EKG. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 26 | Możliwość wyboru prędkości wydruku / przesuwu papieru (mm/s) | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 27 | Możliwość wyboru czułości (mm/mV) | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 28 | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 29 | 10 fizycznych odprowadzeń | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 30 | Dostępność 12 kanałów EKG | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 31 | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 32 | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 33 | Urządzenie powinno umożliwiać wybór sposobu prezentacji oraz wydruku odprowadzeń EKG w różnych układach diagnostycznych. System powinien zapewniać możliwość co najmniej wyboru i wydruku odprowadzeń w układzie standardowym Układ Einthovena oraz w układzie Układ Cabrery. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 34 | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 35 | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 36 | Możliwość wyboru w trybie automatycznym długości zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 37 | Aparat posiad tryb umożliwiający zapis co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 38 | Możliwość wyszukiwania i sortowania pacjentów w bazie minimum po imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 39 | Zestawy filtrów w trybie Auto minimum predefiniowany zestaw, aparat posiada automatyczny dobór filtrów oraz możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów a także możliwość wyłączenie filtrów | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 40 | Aparat wyposażony w minimum filtr miopotencjałów (myo) dla minimum częstotliwości 170 Hz, 90 Hz oraz minimum filtr adaptacyjny dla minimum częstotliwości 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 41 | Aparat wyposażony w minimum filtr przesunięcia (drift) dla minimum częstotliwości 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 42 | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | TAK/ NIE |  |  | Punktacja - TAK – 10 pkt - NIE – 0 pkt |
| 43 | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 44 | Zakres częstotliwości pomiaru nie węższym niż od 0.049 Hz do 250 Hz | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 45 | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika minimum 24 bity | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 46 | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o dokładności co najmniej w zakresie: szerokość impulsu 0,1–2 ms oraz amplituda 2–250 mV, równoważna próbkowaniu z częstotliwością minimum 100 000 SPS.” | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 47 | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 48 | Zakres pomiaru tętna minimum od 30 do 300 BPM | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 49 | Dokładność pomiaru tętna minimum ±10% lub ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 50 | Czas ładowania akumulatora do pełna maksimum 4 godziny | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 51 | Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 52 | Możliwość połączenia z komputerem przez minimum: przewód RJ45, WI-FI, praca w trybie Hotspot | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 53 | Współpraca z siecią wifi 2.4 GHz, 5 GHz | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 54 | Wbudowane protokoły WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 55 | Szyfrowanie sieci przy użyciu TLS 1.2 | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 56 | Urządzenie łączy się wyłącznie z serwerem skonfigurowanym przez użytkownika i tylko upoważniony użytkownik może to skonfigurować w urządzeniu | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 57 | Możliwość podłączenia sprzętu do szpitalnego serwera PACS i HIS oraz pełna integracja systemu z posiadanym przez Zamawiającego systemem ruchu chorych działającym w szpitalu – HIS wraz z system RIS/PACS (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 58 | Możliwość przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 59 | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 60 | Aparat wyposażony w dedykowany stolik z wysięgnikiem na kabel pacjenta pozwalający na transport aparatu. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 61 | Maksymalna waga urządzenia 2 kg. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 62 | Aparat pozwala na minimum 4 godzin pracy | TAK, podać |  |  | Punktacja ≥ 4 h < 5 h i 30 min – 0 pkt 5 h i 30 min i więcej – 10 pkt |
| 63 | Możliwość archiwizowania minimum 360 badań | TAK, podać |  |  | Punktacja ≥ 360 < 400 – 0 pkt 400 i więcej – 10 pkt |
| 64 | Minimum trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): ● Możliwość automatycznego przejścia w tryb czuwania (możliwość wybory periodu czasowego) ● Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia (możliwość wyboru periodu czasowego) ● Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nie skokowa). | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| DANE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 66 | Aparat kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem BTL CardioPoint lub dostarczenie rozwiązania równoważnego. Za równoważne uważa się dostarczenie kompleksowej platformy medycznej, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Posiadającą możliwość generowania raportów z wykonanych badań bezpośrednio na komputer oraz integracje wszystkich aparatów posiadanych przez zamawiającego (lista urządzeń zostanie udostępniona na życzenie wykonawcy) | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 67 | Montaż, instalacja i uruchomienie urządzenia w cenie | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 68 | Instrukcja czyszczenia/dezynfekcji urządzenia dostarczana na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 69 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 70 | Paszport techniczny/Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzenia i termin następnego przeglądu oraz jego częstotliwość według zaleceń producenta | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 71 | Termin dostawy wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem oraz z przeprowadzeniem pierwszego szkolenia w okresie do 45 dni od dnia następnego po dniu, w którym Zamawiający prześle plik z umową podpisaną przez siebie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 72 | Minimum dwa szkolenie personelu z obsługi urządzenia – bezpośrednio po instalacji i uruchomieniu oraz drugie szkolenie wykonane w terminie do 15 dni od daty pierwszego szkolenia | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 73 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE i deklaracja zgodności urządzenia | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 74 | W ramach szkoleń dla personelu przeprowadzenie instruktażu z zakresu ekologicznego użytkowania sprzętu aparatu, w tym zarządzania zużyciem energii elektrycznej i prawidłowej eksploatacji | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 75 | Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji umowy nie nastąpi ingerencja w środowisko wodne | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 76 | Wykonawca oświadcza, że sposób postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
| 77 | Gwarancją objęte naprawy, jak również części zamienne i poszczególne elementy urządzenia zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 78 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego minimum 2 lata | TAK, podać |  |  | Punktacja - 2 lata – 0 pkt - 3 lata – 10 pkt -4 i więcej lata – 20 pkt |
| 79 | Dostępności części zamiennych, od dnia instalacji minimum przez okres 10 lat | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |

Pakiet nr 4- Aparat do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparaty do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| TABELA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol.2 |  | Kol.3 | Kol.4 | Kol. 5 | Kol.6 |
| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki Opis parametru |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Lokalizacja w materiałach firmowych | Sposób oceny |
| 1 | Aparaty do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego - 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa produktu/urządzenia, typ/model |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Producent |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Kraj pochodzenia |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Zestaw fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzenia demo lub powystawowych). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Rok produkcji nie starszy niż 2025 |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Aparaty do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego |  |  |  |  |  |
| 8 | Możliwość wykonania badania trwającego minimum 48 godzin |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 9 | Pojemność pamięci minimum 600 pomiarów |  | TAK, podać |  |  | Punktacja ≥ 600 ≤ 700 – 0 pkt >700 – 10 pkt |
| 10 | Zakres pomiaru ciśnienia krwi nie węższym niż 25 - 260 mmHg |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 11 | Zakres pomiaru Pulsu minimum od 40 do 200 uderzeń na minutę |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 12 | Dokładność pomiaru minimum ± 3 mmHg lub ± 2 % (w zależności od tego która wartość jest większa) |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 13 | Metoda pomiaru oscylometryczna |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 14 | Aparat wyposażony w funkcję automatycznej kontroli poziomu ciśnienia w mankiecie (maksymalna wartość nie większa niż do 300 mmHg) |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 15 | Pompa kontrolowana automatycznie |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 16 | Sensor ciśnienia typu piezorezystancyjny |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 17 | Możliwość wykonania pomiaru na żądanie z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 18 | Komunikacja z komputerem poprzez minimum port USB-C |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 19 | Aparat wyposażony w tryb nocny umożliwiający minimum automatyczne wyłączenie sygnałów dźwiękowych w godzinach 22:00-6:00 celem zapewnienia pacjentowi komfortowego snu. alerty krytyczne (w tym wykrycie niskiego poziomu baterii lub odłączenia mankietu) pozostają aktywne i słyszalne, aby zapewnić natychmiastową reakcję na wszelkie problemy, zapobiegając utracie danych w okresie nocnym |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 20 | Aparat posiada funkcję - przycisk informacji o zażyciu leku |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 21 | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi spełniające wspólną normę opracowaną przez AAMI, ESH oraz ISO tj. 81060-2 (aktualizacja - Amd 2:2024), spełnianie wymagań BISH (dawne: BSH) lub równoważnymi |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 22 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 23 | System sprawdzający naładowanie akumulatora w momencie jego włożenia minimum wyświetlenie stanu akumulatora w trakcie uruchamiania rejestratora |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 24 | System weryfikacji poprawności włożenia akumulatora i wystartowania badania |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 25 | Wyświetlanie obecnego czasu (godziny i minuty) na urządzeniu |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 26 | Wymiana akumulatora możliwa przez użytkownika i pacjenta |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 27 | Maksymalna waga z włożonym akumulatorem oraz osprzętem takie jak mankiet nie większa niż 300 g |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 28 | Mankiet i urządzenie łączą się ze sobą poprzez trwałe metalowe złącza |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 29 | Rozmiary rejestratora nie większe niż 100 x 100 x 30 mm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 30 | Automatyczne powtarzanie nieudanego zaplanowanego pomiaru po 1 minucie |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 31 | System eliminacji artefaktów (w tym ruchowych) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 32 | Wbudowane zabezpieczenie uniemożliwia wykonanie dwóch pomiarów jeden po drugim - minimalna przerwa między pomiarami 30 sekund |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 33 | Wciśnięcie dowolnego lub dedykowanego przycisku na urządzeniu powoduje natychmiastowe zaprzestanie procedury pomiaru i spuszczenie powietrza. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 34 | Urządzenie sygnalizuje zbliżanie się pomiaru oraz rozpoczęcie pomiaru w sposób umożliwiający jednoznaczne odróżnienie obu tych zdarzeń |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 35 | Komunikacja zbliżającego się pomiaru minimum dźwiękowa |  | TAK, podać |  |  | Punktacją - dźwiękowe – 0 pkt -dźwiękowe i wizualne – 10 pkt |
| 36 | Wyposażenie |  |  |  |  |  |
| 37 | etui na urządzenie z paskiem, |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 38 | mankiet 24-32 cm - średni |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 39 | dwa akumulatory, ładowarka z przewodem i zasilaczem |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 40 | dwie klapki na baterię w tym jedna zapasowa |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 41 | zapinka do rękawa ubrania pacjenta |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 42 | przewód USB do transmisji danych |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 43 | Kompatybilność z mankietami minimum w rozmiarach 32-38 cm - duży oraz 20-24 cm - mały |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  |  | DANE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 44 | Aparat kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem BTL CardioPoint lub dostarczenie rozwiązania równoważnego. Za równoważne uważa się dostarczenie kompleksowej platformy medycznej, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Posiadającą możliwość generowania raportów z wykonanych badań bezpośrednio na komputer oraz integracje wszystkich aparatów posiadanych przez zamawiającego (lista urządzeń zostanie udostępniona na życzenie wykonawcy) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 45 | Montaż, instalacja i uruchomienie urządzenia w cenie |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 46 | Instrukcja czyszczenia/dezynfekcji urządzenia z uwzględnieniem głowic dostarczana na etapie dostawy urządzenia |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 47 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 48 | Paszport techniczny/Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzenia i termin następnego przeglądu oraz jego częstotliwość według zaleceń producenta |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 49 | Termin dostawy wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem oraz z przeprowadzeniem pierwszego szkolenia w okresie do 45 dni od dnia następnego po dniu, w którym Zamawiający prześle plik z umową podpisaną przez siebie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
| 50 | Minimum dwa szkolenie personelu z obsługi urządzenia – bezpośrednio po instalacji i uruchomieniu oraz drugie szkolenie wykonane w terminie do 15 dni od daty pierwszego szkolenia |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 51 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE i deklaracja zgodności urządzenia |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 52 | Urządzenie posiada tryb automatycznego przechodzenia w tryb czuwania |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 53 | W ramach szkoleń dla personelu przeprowadzenie instruktażu z zakresu ekologicznego użytkowania sprzętu aparatu, w tym zarządzania zużyciem energii elektrycznej i prawidłowej eksploatacji |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 54 | Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji umowy nie nastąpi ingerencja w środowisko wodne |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 55 | Wykonawca oświadcza, że sposób postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  |  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 56 | Gwarancją objęte naprawy, jak również części zamienne i poszczególne elementy urządzenia zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
| 57 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego minimum 2 lata |  | TAK, podać |  |  | Punktacja - 2 lata – 0 pkt - 3 lata – 10 pkt -4 i więcej lata – 20 pkt |
| 58 | Dostępności części zamiennych, od dnia instalacji minimum przez okres minimum 10 lat |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |