| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Echokardiograf przyłóżkowy z głowicami – szt. 1 |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. Producent, typ, model | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. | Tak, podać |  |
|  | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu: min. 2 - 20 MHz | Tak, podać |  |
|  | Waga max. 65 kg wraz z podstawą jezdną | Tak, podać |  |
|  | Aparat przewoźny z możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 5,5 godz. | Tak, podać |  |
|  | Ilość gniazd głowic obrazowych wbudowanych w aparat, przełączanych elektronicznie min. 4 | Tak, podać |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max. 60s. | Tak, podać |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 7s. | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 61 440 | Tak, podać |  |
|  | Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo | Tak, podać |  |
|  | Archiwizacja i przesyłanie obrazów |  |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cineloop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak, podać |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 63 570 | Tak, podać |  |
|  | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. | Tak, podać |  |
|  | Pojemność dysku twardego SSD min. 250 GB | Tak, podać |  |
|  | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: TIFF, BMP, JPG, AVI. | Tak, podać |  |
|  | Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Wyjście HDMI | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE | Tak, podać |  |
|  | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi | Tak, podać |  |
|  | Monitor |  |  |
|  | Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. | Tak, podać |  |
|  | Przekątna ekranu min. 23" (podać) | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 | Tak, podać |  |
|  | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora (aparat typu tablet - bez pulpitu operatora) | Tak, podać |  |
|  | Ekran dotykowy z możliwością zmiany orientacji pionowej lub poziomej wraz z automatycznym obrotem obrazu | Tak, podać |  |
|  | Tryby obrazowania |  |  |
|  | Tryb B-mode |  |  |
|  | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego | Tak, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | Tak, podać |  |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak, podać |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak, podać |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie | Tak, podać |  |
|  | min. 230 dB | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D | Tak, podać |  |
|  | min. 2000 obr./sek. | Tak, podać |  |
|  | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min. 8 stref (TGC) | Tak, podać |  |
|  | Tryb M-mode |  |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6 | Tak, podać |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  |  |
|  | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD | Tak, podać |  |
|  | min. 670 obr./sek. | Tak, podać |  |
|  | Ilość map kolorów min. 20 | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych | Tak, podać |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) |  |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak, podać |  |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu 8,0 m/sek. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm | Tak, podać |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-85 stopni | Tak, podać |  |
|  | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 30,0 m/s. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie przez aparat projekcji kardiologicznych min: PLAX, PSAX, A4C, S4C wraz z oznaczeniem odpowiednim kolorem prawidłowo uwidocznionych struktur | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j. brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia, nerwy, mięśniowo-szkieletowe i inne | Tak, podać |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF | Tak, podać |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa |  |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 3,0 -14,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Ilość elementów min. 252 | Tak, podać |  |
|  | Długość pola obrazowego głowicy 51 mm +/- 2mm | Tak, podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min.35 cm | Tak, podać |  |
|  | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu convex |  |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 1,2 – 6,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Ilość elementów min.190 | Tak, podać |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 59 stopni | Tak, podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 42 cm | Tak, podać |  |
|  | Głowica wielkoczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa |  |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 4,5 MHz | Tak, podać |  |
|  | Ilość elementów min. 80 | Tak, podać |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni | Tak, podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 38 cm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert; dotyczy pkt. od 87 do 95 |  |  |
|  | System nawigacji, ułatwiający prowadzenie igły w tkankach | Tak, podać |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa |  |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 3,0 – 12,9 MHz | Tak, podać |  |
|  | Ilość elementów min. 190 | Tak, podać |  |
|  | Głowica wielkoczęstotliwościowa przezprzełykowa |  |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 3,0 – 7,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Ilość elementów min.60 | Tak, podać |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa |  |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 5,0 MHz | Tak, podać |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24/36 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry) - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji nieodpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny). | Tak, podać |  |
|  | Za naprawę rozumie się również naprawę zdalną (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy). | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 10 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku naprawy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie zastępcze ( na czas naprawy) | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min.10 lat. | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski /UE podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą.) | Tak, podać |  |
| Dostawa i szkolenie: |  |  |  |
|  | Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie dla personelu w terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy