## 1
PAKIET 2_proteza biodra całkowica i proteza barku
nazwa | Opis produktu | j.m. | Ilość sztuk w kompl. | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | wartość brutto | nr katalogowy | Producent
Endoproteza stawu biodrowego pierwotna i rewizyjna
| Endoproteza bezcementowa ze stopu tytanu napylona w bliższej części 300 mikronową warstwą hydroksyapatytu, w dalszej części trzpień bez pokrycia hydroksyapatytowego. Trzpień zaopatrzony w płetwę grzbietową zapewniającą stabilność w kości. Stożek konusa 12/14. Trzpień dostępny w 9 rozmiarach, w zakresie od 102 do 130 mm dla trzpienia o kącie szyjkowym 135 stopni oraz 103 do 131,1 mm dla trzpienia o kącie 125 stopni. | szt. | 30 |  | 0 | 8 | 0
| Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, trapezoidalny odcinek proksymalny, odporny na naprężenia osiowe i skrętne. oraz ułatwia osseointegrację; Trzpień zaopatrzony w wypustki gwarantujący stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 125 stopni. Trzpień w minimum 9 rozmiarach, w zakresie od 127 do 177 mm. | szt. | 20 |  | 0 | 8 | 0
| Długi trzpień bezcementowy ze stopu tytanu napylony 150 mikronową warstwą hydroksyapatytu. Trzpień zaopatrzony w wypustki gwarantujący stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 125 stopni. Trzpień w minimum 9 rozmiarach, w zakresie od 127 do 177 mm. | szt. | 10 |  | 0 | 8 | 0
| Trzpień cementowy ze stopu tytanu. Trzpień zaopatrzony w wypustki gwarantujący stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 125 stopni. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. | szt. | 10 |  | 0 | 8 | 0
| Panewka sferyczna bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu, z zewnętrzną powłoka z Titanium Y 367; w rozmiarach zewnętrznych panewek od 44 mm do maximum 72 mm | szt. | 50 |  | 0 | 8 | 0
| Panewka sferyczna bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu w technologii trabecular 3D - replikujący strukturę diamentu, w rozmiarach zewnętrznych panewek od 44 mm do maximum 72 mm. Zaopatrzona w 3 otwory na śruby. W komplecie 4 zaślepki. | szt. | 10 |  | 0 | 8 | 0
| Panewka cementowa w rozmiarach 44 do 64 mm. Posiada znacznik RTG. Przystosowane do średnic głów 28, 32 mm z offsetem 10 stopni | szt. | 10 |  | 0 | 8 | 0
| Wkład metalowy do panewki dwumobilnej w rozmiarach 48 do 72 mm. Wykonany z wysoko polerowanego stopu CoCr | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Wkład poliethylenowy do panewki dwumolinej wykonana z crosslinkowanego PE XLPE. Przystosowany do głów 22,2 oraz 28 mm | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Wkładka wykonana z polietylenu wysoko usieciowanego dla głów 28 mm i 22,2 mm | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Panewka bezcementowa Dualis, dostępna w 16 rozmiarach: 42-72 mm; wykonana zestali wysoko azotowej i pokryte podwójną warstwą Ti SPS + HA OSPROVIT; Posiada trzy obwodowe rowki zwiększające pierwotny pressfit | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Głowy wykonane z CoCr na stożek trzpienia 12/14 o średnicach 28, 32 i 36 mm o 5 długościach szyjki (dla 36 mm - o 4 długościach szyjki) | szt. | 40 |  | 0 | 8 | 0
| Głowy wykonane z ceramiki Biolox Delta na stożek trzpienia 12/14 o średnicach 28, 32, 36 mm o 3 długościach szyjki dla średnicy 28 mm i o 4 długościach szyjki dla 32 i 36 mm. | szt. | 10 |  | 0 | 8 | 0
| Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji COCR - PE, dostępne w rozmiarach 39 do 58 mm, ze skokiem co 1 mm. | szt. | 25 |  | 0 | 8 | 0
| Wkładka wykonana z polietylenu wysoko usieciowanego przystosowane do rosnących średnic głów 28, 32, 36 mm ze stopniowym offsetem 0 i 5 stopni | szt. | 40 |  | 0 | 8 | 0
| Wkładka wykonana z polietylenu wysoko usieciowanego z dodatkiem witaminy E przystosowane do rosnących średnic głów 28, 32, 36 mm ze stopniowym offsetem 0 i 5 stopni | szt. | 20 |  | 0 | 8 | 0
| Panewka sferyczna bezcementowa rewizyjna, wykonana ze stopu tytanu w technologii trabecular 3D - replikujący strukturę diamentu, w rozmiarach zewnętrznych panewek od 44 mm do maximum 72 mm, z 10 otworami na śruby | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Kliny do panewki rewizyjnej DMD w technologi trabecular 3D, w trzech grubościach, 15, 20 i 25 mm | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Element prosymalny trzpienia rewizyjnego o kącie szyjkowo-trzonowym 135 i 125 stopni o długości od 40 do 70 mm dostępne co 10 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Element proksymalny trzpienia w wersji z trzema otworami w częśći bocznej umożliwiający wprowadzenie drutów lub kablo ( do 3 mm średnicy) wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Element dystalny trzpienia rewizyjnego o długości 100 mm dostępny w średnicach od 14 do 24 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Element dystalny trzpienia rewizyjnego o długości 160 mm dostępny w średnicach od 14 do 24 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Element dystalny trzpienia rewizyjnego o długości 200 mm dostępny w średnicach od 14 do 24 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Element dystalny trzpienia rewizyjnego o długości 240 mm dostępny w średnicach od 14 do 24 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Śruba blokująca element dystalny z elementem proxymalnym | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Śruby kostne do panewek | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Cement | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
| Ostrza jednorazowe do piły oscylacyjnej | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
Endoproteza stawu barkowego połowicza cementowa i bezcementowa
| Trzpień bezcementowy o kącie szyjkowym 135 stopni, wykonany ze stopu tytanu. Proksymalna część trzonu trzpienia pokryta plazmowo natryskiwaną powłoką z tytanu oraz HA. Dystalny koniec cylindryczny z piaskowaną powierzchnią oraz dwoma niegwintownymi otworami na śruby w kierunku przednio - tylnym, możliwość mocoania na śruby. Długośc trzpienia 120 mm, średnice 8 , 10 i 12 mm. | szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
| Trzpień cementowy o kącie szyjkowym 135 stopni, wykonany ze stopu tytanu, w 4 rozmiarach dla długości 120 mm średnice 6, 8 ,10, 12 mm oraz dla długości 200 mm średnice 8, 10 i 12 mm. | szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
| Podwójny stożek łączący trzpień z głową kości ramiennej, kąt 0 stopni. | szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
| Głowa kości ramiennej wykonana ze stopu CoCr w 2 opcjach; centryczna o średnicy 39, 43, 46, 50 mm oraz wysokościach odpowiednio 14, 16, 17, 19 mm oraz ecentryczna o średnicy 14, 16, 17, 19 mm oraz wysokości odpowiednio 15, 17, 18, 20 mm. | szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
| Śruby korowe o średnicy 4,5 mm i długościach od 18-36 mm, ze skokiem co 2 mm | szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
| Nici z igłą wykonaą z teraftalan poliethylenu Usp, rozmiar 5, dostępna w 2 kolorach (biały i zielony) | szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
| Ostrza jednorazowe do piły oscylacyjnej | szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
| Endoproteza odwrócona stawu barkowego |  |  |  | 0 | 8 | 0
| Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu o kącie szyjkowym 145 stopni. Proksymalna część trzonu trzpienia pokryta plazmowo natryskiwaną powłoką z tytanu oraz HA. Dystalny koniec cylindryczny z piaskowaną powierzchnią oraz dwoma niegwintownymi otworami na śruby w kierunku przednio - tylnym, możliwość mocowania na śruby. Średnica przynasady 32, 36, 40 mm oraz średnicy trzpieni 8, 10, 12, 14 dla wybranych rozmiarów przynasady. | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
| Trzpień cementowy wykonany ze stpu tytanu o kącie szyjkowym 145 stopni. Średnica przynasady 32 mm dla trzpienia o średnicy 6 mm, średnica przynasady 36 mm dla trzpienia o średnicy 8 mm oraz średnica przynasaday 40 mm dla trzpienia o średnicy 10 mm. | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
| Panewka stawu ramiennego w 2 średnicach 36, 40 mm i 3 wysokościach 3, 6, 9 mm oraz w wersji konwersji kąta 135/145 stopni. | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
| Glenosfera w wersji centrycznej i ecentrycznej w 2 rozmiarach 36 i 40 mm w obu wersjach, zaopatrzona w śrubę | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
| Spacer panewkowy +9 mm | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
| Płytka bazowa w rozmiarze 24 mm, wykonana z tytanu oraz pokryta porowatym tytanem z HA. Posiada 4 cylindryczne gwinowane otwory na śruby | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
| Przedłużki do płytki bazowej wykonane z tytanu o długości 6 i 10 mm. | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
| Śruby korowe o średnicy 4,5 mm i długościach od 18-36 mm, ze skokiem co 2 mm | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
| Śruby tytanowe blokowane w rozmiarach 15 do 40 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
| Sruby tytanowe standardowe w rozmiarach 15 do 40 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
| Nici z igłą wykonaą z teraftalan poliethylenu Usp, rozmiar 5, dostępna w 2 kolorach (biały i zielony) | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
| Ostrza jednorazowe do piły oscylacyjnej | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedno.netto | Cena jednost.brutto | VAT | Wartość Netto | Wartość Brutto | Kod produktu
1 | Płyta do osteotomii otwierającej piszczeli. Anatomiczna, asymetryczna ze stopu tytanu (stop bezniklowy), oddzielnie dedykowana dla kości piszczelowej lewej i kości prawej (różniąca się anodyzacją) z zachowaniem profilu tyłopochylenia kości piszczelowej. Do zastosowania na przednio przyśrodkowej części kości piszczelowej w korekcjach od 6 mm do 18 mm. Płyta sześciootworowa lub ośmiootworowa. Sześć lub osiem śrub samogwintujących o średnicy 4.5 mm dostępnych w długościach conajmniej od 30 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm. Materiał śruby tożsamy z materiałem płyty. Płyta dostępna w wersji do jednoczasowej rekonstukcji więzadła z jedną śrubą wieloosiową. System umożliwia zastosowanie śruby korowej w długościach 30mm-90mm co 5mm. | szt. | X
| Płyta do osteotomii otwierającej sześciootworowa prawa/lewa | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Płyta do osteotomii otwierającej ośmiootworowa prawa/lewa | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Śruba samogwintująca blokująca | 28 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Śruba korowa nie blokująca | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Płyta ze stopu tytanu, oddzielnie dedykowana dla kości udowej lewej i kości prawej (różniąca się kolorem) z zachowaniem profilu anatomicznego asymetrycznego. Płyta do zastosowania na przyśrodkowej lub bocznej części dalszej kości udowej. W wersji do osteotomii otwartej dwa otwory pod śruby typu offset umieszczane powyżej osteotomii zapewniające właściwości mechaniczne i zabezpieczające przed utratą angulacji korekcji, 8 śrub blokujących oraz 1 śruba wieloosiowa blokująca o zakresie 25 stopni dostępna w zakresie długości przynajmniej 30mm-90mm o skoku co 5mm. W wersji do osteotomii zamykającej dwa otwory pod śruby typu offset umieszczane po obu stronach osteotomii zapewniające właściwości mechaniczne i zabezpieczające przed utratą angulacji korekcji,1 otwór owalny pod śrubę kompresyjną, 7 śrub blokujących, 1 śruba wieloosiowa blokująca o zakresie 25 stopni dostępna w zakresie długości przynajmniej 30mm-90mm o skoku co 5mm. Płyta bocza i przyśrodkowa derotacyjna zamykająca. | szt. | x
| Płyta do osteotomii uda zamykająca derotacyjna boczna ze śrubą antyrotacyjną | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Płyta do osteotomii uda zamykająca derotacyjna przyśrodkowa ze śrubą antyrotacyjną | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Śruba samogwintująca | 32 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Śruba korowa | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
UWAGA!
Zamawiający oczekuje dostarczenia napędów w ilości 2 szt. kompatybilnych z ostrzami figurującymi w zamówieniu.