Załącznik Nr 2 do SWZ nr ZP/03/26

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

MOBILNY APARAT RTG Z RAMIENIEM C

- Pełna nazwa urządzenia:  ……………………………………

- Nazwa i typ/model (podać): ………………………………..

- Producent (podać):…..………………………..……………..

- Rok produkcji: ……………………………………………

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany | Ocena punktowa | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I RAMIĘ C |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany. Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku, | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥ 68 cm |  |  | ≥ 73 cm – 5 pkt < 73 cm – 0 pkt |
|  | Stała odległość SID | ≥ 105 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) | ≥ 84 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu ramienia C wzdłuż | ≥ 20 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 42 cm |  |  | ≥ 45 cm – 5 pkt < 45 cm – 0 pkt |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥ 145° |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi poziomej) | ≥ ±220° |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (wychylenie) | ≥ ±10° |  |  | ≥ +/-12° – 5 pkt < +/-12° – 0 pkt |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Blokada kół | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Hamulce ruchów ramienia C: orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej z odpowiadającymi im skalami, oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej komunikacji w sali operacyjnej | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa hamulców elektromagnetycznych (zwalnianie i blokowanie) min. ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej bezpośrednio z panelu na obudowie detektora | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Uchwyt przy detektorze do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Panel dotykowy kolorowy o przekątnej min. 12” i rozdzielczości min. 800x600 znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live” | Tak |  |  | Rozdzielczość panelu ≥ 1200x800 – 10 pkt < 1200x800 – 0 pkt |
|  | Ręczny włącznik promieniowania z 2 przyciskami: 1. do włączania promieniowania w wybranym przez użytkownika trybie 2. do wymuszenia zapisu obrazu LIH lub pętli fluoroskopowej do pamięci Dopuszczalne zaoferowanie włącznika z 1 przyciskiem pełniącym dwie funkcje | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający min. ruchy silnikowe i promieniowanie | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 85 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Waga zespołu ramienia C | ≤ 370 kg |  |  | ≤ 360 kg – 10 pkt > 360 kg – 0 pkt |
| # II GENERATOR |  |  |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy | ≥ 50 kHz |  |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora RTG określona zgodnie z normą IEC 60613 lub 60601-1 | ≥ 25 kW |  |  | Brak punktacji |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna – dostępny zakres częstotliwości | ≥ 1 p/s - 25 p/s |  |  | Bez punktacji |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna - maksymalna częstotliwość | ≥ 25 p/s |  |  | ≥ 30 p/s – 10 pkt < 30 p/s – 0 pkt |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii | ≥ 120 kV |  |  | ≥ 125 kV – 10 pkt < 125 kV – 0 pkt |
|  | Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 220 mA |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | ≥ 250 mA |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowy tryb promieniowania Digital Cine Mode umożliwiający akwizycję z podwumaksymalną częstotliwością min. 30 imp/s | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość nanoszenia graficznych oznaczeń na obraz we wszystkich trybach promieniowania (np. odejścia naczyń), które są następnie wyświetlane na obrazie „live” w celu lepszej orientacji | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  |  | Bez punktacji |
| # III LAMPA I KOLIMATORY |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą typu monoblok (nie dopuszcza się kabli wysokiego napięcia w konstrukcji ramienia C poza monoblokiem) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość wirowania anody: | ≥ 2800 obr/min |  |  | ≥ 9000 obr/min – 5 pkt < 9000 obr/min – 0 pkt |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,3 |  |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 0,6 |  |  | ≤ 0,5 – 5 pkt > 0,5 – 0 pkt |
|  | Całkowita filtracja | ≥ 5 mm Al |  |  | ≥ 6,9 mm Al – 5 pkt < 6,9 mm Al – 0 pkt |
|  | Pojemność cieplna anody określona zgodnie z normą IEC 60613 | ≥ 350 kHU |  |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 80 kHU/min |  |  | ≥ 90 kHU/min – 5 pkt <90 kHU/min – 0 pkt |
|  | Pojemność cieplna zespołu lampy/kołpaka lampy (w zależności od terminologii producenta) | ≥ 10000 kHU |  |  | ≥ 10800 kHU/min – 10 pkt < 10800 kHU/min – 0 pkt |
|  | System aktywnego chłodzenia (dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem.) Układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu bez zewnętrznych radiatorów i wentylatorów. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator szczelinowy do symetrycznej i asymetrycznej kolimacji, z nieograniczoną rotacją | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator prostokątny | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Ustawienie kolimatorów z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  |  | Bez punktacji |
| # IV DETEKTOR I TOR OBRAZOWY |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielkość detektora | ≥ 30 cm x 30 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Obraz z detektora wyświetlany na monitorach jako prostokątny (nie ograniczany do koła lub przycinany) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Detektor w technologii CMOS ze scyntylatorem CsI | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Liczba pól obrazowych | ≥ 3 |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość (matryca detektora) | ≥ 1900x1900 pikseli |  |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika obrazu z detektora | ≥ 16 bitów |  |  | Bez punktacji |
|  | DQE | ≥ 72% |  |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa, wyciągana bez użycia narzędzi | Tak |  |  | Bez punktacji |
| # V SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba pamiętanych obrazów | ≥ 200 000 |  |  | ≥ 300 000 – 10 pkt < 300 000 – 0 pkt |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie mozaiki min. 16 obrazów | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót obrazu | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar odległości i kątów | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót obrazu z utrzymaniem maksymalnego pola obrazowania (bez ograniczenia obrazu do koła) przy każdym zastosowanym kącie obrotu | Tak/Nie, opisać |  |  | Tak – 10 pkt Nie (obrót obrazu z ograniczeniem pola obrazowania do koła w jakimkolwiek przypadku) – 0 pkt |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja nagrywania sekwencji fluoroskopowych | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność pozwalająca użytkownikowi na określenie obszaru zainteresowania na obrazie LIH, na którym należy automatycznie zoptymalizować parametry obrazowania i parametry przetwarzania końcowego, takie jak jasność i kontrast, aby uzyskać najlepszą prezentację wybranego obszaru anatomicznego | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| # VI WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor kolorowy typu TFT, z powłoką antyrefleksyjną oraz automatyczną korekcją DICOM | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Liczba monitorów | ≥ 1 |  |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna ekranu w przypadku 1 monitora min. 32" w przypadku >1 monitora min. 19" | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna luminacja monitorów | ≥ 1000 cd/m2 |  |  | Bez punktacji |
|  | Współczynnik kontrastu monitorów | ≥ 1000:1 |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka o min. 240°. Możliwość elektrycznej regulacji wysokości monitorów. | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjentów poprzez panel dotykowy na wózku z monitorami oraz panel na ramieniu C. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie informacji na monitorze głównym o temperaturze lampy rtg oraz kołpaka. | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |
| # VII ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktywny (czynny, niewymagający ponoszenia dodatkowych kosztów jego uruchomienia przez Zamawiającego) interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min: - DICOM Send - DICOM Storage Commitment - DICOM Query/Retrieve - DICOM Print - DICOM Worklist / MPPS Obsługa ustawień TCP/IP oraz DICOM dostępna dla Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów. | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Czynny moduł WLAN do bezprzewodowej transmisji danych obrazowych DICOM | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego | ≥ 2 TB |  |  | Bez punktacji |
|  | Port USB do archiwizacji w formacie DICOM oraz w min. jednym z następujących: BMP lub JPG lub TIFF | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywarka CD/DVD | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Videoprinter na papier termiczny o szerokości min. 210 mm | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych zlecenia z systemu HIS/RIS (poprzez Dicom Worklist) oraz manualna. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Podłączenie aparatu do systemu PACS zamawiającego oraz do robotów do nagrywania płyt. Koszt integracji w cenie aparatu. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Integracja z systemem RIS zamawiającego (w zakresie importu danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist. | Tak |  |  | Bez punktacji |
| # VIII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezprzewodowy przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji oraz zapisu obrazu | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie przycisku nożnego – bateryjne, bez konieczności ładowania, umożliwiające pracę przez co najmniej rok. Wymiana baterii bez konieczności użycia narzędzi oraz wzywania serwisu. Brak konieczności parowania przycisku nożnego z systemem po uruchomieniu aparatu. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyjście DVI do podłączenia zewnętrznego monitora | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Celownik laserowy po stronie detektora | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezpieczeństwo cybernetyczne – zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń chroniących dane obrazowe. Możliwość szyfrowania dysku twardego, ochrona komputera przed możliwością zainstalowania niechcianego oprogramowania (np.: Whitelistning), możliwość zarządzania użytkownikami, możliwość szyfrowania połączenia DICOM | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Zintegrowany UPS zabezpieczający podzespoły komputera obrazowego oraz dane obrazowe podczas zaniku zasilania | Tak |  |  | Bez punktacji |
| # IX INNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej aparatu RTG z ramieniem C w języku polskim w wersji elektronicznej | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności na całe urządzenie | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu rentgenowskiego dla co najmniej dwóch pomieszczeń. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. Wykonywanie testów specjalistycznych w trakcie trwania gwarancji. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Dostarczenie informacji od producenta dotyczącej: narażenia związanego z aparatem rentgenowskim, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu, wykazująca, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Ochrona osobista: - 5 fartuchów dwuczęściowych ( z materiałów lekkich, wykonane w technologii bezołowiowej o ochronności przód/tył 0,50/0,25mmPb), - 5 fartuchów dwustronnych ( z materiałów lekkich, wykonane w technologii bezołowiowej o ochronności przód/tył 0,50/0,25mmPb), - 10 osłon na tarczyce (z materiałów lekkich, wykonane w technologii bezołowiowej o ochronności co najmniej 0,5 mmPb), - 2 stojaki mobilne z wieszakami dla oferowanych osłon radiologicznych. - mobilna ścianka ochronna z szybą zabezpieczająca przed promieniowaniem jonizującym – 1 szt | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu rentgenowskiego na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (paszport techniczny etc.) | Tak |  |  | Bez punktacji |
| X. SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i elektroradiologów z obsługi aparatu potwierdzone certyfikatami, w wymiarze co najmniej: - 5 dni x 6h po instalacji i uruchomieniu aparatu - 5 dni x 6h w trakcie trwania gwarancji w terminie uzgodnionym z zamawiającym | Tak |  |  | Bez punktacji |
| XI. GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące, liczona od dnia dokonania odbioru | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min.5 lat. | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |