Załącznik nr 1

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

nr PN-15/26

Załącznik nr 1

do umowy nr PN-15/26

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

W przypadku, gdy w rubryce „wymagane” wymagana jest odpowiedź tak lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „parametry oferowane”. Każda inna odpowiedź lub jej brak zostaną uznane za niespełnienie warunku granicznego, co spowoduje odrzucenie oferty.

APARAT USG KLASY PREMIUM NA POTRZEBY IZBY PRZYJĘĆ CHIRURGII 
ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII

- Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia (tabelę proszę powielić 
wg potrzeb):

| 1. | nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | model i typ |  |
| 3. | producent (nazwa/siedziba) |  |
| 4. | kraj pochodzenia |  |

- parametry przedmiotu zamówienia wymagane bezwzględnie i podlegające ocenie:

| lp. | opis parametrów | parametr wymagany | parametry oferowane (kolumnę wypełnia WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | wymagania ogólne |  |  |
|  | - aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. - aparat nowy, nieużywany. - wyklucza się aparaty demo, - rok produkcji 2026 | tak, proszę podać |  |
|  | zakres częstotliwości pracy aparatu: min. 2 – 30 MHz | proszę podać 2-30 MHz – 0 pkt >2-32 MHz – 5 pkt |  |
|  | dynamika systemu min. 370 dB | tak, proszę podać |  |
|  | technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 64 wiązek jednocześnie z różnych kierunków | tak |  |
|  | ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 30 000 000 | proszę podać 30 000 000 – 0 pkt > 32 000 000 – 5 pkt |  |
|  | fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 256 | tak, proszę podać |  |
|  | ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 4 | tak, proszę podać |  |
|  | monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | tak, proszę podać |  |
|  | rozdzielczość monitora min. 1920x1080 pix. | tak, proszę podać |  |
|  | waga aparatu max. 115 kg | tak, proszę podać |  |
|  | możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | tak |  |
|  | monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | tak, proszę podać |  |
|  | klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym i wysuwana spod pulpitu | tak |  |
|  | ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | tak, proszę podać |  |
|  | elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania min. 30 cm | tak, proszę podać |  |
|  | regulacja odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | tak, proszę podać |  |
|  | możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | tak, proszę podać |  |
|  | maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 200 sek. | tak, proszę podać |  |
|  | zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | tak |  |
|  | system archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, DICOM, Raw Data, WMV9 | tak |  |
|  | wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 256 GB | tak, proszę podać |  |
|  | wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB | tak, proszę podać |  |
|  | napęd CD/DVD fabrycznie wbudowany w aparat | tak |  |
|  | eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | tak |  |
|  | oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | tak |  |
|  | drukarka do wydruku zdjęć | tak |  |
|  | porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | tak |  |
|  | wbudowane w aparat wyjście HDMI | tak |  |
|  | Wbudowane w aparat gniazdo Ethernet 10/100/1000 Mbps | tak |  |
|  | Start systemu z trybu Shutdown – max 50 sek. | tak |  |
| II. | obrazowanie | - | - |
| 1. | tryb 2D (B-mode), M-mode | tak |  |
| 2. | maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | proszę podać 42 cm – 0 pkt > 45 cm – 2 pkt > 48 cm – 5 pkt |  |
| 3. | możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | tak |  |
| 4. | zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonego, a także obrazu z pamięci min. 22x - podać wartość powiększenia | proszę podać 22 x – 0 pkt. > 24 x – 2 pkt. > 26 x – 5 pkt |  |
| 5. | maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 4000 obr/sek | tak, proszę podać |  |
| 6. | automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | tak |  |
| 7. | ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | tak |  |
| 8. | obrazowanie trapezowe min. +/- 30 stopni | tak, proszę podać |  |
| 9. | obrazowanie rombowe | tak |  |
| 10. | obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | tak |  |
| 11. | obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem typu inwersji pulsu | tak |  |
| 12. | obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | tak |  |
| 13. | obrazowanie z wykorzystaniem 3 harmonicznej | proszę podać nie – 0 pkt. tak- 10 pkt. |  |
| 14. | zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | tak |  |
| 15. | zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | tak |  |
| 16. | oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | tak |  |
| 17. | tryb Duplex (2D + PWD) | tak |  |
| 18. | tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | tak, proszę podać |  |
| 19. | technologia przetwarzania sygnału RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | tak |  |
| 20. | obrazowanie 3D z wolnej ręki | tak |  |
| 21. | tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | tak |  |
| 22. | zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta bramki | proszę podać 15 m/sek. – 0 pkt > 16 m/sek – 2 pkt > 17 m/sek – 5 pkt |  |
| 23. | regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,3 - 20 mm | tak, proszę podać |  |
| 24. | technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 25. | tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | tak |  |
| 26. | zakres prędkości CWD min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki | tak |  |
| 27. | tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | tak |  |
| 28. | prędkość odświeżania dla CD min. 500 klatek/sek | proszę podać 500 kl/s – 0 pkt. > 550 kl/s – 2 pkt > 600 kl/s – 5 pkt |  |
| 29. | ilość map kolorów dla CD min. 30 map | tak, proszę podać |  |
| 30. | optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości | tak |  |
| 31. | tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | tak |  |
| 32. | tryb Dopplera Tkankowego (kolorowy i spektralny) | tak |  |
| 33. | tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | tak |  |
| 34. | obrazowanie dopplerowskie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba, tarczyca, jądra itp.) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępne na sondach convex, linia, endocavity, możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | tak, proszę podać |  |
| 35. | oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: kardiologicznych, brzusznych, ginekologiczno-położniczych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych | tak |  |
| 36. | liczba par kursorów pomiarowych min. 12 | proszę podać 12 par – 0 pkt > 15 par – 2 pkt > 18 par – 5 pkt |  |
| 37. | pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes (IMT) | tak |  |
| 38. | oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | tak |  |
| 39. | porównywanie obrazu referencyjnego (obraz min. z CT, MR) z obrazem USG na żywo | tak |  |
| III. | sondy | - | - |
| 1. | sonda Convex do badań ogólnych wykonana w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów | tak, proszę podać model |  |
| 2. | zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz | tak |  |
| 3. | kąt pola skanowania (widzenia) min. 120 stopni | proszę podać 120 st. – 0 pkt > 130 st. – 5 pkt |  |
| 4. | ilość elementów min. 500 w trzech rzędach | tak |  |
| 5. | obrazowanie harmoniczne | tak |  |
| 6. | możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | tak |  |
| 7. | możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 8. | możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania z kontrastem | tak |  |
| 9. | sonda Liniowa wysokiej częstotliwości wykona w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów | tak, proszę podać model |  |
| 10. | zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 18,0 MHz | tak, proszę podać |  |
| 11. | liczba elementów – min. 700 w trzech rzędach | tak, proszę podać |  |
| 12. | szerokość skanu max. 46 mm | tak, proszę podać |  |
| 13. | obrazowanie harmoniczne | tak |  |
| 14. | możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | tak |  |
| 15. | możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 16. | możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania z kontrastem | tak |  |
| 17. | sonda Sektorowa wykonana w technologii single crystal (badania kardiologiczne i transkranialne) | tak podać model |  |
| 18. | zakres pracy przetwornika min. 1,0 – 6,0 MHz | tak, proszę podać |  |
| 19. | ilość elementów – min. 90 | tak, proszę podać |  |
| 20. | kąt skanowania min. 115 st. | tak, proszę podać |  |
| 21. | obrazowanie harmoniczne | tak, proszę podać |  |
| 22. | możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | tak |  |
| 23. | możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania z kontrastem | tak |  |

| IV. | możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
|  | możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. | tak, proszę podać nazwę własną |  |
|  | możliwość rozbudowy o sondę Liniową wysokiej częstotliwości, wykonaną w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów o zakresie częstotliwości min. 9 – 24 MHz, ilość elementów min. 700 w trzech rzędach, szerokość skanu max 43 mm | tak, proszę podać |  |
| 3. | możliwość rozbudowy o sondę Liniową bardzo wysokiej częstotliwości, wykonaną w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów o zakresie częstotliwości min. 10 – 32 MHz, ilość elementów min. 700 w trzech rzędach, szerokość skanu max 33 mm | proszę podać tak – 20 pkt nie – 0 pkt |  |
| 4. | możliwość rozbudowy o Moduł Elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym. Posiadająca wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | tak, proszę podać |  |
| 5. | możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – dostępne na sondach Convex, Linia, Endo. Możliwość dowolnej regulacji pola analizy oraz prezentacji elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | tak |  |
| 6. | analiza jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru - min. 2 metody określenia jakości pomiaru | tak, proszę podać |  |
| 7. | automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | tak |  |
| 8. | możliwość rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby (atenuacja) | tak |  |
| 9. | możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn, możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach convex i linia, endocavity, sektor | tak |  |
| 10. | możliwość rozbudowy o obrazowanie z kontrastem dostępne na sondach: Convex, Linia, Endo i Sektorowych (kardiologicznych) | tak |  |
| 11. | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do standaryzowanego raportowania min. BI-RADS, TI-RADS, LI-RADS | tak |  |
| 12. | możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min. 100 cm z możliwością wykonywania pomiarów | proszę podać 100 cm – 0 pkt > 150 cm – 2 pkt > 200 cm – 5 pkt |  |
| 13. | możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | tak |  |
| 14. | możliwość rozbudowy o sondy śródoperacyjne (convex, linia) i laparoskopową. | tak, proszę podać modele |  |
| 15. | możliwość pracy z sondę Liniową z centralnym kanałem biopsyjnym | tak, proszę podać model |  |
| 16. | możliwość rozbudowy o tryb obrazowania 3D/4D z sond objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity. Obrazowanie 4D z max. prędkością (Frame Rate) min. 40 obr./s | tak, proszę podać |  |
| 17. | możliwość rozbudowy o półprzezroczyste obrazowanie w trybie 4D umożlwiające jednoczesne wyświetlenie zarówno powierzchni badanego płodu jak i anatomicznych struktur wewnętrznych z możliwością zobrazowania wewnętrznego przepływu krwi | tak |  |
| 18. | możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania z kontrastem w trybie 4D | tak |  |
| 19. | możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na wykonanie biopsji w trybie 4D | tak |  |
| 20. | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do śledzenia ruchu ściany (śledzenie plamek tzw. Speckle-tracking, Wall Motion Tracking lub podobne) umożliwiające analizę ilościową Strain i Strain Rate | tak |  |
| 21. | możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników | proszę podać, tak – 5 pkt nie – 0 pkt |  |
| 22. | możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | proszę podać, tak – 5 pkt nie – 0 pkt |  |
| 23. | możliwość rozbudowy o moduł WiFi (2,4/5 GHz) umożliwiający podłączenie do sieci | tak |  |

APARAT USG WYSOKIEJ KLASY ŚRÓDOPERACYJNY NA POTRZEBY

BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII

- Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia (tabelę proszę powielić 
wg potrzeb):

| 1. | nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | model i typ |  |
| 3. | producent (nazwa/siedziba) |  |
| 4. | kraj pochodzenia |  |

- parametry przedmiotu zamówienia wymagane bezwzględnie i podlegające ocenie:

| lp. | wymagania techniczne | parametry wymagane | parametry oferowane (kolumnę wypełnia WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | wymagania ogólne |  |  |
| 1. | - aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. - aparat nowy, nieużywany - wyklucza się aparaty demo - rok produkcji:2026 | tak, proszę podać |  |
| 2. | zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 – 23 MHz | tak, proszę podać |  |
| 3. | dynamika systemu min. 330 dB | tak, proszę podać |  |
| 4. | technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | tak, proszę podać |  |
| 5. | ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 10 000 000 | proszę podać 10 000 000 – 0 pkt >20 000 000 – 5 pkt |  |
| 6. | fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192 | tak, proszę podać |  |
| 7. | ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 3 | tak, proszę podać |  |
| 8. | gniazdo tzw. parkingowe z możliwością aktywacji min. 1 | tak, proszę podać |  |
| 9. | monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | tak, proszę podać |  |
| 10. | rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | tak, proszę podać |  |
| 11. | możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | tak |  |
| 12. | monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | tak |  |
| 13. | klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | tak |  |
| 14. | ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji, obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | tak, proszę podać |  |
| 15. | regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | tak |  |
| 16. | regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | tak, proszę podać |  |
| 17. | waga aparatu max. 100 kg | tak, proszę podać |  |
| 18. | możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | tak, proszę podać |  |
| 19. | maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 180 sek. | tak, proszę podać |  |
| 20. | zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | tak |  |
| 21. | wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 256 GB | tak, proszę podać |  |
| 22. | wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB | tak, proszę podać |  |
| 23. | oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | tak |  |
| 24. | system archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | tak |  |
| 25. | eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | tak |  |
| 26. | napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat | tak |  |
| 27. | wideoprinter cyfrowy czarno – biały | tak |  |
| 28. | porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | tak, proszę podać |  |
| 29. | wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | tak |  |
| 30. | wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | tak |  |
| 31. | start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 50 sek. | tak, proszę podać |  |
| 32. | wbudowana bateria pozwalająca na normalną pracę urządzenia bez zasilania zewnętrznego przez min. 30 minut, wyklucza się zewnętrzne baterie i zasilacze UPS | tak |  |
| II. | obrazowanie | - | - |
| 1. | tryb 2D (B-mode) | tak |  |
| 2. | maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | proszę podać 42 cm – 0 pkt > 45 cm – 2 pkt > 48 cm – 5 pkt | . |
| 3. | możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | tak, proszę podać |  |
| 4. | zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 22x | proszę podać 22 x – 0 pkt > 24 x – 2 pkt > 26 x – 5 pkt |  |
| 5. | maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 3000 obr/sek | tak |  |
| 6. | automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | tak |  |
| 7. | ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | tak |  |
| 8. | obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | tak, proszę podać |  |
| 9. | obrazowanie rombowe | tak |  |
| 10. | obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | tak |  |
| 11. | wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | tak |  |
| 12. | obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | tak, proszę podać |  |
| 13. | zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | tak |  |
| 14. | zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | tak |  |
| 15. | oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | tak |  |
| 16. | tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | tak, proszę podać |  |
| 17. | technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | tak, proszę podać |  |
| 18. | obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki | tak |  |
| 19. | tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | tak |  |
| 20. | zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta bramki | proszę podać 15 m/sek. – 0 pkt > 16 m/sek – 2 pkt > 17 m/sek – 5 pkt |  |
| 21. | zakres częstotliwości PRF min. 0,4 – 45 kHz | tak, proszę podać |  |
| 22. | regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm | tak, proszę podać |  |
| 23. | technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 24. | tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | proszę podać 500 kl/s – 0 pkt > 550 kl/s – 2 pkt > 600 kl/s – 5 pkt |  |
| 25. | prędkość odświeżania dla CD min. 500 klatek/sek | tak, proszę podać |  |
| 26. | regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | tak, proszę podać |  |
| 27. | ilość map kolorów dla CD min. 30 map | tak, proszę podać |  |
| 28. | optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | tak, proszę podać |  |
| 29. | tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | tak |  |
| 30. | tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | tak |  |
| 31. | oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych. | tak |  |
| 32. | liczba par kursorów pomiarowych min. 12 | proszę podać 12 par – 0 pkt > 15 par – 2 pkt > 18 par – 5 pkt |  |
| 33. | pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes (IMT) | tak |  |
| 34. | oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | tak |  |
| III. | sondy | - | - |
| 1. | sonda Liniowa wysokiej częstotliwości typu Hockey | tak, proszę podać model |  |
| 2. | zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 17,0 MHz | tak, proszę podać |  |
| 3. | ilość elementów min. 120 | tak, proszę podać |  |
| 4. | szerokość skanu (FOV) max 26 mm | tak, proszę podać |  |
| 5. | obrazowanie harmoniczne | tak |  |
| 6. | możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain | tak |  |
| 7. | sonda śródoperacyjna Microconvex typu T (czoło sondy ułożone poprzecznie do osi kabla) | tak, proszę podać model |  |
| 8. | zakres pracy przetwornika min. 4,0 – 11,0 MHz | tak, proszę podać |  |
| 9. | ilość elementów min. 128 | tak, proszę podać |  |
| 10. | kąt pola skanowania (widzenia) min. 40 st. | tak, proszę podać |  |
| 11. | obrazowanie harmoniczne | tak |  |
| 12. | sonda śródoperacyjna Laparoskopowa typu Convex z regulowanym czołem w 4 kierunkach | tak, proszę podać model |  |
| 13. | zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 12,0 MHz | tak, proszę podać |  |
| 14. | ilość elementów min. 128 | tak, proszę podać |  |
| 15. | kąt pola skanowania (widzenia) min. 30 st. | tak, proszę podać |  |
| 16. | długość sztycy min. 350 mm | tak, proszę podać |  |
| 17. | praca w trokarze o max. średnicy 10 mm | tak, proszę podać |  |
| 18. | możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain | tak |  |

| IV. | możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. | tak, proszę podać nazwę własną |  |
| 2. | możliwość rozbudowy o tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | tak |  |
| 3. | możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity, wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc | tak |  |
| 4. | możliwość rozbudowy o moduł Elastografii akustycznej typu Shear Wave, określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym, możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | tak |  |
| 5. | możliwość rozbudowy o analizę jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru - min. 2 metody określenia jakości pomiaru | tak, proszę podać |  |
| 6. | możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | tak |  |
| 7. | możliwość rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby | tak |  |
| 8. | możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (typu Shear Wave) dostępną na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek | tak, proszę podać model |  |
| 9. | możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach: convex, linia, endocavity | tak |  |
| 10. | tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity | tak |  |
| 11. | obrazowanie 4D z max. prędkością (Frame Rate) min. 40 obr./s | tak |  |
| 12. | możliwość rozbudowy o sondę Convex 3D/4D, min. 2-9 MHz, kąt skanowania 2D min. 90 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 90x90 st., min. 192 elementy | tak, proszę podać |  |
| 13. | możliwość rozbudowy o sondę Endocavity 3D/4D, min. 3-11 MHz, kąt skanowania 2D min. 180 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 150x150 st., min. 192 elementy | tak, proszę podać |  |
| 14. | możliwość rozbudowy o półprzezroczyste obrazowanie w trybie 4D umożlwiające jednoczesne wyświetlenie zarówno powierzchni badanego płodu jak i anatomicznych struktur wewnętrznych z możliwością zobrazowania wewnętrznego przepływu krwi | tak |  |
| 15. | możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania z kontrastem w trybie 4D | tak |  |
| 16. | możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na wykonanie biopsji w trybie 4D | tak |  |
| 17. | możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z IOTA ADNEX | tak |  |
| 18. | możliwość rozbudowy o moduł analizy pomiarów biometrycznych płodu opartych o narzędzie statystyczne Z-score | tak |  |
| 19. | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do standaryzowanego raportowania: min. BI-RADS, TI-RADS, LI-RADS | tak, proszę podać |  |
| 20. | możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | proszę podać 100 cm – 0 pkt > 150 cm – 2 pkt > 200 cm – 5 pkt |  |
| 21. | możliwość rozbudowy o obrazowanie ze środkiem kontrastującym dostępne na sondach: Convex, Linia, Endo i Sektorowych (kardiologicznych) | tak |  |
| 22. | możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo | tak |  |
| 23. | możliwość rozbudowy o moduł Dopplera Ciągłego (CWD) - zakres prędkości min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki | tak, proszę podać |  |
| 24. | możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa strain i strain rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | tak |  |
| 25. | możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników | proszę podać tak – 5 pkt nie – 0 pkt |  |
| 26. | możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2d oraz gls global longitudal strain w projekcji 2 i 4 jamowej | proszę podać tak – 5 pkt nie – 0 pkt |  |
| 27. | możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | tak |  |
| 28. | możliwość rozbudowy o moduł wifi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią dicom zgodne ze standardem ieee 802.11 b/g/n/ac | tak |  |

APARAT USG KLASY PREMIUM NA POTRZEBY ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 
I MEDYCYNY NUKLEARNEJ DO DIAGNOSTYKI PIERSI I POZOSTAŁYCH NARZĄDÓW 
ORAZ DO WYKONYWANIA BADAŃ DOPPLEROWSKICH.

- Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia (tabelę proszę powielić 
wg potrzeb):

| 1. | nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | model i typ |  |
| 3. | producent (nazwa/siedziba) |  |
| 4. | kraj pochodzenia |  |

- parametry przedmiotu zamówienia wymagane bezwzględnie i podlegające ocenie:

| lp. | wymagania techniczne | parametry wymagane | parametry oferowane (kolumnę wypełnia WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | wymagania ogólne |  |  |
| 1. | - aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy - aparat nowy, nieużywany - wyklucza się aparaty demo - rok produkcji 2026 | tak, proszę podać |  |
| 2. | zakres częstotliwości pracy aparatu: min. 2 – 30 MHz | proszę podać 2-30 mhz – 0 pkt >2-32 mhz – 5 pkt |  |
| 3. | dynamika systemu min. 370 dB | tak, proszę podać |  |
| 4. | technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 64 wiązek jednocześnie z różnych kierunków | tak |  |
| 5. | ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 30 000 000 | proszę podać 30 000 000 – 0 pkt > 32 000 000 – 5 pkt |  |
| 6. | fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 256 | tak, proszę podać |  |
| 7. | ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 4 | tak, proszę podać |  |
| 8. | monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | tak, proszę podać |  |
| 9. | rozdzielczość monitora min. 1920x1080 pix. | tak, proszę podać |  |
| 10. | waga aparatu max. 115 kg | tak, proszę podać |  |
| 11. | możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | tak |  |
| 12. | monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | tak, proszę podać |  |
| 13. | klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym i wysuwana spod pulpitu | tak |  |
| 14. | ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | tak |  |
| 15. | elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania min. 30 cm | tak, proszę podać |  |
| 16. | regulacja odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | tak, proszę podać |  |
| 17. | fabryczny podgrzewacz żelu z regulacją temperatury | tak |  |
| 18. | możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | tak, proszę podać |  |
| 19. | maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 200 sek. | tak, proszę podać |  |
| 20. | zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | tak |  |
| 21. | system archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, DICOM, Raw Data, WMV9 | tak |  |
| 22. | wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 256 GB | tak, proszę podać |  |
| 23. | wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB | tak |  |
| 24. | napęd CD/DVD fabrycznie wbudowany w aparat | tak |  |
| 25. | eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | tak |  |
| 26. | oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | tak |  |
| 27. | videoprinter cyfrowy czarno-biały | tak |  |
| 28. | porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | tak, proszę podać |  |
| 29. | wbudowane w aparat wyjście HDMI | tak |  |
| 30. | wbudowane w aparat gniazdo Ethernet 10/100/1000 Mbps | tak |  |
| 31. | Start systemu z trybu Shutdown – max 50 sek. | tak |  |
| II. | obrazowanie | - | - |
| 1. | tryb 2D (B-mode), M-mode | tak |  |
| 2. | maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | proszę podać 42cm – 0 pkt > 45 cm – 2 pkt > 48 cm – 5 pkt |  |
| 3. | możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | tak |  |
| 4. | zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonego, a także obrazu z pamięci min. 22x - podać wartość powiększenia | proszę podać 22x – 0 pkt. > 24x – 2 pkt > 26x – 5 pkt |  |
| 5. | maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 4000 obr/sek | tak, proszę podać |  |
| 6. | automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | tak |  |
| 7. | ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | tak |  |
| 8. | obrazowanie trapezowe min. +/- 30 stopni | tak |  |
| 9. | obrazowanie rombowe | tak |  |
| 10. | obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | tak |  |
| 11. | obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem typu inwersji pulsu | tak |  |
| 12. | obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | tak |  |
| 13. | Obrazowanie z wykorzystaniem 3 harmonicznej | proszę podać nie – 0 pkt tak- 10 pkt |  |
| 14. | zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | tak |  |
| 15. | zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | tak |  |
| 16. | oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | tak |  |
| 17. | tryb Duplex (2D + PWD) | tak |  |
| 18. | tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | tak, proszę podać |  |
| 19. | technologia przetwarzania sygnału RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | tak, proszę podać |  |
| 20. | obrazowanie 3D z wolnej ręki | tak |  |
| 21. | tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | tak |  |
| 22. | zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta bramki | proszę podać 15 m/sek. – 0 pkt > 16 m/sek – 2 pkt > 17 m/sek – 5 pkt |  |
| 23. | regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,3 - 20 mm | tak |  |
| 24. | technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 25. | tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | tak |  |
| 26. | prędkość odświeżania dla CD min. 500 klatek/sek | proszę podać 500 kl/s – 0 pkt > 550 kl/s – 2 pkt > 600 kl/s – 5 pkt |  |
| 27. | ilość map kolorów dla CD min. 30 map | tak, proszę podać |  |
| 28. | optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości | tak |  |
| 29. | tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | tak |  |
| 30. | tryb Dopplera Tkankowego (kolorowy i spektralny) | tak |  |
| 31. | tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | tak |  |
| 32. | obrazowanie dopplerowskie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba, tarczyca, jądra itp.) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. W mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępne na sonadach convex, linia, endocavity. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | tak |  |
| 33. | oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: kardiologicznych, brzusznych, ginekologiczno-położniczych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych | tak |  |
| 34. | liczba par kursorów pomiarowych min. 12 | proszę podać 12 par – 0 pkt. > 15 par – 2 pkt. > 18 par – 5 pkt |  |
| 35 | pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes (IMT) | tak |  |
| 36. | oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | tak |  |
| 37. | porównywanie obrazu referencyjnego (obraz min. z CT, MR) z obrazem USG na żywo | tak |  |
| 38. | specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną | tak |  |
| III. | elastografia | - |  |
| 1. | moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | tak, proszę podać |  |
| 2. | elastografia akustyczna (Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – dostępne na sondach Convex, Linia, Endo. Możliwość dowolnej regulacji pola analizy oraz prezentacji elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | tak |  |
| 3. | analiza jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru - min. 2 metody określenia jakości pomiaru | tak, proszę podać |  |
| 4. | automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | tak |  |
| 5. | oprogramowanie do wizualizacji i pomiaru stłuszczenia wątroby (atenuacja) | tak |  |
| 6. | pomiar lepkości wątroby (dyspersji) | tak |  |
| 7. | raport prezentujący jednoczesne porównanie wyników pomiarów wątroby: zwłóknienia, stłuszczenia itp. | tak |  |
| IV. | sondy | - | - |
| 1. | sonda Convex do badań ogólnych wykonana w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów | tak, proszę podać model |  |
| 2. | zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz | tak |  |
| 3. | kąt pola skanowania (widzenia) min. 120 stopni | proszę podać 120 st. – 0 pkt > 130 st. – 5 pkt |  |
| 4. | ilość elementów min. 500 w trzech rzędach | tak, proszę podać |  |
| 5. | obrazowanie harmoniczne | tak |  |
| 6. | możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | tak |  |
| 7. | możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 8. | możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania z kontrastem | tak |  |
| 9. | sonda Liniowa wysokiej częstotliwości wykona w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów | tak, proszę podać model |  |
| 10. | zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 18,0 MHz | tak, proszę podać |  |
| 11. | liczba elementów – min. 700 w trzech rzędach | tak, proszę podać |  |
| 12. | szerokość skanu max. 46 mm | tak, proszę podać |  |
| 13. | obrazowanie harmoniczne | tak |  |
| 14. | możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | tak |  |
| 15. | możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 16. | możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania z kontrastem | tak |  |
| 17. | sonda Liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów | tak, proszę podać model |  |
| 18. | zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 11,0 MHz | tak |  |
| 19. | liczba elementów – min. 700 w 3 rzędach | tak |  |
| 20. | szerokość skanu (FOV) max. 46 mm | tak |  |
| 21. | obrazowanie harmoniczne | tak |  |
| 22. | możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | tak |  |
| 23. | możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 24. | możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania z kontrastem | tak |  |
| 25. | sonda Liniowa wysokiej częstotliwości wykonana w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów | tak, proszę podać model |  |
| 26. | zakres częstotliwości pracy min. 9,0 – 24,0 MHz | tak, proszę podać |  |
| 27. | liczba elementów – min. 700 w trzech rzędach | tak, proszę podać |  |
| 28. | szerokość skanu (FOV) max. 46 mm | tak, proszę podać |  |
| 29. | obrazowanie harmoniczne | tak |  |
| 30. | możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain | tak |  |
| 31. | możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | tak |  |
| V. | możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |  |  |
| 1. | możliwość rozbudowy o sondę Liniową bardzo wysokiej częstotliwości, wykonaną w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów o zakresie częstotliwości min. 10 – 32 MHz, ilość elementów min. 700 w trzech rzędach, szerokość skanu max 33 mm | proszę podać tak – 20 pkt nie – 0 pkt |  |
| 2. | możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach convex i linia, endocavity, sektor | tak |  |
| 3. | możliwość rozbudowy o obrazowanie z kontrastem dostępne na sondach: Convex, Linia, Endo i Sektorowych (kardiologicznych) | tak |  |
| 4. | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do standaryzowanego raportowania min. BI-RADS, TI-RADS, LI-RADS | tak, proszę podać |  |
| 5. | możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | tak |  |
| 6. | możliwość rozbudowy o sondy śródoperacyjne (convex, linia) i laparoskopową. Podać modele | tak |  |
| 7. | możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min. 100 cm z możliwością wykonywania pomiarów | proszę podać 100 cm – 0 pkt > 150 cm – 2 pkt > 200 cm – 5 pkt |  |
| 8. | możliwość rozbudowy o tryb obrazowania 3D/4D z sond objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity. Obrazowanie 4D z max. prędkością (Frame Rate) min. 40 obr./s | tak, proszę podać |  |
| 9. | możliwość rozbudowy o półprzezroczyste obrazowanie w trybie 4D umożlwiające jednoczesne wyświetlenie zarówno powierzchni badanego płodu jak i anatomicznych struktur wewnętrznych z możliwością zobrazowania wewnętrznego przepływu krwi | tak |  |
| 10. | możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania z kontrastem w trybie 4D | tak |  |
| 11. | możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na wykonanie biopsji w trybie 4D | tak |  |
| 12. | możliwość rozbudowy o moduł Dopplera Ciągłego (CWD) o zakresie prędkości min. 20 m/s (przy zerowym kącie bramki) | tak, proszę podać |  |
| 13. | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do śledzenia ruchu ściany (śledzenie plamek tzw. Speckle-tracking, Wall Motion Tracking lub podobne) umożliwiające analizę ilościową Strain i Strain Rate | tak |  |
| 14. | możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | proszę podać tak – 5 pkt nie – 0 pkt |  |
| 15. | możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | proszę podać tak – 5 pkt nie – 0 pkt |  |
| 16. | możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające przechowywania i zarządzania danymi (obrazy, raporty) w chmurze - współpraca, udostępnianie, raportowanie w połączeniu z bezpłatną aplikacją | tak |  |
| 17. | możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające nieograniczoną transmisję (udostępnianie) obrazu w trakcie badania poprzez sieć internetową | tak |  |
| 18. | możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające archiwizację i zarządzanie danymi na dyskach sieciowych NAS (Network Attached Storage) | tak |  |
| 19. | możliwość rozbudowy o moduł WiFi (2,4/5 GHz) umożliwiający podłączenie do sieci | tak |  |
| 20. | możliwość rozbudowy o monitor OLED min. 21 cali o rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pix) | proszę podać tak – 5 pkt nie – 0 pkt |  |

APARAT USG -SALA PRZYGOTOWAŃ PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII

- Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia (tabelę proszę powielić 
wg potrzeb):

| 1. | nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | model i typ |  |
| 3. | producent (nazwa/siedziba) |  |
| 4. | kraj pochodzenia |  |

- parametry przedmiotu zamówienia wymagane bezwzględnie i podlegające ocenie:

| lp. | wymagania techniczne | parametry wymagane | parametry oferowane (kolumnę wypełnia WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | wymagania ogólne |  |  |
| 1. | - aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy - aparat nowy, nieużywany - wyklucza się aparaty demo - rok produkcji: min. 2025 | tak, proszę podać |  |
| 2. | zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 – 23 MHz | tak, proszę podać |  |
| 3. | dynamika systemu min. 330 dB | tak, proszę podać |  |
| 4. | technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | tak, proszę podać |  |
| 5. | ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 10 000 000 | proszę podać 10 000 000 – 0 pkt >20 000 000 – 5 pkt |  |
| 6. | fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192 | tak, proszę podać |  |
| 7. | ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 3 | tak, proszę podać |  |
| 8. | gniazdo tzw. parkingowe z możliwością aktywacji min. 1 | tak, proszę podać |  |
| 9. | monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | tak, proszę podać |  |
| 10. | rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | tak, proszę podać |  |
| 11. | możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | tak |  |
| 12. | monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | tak |  |
| 13. | klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | tak |  |
| 14. | ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | tak |  |
| 15. | regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | tak, proszę podać |  |
| 16. | regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | tak, proszę podać |  |
| 17. | waga aparatu max. 100 kg | tak, proszę podać |  |
| 18. | możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | tak, proszę podać |  |
| 19. | maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 180 sek. | tak, proszę podać |  |
| 20. | zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | tak |  |
| 21. | wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 256 GB | tak, proszę podać |  |
| 22. | wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB | tak, proszę podać |  |
| 23. | oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | tak |  |
| 24. | system archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | tak, proszę podać |  |
| 25. | eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | tak |  |
| 26. | napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat | tak |  |
| 27. | wideoprinter cyfrowy czarno – biały | tak |  |
| 28. | porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | tak, proszę podać |  |
| 29. | wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | tak |  |
| 30. | wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | tak |  |
| 31. | start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 50 sek. | tak, proszę podać |  |
| II. | obrazowanie | - | - |
| 1. | tryb 2D (B-mode) | tak |  |
| 2. | maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | proszę podać 42cm – 0 pkt > 45 cm – 2 pkt > 48 cm – 5 pkt |  |
| 3. | możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | tak, proszę podać |  |
| 4. | zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci cine: min. 22x | proszę podać 22x – 0 pkt > 24x – 2 pkt > 26x – 5 pkt |  |
| 5. | maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie b-mode min 3000 obr/sek | tak, proszę podać |  |
| 6. | automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2d, pwd przy pomocy jednego przycisku (2d wzmocnienie, pwd skala, linia bazowa) | tak |  |
| 7. | ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2d | tak |  |
| 8. | obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | tak, proszę podać |  |
| 9. | obrazowanie rombowe | tak |  |
| 10. | obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | tak |  |
| 11. | wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | tak |  |
| 12. | obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | tak, proszę podać |  |
| 13. | zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie b-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | tak |  |
| 14. | zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | tak |  |
| 15. | oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | tak |  |
| 16. | tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | tak, proszę podać |  |
| 17. | technologia przetwarzania sygnału raw data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | tak, proszę podać |  |
| 18. | obrazowanie 3d z tzw. wolnej ręki | tak |  |
| 19. | tryb spektralny doppler pulsacyjny (pwd) z hprf | tak |  |
| 20. | zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta bramki | proszę podać 15 m/sek. – 0 pkt > 16 m/sek – 2 pkt > 17 m/sek – 5 pkt |  |
| 21. | zakres częstotliwości prf min. 0,4 – 45 khz | tak |  |
| 22. | regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm | tak |  |
| 23. | technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 24. | tryb doppler kolorowy (cd) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | tak |  |
| 25. | prędkość odświeżania dla cd min. 500 klatek/sek | proszę podać 500 kl/s – 0 pkt > 550 kl/s – 2 pkt > 600 kl/s – 5 pkt |  |
| 26. | regulacja uchylności pola dopplera kolorowego min. +/-25 stopni | tak, proszę podać |  |
| 27. | ilość map kolorów dla cd min. 30 map | tak, proszę podać |  |
| 28. | optymalizacja zapisów cd za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | tak |  |
| 29. | tryb angiologiczny (power doppler) oraz power doppler kierunkowy | tak |  |
| 30. | tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | tak |  |
| 31, | tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. możliwość prezentacji kierunku napływu. prędkość odświeżania fr>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | tak |  |
| 32. | oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych. | tak |  |
| 33. | liczba par kursorów pomiarowych min. 12 | proszę podać 12 par – 0 pkt > 15 par – 2 pkt > 18 par – 5 pkt |  |
| 34. | pakiet do automatycznego wyznaczania intima media thicknes (imt) | tak |  |
| 35. | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | tak |  |
| III. | sondy | - | - |
| 1. | sonda convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal | tak, proszę podać model |  |
| 2. | zakres częstotliwości pracy min. 2,0 - 8,0 MHz | tak |  |
| 3. | kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | proszę podać 110 st. – 0 pkt > 110 st. – 5 pkt |  |
| 4. | ilość elementów w jednej linii min. 180 | tak, proszę podać |  |
| 5. | obrazowanie harmoniczne | tak |  |
| 6. | możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (shear wave) kodowanej kolorem | tak |  |
| 7. | możliwość pracy z oprogramowaniem do fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 8. | możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania z kontrastem | tak |  |
| 9. | sonda liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | tak, proszę podać model |  |
| 10. | zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 14,0 MHz | proszę podać 1500 – 0 pkt > 1500 – 5 pkt |  |
| 11. | ilość elementów min. 1 500 | tak |  |
| 12. | szerokość skanu (fov) w zakresie 55-60 mm | tak |  |
| 13. | obrazowanie harmoniczne | tak |  |
| 14. | możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (shear wave) kodowanej kolorem | tak |  |
| 15. | możliwość pracy z oprogramowaniem do fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 16. | możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania z kontrastem | tak |  |
| IV. | możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | - | - |
| 1. | możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. | tak, proszę podać nazwę własną |  |
| 2. | możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | tak |  |
| 3. | możliwość rozbudowy o moduł elastografii akustycznej typu shear wave, określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kpa lub m/sek. | tak |  |
| 4. | możliwość rozbudowy o analizę jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru - min. 2 metody określenia jakości pomiaru | tak, proszę podać |  |
| 5. | możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kpa lub m/sek | tak |  |
| 6. | możliwość rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby | tak |  |
| 7. | możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (typu shear wave) dostępną na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 mhz. możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kpa lub m/sek | tak, proszę podać model |  |
| 8. | możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie b-mode z obrazami uzyskiwanych z ct i mr tzw. fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach: convex, linia, endocavity | tak |  |
| 9. | tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity | tak |  |
| 10. | obrazowanie 4D z max. prędkością (Frame Rate) min. 40 obr./s | tak, proszę podać |  |
| 11. | możliwość rozbudowy o sondę Convex 3D/4D, min. 2-9 MHz, kąt skanowania 2D min. 90 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 90x90 st., min. 192 elementy | tak, proszę podać |  |
| 12. | możliwość rozbudowy o sondę Endocavity 3D/4D, min. 3-11 MHz, kąt skanowania 2D min. 180 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 150x150 st., min. 192 elementy | tak, proszę podać |  |
| 13. | możliwość rozbudowy o półprzezroczyste obrazowanie w trybie 4D umożlwiające jednoczesne wyświetlenie zarówno powierzchni badanego płodu jak i anatomicznych struktur wewnętrznych z możliwością zobrazowania wewnętrznego przepływu krwi | tak |  |
| 14. | możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania z kontrastem w trybie 4D | tak |  |
| 15. | możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na wykonanie biopsji w trybie 4D | tak |  |
| 16. | możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z IOTA ADNEX | tak |  |
| 17. | możliwość rozbudowy o moduł analizy pomiarów biometrycznych płodu opartych o narzędzie statystyczne Z-score | tak |  |
| 18. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do standaryzowanego raportowania: min. BI-RADS, TI-RADS, LI-RADS | tak, proszę podać |  |
| 19. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | proszę podać 100 cm – 0 pkt > 150 cm – 2 pkt > 200 cm – 5 pkt |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać modele | tak |  |
| 21. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie ze środkiem kontrastującym dostępne na sondach: Convex, Linia, Endo i Sektorowych (kardiologicznych) | tak |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo. | tak |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy o moduł Dopplera Ciągłego (CWD) - zakres prędkości min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki | tak, proszę podać |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | tak |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | proszę podać tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |  |
| 26. | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | proszę podać tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |  |
| 27. | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | tak |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac | tak |  |

WARUNKI INSTALACJI, SERWISU I GWARANCJI ZAPISY DOTYCZĄ KAŻDEGO Z URZĄDZEŃ

| I. | wymagania | parametry wymagane | parametry oferowane (kolumnę wypełnia WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | okres gwarancji: 24 miesiące od spisania przez strony protokołu odbioru urządzenia medycznego sporządzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO | tak |  |
| 2. | dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, w cenie dostawy | tak |  |
| 3. | w cenie dostawy szkolenie personelu medycznego: - aparat USG klasy Premium na potrzeby Izby Przyjęć Chirurgii oraz Oddziału Chirurgii, aparat USG wysokiej klasy Śródoperacyjny na potrzeby Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii, aparat USG – klasy Premium na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej do diagnostyki piersi i pozostałych narządów oraz do wykonywania badań dopplerowskich (10 osób w wymiarze 10 godzin) - aparat USG – sala przygotowań pacjentów przed operacją- na potrzeby Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii (10 osób w wymiarze 12 godzin w zakresie eksploatacji i obsługi oferowanego urządzenia, w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, w pełnym zakresie, niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzenia i jego bieżącej konserwacji, potwierdzone protokołem stanowiącym Załącznik nr 1 do protokołu odbioru urządzenia medycznego, data i godzina szkolenia uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez ZAMAWIAJĄCEGO. (ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość szkolenia we wcześniej uzgodnionych godzinach popołudniowych) | tak, proszę podać |  |
| 4. | instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy, na adres aparatura@onkologia.szczecin.pl, w wersji drukowanej dostarczona w dniu dostawy. | tak |  |
| 5. | potwierdzenie zgłoszenia i powiadomienia dotyczącego wyrobu Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczychi Produktów Biobójczych. (Ustawa o wyrobach Medycznych z dnia 7.04.2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zm.) przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy, na adres aparatura@onkologia.szczecin.pl | tak |  |
| 6. | wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy, na adres aparatura@onkologia.szczecin.pl | tak |  |
| 7. | wykaz podmiotów obsługi serwisowej – przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy, na adres aparatura@onkologia.szczecin.pl | tak |  |
| 8. | pisemne oświadczenie podmiotu uprawnionego do serwisowania i wykonywania przeglądów technicznych potwierdzające, że personel posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone stosownym certyfikatem, świadectwem, znajdującym się w aktach osobowych osób dokonujących napraw serwisowych lub przeglądów technicznych, przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy, na adres aparatura@onkologia.szczecin.pl | tak |  |
| 9. | paszport techniczny z odpowiednimi wpisami, potwierdzającymi montaż, uruchomienie, szkolenie z informacją o sprawności urządzenia w dniu odbioru | tak |  |
| 10. | w okresie gwarancji, organizacja spedycji oraz koszt transportu urządzenia do i z punktu serwisowego oraz koszty dojazdu serwisanta do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w celu wykonania przeglądu technicznego lub prac naprawczych urządzenia/usunięcia usterki, pokrywa WYKONAWCA | tak |  |
| 11. | w ramach gwarancji, WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania napraw wszelkich awarii urządzenia, w celu zapewnienia bezawaryjnego jego funkcjonowania ponosząc wszelkie koszty z tym związane (m.in. koszty: części fabrycznie nowych oryginalnych, wymiany części zużywalnych i nie zużywalnych, konserwacji) | tak |  |
| 12. | przeglądy techniczne i naprawy, w okresie gwarancji wykonywane będą zgodnie z zaleceniem producenta zawartym w dokumentacji technicznej, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, niezbędnym transportem sprzętu i wymianą części w cenie dostawy | tak |  |
| 13. | wykonanie przeglądu technicznego na dwa tygodnie przed końcem gwarancji w cenie dostawy | tak |  |
| 14. | przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do WYKONAWCY, bez konieczności zlecania (przypominania) przez ZAMAWIAJĄCEGO | tak |  |
| 15. | WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z 14 dniowym wyprzedzeniem o każdym planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: aparatura@onkologia.szczecin.pl | tak |  |
| 16. | maksymalnie 24 godzinny czas reakcji serwisu określony jako rozpoczęcie czynności diagnostycznych w dni robocze od chwili powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO o nieprawidłowej pracy przedmiotu zamówienia | tak |  |
| 17. | maksymalny czas usunięcia awarii: - do 3 dni roboczych od zgłoszenia, - w uzasadnionych przypadkach (przyczyny techniczne niezależne od WYKONAWCY) do 5 dni roboczych, - powyżej 5 dni roboczych dopuszczalny wyłącznie w przypadku zapewnienia sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach i funkcjonalności, - maksymalny dopuszczalny termin usunięcia awarii w takim przypadku do 10 dni roboczych. | tak |  |
| 18. | maksymalnie 3 naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie trwania gwarancji, uprawniający ZAMAWIAJĄCEGO do żądania wymiany na fabrycznie nowy element lub podzespół | tak |  |
| 19. | brak możliwości przywrócenia sprawności technicznej urządzenia oznacza jego wymianę na urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, wszelkie koszty związane z wymianą pokrywa WYKONAWCA | tak |  |
| 20. | nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na urządzenie medyczne w przypadku dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad lub dokonania jego istotnych napraw; jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, powyższy zapis stosuje się odpowiednio do części wymienionej | tak, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 kodeksu cywilnego |  |
| 21. | przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia objętego gwarancją ZAMAWIAJĄCY nie mógł z niego korzystać – w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. powyżej | tak, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 kodeksu cywilnego |  |
| 22. | wszelkie czynności serwisowe wykonywane będą w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO | tak |  |
| 23. | fabrycznie nowe części zamienne wykorzystywane w procesie naprawy urządzenia | tak |  |
| 24. | 12 miesięczny okres gwarancji na wymieniane części zamienne w procesie naprawy urządzenia | tak |  |
| 25 | wszystkie wymieniane materiały zużywalne fabrycznie nowe | tak |  |
| 26 | zgłoszenia awarii realizowane drogą elektroniczną na e-mail podany przez WYKONAWCĘ | tak, proszę podać |  |
| 27 | wystawienie protokołu serwisowego wraz z opisem wykonanych czynności po każdej naprawie i przeglądzie oraz wpis do paszportu technicznego | tak |  |
| 28 | dokonywanie aktualizacji oprogramowania po każdorazowym ukazaniu się nowszej wersji | tak |  |
| 29 | gwarancja dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy | tak |  |