OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie systemu do badań dynamicznych i statycznych z napędem elektrycznym, umożliwiający jednoczesne obciążenia osiowe (rozciąganie/ściskanie) oraz skrętne, w tym badania zmęczeniowe z przejściem przez zero, na potrzeby projektu Centrum Metrologii Przemysłowej zwanego dalej Sprzętem.

- Sprzęt fabrycznie nowy, nieeksploatowany i niewadliwy, produkowany seryjnie.

- Miejsce dostawy: Wydział Mechaniczy Politechniki Opolskiej, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim

- Termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2026 r., z zastrzeżeniem, że dostawa nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie wcześniej niż od dnia 1 grudnia 2026 r.

- Szkolenie: dla minimum 4 osób w wymiarze 8 godzin, przeprowadzone w miejscu instalacji Sprzętu

- Instalacja: TAK

- Gwarancja: minimum 24 miesięcy

- Instalacja sprzętu musi obejmować:

- wniesienie do wskazanego przez zamawiającego pomieszczenia

- rozpakowanie i montaż Sprzętu,

- instalacja i uruchomienie Sprzętu,

- wykazanie poprawności działania wszystkich podzespołów.

Tabela 1. Parametry techniczne Sprzętu – 1 sztuka

Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego)

1. Przedmiot zamówienia System do badań dynamicznych i statycznych z napędem elektrycznym, umożliwiający jednoczesne obciążenia osiowe (rozciąganie/ściskanie) oraz skrętne, w tym badania zmęczeniowe z przejściem przez zero, na potrzeby projektu Centrum Metrologii Przemysłowej. 2. Rama wytrzymałościowa - konstrukcja dwukolumnowa, wolnostojąca, - system w pełni elektryczny, samodzielny (self-contained), niewymagający hydrauliki ani układów olejowych, - siłowniki zamontowane w górnej, ruchomej trawersie, - elektryczny system podnoszenia/opuszczania trawersy z automatycznym blokowaniem, - tryby pracy „Set-Up” i „Test” zwiększające bezpieczeństwo operatora, - dolny stół z rowkami typu T, odporny na korozję, - przestrzeń między kolumnami: ≥ 500 mm, - maksymalna wysokość przestrzeni badawczej (daylight): ≥ 950 mm, - zasilanie: 3-fazowe 380–480 V ±10%. 3. Zespół siłowników (osiowy + skrętny) Oś liniowa - dynamiczna nośność: ≥ 20 kN (rozciąganie/ściskanie, pełne przejście przez zero), - statyczna nośność ciągła: ≥ ±14 kN, - całkowity skok: ≥ 75 mm, - pomiar przemieszczenia realizowany cyfrowo (enkoder). Oś skrętna - nośność momentem: ≥ ±130 Nm, - zakres obrotu: ≥ ±135°, - dopuszcza się tryb wieloobrotowy (nie wymagany jako minimum). 4. Zapotrzebowanie na energię elektryczną - W przypadku jednoczesnej pracy obu osi maszyny z obciążeniem 18 kN i momentem 120 N∙m średni pobór mocy nie może przekraczać 12kW (wliczając pobór mocy ramy, sterownika i szafy sterującej). 5. Głowica pomiarowa siły i momentu - osiowo-skrętna głowica do badań dynamicznych i zmęczeniowych, - zakres pomiarowy: - siła osiowa: ≥ ±20 kN, - moment: ≥ ±130 Nm, - dokładność toru pomiarowego: klasa 0,5 wg ISO 7500-1, - głowica wyposażona w czujniki przyspieszeń dla osi liniowej i skrętnej, - automatyczna kompensacja bezwładności w czasie rzeczywistym podczas testów cyklicznych, - automatyczne rozpoznawanie i kalibracja przetworników. 6. System sterowania i akwizycji danych - w pełni cyfrowe sterowanie w zamkniętej pętli, - jednoczesna kontrola i akwizycja dla osi: - pozycja / siła / odkształcenie (oś liniowa), - kąt / moment (oś skrętna), - częstotliwość pętli sterowania: ≥ 5 kHz, - synchroniczna akwizycja danych wszystkich kanałów do ≥ 10 kHz, - rozdzielczość przetwarzania danych: ≥ 24 bity, - min.: - 2 wejścia analogowe, - 4 wyjścia analogowe, - kanały cyfrowe I/O, - komunikacja PC–kontroler: Ethernet, - funkcja automatycznego strojenia regulatorów (auto-tuning), - pilot ręczny umożliwiający: - szybki i precyzyjny ruch osi, - sterowanie uchwytami pneumatycznymi. 7. Uchwyty i oprzyrządowanie Uchwyty pneumatyczne klinowe - do badań dynamicznych, statycznych i zmęczeniowych, - nośność: ≥ ±20 kN i ≥ ±130 Nm, - przystosowane do przejścia przez zero, - sterowanie z poziomu pilota, - wkładki: - próbki płaskie: 0–6 mm, szer. ok. 25 mm, - próbki okrągłe: 3–12,7 mm, - wymagane zasilanie powietrzem: ok. 6 bar. 8. Ekstensometr - ekstensometr kontaktowy do badań dynamicznych i statycznych, - klasa dokładności: 0,5 wg ISO 9513, - konfiguracje baz pomiarowych: - 10 mm (±1 mm), - 25 mm, - 50 mm, - możliwość pracy w pętli regulacji odkształcenia. 9. Oprogramowanie Oprogramowanie do testów dynamicznych (język polski lub angielski) Oprogramowanie umożliwiające: • wykonywanie badań zmęczeniowych przy standardowych lub zdefiniowanych przez użytkownika zmiennych lub stałych częstotliwościach drgań, z jednoczesnym zbieraniem danych (ciągłym lub zdefiniowanym przez użytkownika) oraz ich możliwą wizualizacją na kilku różnych wykresach jednocześnie, • projektowanie własnych programów obciążeń, zapewniających możliwość kontrolowanego sterowania przebiegiem testu, tj. możliwość zatrzymania testu w dowolnym momencie lub zmiany kierunku obciążenia, zgodnie z uprawnieniami użytkownika, • automatyczną redukcję ilości zapisywanych danych według kryteriów określonych przez użytkownika, w celu ograniczenia wielkości plików danych w badaniach zmęczeniowych, • automatyczne wyznaczanie modułu Younga, prędkości, przyspieszenia oraz energii, • analizę DMA (Dynamic Mechanical Analysis), • definiowanie własnych wielkości obliczeniowych z użyciem języka programowania wysokiego poziomu (np. C/C#). Licencja bezterminowa: Tak, wymagana Oprogramowanie do testów statycznych (język polski lub angielski) Oprogramowanie umożliwiające: • interfejs użytkownika przystosowany do obsługi z wykorzystaniem ekranów dotykowych, zapewniający czytelne elementy sterujące, duże ikony i przyciski oraz intuicyjną obsługę podczas prowadzenia testów, • możliwość wykonywania testów rozciągania, ściskania, zginania, odrywania, delaminacji oraz badań współczynnika tarcia, • sterowanie przemieszczeniem trawersy maszyny wytrzymałościowej w funkcji obciążenia, naprężenia oraz odkształcenia, • możliwość realizacji obciążeń cyklicznych i zmiennych, • tworzenie raportów w postaci plików PDF, MS Word oraz HTML, a także możliwość eksportu danych do programu Excel, • moduł do wykonywania procedur wspomagających programową kalibrację głowicy pomiarowej siły, mających na celu sprawdzenie poprawności działania toru pomiarowego, • możliwość wykonywania obliczeń parametrów wytrzymałościowych w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania testu), • możliwość sterowania systemem poprzez wirtualne kanały obliczeniowe, • moduł do wykonywania ponownej analizy przetestowanej próbki przy użyciu innej metody testowej; moduł musi umożliwiać wczytanie danych z zakończonego testu próbki i przeprowadzenie ponownej ich analizy z wykorzystaniem innych obliczeń niż te, które były wykonywane w trakcie testu, • możliwość automatycznego zgłaszania awarii bezpośrednio z poziomu oprogramowania (przy wykorzystaniu łącza internetowego), • możliwość zdalnego przejęcia kontroli nad oprogramowaniem przez serwis, bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji. Licencja bezterminowa: Tak, wymagana 10. Ekstensometr optyczny (bezkontaktowy) – wyposażenie dodatkowe - bezkontaktowy system optyczny do pomiaru odkształceń osiowych oraz poprzecznych w czasie rzeczywistym, - możliwość stosowania w badaniach: - statycznych, - dynamicznych, - zmęczeniowych o niskiej i średniej częstotliwości, - pomiar odkształcenia w oparciu o znaczniki nanoszone na powierzchnię próbki (marker-based strain measurement), - możliwość pracy w zamkniętej pętli regulacji odkształcenia w badaniach cyklicznych, - kompatybilność z systemami sterowania do badań dynamicznych i oprogramowaniem umożliwiającym: - rejestrację danych w czasie rzeczywistym, - synchronizację pomiaru optycznego z sygnałami siły, momentu i przemieszczenia, - zakres pracy dostosowany do badań próbek metalowych i kompozytowych o długości pomiarowej co najmniej: - 10–200 mm (zależnie od konfiguracji optyki), - rozdzielczość pomiaru umożliwiająca rejestrację odkształceń rzędu 10⁻⁴, - możliwość pomiaru: - odkształcenia osiowego, - odkształcenia poprzecznego (transverse strain), - możliwość demontażu systemu optycznego z ramy maszyny w przypadku badań wysokoczęstotliwościowych, - system wyposażony w: - układ oświetlenia próbki, - obiektyw o stałej ogniskowej, - uchwyt montażowy dostosowany do ramy maszyny, - zestaw do kalibracji układu pomiarowego, - możliwość kalibracji i wzorcowania zgodnie z normą ISO 9513, 11. Kalibracja podczas uruchomienia - kalibracje: - siły (ISO 7500-1), - momentu, - przemieszczenia liniowego i kątowego, - ekstensometru (ISO 9513), - certyfikaty ISO 17025 / ILAC, 12. Komputer sterujący PC wraz z peryferiami • Komputer stacjonarny PC przeznaczony do współpracy z systemem sterowania maszyny i oferowanym oprogramowaniem badawczym. • Konfiguracja komputera musi być rekomendowana lub dostarczana przez producenta maszyny, zapewniająca poprawną i stabilną pracę systemu sterowania oraz oprogramowania badawczego. • Minimalne wymagania: – procesor klasy Intel Core i7 lub równoważny, – pamięć RAM: ≥ 16 GB, – dysk systemowy SSD: ≥ 250 GB, – dodatkowy dysk danych: ≥ 1 TB, – karta sieciowa Ethernet (dedykowana do komunikacji z kontrolerem), – monitor LCD/LED: ≥ 27 cale, – system operacyjny Windows 11 Professional (64-bit). - Komputer musi być w pełni skonfigurowany, z zainstalowanym oprogramowaniem sterującym i badawczym oraz gotowy do pracy w dniu odbioru systemu. - Zasilacz awaryjny UPS o parametrach wystarczających do podtrzymania pracy komputera PC, systemu sterowania i monitora do momentu bezpiecznego zakończenia pracy systemu sterowania i zapisu danych. 13. 4 przeglądy serwisowe wraz z kalibracją ekstensometrów i czujników siły

Gwarancja minimum 24 miesiące

Zamawiający wymaga, aby oferowany system był rozwiązaniem seryjnie produkowanym, będącym w regularnej ofercie producenta, a nie prototypem, rozwiązaniem demonstracyjnym ani jednostką wykonaną jednorazowo na potrzeby niniejszego postępowania.