## Komora klimatyczna

### 1. Zakres

Specyfikacja obejmuje wymagania techniczne, funkcjonalne oraz eksploatacyjne dla komory klimatycznej przeznaczonej do stosowania w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych.

### 2. Wymagania ogólne

- Komora klimatyczna powinna być urządzeniem fabrycznie nowym.

- Urządzenie powinno być przystosowane do pracy ciągłej.

- Komora powinna umożliwiać stabilne utrzymywanie zadanych parametrów środowiskowych.

- Konstrukcja komory powinna umożliwiać łatwe czyszczenie oraz konserwację.

- Spełnienie normy DIN 12880 (standard dla komór laboratoryjnych)

- Urządzenie powinno spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa oraz posiadać oznaczenie CE.

### 3. Wymagania dotyczące parametrów środowiskowych

#### 3.1 Temperatura

Komora powinna umożliwiać regulację i utrzymywanie temperatury w zakresie:

5–55 °C

Wymagana stabilność temperatury:

- ≤ ±1 °C

#### 3.2 Wilgotność względna

Komora powinna umożliwiać regulację i utrzymywanie wilgotności względnej powietrza w zakresie:

10–90 % RH

Wymagana stabilność wilgotności:

- ≤ ±5 % RH

### 4. Wymiary urządzenia

Maksymalne dopuszczalne wymiary zewnętrzne komory:

- wysokość: do 190 cm

- szerokość: do 75 cm

- głębokość: do 60 cm

### 5. Pojemność komory

Pojemność użytkowa komory powinna wynosić:

- od 300 do 500 litrów

### 6. Konstrukcja komory

- Wnętrze: stal nierdzewna kwasoodporna.

- Drzwi umożliwiające podgląd bez utraty parametrów.

- System nawilżania: parowy lub ultradźwiękowy z automatycznym zasilaniem w wodę (zbiornik lub przyłącze).

- Wyposażenie: min. 3 półki ażurowe ze stali nierdzewnej, o nośności min. 10 kg każda.

- Przepust kablowy: o średnicy min. 30 mm (np. w bocznej ścianie) z zatyczką silikonową.

### 7. System sterowania

- Komora powinna posiadać elektroniczny system sterowania umożliwiający:

  - ustawienie temperatury,

  - ustawienie wilgotności względnej,

  - wyświetlanie aktualnych parametrów pracy.

- Panel sterowania powinien zapewniać czytelny odczyt parametrów.

- Pamięć wewnętrzna (Data Logger) do zapisu historii temperatury i wilgotności

### 8. System alarmowy

Komora powinna posiadać system alarmowy sygnalizujący:

- przekroczenie temperatury,

- przekroczenie wilgotności,

- awarię urządzenia.

- otwarte drzwi

Alarm powinien być sygnalizowany wizualnie i/lub akustycznie.

### 9. Możliwość podłączenia urządzeń pomiarowych

Komora powinna umożliwiać podłączenie zewnętrznych urządzeń pomiarowych, takich jak czujniki temperatury lub wilgotności.

W szczególności wymagane jest:

- możliwość wprowadzenia sond pomiarowych do wnętrza komory,

- przepust kablowy lub port serwisowy umożliwiający podłączenie urządzeń rejestrujących lub walidacyjnych.

### 10. Kwalifikacja i dokumentacja

- Dostawa wraz z fabrycznym protokołem kalibracji (np. w 3 punktach temp. i wilgotności).

- Wykonanie pełnej kwalifikacji IQ oraz OQ u użytkownika (sprawdzenie poprawności działania w miejscu instalacji).

- Dokumentacja kwalifikacyjna powinna zostać przekazana użytkownikowi w formie raportu.

### 11. Dokumentacja techniczna

Dostawca powinien dostarczyć:

- instrukcję obsługi,

- dokumentację techniczną,

- deklarację zgodności CE,

- dokumentację kwalifikacyjną.

### 13. Gwarancja

Minimalny wymagany okres gwarancji:

24 miesiące