## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis wymaganych parametrów technicznych (OPZ)
Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem
Lp |  | Parametr wymagany | Oferowane parametry (opisać)
(TAK)
Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego
INFORMACJE O POJEŹDZIE
| Typ : | TAK
Model:
Wersja :
Data produkcji:
I NADWOZIE
1 | Typu „furgon podwyższony ”, do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny | TAK
2 | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele. Fotel kierowcy amortyzowany z funkcją masażu, z pełną regulacją, z dwoma podłokietnikami. | TAK
3 | Drzwi tylne wysokie , przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250º z systemem blokowania przy otwieraniu, o wysokości minimum 1,75 m | TAK
4 | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym | TAK
5 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK
6 | Kolor nadwozia żółty | TAK
7 | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. | TAK
8 | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka | TAK
II SILNIK
1 | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych | TAK
2 | Moc silnika minimum 170 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm | TAK
3 | Silnik spełniający obowiązujące na dzień dostawy normy emisji spalin | TAK
III ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU
1 | Skrzynia biegów automatyczna o min. 6 biegach do przodu i biegu wstecznym, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów | TAK
2 | Napęd na jedną oś (przednią lub tylną – podać) | TAK
3 | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny | TAK
4 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania | TAK
IV ZAWIESZENIE
1 | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów | TAK
V UKŁAD HAMULCOWY
1 | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK
2 | System wspomagania nagłego hamowania. | TAK
3 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) | TAK
4 | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” | TAK
VI UKŁAD KIEROWNICZY
1 | Ze wspomaganiem. | TAK
2 | Regulowana kolumna kierownicy | TAK
VII INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V | TAK
2 | Fabrycznie wzmocniony alternator o mocy minimum 220 A | TAK
VIII WYPOSAŻENIE POJAZDU
1 | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. | TAK
2 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 L. | TAK
3 | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (min. dwa rodzaje). | TAK
4 | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. | TAK
5 | Automatyczna klimatyzacja kabiny kierowcy. | TAK
6 | Lusterka zewnętrzne, regulowane i podgrzewane elektrycznie | TAK
7 | Lusterko wewnętrzne. | TAK
8 | Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie. | TAK
9 | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi | TAK
10 | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. | TAK
11 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody z podłoża | TAK
12 | Zestaw naprawczy + koło zapasowe dostarczone luzem | TAK
IX WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Pojazd fabrycznie nowy (samochód bazowy) - 2026 | TAK
2 | Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy | TAK
3 | Gwarancja i rękojmia min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. | TAK
4 | Gwarancja i rękojmia min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na powłoki lakiernicze. | TAK
Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny
I NADWOZIE
1 | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1850 | TAK
2 | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK
3 | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. | TAK
4 | Schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) | TAK
5 | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową | TAK
6 | Miejsce wraz z mocowaniem 2 kasków ochronnych | TAK
II OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA
1 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewanie przedziału medycznego ;ogrzewanie przedziału medycznego możliwe przy włączonym silniku pojazdu, | TAK
2 | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V | TAK
3 | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju | TAK
4 | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne. Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy temperaturach zewnętrznych – 100 C i niższych, ogrzanie wnętrza do temperatury co najmniej + 50 C nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale pacjenta temperatura powinna wynosić co najmniej 22ºC | TAK
5 | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. | TAK
( Zamawiający dopuszcza by fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy pojazdu bazowego była rozbudowana na przedział medyczny na etapie adaptacji na ambulans.
III INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: | TAK
zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V
minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), + gniazdo 230V na ścianie działowej kabel zasilający o długości min. 10m,
automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), grzałka w układzie w układzie smarowania silnika
inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1200W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora)
w kabinie kierowcy zainstalowany główny wyłącznik instalacji elektrycznej przedziału medycznego
2 | Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem | TAK
Oświetlenie przedziału medycznego:
- światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx;
- minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym
3 | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: | TAK
1. informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu
2. z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)
3. informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu
4. sterujący oświetleniem przedziału medycznego
5. sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego
6. zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury .
Panele analogowe z przyciskami – nie dopuszcza się paneli dotykowych.
4 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: | TAK
1. sterujący oświetleniem zewnętrznym( światła robocze)
2. informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V
3. informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy
4. informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
5. ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
Panele analogowe z przyciskami – nie dopuszcza się paneli dotykowych.
IV SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
1 | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis „ambulans” | TAK
2 | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED | TAK
3 | W tylnej części dachu lampa świetlna typu LED, tzw. „kogut” | TAK
4 | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. | TAK
5 | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne | TAK
6 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu lub zintegrowaną manetkę | TAK
7 | Oznakowanie pojazdu: | TAK
- 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii:
a) typu 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli
b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm umieszczony wokół dachu
c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”)
- z przodu i z tyłu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r
- oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.
- po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S”lub „P”( do uzgodnienia po podpisaniu umowy)
- nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu
8 | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia | TAK
V WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI
1 | Bez instalacji do radiotelefonu (anteny, uchwytów, radiostacji) | TAK
2 | Bez elementów systemu SWD PRM | TAK
3 | Głośnik w przedziale medycznym podłączony do radia. | TAK
VI PRZEDZIAŁ MEDYCZNY
1 | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian ,umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy | TAK
2 | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK
3 | Na prawej ścianie fotel obrotowy , wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia) oraz czujnik niezapięcia pasów wyświetlający informacje w kabinie kierowcy. | TAK
4 | Fotel u wezgłowia noszy, obrotowy 360 stopni, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia) oraz czujnik niezapięcia pasów wyświetlający informacje w kabinie kierowcy. | TAK
5 | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne | TAK
6 | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): | TAK
- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego
- półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.).
- na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym, uchwyty do mocowania rękawiczek 3 szt.
7 | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: | TAK
- szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm – podać wartość oferowaną
- min. Dwie szuflady
- kosz
8 | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. Pojemników. | TAK
9 | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej | TAK
10 | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny mocujące do których mogą być przykręcane, w różnych kombinacjach 3 lub 4 uniwersalne płyty mocującej – płyty w ukompletowaniu , do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. | TAK
Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego.
11 | Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen z butli 10l. | TAK
- minimum 2 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego
- dodatkowy uchwyt na małą butlę przenośną
- bez butli i reduktorów
12 | Bez podstawy pod nosze główne – nosze mocowane do podłogi. | TAK
13 | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. | TAK
VII WYPOSAŻENIE POJAZDU
1 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. | TAK
2 | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. | TAK
3 | Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15-30 km/h. | TAK
4 | Lampka typu kokpit w kabinie kierowcy | TAK
5 | Ampularium | TAK
6 | Tablica do pisania | TAK
7 | Radioodtwarzacz w kabinie kierowcy | TAK
8 | Dywaniki podłogowe | TAK
9 | Kamera cofania | TAK
10 | Sygnalizatora cofania z wyłącznikiem | TAK
11 | Intercom | TAK
12 | Dodatkowy komplet 4 kół zimowych (opona, felga, czujnik ciśnienia) | TAK
VIII WYMAGANIA OGOLNE
1 | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego | TAK
2 | Gwarancja i rękojmia na zabudowę medyczną – konstrukcja i pozostałe elementy wraz z osprzętem – min. 24 miesiące | TAK
| Gwarancja i rękojmia na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące | TAK
| Gwarancja i rękojmia na zabudowę medyczną – powłoka lakiernicza – min. 24 miesiące | TAK
3 | Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach | TAK
4 | W ofertę mają być wliczone przeglądy adaptacji medycznej – 2 w ciągu 24 miesięcy gwarancji – wykonywane w siedzibie Klienta. | TAK
5 | W ofertę nie ma być wliczony pakiet przeglądów samochodu bazowego | TAK
DEFIBRYLATOR TRANSPORTOWY
1 | Producent | PODAĆ
2 | Nazwa i typ | PODAĆ
3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ
4 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż w 2025/2026 | TAK, PODAĆ
5 | Aparat przenośny z torbą transportową i uchwytem karetkowym (ściennym) | TAK
6 | Zasilanie: | TAK
z akumulatorów bez efektu pamięci, zapewniających czas pracy 180 minut monitorowania i/lub wykonanie 400 defibrylacji energią maksymalną, z możliwością ładowania w ładowarce dwustanowiskowej zasilanej z instalacji elektrycznej karetki 12 V DC / 230 V AC
7 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK
8 | Tryb manualny i półautomatyczny defibrylacji | TAK
9 | Kardiowersja | TAK
10 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii co najmniej od 5 do do 360 J | TAK
11 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej minimum 20 | TAK
12 | Automatyczna kompensacja napięciowa lub prądowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji przy pomocy łyżek i elektrod naklejanych | TAK
13 | Możliwość wyboru poziomu energii, ładowania, wyzwolenia impulsu defibrylacyjnego i sterowania wydrukiem za pomocą łyżek twardych, jak również za pomocą panelu czołowego | TAK
14 | Defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce | TAK
15 | Elektrostymulacja przezskórna | TAK
16 | Częstość impulsów/minutę min. 40 do 170 | TAK
17 | Regulacja prądu stymulacji min. 10 do 140 mA | TAK
18 | Monitorowanie 12 -odprowadzeniowe EKG | TAK
19 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego NIBP | TAK
20 | Pulsoksymetria | TAK
21 | Kapnografia | TAK
22 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12- odprowadzeniowego badania EKG | TAK
23 | Alarmy częstości akcji serca | TAK
24 | Prezentacja zapisu na ekranie kolorowym LCD | TAK
25 | Przekątna ekranu minimum 8” cali | TAK
26 | Wydruk EKG , szerokość minimum 75 mm | TAK
27 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK
28 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia lub automatyczny test sprawności przeprowadzony bezpośrednio po włączeniu aparatu oraz okresowo w czasie jego pracy | TAK
29 | Defibrylator umożliwiający transmisję danych medycznych ( zapisu 12-odprowadzeniowego ) | TAK
30 | Wyposażony w odpowiedni modem na kartę SIM do bezpiecznej transmisji danych przez internet | TAK
31 | Aparat z zabezpieczeniem w zakresie min. IP 44 | TAK
32 | WYPOSAŻENIE DEFIBRYLATORA
33 | Kabel pacjenta 12-odpr.- 1 szt. | TAK
34 | Łyżki twarde dla dorosłych i łyżki (nakładki) dziecięce | TAK
35 | Czujnik klips na palec wielorazowego użytku dla dorosłych do pomiaru saturacji | TAK
36 | Mankiet wielorazowego użytku do pomiaru ciśnienia, wyposażony w mechanizm pompujący | TAK
37 | Czujnik EtCO2 | TAK
38 | Akumulatory wymienne szt.3 bez efektu pamięci | TAK
39 | Elektrody do defibrylacji/stymulacji 2 kpl. dla dorosłych | TAK
40 | Papier do drukarki szt. 2 | TAK
41 | Ładowarka akumulatorów min. dwustanowiskowa | TAK
42 | Uchwyt do zawieszenia aparatu w karetce posiadający certyfikat CE potwierdzający zgodność z Normą PN-EN 1789 | TAK
43 | Torba transportowa z kieszeniami na kable i elektrody | TAK
44 | Komunikacja i opisy na panelu sterującym w języku polskim | TAK
45 | Certyfikat CE potwierdzający zgodność z Dyrektywą UE nr 93/42/EWG lub Rozporządzeniem UE nr 2017/745 na defibrylator (załączyć do oferty) | TAK
46 | Instrukcja obsługi w języku polskim – dołączona do dostawy | TAK
47 | Karta gwarancyjna z min 24 miesięczną gwarancją -dołączona do dostawy | TAK
49 | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego w zakresie opisanym w instrukcji użytkowania | TAK
50 | Bezpłatny przegląd techniczny wykonany zgodnie z zaleceniami producenta po 12-tu i 24-rech miesiącach użytkowania sprzętu, w miejscu eksploatacji aparatu – w siedzibie Zamawiającego | TAK
51 | Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia awarii defibrylatora max. do 72 godz. | TAK
52 | Gwarantowany czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia w zakresie defibrylatora do 7 dni roboczych | TAK
53 | Zapewnienie defibrylatora zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych | TAK
54 | W okresie gwarancji przesłania defibrylatora do naprawy lub przyjazd serwisanta będzie na koszt Wykonawcy. | TAK
55 | Podstawowa torba do defibrylatora ( dwie kieszenie boczne), pasek do noszenia na ramieniu defibrylatora, Modem 4G do transmisji, certyfikowany uchwyt karetkowy, ładowarka. | TAK
SSAK AKUMULATOROWY
1 | Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany 12V DC i 230V AC w zestawie kabel 12V i mocowanie ścienne spełniające standardy PN EN 1789, mocowanie ścienne umożliwia ładowanie zaraz po wpięciu ssaka | TAK
2 | Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK
3 | Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka | TAK
4 | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności | TAK
5 | Przepływ 34 l/min +/- 4 l/min | TAK
6 | Elektroniczny nadzór ciśnienia ssania zapobiegający przypadkowemu zassaniu tkanek miękkich | TAK
7 | Słój na jednorazowe pojemniki o pojemność 1,0 l | TAK
8 | Podświetlane wskaźniki przy klawiszach sterujących umożliwiające odczyt wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności | TAK
9 | Skokowo regulowana siła ssania w zakresie -0,1 do -0,8 bar realizowana za pomocą dedykowanych klawiszy | TAK
10 | Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka - możliwość sprawdzenia poziomu naładowania baterii bez włączania urządzenia | TAK
11 | Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC | TAK
12 | Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC | TAK
13 | Ciężar kompletnego ssaka ok 4,3 kg | TAK
14 | Czas pracy 60 min | TAK
15 | Żywotność akumulatora 500 cykli | TAK
16 | Ładowanie akumulatora do poziomu 80% 2 h 45 min | TAK
17 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka | TAK
18 | Ochrona IP34 | TAK
NOSZE REANIMACYJNE
1 | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | TAK
2 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | TAK
3 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji. | TAK
4 | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 75 stopni. | TAK
5 | Podgłówek anatomiczny posiadający uchylny | TAK
stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na
wznak oraz do tzw. pozycji węszącej
6 | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK
7 | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | TAK
8 | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. | TAK
9 | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. | TAK
10 | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. | TAK
11 | Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi. | TAK
12 | Waga noszy max. 23 kg zgodna z wymogami normy PN EN 1865 | TAK
13 | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy. | TAK
14 | Zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci - opcja | TAK
15 | Obciążenie dopuszczalne 227kg | TAK
Transporter
1 | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. | TAK
2 | Szybki i łatwy system połączenia z noszami. | TAK
3 | Regulacja wysokości w 7 poziomach. | TAK
4 | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. | TAK
5 | Odbojniki na goleniach | TAK
6 | Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce. | TAK
7 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia. | TAK
8 | Wszystkie kółka jezdne skrętne, o średnicy 150mm i | TAK
szerokości 50mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do
kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z
blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać
jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi (na
otwartych przestrzeniach)
9 | Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost | TAK
10 | Obciążenie dopuszczalne zestawu transportowego | TAK
(nosze+transporter) do 227 kg
11 | Masa transportera max. do 35.5kg, przy badaniu znaczenie przewyższającym obciążenie z normy 1865-1 | TAK
12 | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 | TAK
13 | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK
14 | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy | TAK
Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym
1 | Zgodne z z normą PN EN 1865 | TAK
2 | Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących | TAK
3 | Wyposażone w system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach. | TAK
4 | Wyposażone w górny uchwyt teleskopowo regulowany w 3 pozycjach | TAK
5 | Siedzisko z materiału typu ABS zainstalowane na stałe | TAK
6 | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału | TAK
typu ABS, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające
dezynfekcję
7 | Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu | TAK
8 | Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego 2 obrotowe o 360° | TAK
9 | Wyposażone w przednie wysuwane rączki do przenoszenia | TAK
10 | Średnica tylnych kółek 120 mm, umożliwiająca | TAK
wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym
podłożu
11 | Średnica kółek przednich 75 mm | TAK
12 | Hamulce na przednich lub tylnych kółkach | TAK
13 | Wyposażone w 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie | TAK
14 | Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi od 1130 mm do 1540 mm - zapewniająca komfort dla pacjenta | TAK
15 | Waga poniżej 15 kg | TAK
16 | Dopuszczalne obciążenie min. 220 kg | TAK
POMPA STRZYKAWKOWA
1 | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. | TAK
2 | Strzykawki montowane od czoła. | TAK
3 | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK
4 | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy. | TAK
5 | Wysokość pompy 11,5 cm | TAK
6 | Szybkość dozowania w zakresie 0,01-2000 ml/h | TAK
7 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: | TAK
| § ml, L, | TAK
| § ng, μg, mg, g, | TAK
| § μEq, mEq, Eq, | TAK
| § mlU, IU, kIU, | TAK
| § mIE, IE, kIE, | TAK
| § cal, kcal, | TAK
| § J, kJ, | TAK
| § mmol, mol, | TAK
| z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, | TAK
| z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, | TAK
| na min, godz., dobę. | TAK
8 | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | TAK
9 | Tryby dozowania: | TAK
| · Infuzja ciągła, | TAK
| · Infuzja bolusowa (z przerwą), | TAK
| · Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), | TAK
| · Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). | TAK
10 | Dokładność infuzji ± 2% | TAK
11 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: | TAK
| · objętość / dawka | TAK
| · czas lub szybkość podaży | TAK
12 | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK
13 | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: | TAK
| · nazwy leku, | TAK
| · 10 koncentracji leku, | TAK
| · szybkości dozowania (dawkowanie), | TAK
| · całkowitej objętości (dawki) infuzji, | TAK
| · parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, | TAK
| · limitów dla wymienionych parametrów infuzji: | TAK
| o miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, | TAK
| o twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. | TAK
| · notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. | TAK
| Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. | TAK
| Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. | TAK
| Pojemność biblioteki 4000 procedur dozowania leków. | TAK
14 | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK
15 | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: | TAK
| · nazwa leku, | TAK
| · koncentracja leku, | TAK
| · szybkość infuzji, | TAK
| · informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, | TAK
| · podana dawka, | TAK
| · poziom limitów dla szybkości infuzji, | TAK
| · czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, | TAK
| · kategorii leku wyodrębnionej kolorem, | TAK
| · stan naładowania akumulatora, | TAK
| · aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. | TAK
16 | Kolorowy ekran pompy. | TAK
17 | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK
18 | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. | TAK
19 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK
20 | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | TAK
21 | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. | TAK
22 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK
23 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK
24 | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK
25 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: | TAK
| · Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. | TAK
| · Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, | TAK
| · Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, | TAK
| · Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, | TAK
| · Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej wyposażonej w port komunikacyjny | TAK
| · Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | TAK
26 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK
27 | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | TAK
28 | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK
29 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. | TAK
30 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. | TAK
31 | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK
32 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej | TAK
33 | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h | TAK
34 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK
35 | Waga do 2,3 kg. | TAK
| Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie
| Ogrzewana elektrycznie szyba przednia (nie poprzez nadmuch ciepłego powietrza) | TAK - 5 pkt.
NIE – 0 pkt.
| Fotel kierowcy amortyzowany z funkcją masażu, z pełną regulacją, z dwoma podłokietnikami | TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
| Silnik o mocy powyżej 170 KM | TAK - 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
| Przesuw fotela u wezgłowia noszy dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). Dodatkowy przycisk zwalniający przesuw znajdujący się przy przesuwnych drzwiach pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym, ułatwiający przesuwanie fotela w trakcie przechodzenia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy | TAK - 5 pkt.
NIE – 0 pkt.
| Fabryczne czujniki parkowania przednie i tylne oraz fabryczna kamera cofania (montowane w fabryce pojazdu bazowego) | TAK - 5 pkt.
NIE – 0 pkt.
| Dodatkowe szuflady pod półkami sufitowymi na lewej ścianie umożliwiające przechowywanie drobnego sprzętu medycznego | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
UWAGA: W kolumnie „Parametr wymagany” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola „Oferowane parametry (opisać)” powoduje odrzucenie oferty.