Załącznik nr 1a do SWZ

Formularz wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia na część nr 1

| Analizator wodoru w wydychanym powietrzu – 1 kpl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  | Typ/Model |  |
| Producent/kraj |  | Rok prod. |  |

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/Nie podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Rok produkcji aparatu wymagany 2026 | Tak- podać |  |
| - Specyfikacja techniczna |  |  |  |
| 1. | Zakres stężeń (H2): 0-550 ppm | Tak- podać |  |
| 2. | Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy | Tak |  |
| 3. | Metoda detekcji poprzez czujnik elektrochemiczny | Tak |  |
| 4. | Powtarzalność: < 10% różnicy przy kolejnych pomiarach | Tak- podać |  |
| 5. | Interferencja krzyżowa H2: < 1% | Tak- podać |  |
| 6. | Szacowana żywotność sensora- min. 2 lata | Tak- podać |  |
| 7. | Czułość sensora- min.1 ppm | Tak- podać |  |
| 8. | Dryf sensora: < 2% na miesiąc | Tak- podać |  |
| 9. | Czas reakcji T90: ≤ 45 sekund | Tak- podać |  |
| 10. | Zakres temperatury pracy: 10 – 40 º | Tak- podać |  |
| 11. | Zakres ciśnienia otoczenia: 800 – 1200 mbar | Tak- podać |  |
| 12. | Zakres wilgotności otoczenia: 10 – 90% bez kondensacji | Tak- podać |  |
| 13. | Wymiary: +/- 2% 34 x 75 x 140 mm | Tak- podać |  |
| 14. | Waga: max. 250 g (z bateriami) | Tak- podać |  |
| 15. | Pojemnik do przenoszenia i przechowywania aparatu | Tak |  |
| 16. | Zasilanie: 3x AA (LR6 lub odpowiednik) i 1x CR2032 (litowe ogniwo „monetowe” | Tak- podać |  |
| 17. | Konektor do podłączania ustników – min.1 szt | Tak- podać |  |
| 18. | Kabla USB | Tak |  |
| 19. | Podręcznik wykonywania testów wodorowych | Tak |  |
| 20. | Oprogramowanie komputerowe do zarządzania badaniami, analizy i przechowywania danych i wydruku | Tak |  |
| 21. | Zestaw ustników słomkowych SteriBreath na D-konektor min. 250 szt. | Tak- podać |  |
| 22. | Przeprowadzanie testów na wielu pacjentach równocześnie | Tak |  |
| 23. | Automatyczne zerowanie i stoper wstrzymania oddech | Tak |  |
| 24 | Wprowadzanie i przechowywanie danych pacjent | Tak |  |
| 25. | Możliwość pobierania próbek przy użyciu ustników lub mase | Tak |  |
| - Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Zestaw do kalibracji aparatu (zawiera pojemnik z gazem kalibracyjnym) | Tak |  |
| 2. | Ściereczki dezynfekcyjne nie zawierające alkoholu (50 szt.) | Tak |  |
| 3. | Maska oddechowa rozmiar duży (1 szt.) | Tak |  |
| 4. | Maska oddechowa rozmiar średni- 1 szt. | Tak |  |
| 5. | Maska oddechowa rozmiar mały- 1 szt. | Tak |  |
| 6. | Zestaw do podłączania masek oddechowych (1 szt.) | Tak |  |
| 7. | Zestaw D-konektorów (12 szt.) | Tak |  |
| - Minimalne warunki gwarancji i inne wymagania |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak - podać |  |
| 2. | Szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 48 godz. (w dni robocze) Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonanie napraw – maks. do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii. Czas wykonania napraw – w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni roboczych. | Tak |  |
| 4. | Liczba napraw gwarancyjnych tej samej części/elementu lub tego samego podzespołu w okresie gwarancji zobowiązujących do wymiany tego podzespołu na nowy - 3 | Tak |  |
| 5. | Możliwość niezwłocznego kontaktu z autoryzowanym przez producenta serwisem w szczególności do zgłaszania awarii i napraw wynikających z zapisów umowy. Podać: nazwę serwisu i dane kontaktowe, nr telefonu, adres e-mail pod które będą zgłaszane usterki oraz godziny pracy oraz dołączyć wykaz autoryzowanych punktów serwisowych. | Tak-podać |  |
| 6. | Sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni od momentu zgłoszenia awarii. Udostępniony sprzęt zastępczy będzie o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w postępowaniu. | Tak |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny oraz okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy min. 8 lat. | Tak |  |
| 8. | Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania poprawiającej wydajność, bezpieczeństwo oraz kompatybilność bazy danych w okresie udzielonej gwarancji – jeżeli dotyczy, | Tak/ nie dotyczy |  |
| 9. | Użycie nowych, oryginalnych części zamiennych w okresie gwarancyjnym. | Tak |  |
| 10. | Serwis gwarancyjny i przeglądy techniczne gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowane przez producenta placówki serwisowe z użyciem nowych oryginalnych części zamiennych i podzespołów. Należy podać jakie placówki serwisowe. | Tak- podać |  |
| 11. | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem w formie papierowej | Tak |  |
| 12. | Sposób i/lub metody mycia/dezynfekcji/sterylizacji oferowanego sprzętu – jeśli dotyczy – podać listę środków do mycia/dezynfekcji/metody sterylizacji zalecanej przez producenta sprzętu. | Podać |  |
| 13. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zapewni przewidziane przez producenta wszystkie naprawy, konserwacje oraz przeglądy techniczne wraz z wymianą oryginalnych części zamiennych, łącznie z dojazdem do Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane przez autoryzowane przez producenta placówki potwierdzone każdorazowo raportem serwisowym. | Tak |  |
| 14. | Ilość i częstotliwość przeglądów technicznych zalecanych przez producenta sprzętu w cel zapewnienia sprawnej pracy sprzętu po upływie okresu gwarancyjnego. Należy podać jeśli dotyczy. | Tak- Podać |  |
| 15. | Oznakowanie oferowanych produktów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (MDR). Jeżeli producent korzysta z okresów przejściowych wprowadzonych nowelizacją art. 120 rozporządzenia MDR 2017/745 za pośrednictwem Rozporządzenia 2023/607/EU do oferty załączyć winien stosowne oświadczenie. | Tak |  |

*UWAGA:   brak potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę parametrów i warunków dla urządzenia wymaganych przez Zamawiającego będzie traktowane jako brak danego parametru i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dokumenty potwierdzające w/w parametry: oferta strona nr  ….-….

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w powyższym opisie, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.”

W przypadku braku wskazania danego parametru w karcie katalogowej/prospekcie/innym dokumencie dołączyć należy stosowne oświadczenie producenta, że oferowany sprzęt spełnia wymóg opisany w danym punkcie.

Uwaga: Wskazane oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.

(podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1b do SWZ

Formularz wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia na część nr 2

| System diagnostyczny do pomiaru pH-metrii przełyku i pH-metrii przełyku z impedancją – 1 kpl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  | Typ/Model |  |
| Producent/kraj |  | Rok prod. |  |

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/Nie podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2. | Rok produkcji aparatu wymagany 2026 | Tak- podać |  |
| I. Parametry techniczne urządzenia:. |
| 1. | System przeznaczony do rejestrowania, przechowywania, wyświetlania i analizowania danych dotyczących pH przełyku i żołądka (oraz opcjonalnie poziomów impedancji) w celu diagnozowania zaburzeń refluksowych. | Tak |  |
| 2. | Elementy wchodzące w skład całego zestawu: - Rejestrator - Osłona ochronna i paski mocujące - Kabel USB - oprogramowanie do obsługi urządzenia i odczytu badań, pendrive - roztwory buforowe pH 4 i pH 7 do kalibracji - stojak kalibracyjny - pH-Z cewniki, min. 8 kanałów impedancyjnych -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm, 6.0 Fr, 1 op | Tak- podać |  |
| II. Warunki otoczenia w trakcie transportowania, przechowywania i użytkowania: |  |  |  |
| 1. | Temperatura: - Transport: od 0°C do 40°C - Przechowywanie: od 0°C do 40°C Działanie: od 0°C do 40°C | Tak- podać |  |
| 2. | Wilgotność względna - Transport: od 10% do 94% RH - Przechowywanie: od 10% do 94% RH Działanie: od 30% do 75% RH | Tak- podać |  |
| 3. | Ciśnienie atmosferyczne: - Transport: od 500 do 1060 hPa - Przechowywanie: od 500 do 1060 hPa Działanie: od 500 do 1060 hPa | Tak- podać |  |
| III. Budowa rejestratora: |  |  |  |
| 1. | Panel Przedni/Górny: - Wyświetlacz LCD; - Cztery przyciski funkcyjne oznaczone charakterystycznymi znakami graficznymi | Tak- podać |  |
|  | Panel boczny lewy: - Złącze 3,5 [mm]: do podłączenia rejestratora do medycznego urządzenia izolującego, takiego jak system do monitoringu snu. Złącze mini-USB: do przesłania badania (tylko po zdjęciu cewnika z pacjenta i odłączeniu go od rejestratora oraz po zdjęciu pokrywy z rejestratora). | Tak- podać |  |
|  | Panel boczny prawy: - Złącze RJ-45 (8-pin): Do podłączenia cewnika do badania poziomu Ph. Złącze RJ-45 (10-pin): Do podłączenia cewnika do badania poziomu Ph z impedancją. | Tak- podać |  |
| IV. Specyfikacja techniczna rejestratora |  |  |  |
|  | Zasilanie: min .2 baterie alkaliczne AA (1,5 [V]) | Tak- podać |  |
|  | Waga: do 155 [g] | Tak- podać |  |
|  | Rodzaj pamięci: nieulotna, niewymienna pamięć flash | Tak- podać |  |
|  | Pojemność pamięci danych: min 256 MB | Tak- podać |  |
|  | Pojemność nagrywania: 24-48 godzin danych pH lub pH-Z | Tak- podać |  |
|  | Transmisja danych: Mini USB | Tak- podać |  |
|  | Dodatkowe porty: port 3,5 [mm] stereo | Tak- podać |  |
|  | Obudowa i pokrowiec transportowy: ognioodporna (klasyfikacja UL94 V0) | Tak- podać |  |
|  | Ekran LCD: bez ołowiu, zgodny z dyrektywą RoHS | Tak- podać |  |
|  | Pomiar pH przez rejestrator: - Liczba kanałów pH: 1-2 - Zakres częstotliwości próbkowania: od 1 próbki/sek do 1 próbki/10 sek - Zakres pomiaru: pH 1 do pH 10 - Dokładność pomiaru: 0,5 pH Typ cewnika: antymonowy | Tak- podać |  |
|  | Pomiar impedancji przez rejestrator: - Liczba kanałów impedancyjnych: 6 - Zakres pomiaru: od 100 [Ω] do 10 [kΩ] - Dokładność pomiaru: lepsza niż +5% powyżej 200 [Ω] - Częstotliwość pomiaru: pomiędzy 1 [kHz] a 2 [kHz] - Prąd pomiarowy: typowo 6 [μA] skuteczne Częstotliwość próbkowania: 64 [Hz] | Tak- podać |  |
| V. Minimalne warunki gwarancji i inne wymagania |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak – podać |  |
| 2. | Szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 48 godz. (w dni robocze) Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonanie napraw – maks. Do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii. Czas wykonania napraw – w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni roboczych. | Tak |  |
| 4. | Liczba napraw gwarancyjnych tej samej części/elementu lub tego samego podzespołu w okresie gwarancji zobowiązujących do wymiany tego podzespołu na nowy – 3 | Tak |  |
| 5. | Możliwość niezwłocznego kontaktu z autoryzowanym przez producenta serwisem w szczególności do zgłaszania awarii i napraw wynikających z zapisów umowy. Podać: nazwę serwisu i dane kontaktowe, nr telefonu, adres e-mail pod które będą zgłaszane usterki oraz godziny pracy oraz dołączyć wykaz autoryzowanych punktów serwisowych. | Tak – podać |  |
| 6. | Sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni od momentu zgłoszenia awarii. Udostępniony sprzęt zastępczy będzie o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w postępowaniu. | Tak |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny oraz okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy min. 8 lat. | Tak |  |
| 8. | Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania poprawiającej wydajność, bezpieczeństwo oraz kompatybilność bazy danych w okresie udzielonej gwarancji – jeżeli dotyczy, | Tak/ nie dotyczy |  |
| 9. | Użycie nowych, oryginalnych części zamiennych w okresie gwarancyjnym. | Tak |  |
| 10. | Serwis gwarancyjny i przeglądy techniczne gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowane przez producenta placówki serwisowe z użyciem nowych oryginalnych części zamiennych i podzespołów. Należy podać jakie placówki serwisowe. | Tak – podać |  |
| 11. | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem w formie papierowej | Tak |  |
| 12. | Sposób i/lub metody mycia/dezynfekcji/sterylizacji oferowanego sprzętu – jeśli dotyczy – podać listę środków do mycia/dezynfekcji/metody sterylizacji zalecanej przez producenta sprzętu. | Tak – podać |  |
| 13. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zapewni przewidziane przez producenta wszystkie naprawy, konserwacje oraz przeglądy techniczne wraz z wymianą oryginalnych części zamiennych, łącznie z dojazdem do Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane przez autoryzowane przez producenta placówki potwierdzone każdorazowo raportem serwisowym. | Tak |  |
| 14. | Ilość i częstotliwość przeglądów technicznych zalecanych przez producenta sprzętu w cel zapewnienia sprawnej pracy sprzętu po upływie okresu gwarancyjnego. Należy podać jeśli dotyczy. | Tak – podać |  |
| 15. | Oznakowanie oferowanych produktów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (MDR). Jeżeli producent korzysta z okresów przejściowych wprowadzonych nowelizacją art. 120 rozporządzenia MDR 2017/745 za pośrednictwem Rozporządzenia 2023/607/EU do oferty załączyć winien stosowne oświadczenie. | Tak |  |

*UWAGA:   brak potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę parametrów i warunków dla urządzenia wymaganych przez Zamawiającego będzie traktowane jako brak danego parametru i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dokumenty potwierdzające w/w parametry: oferta strona nr  ….-….

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w powyższym opisie, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.”

W przypadku braku wskazania danego parametru w karcie katalogowej/prospekcie/innym dokumencie dołączyć należy stosowne oświadczenie producenta, że oferowany sprzęt spełnia wymóg opisany w danym punkcie.

Uwaga: Wskazane oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.

(podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1c do SWZ

Formularz wymaganych – oferowanych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia na część nr 3

| Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  | Typ/Model |  |
| Producent/kraj |  | Rok prod. |  |

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/Nie Podać/opisać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I .Ogólne |  |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2026. | Tak – podać |  |  |  |
| 2. | Dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |  |
| II. Opis |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów | Tak |  |  |  |
| 2. | Może być stosowany u dzieci o wadze od 5kg i dorosłych | Tak – podać |  |  |  |
| 3. | W pełni zintegrowany system (w jednym aparacie), nie wymagający stosowania dodatkowych urządzeń zewnętrznych – gwarantuje pełną i płynna regulację: - przepływu, - stężenia tlenu, - temperatury. | Tak |  |  |  |
| 4. | Redukcja oporu wdechowego (pracy oddechowej) poprzez zastosowanie odpowiedniego przepływu. | Tak |  |  |  |
| 5. | Zapewnia efektywne przepłukiwanie anatomicznej przestrzeni martwej – dwutlenku węgla (CO2). Stosowanie kaniul nosowych nie wymagających specjalnego podłączenia do pacjenta, zapewniających pracę w systemie otwartym tj. dużej nieszczelności (wypełnienie ok. 50% średnicy wewnętrznej każdego z nozdrzy), zapobiegającym uszkodzeniom skóry oraz pełną swobodę podczas jedzenia, mówienia i snu. | Tak |  |  |  |
| 6 | Kaniule nosowe o konstrukcji zwiększającej prędkość wdmuchiwanego gazu | Tak |  |  |  |
| 7. | Układ pacjenta z płaszczem wodnym zapewniającym stały poziom temperatury i wilgotności podawanej mieszanki gazów oraz eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. | Tak |  |  |  |
| 8. | Gotowość aparatu od włączenia do prowadzenia terapii w czasie maks. 5 min. Łącznie z osiągnięciem progu ustawionej temperatury. | Tak – podać |  |  |  |
| 9. | Wbudowany system nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów | Tak |  |  |  |
| 10. | Stały poziom nawilżenia gazów oddechowych na poziomie 44 mg H2O/L w całym zakresie przepływu | Tak – podać |  |  |  |
| 11. | Wyświetlacz LCD o przekątnej min. 8” | Tak – podać |  |  |  |
| 12. | Możliwość współpracy z aparatem do podaży tlenku azotu oraz nebulizatorem art.: Aeroneb. | Tak – podać |  |  |  |
| 13. | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz | Tak – podać |  |  |  |
| 14. | Wbudowane awaryjne zasilanie podtrzymujące pracę aparatu na min. 60 minut pracy. | Tak – podać |  |  |  |
| 15. | Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów tlen/powietrze | Tak |  |  |  |
| 16. | Zasilanie gazowe w tlen ze źródła o ciśnieniu min. 4-65 psi | Tak – podać |  |  |  |
| 17. | Wbudowana turbina sprężonego powietrza bez konieczności zewnętrznego zasilania w powietrze | Tak |  |  |  |
| 18. | Waga aparatu max. 7.5 kg | Tak – podać |  |  |  |
| 19. | Wbudowany port komunikacji min. RS-232 , Ethernet oraz port USB | Tak |  |  |  |
| III. Parametry regulowane |  |  |  |  |  |
| 1. | Przepływ mieszaniny powietrza i tlenu regulowany płynnie: 5-45 l/min ze skokiem co min. 1 l/min | Tak – podać |  |  |  |
| 2. | Stężenie tlenu 21 do 100% regulowane płynnie | Tak – podać |  |  |  |
| 3. | Temperatura 33-39ºC co 1 ºC | Tak – podać |  |  |  |
| IV. Alarm |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparat wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne: | Tak – podać |  |  |  |
| 2. | Przekroczenia temperatury | Tak |  |  |  |
| 3. | Wysokiego ciśnienia (zatkania przewodu) | Tak |  |  |  |
| 4. | Uszkodzenia układu pacjenta | Tak |  |  |  |
| 5. | Braku wody | Tak |  |  |  |
| 6. | Niskiego poziomu naładowania baterii | Tak |  |  |  |
| 7. | Zasilania gazowego | Tak |  |  |  |
| V. Wyposażenie |  |  |  |  |  |
| 1. | Jednorazowy układ pacjenta w formie kasety nawilżającej z automatycznym pobieraniem wody, zintegrowany z przewodem doprowadzającym gazy oddechowe do pacjenta, wyposażonym w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. Oddzielny układ dla wysokich przepływów oraz niskich przepływów. | Tak |  |  |  |
| 2. | Czas użycia układu jednorazowego użytku min. 30 dni u jednego pacjenta | Tak – podać |  |  |  |
| 3. | Kaniule nosowe dostępne w 7 różnych rozmiarach, jednorazowego użytku min. 30 dni u jednego pacjenta | Tak – podać |  |  |  |
| 4. | Stojak jezdny do zamocowania aparatu z wieszakiem na wodę sterylną, koszykiem oraz uchwytem na butle. | Tak |  |  |  |
| 5. | Przewody do zasilania tlenem o dł. Min. 3m, | Tak – podać |  |  |  |
| VI. Warunki pozostałe/gwarancyjne |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja oraz obsługa serwisowa na pełen okres min. 24 miesiące | Tak – podać |  |  |  |
| 2. | Szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 48 godz. (w dni robocze) Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonanie napraw – maks. Do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii. Czas wykonania napraw – w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni roboczych. | Tak |  |  |  |
| 4. | Liczba napraw gwarancyjnych tej samej części/elementu lub tego samego podzespołu w okresie gwarancji zobowiązujących do wymiany tego podzespołu na nowy – 3 | Tak |  |  |  |
| 5. | Możliwość niezwłocznego kontaktu z autoryzowanym przez producenta serwisem w szczególności do zgłaszania awarii i napraw wynikających z zapisów umowy. Podać: nazwę serwisu i dane kontaktowe, nr telefonu, adres e-mail pod które będą zgłaszane usterki oraz godziny pracy oraz dołączyć wykaz autoryzowanych punktów serwisowych. | Tak – podać |  |  |  |
| 6. | Sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni od momentu zgłoszenia awarii. Udostępniony sprzęt zastępczy będzie o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w postępowaniu. | Tak |  |  |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny oraz okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy min. 8 lat. | Tak |  |  |  |
| 8. | Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania poprawiającej wydajność, bezpieczeństwo oraz kompatybilność bazy danych w okresie udzielonej gwarancji – jeżeli dotyczy | Tak/nie dotyczy |  |  |  |
| 9. | Użycie nowych, oryginalnych części zamiennych w okresie gwarancyjnym. | Tak |  |  |  |
| 10. | Serwis gwarancyjny i przeglądy techniczne gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowane przez producenta placówki serwisowe z użyciem nowych oryginalnych części zamiennych i podzespołów. Należy podać jakie placówki serwisowe. | Tak – podać |  |  |  |
| 11. | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem w formie papierowej | Tak |  |  |  |
| 12. | Sposób i/lub metody mycia/dezynfekcji/sterylizacji oferowanego sprzętu – jeśli dotyczy – podać listę środków do mycia/dezynfekcji/metody sterylizacji zalecanej przez producenta sprzętu. | Tak – podać |  |  |  |
| 13. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zapewni przewidziane przez producenta wszystkie naprawy, konserwacje oraz przeglądy techniczne wraz z wymianą oryginalnych części zamiennych, łącznie z dojazdem do Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane przez autoryzowane przez producenta placówki potwierdzone każdorazowo raportem serwisowym. | Tak |  |  |  |
| 14. | Ilość i częstotliwość przeglądów technicznych zalecanych przez producenta sprzętu w cel zapewnienia sprawnej pracy sprzętu po upływie okresu gwarancyjnego. Należy podać jeśli dotyczy. | Tak – podać |  |  |  |
| 15. | Oznakowanie oferowanych produktów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (MDR). Jeżeli producent korzysta z okresów przejściowych wprowadzonych nowelizacją art. 120 rozporządzenia MDR 2017/745 za pośrednictwem Rozporządzenia 2023/607/EU do oferty załączyć winien stosowne | Tak |  |  |  |

*UWAGA:   brak potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę parametrów i warunków dla urządzenia wymaganych przez Zamawiającego będzie traktowane jako brak danego parametru i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dokumenty potwierdzające w/w parametry: oferta strona nr  ….-….

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w powyższym opisie, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.”

W przypadku braku wskazania danego parametru w karcie katalogowej/prospekcie/innym dokumencie dołączyć należy stosowne oświadczenie producenta, że oferowany sprzęt spełnia wymóg opisany w danym punkcie.

Uwaga: Wskazane oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.

(podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1d do SWZ

Formularz wymaganych – oferowanych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia na część nr 4

| Czepek do EEG – jeden niemowlęcy z elektrodami– 1 kpl. Czepek do elektrod grzybkowych -1 kpl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  | Typ/Model |  |
| Producent/kraj |  | Rok prod. |  |

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/Nie podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2. | Rok produkcji aparatu wymagany 2026 | Tak- podać |  |
| - Specyfikacja techniczna Czepek do eeg |  |  |  |
| 1. | Czepek elektrodowy dla dzieci i niemowląt z 9 elektrodami | Tak- podać |  |
| 2. | Okablowanie elektrod umieszczone na zewnątrz czepka |  |  |
| 3. | Elektrody rozmieszone zgodnie ze standardem Systemu Międzynarodowego 10/2 | Tak |  |
| 4. | Rozmiar czepka 39-43 CM | Tak |  |
| 5. | Elektroda uziemiająca i referencyjna wbudowana w czepek | Tak |  |
| - Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Dwie elektrody uszne oraz kabel przedłużający ze złączem D-Sub 25 | Tak- podać |  |
| - Specyfikacja techniczna Czepek do elektrod grzybkowych |  |  |  |
| 1. | Bezlateksowy czepek do elektrod EEG wytwarzane w technologii PTS | Tak |  |
| 2. | Elastyczny, regulowany czepek mały 6X4 | Tak |  |
| 3. | miękki, elastyczny - gumki wykonane w technologii PTS | Tak |  |
| 4. | Dokładna regulacja za pomocą dwukierunkowych punktów połączeń i regulowanych pasków | Tak |  |
| 5. | Możliwość uzyskania pozycji elektrod dla systemu rejestrującego 10/20 | Tak |  |
| 6. | Pasek pod brodą wykonany jest z elastycznej taśmy z rzepem lub/i zatrzaskami, a miseczka podbródka z miękkiego min. 1 szt. | Tak- podać |  |
| - Minimalne warunki gwarancji i inne wymagania |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 6 miesięcy | Tak- podać |  |
| 2. | Szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 48 godz. (w dni robocze) Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonanie napraw – maks. do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii. Czas wykonania napraw – w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni roboczych. | Tak |  |
| 4. | Liczba napraw gwarancyjnych tej samej części/elementu lub tego samego podzespołu w okresie gwarancji zobowiązujących do wymiany tego podzespołu na nowy - 3 | Tak |  |
| 5. | Możliwość niezwłocznego kontaktu z autoryzowanym przez producenta serwisem w szczególności do zgłaszania awarii i napraw wynikających z zapisów umowy. Podać: nazwę serwisu i dane kontaktowe, nr telefonu, adres e-mail pod które będą zgłaszane usterki oraz godziny pracy oraz dołączyć wykaz autoryzowanych punktów serwisowych. | Tak-podać |  |
| 6. | Sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni od momentu zgłoszenia awarii. Udostępniony sprzęt zastępczy będzie o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w postępowaniu. | Tak |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny oraz okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy min. 8 lat. | Tak |  |
| 8. | Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania poprawiającej wydajność, bezpieczeństwo oraz kompatybilność bazy danych w okresie udzielonej gwarancji – jeżeli dotyczy, | Tak/ nie dotyczy |  |
| 9. | Użycie nowych, oryginalnych części zamiennych w okresie gwarancyjnym. | Tak |  |
| 10. | Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej | Tak |  |
| 11. | Sposób i/lub metody mycia/dezynfekcji/sterylizacji oferowanego sprzętu – jeśli dotyczy – podać listę środków do mycia/dezynfekcji/metody sterylizacji zalecanej przez producenta sprzętu. | Tak- podać |  |
| 12. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zapewni przewidziane przez producenta wszystkie naprawy, konserwacje oraz przeglądy techniczne wraz z wymianą oryginalnych części zamiennych, łącznie z dojazdem do Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane przez autoryzowane przez producenta placówki potwierdzone każdorazowo raportem serwisowym. | Tak |  |
| 13. | Ilość i częstotliwość przeglądów technicznych zalecanych przez producenta sprzętu w cel zapewnienia sprawnej pracy sprzętu po upływie okresu gwarancyjnego. Należy podać jeśli dotyczy. | Tak- jeśli dotyczy |  |
| 14. | Oznakowanie oferowanych produktów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (MDR). Jeżeli producent korzysta z okresów przejściowych wprowadzonych nowelizacją art. 120 rozporządzenia MDR 2017/745 za pośrednictwem Rozporządzenia 2023/607/EU do oferty załączyć winien stosowne oświadczenie. | Tak |  |

*UWAGA:   brak potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę parametrów i warunków dla urządzenia wymaganych przez Zamawiającego będzie traktowane jako brak danego parametru i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dokumenty potwierdzające w/w parametry: oferta strona nr  ….-….

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w powyższym opisie, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.”

W przypadku braku wskazania danego parametru w karcie katalogowej/prospekcie/innym dokumencie dołączyć należy stosowne oświadczenie producenta, że oferowany sprzęt spełnia wymóg opisany w danym punkcie.

Uwaga: Wskazane oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.

(podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1e do SWZ

Formularz wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia na część nr 5

| Kardiomonitor z wyposażeniem- 3 kpl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  | Typ/Model |  |
| Producent/kraj |  | Rok prod. |  |

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/Nie podać/opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |  |
| 2. | Rok produkcji aparatu wymagany min. 2025 | Tak- podać |  |  |
| - Standardowe cechy i wyposażenie. |  |
| 1. | Kardiomonitor pacjenta o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi wewnątrz urządzenia o wadze max.5,5 kg | Tak- podać |  |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe 100-240V / 50 Hz. z zabezpieczeniem mechanicznym w obudowie przed przypadkowym odłączeniem kabla zasilającego. Akumulator wymienialny przez użytkownika bez użycia narzędzi, pojemność minimum 2500 mAh | Tak- podać |  |  |
| 3. | Możliwość podglądu pozostałego poziomu naładowania baterii (%) | Tak |  |  |
| 4. | Monitor wyposażony w min. 2 sloty na baterie wymienialne przez użytkownika bez użycia narzędzi. | Tak- podać |  |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy zasilania z akumulatorów do min. 5000 mAh pozwalających na min 4,5 godzin pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2 | Tak- podać |  |  |
| 6. | Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia | Tak |  |  |
| 7. | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15", rozdzielczości co najmniej 1366x768 pikseli . Min. 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. | Tak- podać |  |  |
| 8. | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | Tak |  |  |
| 9. | Blokada ekranu na czas wybrany przez użytkownika (min.10s,20s,30s,60s), blokada stała | Tak- podać |  |  |
| 10. | Dostępna paleta min. 32 kolorów dla wyświetlanych krzywych oraz parametrów. | Tak- podać |  |  |
| 11. | Obsługa kardiomonitora jedynie za pomocą ekranu dotykowego. Menu w języku polskim | Tak |  |  |
| 12. | Dostępny tryb wyświetlania to min: - ekran dużych znaków z możliwością konfiguracji wyświetlania poszczególnych parametrów wraz z min.4 timerami pozwalającymi na liczenie lub odmierzanie czasu - ekran EKG w układzie kaskady - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu oraz głośności przycisków (konfigurowalny przez Użytkownika) -Tryb prywatny | Tak- podać |  |  |
| 13. | Monitor wyposażony w klawisze skrótu dowolnie konfigurowane przez użytkownika w wyświetlanym pasku w dolnej części monitora mieszczącym min. 22 pozycje. | Tak- podać |  |  |
| 14. | Monitor z dostępną funkcją OBLICZENIA (leków, hemodynamiczne, wentylacji, natlenienia, funkcji nerek). Funkcja niezależna od innych funkcji monitorowania co daje możliwość używania dla pacjentów monitorowanych przez inne monitory | Tak |  |  |
| 15. | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 240 godzin. Pamięć krzywych „full disclosure” z okresu min. 45 godz. dla jednej wybranej krzywej. | Tak-podać |  |  |
| 16. | Możliwość zatrzymania krzywych na ekranie (tzw. zamrożenia) w celu dokładnej analizy. Możliwość przeglądania zatrzymanej krzywej w zakresie min.1-120 sekund. | Tak- podać |  |  |
| 17. | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych z ostatnich min.30 sekund. Możliwość dodawania własnych notatek | Tak-podać |  |  |
| 18. | Możliwość zdefiniowania min.20 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej | Tak-podać |  |  |
| 19. | Alarmy – co najmniej 2 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. | Tak-podać |  |  |
| 20. | Możliwość włączenia oraz wyłączenia ustawienia przypomnienia o alarmie z możliwością regulacji interwału w zakresie min.1-10 minut. Możliwość włączenia oraz wyłączenia funkcji zwiększenia głośności alarmu w przypadku braku jego zatwierdzenia w zakresie min.2 poziomów. Dodatkowa funkcja opóźnienia czasu zwiększenia głośności alarmów regulowana w zakresie min. 10-30 sekund | Tak- podać |  |  |
| 21. | Regulacja czasu pauzy alarmów w zakresie min.1-15 minut, min. 6 poziomów oraz wyłączenia na stale. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas lub na stałe | Tak-podać |  |  |
| 22. | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na ekranie kardiomonitora z wymaganym zatwierdzeniem przez użytkownika przed aktywacją funkcji (dostępność funkcji konfigurowania przez administratora/Użytkownika-zabezpieczona hasłem) | Tak |  |  |
| 23. | Pamięć min. 2500 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak-podać |  |  |
| 24. | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pół z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi. Możliwość dodania i edycji własnych nazw pól. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |  |
| 25. | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | Tak |  |  |
| 26. | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu komunikacja LAN i WLAN. | Tak |  |  |
| 27. | Możliwość synchronizacji (integracji) danych pacjentów ze szpitalnym systemem HIS przy użyciu połączenia LAN i WLAN. | Tak |  |  |
| 28. | EKG. Monitorowanie EKG przy pomocy 3/5/6 lub 12 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350/min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak-podać |  |  |
| 29. | Ustawienia kreślenia krzywej EKG Wzmocnienie co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Tak-podać |  |  |
| 30. | Funkcja inteligentnego odprowadzenia pozwalająca na automatyczne przełączanie na krzywą o dobrej jakości sygnału EKG z przeliczeniem wartości HR | Tak |  |  |
| 31. | Rozpoznawanie min. 27 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min.2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów | Tak- podać |  |  |
| 32. | Możliwość lokalizacji punktu ST, punktu J oraz ISO | Tak |  |  |
| 33. | Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,5 do + 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie z możliwością regulacji granic alarmowych. | Tak- podać |  |  |
| 34. | Prezentacja zmian ST na wykresie kołowym oraz w postaci referencyjnych odcinków nanoszonych na siebie | Tak |  |  |
| 35. | Analiza QT,∆QTC, QTc w formułach Bazetta,Fridericia, Framinghama lub Hodgesa Funkcja pełnej analizy odcinka QT z możliwością ustawienia linii bazowej | Tak |  |  |
| 36. | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-200 odd./min. | Tak- podać |  |  |
| 37. | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | Tak |  |  |
| 38. | Ustawienia kreślenia krzywej respiracji Wzmocnienie co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV Prędkości kreślenia min. 3 mm/s, 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Tak- podać |  |  |
| 39. | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | Tak- podać |  |  |
| 40. | Tryb intubacji dostępy przy pomiarach z EKG oraz EtCO2 regulowany w zakresie co najmniej 1-5 minut | Tak- podać |  |  |
| 41. | Pomiar saturacja (SpO2) w zakresie 0-100%. Pomiar tętna w zakresie min. 20-200/min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowej. Pomiar w technologii Masimo. | Tak- podać |  |  |
| 42. | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 6 sekund | Tak- podać |  |  |
| 43. | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem /wzrostem wartości SpO2. | Tak |  |  |
| 44. | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | Tak |  |  |
| 45. | Wskaźnik SIQ identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej. Wskaźnik perfuzji PI wyświetlany na ekranie kardiomonitora. | Tak |  |  |
| 46. | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | Tak |  |  |
| 47. | Niezależny alarm desaturacji | Tak |  |  |
| 48. | Funkcja czasowego pomiaru SpO2 z dostępną statystyką Regulowany czas w zakresie co najmniej od 30 minut do 12 godzin. | Tak |  |  |
| 49. | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim cieśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 25-290 mmHg Zakres ciśnienia rozkurczowego min.10-250 mmHg. Zakres ciśnienia średniego min.15-260 mmHg Zakres pomiaru pulsu min. 30-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | Tak-podać |  |  |
| 50. | Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny z programowalnym interwałem w zakresie co najmniej 1-720 minut, ciągły, godzinowy(pomiar o każdej pełnej godzinie) oraz sekwencyjny | Tak-podać |  |  |
| 51. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | Tak-podać |  |  |
| 52. | Możliwość zaprogramowania granic alarmowych dla ekstremalnych wyników ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego | Tak-podać |  |  |
| 53. | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość systemowej dezaktywacji jednego kanału | Tak-podać |  |  |
| 54. | Zakres pomiaru temperatury min. 0°C – 50,0°C | Tak-podać |  |  |
| 55. | Możliwość podłączenia do stanowiska centralnego monitorowania razem z aparatami KTG, defibrylatorami tego samego producenta | Tak |  |  |
| 56. | Możliwość podłączenia drukarki przy pomocy kabla USB oraz wydruk w formacie A4 - wydruk podczas alarmu - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków - wybór ilości drukowanych parametrów | Tak-podać |  |  |
| 57. | Możliwość podłączenia klawiatury lub myszki | Tak |  |  |
| 58. | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 3 szybkości wydruku min. 12,5mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s - szerokość papieru min. 48mm | Tak-podać |  |  |
| - MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |  |  |
| 1. | 12-odprowadzeniowe EKG - możliwość monitorowania EKG z 12 odprowadzeń. | Tak |  |  |
| 2. | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP. Zakres pomiarowy min. od -50 do +370 mmHg. Dokładność min. +/- 2 % lub 1 mmHg. Zakres pomiarowy PR min. 20- 350 bpm. Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,LV oraz min.4 własne zakresy Min. 4 prędkości kreślenia krzywej Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym Pomiar ciśnienia zaklinowania PAWP | Tak - podać |  |  |
| 3. | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min.0-190 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. | Tak - podać |  |  |
| 4. | RZUT METODĄ TERMODYLUCJI C.O (W zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki) -Zakres pomiarowy CO min. 0,1-20 l/min -Rozdzielczość CO min. 0,1 l/min. -Dokładność CO min.0,1 l/min. | Tak - podać |  |  |
| 5. | Moduł aplikacji klinicznych CAA: przewodnik sepsy, analizę HRV, EWS, GCS, podsumowanie 24 godz. EKG oraz badanie przesiewowe w kierunku CCHD - American Standard (Standard amerykański) i Two Standards (Dwa standardy). | Tak |  |  |
| 6. | Akcesoria do każdego kardiomonitora: - przewód EKG wielorazowy 5-żyłowy - Mankiet NIBP pediatryczny minimum 3 rozmiary - przewód NIBP wielorazowy - czujnik SpO2 Massimo pediatryczny / dorośli | Tak - podać |  |  |
| 7. | Każdy kardiomonitor na podstawie jezdnej na min. 5 kołach (min. 2 koła z hamulcem), kosz na akcesoria | Tak - podać |  |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy o uchwyt ścienny z koszem na akcesoria | Tak |  |  |
| 9. | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | Tak |  |  |
| - Minimalne warunki gwarancji i inne wymagania |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak - podać |  |  |
| 2. | Szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 48 godz. (w dni robocze) Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonanie napraw – maks. do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii. Czas wykonania napraw – w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni roboczych. | Tak |  |  |
| 4. | Liczba napraw gwarancyjnych tej samej części/elementu lub tego samego podzespołu w okresie gwarancji zobowiązujących do wymiany tego podzespołu na nowy - 3 | Tak |  |  |
| 5. | Możliwość niezwłocznego kontaktu z autoryzowanym przez producenta serwisem w szczególności do zgłaszania awarii i napraw wynikających z zapisów umowy. Podać: nazwę serwisu i dane kontaktowe, nr telefonu, adres e-mail pod które będą zgłaszane usterki oraz godziny pracy oraz dołączyć wykaz autoryzowanych punktów serwisowych. | Tak - podać |  |  |
| 6. | Sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni od momentu zgłoszenia awarii. Udostępniony sprzęt zastępczy będzie o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w postępowaniu. | Tak |  |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny oraz okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy min. 8 lat. | Tak |  |  |
| 8. | Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania poprawiającej wydajność, bezpieczeństwo oraz kompatybilność bazy danych w okresie udzielonej gwarancji – jeżeli dotyczy, | Tak/ nie dotyczy |  |  |
| 9. | Użycie nowych, oryginalnych części zamiennych w okresie gwarancyjnym. | Tak |  |  |
| 10. | Serwis gwarancyjny i przeglądy techniczne gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowane przez producenta placówki serwisowe z użyciem nowych oryginalnych części zamiennych i podzespołów. Należy podać jakie placówki serwisowe. | Tak - podać |  |  |
| 11. | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem w formie papierowej | Tak |  |  |
| 12. | Sposób i/lub metody mycia/dezynfekcji/sterylizacji oferowanego sprzętu – jeśli dotyczy – podać listę środków do mycia/dezynfekcji/metody sterylizacji zalecanej przez producenta sprzętu. | Tak - podać |  |  |
| 13. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zapewni przewidziane przez producenta wszystkie naprawy, konserwacje oraz przeglądy techniczne wraz z wymianą oryginalnych części zamiennych, łącznie z dojazdem do Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane przez autoryzowane przez producenta placówki potwierdzone każdorazowo raportem serwisowym. | Tak |  |  |
| 14. | Ilość i częstotliwość przeglądów technicznych zalecanych przez producenta sprzętu w cel zapewnienia sprawnej pracy sprzętu po upływie okresu gwarancyjnego. Należy podać jeśli dotyczy. | Tak - podać |  |  |
| 15. | Oznakowanie oferowanych produktów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (MDR). Jeżeli producent korzysta z okresów przejściowych wprowadzonych nowelizacją art. 120 rozporządzenia MDR 2017/745 za pośrednictwem Rozporządzenia 2023/607/EU do oferty załączyć winien stosowne oświadczenie. | Tak |  |  |

*UWAGA:   brak potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę parametrów i warunków dla urządzenia wymaganych przez Zamawiającego będzie traktowane jako brak danego parametru i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dokumenty potwierdzające w/w parametry: oferta strona nr  ….-….

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w powyższym opisie, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.”

W przypadku braku wskazania danego parametru w karcie katalogowej/prospekcie/innym dokumencie dołączyć należy stosowne oświadczenie producenta, że oferowany sprzęt spełnia wymóg opisany w danym punkcie.

Uwaga: Wskazane oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.

(podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ  OFERTOWY  NA CZĘŚĆ NR ….* ZAMÓWIENIA

Dane dotyczące Wykonawcy

| Nazwa: (pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Województwo, w którym mieści się siedziba Wykonawcy |  |
| Nr telefonu/faksu: |  |
| e-mail: |  |
| nr NIP: |  |
| nr REGON: |  |

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym  z możliwością negocjacji, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie, zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SWZ na część nr ……* zamówienia za wynagrodzenie:

cena netto.........................…………..zł

(słownie: ...................................................................................................................................)

podatek VAT……%..........................................................................zł

cena brutto.........................…………..zł

(słownie: ...................................................................................................................................)

Pozacenowe kryteria oceny ofert:

- termin dostawy: ……………. (wpisać liczbę dni kalendarzowych)

- okres gwarancji: ………………………………..(wpisać liczbę miesięcy)

- Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu związania ofertą wskazanego w SWZ.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

sami bez udziału podwykonawców **/ z udziałem podwykonawców

*  należy wpisać nr części zamówienia, której dotyczy formularz; wypełnić oddzielnie na każdą część  zamówienia,

**  niepotrzebne skreślić

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe:

| Wskazanie części zamówienia powierzanej podwykonawcy | Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy | Nazwa i adres firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Zawarte  w SWZ istotne postanowienia umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowane  i  zobowiązujemy  się w przypadku udzielenia nam zamówienia do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od ……. do …….informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi Załącznik nr…. do oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy  (właściwe zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  10 osób i roczny obrót lub roczna suma  bilansowa nie przekracza 2 milionów euro),

- małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  50 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie  przekracza 10 milionów euro),

- średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro),

- dużym przedsiębiorstwem (zatrudniającym 250 lub więcej osób i roczny obrót przekracza 50 milionów euro  lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów euro)

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - …..

  - …..

  - …..

- Podmiotowe środki dowodowe, które Zamawiający może uzyskać na zasadach określonych w art. 274 ust. 4 Pzp (wskazać rodzaj dokumentu i dane umożliwiające jego pobranie):

    - ………

    - ………

10.  Oświadczam/my, że wypełniłem/wypełniliśmy w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Informacje dla wykonawcy:

    - Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

    - W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego  dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

…………….…. (miejscowość), dnia ……….……. r.

(podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym  z możliwością negocjacji, którego przedmiotem jest  zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie

DOTYCZĄCE  PRZESŁANEK  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA

      - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

    - Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 Pzp.

Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- Oświadczam/my, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam/my, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem/ podjęliśmy następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514).

      - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY/ÓW

- Oświadczam/my, że Podwykonawca/cy ………………………….. nie podlegaj/ją wykluczeniu                         z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam/my, że Podwykonawca/cy ………………………….. nie podlegaj/ją wykluczeniu                         z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- Oświadczam/my, że Podwykonawca/cy ……………………….. nie podlega/ją wykluczeniu                               z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1  ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514).

- OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODANYCH  INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:…………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

(podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SWZ

Wzór umowy

W dniu ……………………… 2026 roku pomiędzy:

Powiatem Leszczyńskim, z siedzibą w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4B, zwanym dalej Kupującym,  w imieniu którego działają:

Starosta Leszczyński – Maciej Wiśniewski

Wicestarosta Leszczyński – Rafał Jagodzik

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Joanny Szczepaniak

a

………………………z siedzibą w ………. przy ul. ……….., NIP: ……….., zwanym dalej Sprzedawcą, w którego imieniu  działa …………………………………..

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zawarta została umowa  o następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest zakup:

    - analizatora wodoru w wydychanym powietrzu (1 kpl.) (część nr 1 zamówienia);

    - systemu diagnostycznego do pomiaru pH-metrii przełyku i pH-metrii przełyku z impedancją (1 kpl.) (część nr 2 zamówienia);

    - aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów          (2 kpl.) (część nr 3 zamówienia);

    - czepków do EEG dla dzieci w różnych rozmiarach (2 kpl.) (część nr 4 zamówienia);

    - kardiomonitora z wyposażeniem (3 kpl.) (część nr 5 zamówienia);

na wyposażenie Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie, zwanego dalej Użytkownikiem, zgodnie z ofertą  z dnia …. 2026 roku  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Szczegółowy opis techniczny przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 zawiera Formularz wymaganych-oferowanych parametrów,  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy

- Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć określony w ust. 1 przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Użytkownika w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 30 września 2026 roku (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu ofertowym na część nr …. zamówienia).

- Sprzedawca powiadomi Użytkownika oraz Kupującego o planowanych terminach realizacji przedmiotu całości zamówienia, tj. w zakresie dostawy, instalacji, uruchomienia oraz szkolenia personelu Użytkownika z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

§ 2.

- Kupujący zobowiązuje się do zapłaty kwoty:

- pkt 1 umowy…….. zł brutto (słownie złotych: ………………) – część nr 1 zamówienia,

- pkt 2 umowy …….. zł brutto (słownie złotych: ………………) – część nr 2 zamówienia,

- pkt 3 umowy …….. zł brutto (słownie złotych: ………………) – część nr 3 zamówienia,

- pkt 4 umowy …….. zł brutto (słownie złotych: ………………) – część nr 4 zamówienia,

- pkt 5 umowy …….. zł brutto (słownie złotych: ………………) – część nr 5 zamówienia,

za przedmiot umowy, o którym mowa w §1. przelewem na konto Sprzedawcy podane na fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym bez uwag przez przedstawicieli: Sprzedawcy, Kupującego oraz Użytkownika.

- Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia przedmiotu umowy Użytkownikowi (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienie oraz koszty przeszkolenia personelu Użytkownika.

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy podane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Dane do wystawienia faktury: Nabywca: Powiat Leszczyński, Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno, NIP: 697-229-47-65, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno, NIP: 697-19-52-864.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Sprzedawcę bez konieczności złożenia odrębnego oświadczenia o potrąceniu, na co Sprzedawca wyraża zgodę.

- Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie faktury dokumentujące transakcje realizowane na podstawie niniejszej Umowy będą wystawiane i doręczane w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF), zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Za datę doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień jej udostępnienia w KSeF. Strony przyjmują, że data ta jest wiążąca dla ustalenia terminów płatności, o ile w fakturze nie wskazano inaczej.

- Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wystawiania, otrzymywania i rozliczania faktur w KSeF, w szczególności do przekazania sobie nawzajem aktualnych danych identyfikacyjnych, numerów NIP oraz informacji wymaganych do obsługi faktur ustrukturyzowanych.

- Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę o wszelkich zmianach w zakresie danych wymaganych do prawidłowej obsługi faktur w KSeF.

- W przypadku niedostępności KSeF potwierdzonej oficjalnym komunikatem Ministerstwa Finansów, faktury mogą być wystawiane w formie przewidzianej przepisami prawa jako rozwiązanie awaryjne. Faktury wystawione w trybie awaryjnym podlegają przesłaniu do KSeF w pierwszym możliwym terminie zgodnym z obowiązującymi regulacjami. Strony zobowiązują się akceptować takie faktury, a ich skuteczność nie będzie kwestionowana z uwagi na czasowe ograniczenia techniczne KSeF.

- W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad wystawiania faktur w KSeF lub wprowadzenia dodatkowych wymagań technicznych, Strony zobowiązują się do niezwłocznego dostosowania procedur fakturowania do nowych wymogów.

- Wszelkie zmiany w sposobie fakturowania wynikające wyłącznie ze zmiany przepisów nie wymagają aneksowania niniejszej Umowy.

§ 3.

- Potwierdzenie wykonania umowy w zakresie określonym w § 1. ust. 1 umowy stanowi, podpisany bez uwag przez  przedstawicieli: Sprzedawcy, Kupującego oraz Użytkownika,  protokół zdawczo-odbiorczy łącznie z fakturą.

- Osobą wyznaczoną ze strony Kupującego do kontaktów ze sprzedawcą w zakresie realizacji zamówienia oraz do odbioru sprzętu i podpisu protokołu zdawczo-odbiorczego jest: …………………………………………………………………………….

- Osoba wyznaczona ze strony Użytkownika do kontaktów ze sprzedawcą w zakresie realizacji zamówienia oraz do odbioru sprzętu i podpisu protokołu zdawczo-odbiorczego:

………………………………………………………………………………….

- Osobą wyznaczoną ze strony Sprzedawcy  do kontaktów z Kupującym i Użytkownikiem w zakresie realizacji zamówienia oraz do dostawy sprzętu i podpisu protokołu zdawczo-odbiorczego jest: ………………………………………………………..

- Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji.

§ 4.

Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku niewykonania umowy w terminie, o którym mowa w § 1. ust. 3 umowy.

§ 5.

- Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, w pełni kompletny i nadaje się do bieżącej eksploatacji.

- Sprzedawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze ….. miesięcy, która biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony umowy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu ofertowym na część nr ….. zamówienia).

- W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Sprzedawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od tych wad, w terminie 5 dni od daty złożenia reklamacji.

- W razie odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę Kupujący może wnieść wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez właściwego biegłego rzeczoznawcę bez akceptacji Sprzedawcy.

- Jeżeli reklamacja Kupującego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Sprzedawca.

- Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane (jeśli dotyczą) będą przez autoryzowane przez producenta sprzętu, placówki serwisowe w siedzibie Użytkownika.

- W przypadku awarii przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu wymaganych-oferowanych parametrów technicznych na część nr … zamówienia). Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00- 15.00.

- Czas usunięcia zgłoszonych wad lub usterek i wykonania napraw wynosi do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu wymaganych-oferowanych parametrów technicznych na część nr … zamówienia).

- Czas wykonania napraw w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów 10 dni roboczych (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu wymaganych-oferowanych parametrów technicznych na część nr … zamówienia).

- Wykonanie trzech napraw gwarancyjnych danego podzespołu zobowiązuje Sprzedawcę do wymiany danego podzespołu na nowy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu wymaganych-oferowanych parametrów technicznych na część nr … zamówienia).

- Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem (tel. ………., e-mail: ………………).

§ 6.

- Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty Kupującemu kary umownej w razie wystąpienia zwłoki w terminie realizacji zamówienia określonego w § 1. ust. 3 umowy – w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 2. ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 1. ust. 3 umowy.

- Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za niedopełnienie obowiązków wynikających z gwarancji, o której mowa w § 5. umowy, tj.:

  - w odniesieniu do czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii, usterki, tj. czas przybycia serwisu (podjęcie czynności i rozpoczęcie diagnostyki)  karę umowną w wysokości 150,00 zł wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2. ust. 1 za każdy następny dzień zwłoki,

  - w odniesieniu do czasu usunięcia usterek i wykonania napraw – karę umowną w wysokości 150,00 zł za każdy następny dzień zwłoki,

  - w odniesieniu do terminu wykonania przeglądu technicznego - karę umowną w wysokości 150,00 zł wartości umowy za każdy następny dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do wykonania przeglądu technicznego.

- Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne za nienależyte wykonywanie postanowień niniejszej umowy jak również za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Sprzedający ponosi odpowiedzialność.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakie mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wartości umowy.

§ 7.

Strony umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku dostarczenia przez Sprzedawcę przedmiotu umowy, który odbiega w jakimkolwiek punkcie od zaoferowanego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od stwierdzenia przez Kupującego, że przedmiot zamówienia jest niezgodny z ofertą oraz żądać od Sprzedawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umowy.

§ 8.

Siła Wyższa

      - Którakolwiek ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako „siła wyższa”.

      - Dla celów realizacji umowy siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.

      - W przypadku zaistnienia stanu siły wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi siły wyższej.

      - Stan siły wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

      - Strona nie może powołać się na stan siły wyższej, jeśli okoliczność ta była już Stronie znana w chwili zawarcia umowy.

§ 9.

- Sprzedawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy, stanowiących tajemnicę służbową Kupującego;

- zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym chronionych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, z którymi zapoznał się w jakiejkolwiek formie w związku z wykonywaniem umowy;

- nieujawniania tych informacji na rzecz osób trzecich nieuprawnionych do ich pozyskania bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego;

- powstrzymywania się od jakichkolwiek działań i czynności skutkujących utrwaleniem tych informacji bez wiedzy i zgody Kupującego;

- stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych danych, tj. zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

- przestrzegać obowiązujących przepisów regulujących ochronę danych osobowych, tj. ustawę z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 10.

- Kupujący przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy dotyczących:

              - aktualizacji danych Sprzedawcy i Kupującego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Sprzedawcy itp.,

- zmiany osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w  umowie,

- zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- dostosowania umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

- modelu dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) przedmiotu zamówienia z produkcji przez producenta, a dostępne będzie urządzenie o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) zestawu objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Sprzedawca musi pisemnie udokumentować.

            - Warunki dokonania zmian:

              - strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy,

              - wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony na piśmie,

              - wniosek, o którym mowa w pkt. 2 musi zawierać:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

              - zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem    nieważności.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo dla Kupującego sądowi w Lesznie.

§ 13.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

#### KUPUJĄCY 	SPRZEDAWCA