Zadanie nr 6: Dostawa systemu PACS wraz z instalacją i wdrożeniem oraz integracją z systemem PUI.

Wdrożenie systemu PACS (Picture Archiving and Communication System) w zakresie instalacji, konfiguracji i integracji z istniejącymi systemami medycznymi, a także dostarczenie całej infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu, w tym serwerów, pamięci masowej, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania wspierającego. W ramach zadania wykonawca zapewni pełną gotowość operacyjną systemu, migrację danych i przeszkolenie personelu oraz wsparcie w fazie uruchomienia.

|  | SYSTEM PACS - INFRASTRUKTURA SPRZĘTOWA | Parametr wymagany | Parametry oferowane (tak, podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SERWER - 3 sztuki |  |  |
| 1.1. | Producent | Tak |  |
| 1.2. | Nazwa i typ urządzenia | Tak |  |
| 1.3. | Procesory - co najmniej dwa procesory dedykowane od zastosowań serwerowych, o parametrach nie gorszych niż: - częstotliwość bazowa 2.4GHz - liczba rdzeni/wątków - 12/24 - pamięć cache - 30MB | Tak. |  |
| 1.4. | Pamięć RAM - co najmniej 192GB RDIMM 5600MT/s | Tak. |  |
| 1.5. | Wewnętrzne dyski twarde - co najmniej 2 x 480GB SSD RAID 1 | Tak. |  |
| 1.6. | Interfejs sieciowy - co najmniej jedna podwójna karta sieciowa Gigabit ET 2 x 10/25Gb Ethernet SFP28 | Tak. |  |
| 1.7. | Intefrejs FC - co najmniej jedna karta FC HBA 2 x FC32 | Tak. |  |
| 1.8. | Zintegrowany kontroler zdalnego dostępu wraz z licencją Enterprise lub równoważną | Tak. |  |
| 1.9. | Obudowa typu RACK wraz z szynami montażowymi, wysokość nie więcej niż 2U | Tak. |  |
| 1.10. | Redundantne zasilanie serwera - co najmniej dwa zasilacze 1100W 100-240 Vac | Tak. |  |
| 1.11. | Systemy operacyjne Windows Server 2019 - ilość licencji odpowiadająca zaoferowanej konfiguracji serwerów, zgodnie z zasadami licencjonowania firmy Microsoft | TAK |  |
| 2. | MACIERZ DYSKOWA - 2 sztuki |  |  |
| 2.1. | Producent | Tak. |  |
| 2.2. | Nazwa i typ urządzenia | Tak. |  |
| 2.3. | Urządzenie do zabudowy w szafie RACK wraz z szynami montażowymi | Tak. |  |
| 2.4. | Wysokość urządzenia nie więcej niż 2U | Tak. |  |
| 2.5. | Interfejs przyłączeniowy FC 32Gb | Tak. |  |
| 2.6. | Kontroler macierzy - 32Gb FC 8 Port Dual Controller | Tak. |  |
| 2.7. | Komplet okablowania do podłączenia macierzy - 8 x SFP+, FC32, 32Gb | Tak. |  |
| 2.8. | Zainstalowane dyski - co najmniej 6 x 1.6TB SSD SAS 24Gbps 512e | Tak. |  |
| 2.9. | Redundantne zasilanie macierzy - co najmniej dwa zasilacze 580W | Tak. |  |
| 3. | DODATKOWA PÓŁKA DO MACIERZY DYSKOWEJ - 2 sztuki |  |  |
| 3.1. | Producent | Tak. |  |
| 3.2. | Nazwa i typ urządzenia | Tak. |  |
| 3.3. | Urządzenie do zabudowy w szafie RACK wraz z szynami montażowymi | Tak. |  |
| 3.4. | Wysokość urządzenia nie więcej niż 2U | Tak. |  |
| 3.5. | Interfejs przyłączeniowy SAS | Tak. |  |
| 3.6. | Zainstalowane dyski - co najmniej 12 x 12TB 7.2rpm SAS 12Gbps | Tak. |  |
| 3.7. | Redundantne zasilanie półki - co najmniej dwa zasilacze 580W | Tak. |  |
| 4. | LOAD BALANCER - 2 sztuki |  |  |
| 4.1 | Sprzętowy lub softwareowy (maszyna wirtualna) load balancer - urządzenie służące do optymalizacji ruchu sieciowego pomiędzy serwerami oraz umożliwiające przekazywanie obciążeń oraz wspieranie różnych scenariuszy przywracania działania aplikacji w przypadku awarii. | Tak. |  |
| 5. | SYSTEM PACS - OPROGRAMOWANIE |  |  |
| 5.1. | System PACS pracujący w architekturze wysokiej dostępności (High Availability) Active - Passive, zapewniającej ciągłość dostępu do aplikacji oraz danych, opartej na dwóch fizycznych centrach danych (serwerownia podstawowa i zapasowa). Konfiguracja musi zapewniać automatyczne przełączenie ruchu do instancji systemu w serwerowni zapasowej w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania systemu podstawowego. Dostawca musi zapewnić odpowiednie licencje systemów operacyjnych oraz systemu PACS dla obu instancji. | Tak |  |
| 5.2. | System pracujący w architekturze klient – serwer. | Tak |  |
| 5.3. | Oprogramowanie systemu PACS zainstalowanie na platformie zwirtualizowanej (np. VMWare, Hyper-V). Licencje systemu wirtualizacji po stronie Zamawiającego. | Tak |  |
| 5.4. | System musi być wyposażony w środowisko testowe o funkcjonalnościach identycznych jak środowisko produkcyjne. Wszelkie aktualizacje, zmiany, modyfikacje muszą być wprowadzane najpierw w środowisku testowym zanim zostaną wdrożone w systemie produkcyjnym. | Tak |  |
| 5.5. | Relacyjna baza danych SQL, wraz z systemem zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS), w postaci renomowanego produktu komercyjnego. Baza danych oparta na licencji oprogramowania prawnie zastrzeżonego. | Tak |  |
| 5.6. | Bezterminowa (wieczysta) licencja systemu PACS, umożliwiająca przesłanie do systemu co najmniej 150 000 badań rocznie | Tak |  |
| 5.7. | System musi umożliwiać automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | Tak |  |
| 5.8. | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS | Tak |  |
| 5.9. | System musi umożliwiać integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7 | Tak |  |
| 5.10. | System musi umożliwiać konfigurowanie list roboczych (MWL, Modality Worklist) dla poszczególnych urządzeń diagnostycznych. | Tak |  |
| 5.11. | System musi obsługiwać funkcję modyfikacji tagów DICOM dla danych przychodzących i wychodzących, na podstawie konfigurowalnych reguł (DICOM Tag-morphing) | Tak |  |
| 5.12. | System musi obsługiwać profil IOCM (Image Object Change Management) w dwóch klasach: - Image Manager (IM) - w trybie pasywnym, w którym system odbiera informacje o aktualizacjach od innego systemu PACS/VNA - Change Requestor (CR) - w trybie aktywnym, w którym system wysyła informacje o aktualizacjach do innego systemu PACS/VNA | Tak |  |
| 5.13. | System musi obsługiwać standard WADO w zakresie następujących usług: - WADO-RS - WADO-URI - QIDO-RS | Tak |  |
| 5.14. | System musi wspierać co najmniej jeden z profili bezpieczeństwa, określonych w strandardzie DICOM: - Basic TLS Secure Transport Connection Profile - AES TLS Secure Transport Connection Profile | Tak |  |
| 5.15. | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania | Tak |  |
| 5.16. | System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). | Tak |  |
| 5.17. | System musi być wyposażony w narzędzia administracyjne umożliwiające: - zarządzanie bazą danych pacjentów i badań - wgląd w bieżący status systemu, wykorzystanie licencji, zajętość archiwum, - zarządzanie użytkownikami - monitorowanie infrastruktury sprzętowej - monitorowanie zdarzeń w systemie takich jak logowania użytkowników, wykonane operacje, przeprowadzone zmiany | Tak |  |
| 5.18. | Monitorowanie i zapisywanie w systemie PACS min. następujących informacji dot. wydarzeń w systemie PACS, oprogramowaniu stacji diagnostycznej oraz systemie dystrybucji obrazów: - próba zmiany hasła użytkownika - nieudana próba zalogowania się użytkownika, - zalogowanie się użytkownika - zmiana statusu badania - próba wysłania badania - skopiowanie lub wydrukowanie badania - skasowanie badania lub obrazu z badania - nagranie badania na CD/DVD | Tak |  |
| 5.19. | Archiwizacja obiektów DICOM i non-DICOM w archiwum online i nearline. Mechanizm zarządzania cyklem życia badań z możliwością definiowania reguł przenoszenia danych pomiędzy archiwami | Tak |  |
| 5.20. | Obsługa formatów plików innych niż DICOM, z możliwością ich archiwizacji i wyświetlania. Co najmniej formaty: PDF, MPEG, MPEG-4, JPEG, TIFF, BMP, PNG | Tak |  |
| 5.21. | Mechanizm automatycznego przesyłania (przywracania) poprzednich badań pacjenta z archiwum do pamięci podręcznej systemu PACS i systemu dystrybucji obrazów na podstawie danych z rejestracji badania odebranych z systemu RIS, co umożliwia ich szybkie wyświetlenie na stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów | Tak |  |
| 5.22. | Autorouting badań na podstawie co najmniej następujących kryteriów: - rodzaju urządzenia diagnostycznego - rodzaju wykonanej procedury - lekarza kierującego - modalności - klasy SOP - ID pacjenta - stacji źródłowej | Tak |  |
| 5.23. | System musi posiadać panel / menadżer licencji umożliwiający centralne zarządzanie licencjami. Poszczególne licencje na oprogramowanie klienckie mogą być przypisywane do wybranych grup lub użytkowników. | Tak |  |
| 5.24. | Trójstopniowa hierarchia uprawnień. Poziomy uprawnień min.: - system - grupa - użytkownik wraz z funkcją dziedziczenia uprawnień | Tak |  |
| 5.25. | Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu: - przesyłania badań - kasowanie badań z systemu - drukowania badania - zapisywania zmian obrazu badania - importu i eksportu badania - wykonywania opisu - modyfikacji ustawień wyświetlania | Tak |  |
| 5.26. | System pozwala definiować jednostki oraz oddziały w tych jednostkach. Użytkownicy systemu mogą mieć przydzielany lub blokowany dostęp do danych z danej jednostki jak i oddziału. Min. funkcjonalności konfiguracji dostępu to: - dostęp do danych pacjenta - dostęp do zleceń - dostęp do badań - dostęp do zaimportowanych dokumentów | Tak |  |
| 5.27. | Ograniczenie dostępu do badań dla użytkowników stacji diagnostycznych, systemu dystrybucji obrazów jak i urządzeń DICOM. Ograniczenia wprowadzane min. po: - numerze badania - modalności - płci - id pacjenta - opisie badania (study description) - id procedury - dacie badania - urządzeniu akwizycyjnym - tylko z obrazami kluczowymi - lekarzu kierującym | Tak |  |
| 5.28. | W ramach systemu zarządzania użytkownikami wymagany jest mechanizm wymuszenia reguł dla haseł, tj. minimalna długość i znaki występujące w hasłach, konieczność zmiany hasła co określoną liczbę dni, blokowanie konta po określonej liczbie nieudanych prób wpisania hasła. | Tak |  |
| 5.29. | Nielimitowana licencja na podłączenie urządzeń diagnostycznych – podłączenie kolejnych urządzeń diagnostycznych nie wymaga dodatkowych licencji po stronie systemu PACS. Koszt ew. licencji i konfiguracji urządzeń diagnostycznych po stronie Zamawiającego. | Tak |  |
| 5.30. | Generowanie DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych przez system PACS na podstawie odebranych od systemu HIS/RIS wiadomościach HL7 | Tak |  |
| 5.31. | Urządzenia, które należy podłączyć do systemu PACS poprzez DICOM i DMWL: - aparaty RTG - 11 sztuki - aparat TK - 2 sztuka - angiograf - 1 sztuka - aparat RM - 1 sztuka - aparat USG - 10 Wszystkie urządzenia diagnostyczne są wyposażone w interfejs DICOM Store i Worklist. Konieczne prace integracyjne ze strony serwisu podłączanych urządzeń zapewnia Zamawiający | Tak |  |
| 5.32. | Obsługiwane klasy DICOM, co najmniej: CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 Nuclear Medicine Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 X-Ray Angiographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 X-Ray Angiographic Bi-Plane Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3 Ultrasound Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 Ultrasound Multi-Frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 Computed Radiography Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 Grayscale Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 Color Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.2 Pseudo-Color Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.3 Digital X-Ray Image Storage For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 Digital X-Ray Image Storage For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 Digital Mammography X-Ray Image Storage For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 Digital Mammography X-Ray Image Storage For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 Digital Intra Oral X-Ray Image Storage For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3 Digital Intra Oral X-Ray Image Storage For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 | Tak |  |
| 5.33. | Obsługiwane klasy DICOM ciąg dalszy, co najmniej: RT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1 RT Dose Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 RT Structure Set Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 RT Beams Treatment Record Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4 RT Plan Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 Positron Emission Tomography 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 VL Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 VL Slide Coordinates Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 VL Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 12-lead ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1 General ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2 | Tak. |  |
| 5.34. | Wspierane profile IHE, co namniej: Scheduled Workflow (SWF) Imaging Object Change Management (IOCM) Access to Radiology Information (ARI) Patient Information Reconciliation (PIR) Consistent Presentation of Images (CPI) Cross-enterprise Document Sharing (XDS.b) Cross-enterprise Document Sharing for Imaging (XDS.b-I) Cross-enterprise User Assertion (XUA) Cross-enterprise Document Reliable Interchange (XDR) Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents (XDS-SD) Basic Patient Privacy Consents (BPPC) Patient Demographic Query HL7 V3 (PDQv3) Patient Identifier Cross-referencing (PIX) Evidence Documents (ED) Simple Image and Numeric Report (SINR) Mammography Image (MAMMO) Key Image Note (KIN) Nuclear Medicine Imaging (NMI) Audit Trial and Node Authentication (ATNA) Consistent Time (CT) Portable Data for Imaging (PDI) Reporting Workflow Profile (RWF) Import Reconciliation Workflow Integration Profile (IRWF) Teaching File and Clinical Trial Export (TCE) Post-Processing Workflow (PWF) | Tak |  |
| 5.35. | Integracja systemu PACS z systemem HIS zamawiającego z wykorzystaniem standardu HL7, umożliwiająca: 1. Odbieranie w PACS zleceń z HIS oraz aktualizacji zleceń, zawierających następujące informacje: - imię i nazwisko pacjenta - dane zleconej procedury badania - dane oddziału zlecającego - numer PESEL pacjenta - dane lekarza zlecającego - dane o dacie i godzinie zlecenia - dane aparatu/pracowni, gdzie ma się odbyć badanie 2. Wysyłanie z PACS do HIS potwierdzenia o wykonanym badaniu 3. Odbieranie w PACS opisu badania wykonanego w HIS oraz każdej jego zmiany 4. Odbieranie w PACS uaktualnień z HIS w obiegu danych dotyczących pacjenta, jego badań oraz ich opisów. Zakres danych/aktualizacji składający się z: - imienia i nazwiska pacjenta, - procedury badania - priorytetu badania - lekarza opisującego - oddziału zlecającego | Tak |  |
| 5.36. | Integracja systemu PACS w Platformą Usług Inteligentnych (PUI) przygotowywaną przez Centrum e-Zdrowia, w zakresie koniecznym do realizacji wskaźników programy „KPO digitalizacja” | Tak |  |
| 5.37. | Migracja historycznych danych obrazowych DICOM z aktualnego archiwum PACS. Dane w formacie DICOM dostępne na dyskach HDD. Zamawiający zapewnia dostęp DICOM do posiadanego archiwum PACS. Ilość danych do migracji - 65 TB. - dopuszcza się wykonanie migracji danych starszych niż 6 miesięcy w okresie pierwszych 12 miesięcy wsparcia gwarancyjnego | Tak |  |
| 6. | KLIENT DIAGNOSTYCZNY |  |  |
| 6.1. | Licencja umożliwiająca dostęp do aplikacji klienta PACS nieograniczonej liczbie jednoczesnych użytkowników (Unlimited License) | Tak |  |
| 6.2. | Interfejs aplikacji klienta diagnostycznego w całości w języku polskim | Tak |  |
| 6.3. | Programowe szyfrowanie połączenia aplikacji klienta z systemem PACS | Tak |  |
| 6.4. | Dostęp do aplikacji klienta tylko po zalogowaniu przy pomocy loginu i hasła | Tak |  |
| 6.5. | Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika | Tak |  |
| 6.6. | Dostęp do wszystkich badań zgromadzonych w systemie PACS | Tak |  |
| 6.7. | Obsługa stanowiska wielomonitorowego z możliwością zdefiniowania układu w jakim informacje mają być wyświetlane na dostępnych monitorach | Tak |  |
| 6.8. | Wyświetlanie jednocześnie co najmniej dwóch badań tego samego pacjenta, z czytelnym oznaczeniem badań aktualnych i poprzednich | Tak |  |
| 6.9. | Wyświetlanie jednocześnie co najmniej dwóch badań różnych pacjentów, z czytelnym oznaczeniem badań i pacjentów | Tak |  |
| 6.10. | Wyszukiwanie badań z wykorzystaniem co najmniej następujących kryteriów wyszukiwania: imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta, data badania, typ badania | Tak |  |
| 6.11. | Zapisywanie wyników wyszukiwania w postaci folderu | Tak |  |
| 6.12. | Wyświetlanie wszystkich danych dotyczących danego pacjenta w postaci osobnego okna zawierającego dane demograficzne pacjenta, wszystkie poprzednie badania pacjenta znajdujące się w systemie. | Tak |  |
| 6.13. | System posiada funkcję udostępnienia sesji w celu konsultacji. Użytkownik może udostępnić widok aktualnie otwartego badania drugiemu użytkownikowi. Użytkownik zdalny podłącza się do sesji widząc w swoim oprogramowani stacji diagnostycznej udostępnione obrazy wraz z adnotacjami. Funkcjonalność ta jest wbudowana w przeglądarkę diagnostyczną i nie może być realizowana przez oprogramowanie innych producentów (np. TeamViewer) | Tak |  |
| 6.14. | Narzędzia do radiografii ogólnej: | Tak |  |
| 6.15. | Płynna regulacja zaczernienia i kontrastu | Tak |  |
| 6.16. | Regulacja poziomu okna (Window/Level) z możliwością wyboru predefiniowanych ustawień oraz zapisywania własnych ustawień użytkownika | Tak |  |
| 6.17. | Funkcjonalność wprowadzenia co najmniej dziesięciu predefiniowanych ustawień okna dla różnego typu badań osobno dla każdej modalności | Tak |  |
| 6.18. | Płynne powiększanie obrazu | Tak |  |
| 6.19. | Narzędzie lupy z możliwością definiowania wielkości powiększanego obszaru oraz stopnia powiększenia | Tak |  |
| 6.20. | Funkcjonalność przesuwania w obu osiach jednocześnie obrazu lub grupy obrazów | Tak |  |
| 6.21. | Inwersja obrazu | Tak |  |
| 6.22. | Obrót obrazu o 90° w lewo lub w prawo | Tak |  |
| 6.23. | Narzędzia pomiarowe – pomiar długości, kąta, stosunku długości dwóch odcinków, kąt Cobb’a, współczynnik sercowo-płucny CTR (cardiothoracic ratio) | Tak |  |
| 6.24. | Oznaczanie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy, prostokąta wraz z pomiarem parametrów tego obszaru | Tak |  |
| 6.25. | Dodawanie adnotacji do obrazu z możliwością ich wyświetlenia lub ukrycia | Tak |  |
| 6.26. | Narzędzie do oznaczania kręgów i dysków kręgosłupa | Tak |  |
| 6.27. | Aplikacja do rekonstrukcji wielopłaszczyznowych (MPR) z obsługą MinPR i MipPR, umożliwiająca: - zmianę orientacji linii rekonstrukcji za pomocą kursora - zmianę grubości warstwy rekonstrukcji - rekonstrukcje w płaszczyźnie skośnej i podwójnie skośnej - rekonstrucje po krzywej równoległe i współosiowe - dowolne obracanie zrekonstruowanego obrazu Licencja bezterminowa dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników i minimum 7500 badań rocznie | Tak |  |
| 6.28. | Aplikacja do rekonstrukcji 3D z badań CT i MR: - rekonstrukcje 3D w wysokiej rozdzielczości wykonywane na standardowym sprzęcie stacji diagnostycznej, bez koniczności użycia GPU - segmentacja rekonstruowanego obszaru wraz z możliwością definiowania tkanek co najmniej metodami: rozszerzania, akumulacji, mostka, punktu ziarna, VOI - narzędzie do automatycznego usuwania kości, działające w tle i pozwalające na normalną pracę w trakcie działania algorytmu - narzędzie do automatycznego usuwania obrazu stołu - definiowanie płaszczyzn cięcia w celu ograniczenia obszaru rekonstrukcji - narzędzia definiowania VOI - dowolny, owalny, prostokątny Licencja bezterminowa dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników i minimum 7500 badań rocznie | Tak |  |
| 6.29. | Aplikacja do analizy naczyniowej pozwalająca na automatyczną detekcję przebiegu naczyń w zrekonstruowanym obrazie (3D, MIP), ocenę przewężeń i tętniaków wraz z możliwością zapisania wyniku analizy w postaci raportu dołączonego do badania. Aplikacja zawierająca protokoły analizy, co najmniej: - ogólny protokół naczyniowy - protokół aorty - protokół głowy i szyi - protokół manualny Aplikacja zawierająca narzędzia do pomiarów przewężeń i tętniaków, umożliwiające automatyczny pomiar minimalnej/maksymalnej/średniej średnicy naczynia oraz długości wybranego segmentu Licencja bezterminowa dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników i minimum 7500 badań rocznie | Tak |  |
| 6.30. | Aplikacja do oceny i monitorowania zmian nowotworowych i innych na podstawie obrazów z badań CT i MR, zawierająca: - automatyczne narzędzia pomiarowe, działające metodą wolumetryczną i dwuwymiarową - dedykowane narzędzia pomiarowe dla płuc, wątroby, węzłów chłonnych - funkcję automatycznego łączenia zmian pomiędzy badaniami (aktualnymi i poprzednimi) wraz z porównaniem ich wymiarów i stopnia zmiany w czasie - obliczanie i wyświetlanie wyników porównania zmian w czasie zgodnie z kryteriami RECIST Licencja bezterminowa dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników i minimum 7500 badań rocznie | Tak |  |
| 6.31. | Aplikacja służąca do oceny parametrów perfuzji związanych z przepływem i objętością krwi w mózgu na podstawie badań TK. Aplikacja zawierająca interaktywne narzędzia ułatwiające proces analizy i porównania obrazów perfuzji w badaniach TK. Automatyczne wykrywanie AIF/VOF oraz linii środkowej mózgu. Obliczanie map tMIP, CBV, CBF, MTT, TTP. Licencja bezterminowa dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników i minimum 7500 badań rocznie | Tak |  |
| 6.32. | Aplikacja służąca do oceny parametrów dyfuzji związanych z przepływem wody oraz parametrów perfuzji związanych z przepływem i objętością krwi w mózgu na podstawie badań MR (DWI, DTI). Aplikacja musi zawierać następujące funkcje: - automatyczne obliczanie maski mózgu - możliwość ręcznego dodawania i odejmowania obszarów maski - automatyczne obliczanie map DWI na podstawie danych ADC i eADC - automatyczne obliczanie map DTI na podstawie danych ADC, eADC, DWI iso, Ax diff, Rad diff, FA, VR. - narzędzie dodawania obszarów ROI - wyświetlanie wyników obliczeń w postaci tabeli. Licencja bezterminowa dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników i minimum 7500 badań rocznie | Tak |  |
| 6.33. | Aplikacja do przeglądania badań EKG z dedykowanymi narzędziami do analizy przebiegów EKG Licencja bezterminowa dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników i minimum 40 000 badań rocznie | Tak |  |
| 6.34. | Aplikacja służąca do oceny zwapnień (Calcium Scoring) umożliwiająca analizę naczyń wieńcowych pod kątem ilości wapnia. Po zaznaczeniu obszaru aplikacja automatycznie oblicza punktację wapnia, stosując skalę Agatstona, metodę volume scoring (VS) oraz mass scoring (MS). Dedykowane narzędzia pomiarowe dla: - lewej tętnicy głównej (LMA) - gałęzi przedniej zstępującej (LAD) - gałęzi okalającej (LCX) - prawej tętnicy wieńcowej (RCA) - gałęxi międzykomorowej (PDA) Licencja bezterminowa dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników i minimum 7500 badań rocznie | TAK - 1 punktów NIE - 0 punktów |  |
| 6.35. | Aplikacja służąca do analizy badań CT serca umożliwiająca: - automatyczną segmentację i wyświetlanie obrazu serca w trzech płaszczyznach - osi krótkiej, osi długiej, czterojamowej - widok jedno i wielofazowy, obsługujący badania pochodzące z aparatów różnych producentów - pracę w trybie Cine (fazowym i wolumetrycznym) - obrazowanie w trybie podwójnie skośnego MPR z możłiwością synchronicznego obracania obrazów odniesienia Licencja bezterminowa dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników. | TAK - 1 punktów NIE - 0 punktów |  |
| 6.36. | Możliwość rozbudowy o aplikację do analizy wieńcowej umożliwiająca: - automatyczną segmentację i identyfikację drzewa wieńcowego - wizualizację naczyń wieńcowych w przekroju oraz widoku panoramicznym - automatyczne obliczanie i wyświetlanie parametrów przekroju naczynia - minimalna i maksymalna średnica, pole powierzchni - automatyczna segmentacja i usuwanie z rekonstrukcji obrazu kości w obrębie klatki piersiowej (cage removal) Licencja bezterminowa dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników. | TAK - 1 punktów NIE - 0 punktów |  |
| 6.37. | Możliwość rozbudowy o pakiet aplikacji kardiologicznych zawierający: - aplikację do oceny badań typu echo serca (USG) z pomiarami prędkości przepływu w czasie (VTI), frakcji wyrzutowej (EF), czasu półtrwania gradientu ciśnień (PHT) oraz trybem Cine - aplikację obsługującą badania angiograficzne typu DSA (Digital Subtraction Angiography) umożliwiającą wizualizację naczyń krwionośnych z wykorzytaniem metody subtrakcji. Licencja dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników | TAK - 1 punktów NIE - 0 punktów |  |
| 6.38. | Możliwość rozbudowy o dedykowane narzędzia do analizy badań mammograficznych: - Narzędzie wyrównywania ściany klatki piersiowej względem krawędzi obrazu - Narzędzie automatycznego wyświetlania kolejnych segmentów obrazu mammograficznego w oryginalnej rozdzielczości - Narzędzie wyrównywania obrazów mammograficznych względem sutka - Narzędzie wyświetlania linii odniesienia sutka do identyfikacji lub korekty - Wyświetlanie znaczników CAD na obrazach mammograficznych | TAK - 1 punktów NIE - 0 punktów |  |
| 6.39. | Możliwość rozbudowy o dedykowane narzędzia do obsługi badań DBT (Digital Breast Tomosynthesis): - funkcja automatycznego wyświetlania w trybie Cine z opcją definiowania ilości klatek na sekundę i sterowaniem odtwarzaniem (start, pauza, przewijanie, stop) - funkcja ręcznego przewijania serii tomosyntezy za pomocą myszy - mapa obrazu DBT z linią odniesienia wskazującą aktualnie wyświetlaną serię | TAK - 1 punktów NIE - 0 punktów |  |
| 6.40. | Możliwość rozbudowy o aplikację do oceny badań angiograficznych umożliwiającą wizualizację naczyń krwionośnych, z wbudowanymi algorytmami subtrakcji dla badań DSA (Digital Subtracion Angiography) | TAK - 1 punków NIE - 0 punktów |  |
| 6.41. | Wszystkie aplikacje wymienione w punktach [6.27. – 6.40.] muszą być integralną częścią klienta diagnostycznego. Wykluczone jest zastosowanie aplikacji firm trzecich i jakichkolwiek mechanizmów ich integracji. | Tak |  |
| 6.42. | Funkcja tworzenia istotnego obrazu oraz serii z jego oznakowaniem | Tak |  |
| 6.43. | Funkcjonalność tworzenia notatek do badania, wraz z możliwością przeczytania ich przez innego lekarza | Tak |  |
| 6.44. | Zarządzanie protokołami wyświetlanych obrazów na monitorach w powiązaniu z urządzeniami z możliwością zapisywania własnych protokołów wyświetlania | Tak |  |
| 6.45. | Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne | Tak |  |
| 6.46. | Funkcjonalność wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | Tak |  |
| 6.47. | Funkcjonalność tworzenia własnego skrótu do wybranego przycisku | Tak |  |
| 6.48. | Funkcja menu podręcznego otwieranego jednym kliknięciem | Tak |  |
| 6.49. | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji | Tak |  |
| 6.50. | Funkcjonalność załadowania wszystkich serii jako jednej dla danego badania do jednego okna na ekranie diagnostycznym | Tak |  |
| 6.51. | Funkcjonalność jednoczesnego przeglądania badań pobranych z różnych źródeł (PACS, płyta CD) | Tak |  |
| 6.52. | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta za pomocą jednego kliknięcia | Tak |  |
| 6.53. | Funkcjonalność zapisania adnotacji i przetworzeń. Zapisane adnotacje muszą być widoczne w systemie dystrybucji obrazów | Tak |  |
| 6.54. | Funkcja wybierania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania, - całe badanie. | Tak |  |
| 6.55. | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | Tak |  |
| 7. | SYSTEM DYSTRYBUCJI OBRAZÓW - PRZEGLĄDARKA REFERENCYJNA |  |  |
| 7.1. | Licencja umożliwiająca dostęp do przeglądarki referencyjnej nieograniczonej liczbie jednoczesnych użytkowników (Unlimited License) | Tak |  |
| 7.2. | Dostęp poprzez standardową przeglądarkę internetową – obsługa co najmniej MS Edge, Firefox, Chrome, Safari. System dystrybucji oparty o technologię WEB (HTML5), brak konieczności lokalnej instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów. | Tak |  |
| 7.3. | Wsparcie dla urządzeń mobilnych (tablet, smartfon) - system musi posiadać specjalny interfejs przeglądarki referencyjnej, dedykowany dla urządzeń mobilnych, ułatwiający obsługę na takich urządzeniach (co najmniej skalowanie interfejsu do rozdzielczości urządzenia, narzędzie do wykonywania i importowania zdjęć bezpośrednio z urządzenia mobilnego). | Tak |  |
| 7.4. | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak |  |
| 7.5. | Dostęp tylko po zalogowaniu użytkownika | Tak |  |
| 7.6. | Wyszukiwanie, przeglądanie i porównywanie badań dostępne w jednej zakładce przeglądarki | Tak |  |
| 7.7. | Wyszukiwanie i filtrowanie badań z wykorzystaniem co najmniej następujących kryteriów wyszukiwania: imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta, data badania, rodzaj badania | Tak |  |
| 7.8. | Wyświetlanie wszystkich poprzednich badań pacjenta dostępnych w systemie PACS | Tak |  |
| 7.9. | Narzędzia obróbki obrazu – płynne powiększanie, przesuwanie, regulacja poziomu okna (Window/Level), predefiniowane ustawienia okien, inwersja obrazu, odbicie obrazu, obrót obrazu | Tak |  |
| 7.10. | Funkcja predefiniowanych poziomów okna min. 8 dla badań CT i min. 4 dla badań MR | Tak |  |
| 7.11. | Narzędzia pomiarowe – pomiar odległości, pomiar kąta, kąt Cobb’a, pomiar piksela pomiary obszaru zainteresowania ROI w kształcie koła i elipsy co najmniej: pole powierzchni, średnia wartość piksela, odchylenie standardowe, zakres wartości pikseli, promień | Tak |  |
| 7.12. | Dodawanie adnotacji do obrazu w postaci tekstowej | Tak |  |
| 7.13. | Wyświetlanie linii referencyjnych pomiędzy różnymi seriami tego samego badania | Tak |  |
| 7.14. | Narzędzie do porównywania dwóch serii z możliwością synchronizacji | Tak |  |
| 7.15. | Tryb Cine | Tak |  |
| 7.16. | Przeglądanie badań w trybie pełnoekranowym | Tak |  |
| 7.17. | Możliwość wyboru dowolnej serii w trakcie przeglądania | Tak |  |
| 7.18. | Możliwość wydruku opisu badania w dowolnym momencie przeglądania | Tak |  |
| 7.19. | Rejestracja (łączenie) dwóch różnych serii z dwóch różnych badań danego pacjenta w celu jednoczesnego ich przeglądania | Tak |  |
| 7.20. | Funkcja wymuszenia wyświetlania obrazów w trybie bezstratnym | Tak |  |
| 7.21. | Możliwość zapisania bieżącego obrazu w lokalnym archiwum. Zapisane obrazy zachowują charakterystykę wyświetlania (np. powiększenie, poziomy okna), adnotacji i pomiary. Zapis nie nadpisuje oryginalnego obrazu | Tak |  |
| 7.22. | Narzędzie do przeglądania badań EKG z dedykowanymi narzędziami do analizy przebiegów EKG | Tak |  |
| 7.23. | Funkcja Chat z możliwością współdzielenia ekranu z innym użytkownikiem w celu konsultacji badań oraz funkcją udostępniania linków do badań innym użytkownikom | Tak |  |
| 7.24. | Narzędzie do zapisywania pojedynczych obrazów DICOM lub całego badania na lokalnym komputerze | Tak |  |
| 7.25. | Aplikacja do rekonstrukcji 3D badań CT i MR dostępna w systemie dystrybucji obrazów, poprzez przeglądarkę internetową. Dostępne tryby MPR, MipPR, MinPR, 3D oraz predefiniowane protokoły wyświetlania zrekonstruowanych badań dla różnego typu badań. | Tak |  |
| 8. | MODUŁ OPISOWY DO TWORZENIA OPISÓW BADAŃ |  |  |
| 8.1. | Moduł opisowy musi być integralną częścią klienta diagnostycznego systemu PACS, posiadać zunifikowany z nim interfejs i umożliwiać wykonywanie opisów badań zgromadzonych w systemie PACS. | Tak |  |
| 8.2. | Funkcjonalność tworzenia szablonów opisów. Szablony przypisywane są do poszczególnych części ciała jak i do typu badania (modalności). | Tak |  |
| 8.3. | Funkcjonalność tworzenia graficznych szablonów widoków raportów radiologicznych | Tak |  |
| 8.4. | Funkcjonalność przesyłania gotowego opisu do systemu HIS/RIS poprzez protokół HL7 | Tak |  |
| 8.5. | W przypadku konieczności dokonania zmian w gotowym opisie system musi mieć możliwość tworzenia dodatku do opisu bez zmiany opisu już wcześniej zatwierdzonego. | Tak |  |
| 8.6. | Funkcjonalność tworzenia szablonów widoków dodatków do raportów radiologicznych | Tak |  |
| 8.7. | Funkcjonalność tworzenia dynamicznych raportów (tworzenie hyperlinków do wcześniej zaznaczonych interesujących obszarów badania). Kliknięcie w hyperlink w gotowym opisie musi automatycznie wyświetlić wskazywany obszar badania | Tak |  |
| 8.8. | Funkcjonalność dołączania do opisu obrazów kluczowych | Tak |  |
| 8.9. | Funkcjonalność dołączenia do opisu innych raportów stworzonych w aplikacji diagnostycznej systemu PACS (np. raportu obszarów zainteresowania) | Tak |  |
| 8.10. | Funkcjonalność tworzenia tabel oraz elementów graficznych (np. plików jpg) w szablonach jak i widokach opisów | Tak |  |
| 8.11. | Funkcjonalność importu szablonów jak i widoków opisów z popularnych formatów tekstowych min. doc, docx, txt | Tak |  |
| 8.12. | Funkcjonalność ustawienia flagi o krytycznych wynikach badania | Tak |  |
| 8.13. | Funkcjonalność tworzenia widoku raportu z możliwością wstawienia informacji o szpitalu czy też loga jednostki. W przypadku zdefiniowania kilku jednostek w systemie każda jednostka może mieć swój własny widok raportu. | Tak |  |
| 8.14. | Moduł opisowy musi mieć możliwość skonfigurowania automatycznego dodawania pieczątki z podpisem (faksymile) lekarza opisującego | Tak |  |
| 9. | PORTAL PACJENTA |  |  |
| 9.1. | Udostępnianie wyników badań pacjentom – po przekazaniu adresu email pacjent otrzymuje wiadomość z linkiem do badania wraz z jego opisem | Tak |  |
| 9.2. | Dostęp do badań poprzez standardową przeglądarkę internetową – obsługa co najmniej MS Edge, Firefox, Chrome, Safari. Brak konieczności lokalnej instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów. | Tak |  |
| 9.3. | Wsparcie dla urządzeń mobilnych (tablet, smartfon) | Tak |  |
| 9.4. | Autoryzacja użytkownika przy pomocy weryfikacji dwuetapowej (2FA) z obsługą kodów OTP (One Time Password) | Tak |  |
| 9.5. | Narzędzia obróbki obrazu – powiększanie, przesuwanie, regulacja poziomu okna (Window/Level), odbicie obrazu, obrót obrazu | Tak |  |
| 9.6. | Narzędzia pomiarowe – pomiar długości, kąt Cobb’a, pomiar obszaru zainteresowania | Tak |  |
| 9.7. | Narzędzie do zapisywania pojedynczych obrazów DICOM lub całego badania na lokalnym komputerze | Tak |  |
| 9.8. | Udostępnianie badań innym użytkownikom przy pomocy linku do badania wysyłanego na wskazany adres email | Tak |  |
| 9.9. | Instalacja modułu na środowisku zwirtualizowanym przygotowanym przez zamawiającego | Tak |  |
| 10. | OPROGRAMOWANIE DO NAGRYWANIA PŁYT CD/DVD DLA PACJENTÓW - 3 szt. |  |  |
| 10.1. | Oprogramowanie współpracujące z posiadanymi przez zamawiającego robotami Epson | Tak |  |
| 10.2. | Oprogramowanie sterujące pracą robota CD, zapewniające automatyczną produkcję płyty z badaniem inicjowaną bezpośrednio z oprogramowania systemu PACS. | Tak |  |
| 11. | IMPLEMENTACJA I SERWIS |  |  |
| 11.1. | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowany sprzęt komputerowy (serwery i macierze) – co najmniej 84 miesiące | Tak |  |
| 11.2. | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na pozostały oferowany sprzęt komputerowy (np. stacje diagnostyczne i monitory) – co najmniej 60 miesięcy | Tak |  |
| 11.3. | Okres wsparcia serwisowego na oferowane oprogramowanie – co najmniej 36 miesięcy | Tak |  |
| 11.4. | Usługi wsparcia serwisowego (HelpDesk) świadczone w 7 dni w tygodniu w trybie 24x7 | Tak |  |
| 11.5. | Możliwość zgłaszania usterek poprzez system ticketowania online | Tak |  |
| 11.6. | W okresie gwarancji min. 1 rocznie nieodpłatny przegląd platformy sprzętowej świadczony na miejscu | Tak |  |
| 11.7. | W okresie gwarancji min. 4 rocznie proaktywne monitoring oprogramowania i platformy sprzętowej | Tak |  |
| 11.8. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej): - dla awarii krytycznych (rozumianych jako dysfunkcje systemu uniemożliwiające prowadzenie podstawowej działalności przez użytkowników) - 2 godziny - dla awarii (rozumianych jako dysfunkcje ograniczające prowadzenie podstawowej działalności przez użytkowników) - 8 godzin | Tak |  |
| 11.9. | Szkolenia użytkowników systemu prowadzone przez wykwalifikowanych i certyfikowanych przedstawicieli producenta systemu PACS w wymiarze min. 5 osobodni | Tak |  |
| 11.10. | W okresie do 14 dni od złożenia oferty Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do prezentacji wszystkich lub wybranych z powyższych funkcjonalności systemu. Niespełnienie niniejszego wymogu (niestawienie się oferenta w wyznaczonym terminie lub niemożność zaprezentowania którejkolwiek z funkcjonalności systemu) spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

### W Załączniku w kolumnie „WYMAGANY”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta).

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy