#### Załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia

I.     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Kardiowerter - defibrylator dwufazowy TYP I – 6 kpl.

II.     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |  |
| 3 | Producent |  |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2026. Urządzenie/a fabrycznie nowe. | Rok produkcji: ……………………………. Urządzenie/a fabrycznie nowe (Tak/Nie – wpisać): ………………… |  |  |  |

Wpisać

5. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA (podać, opisać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail.) |  |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące/ęcy (podać ilość miesięcy). Przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta w czasie trwania gwarancji. | TAK (wpisać) | Całkowity okres udzielonej gwarancji wynosi: …… m-cy/ce Dla: 24 m-cy < okres gwarancji ≤48 m-cy, za każdy dodatkowy miesiąc ponad wartość wymaganą (24 miesiące) zamawiający przyzna 1 pkt., tzn: - za dodatkowy 1 miesiąc – 1 pkt. - za dodatkowe 2 miesiące – 2 pkt. - za dodatkowe 3 miesiące – 3 pkt. - za dodatkowe 4 miesiące – 4 pkt. - za dodatkowe 5 miesięcy – 5 pkt. - za dodatkowe 6 miesięcy – 6 pkt. - za dodatkowe 7 miesięcy – 7 pkt. - za dodatkowe 8 miesięcy – 8 pkt. - za dodatkowe 9 miesięcy – 9 pkt. - za dodatkowe 10 miesięcy – 10 pkt. - za dodatkowe 11 miesięcy – 11 pkt. - za dodatkowe 12 miesięcy – 12 pkt. - za dodatkowe 13 miesięcy – 13 pkt. - za dodatkowe 14 miesięcy – 14 pkt. - za dodatkowe 15 miesięcy – 15 pkt. - za dodatkowe 16 miesięcy – 16 pkt. - za dodatkowe 17 miesięcy – 17 pkt. - za dodatkowe 18 miesięcy – 18 pkt. - za dodatkowe 19 miesięcy – 19 pkt. - za dodatkowe 20 miesięcy – 20 pkt. - za dodatkowe 21 miesięcy – 21 pkt. - za dodatkowe 22 miesiące – 22 pkt. - za dodatkowe 23 miesiące – 23 pkt. - za dodatkowe 24 miesiące – 24 pkt Uwaga: Okres gwarancji należy podawać z dokładnością do jednego miesiąca. W przypadku podania okresu gwarancji z dokładnością większą niż jeden miesiąc zamawiający zaokrągli ilość punktów w dół. W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 48 m-cy zamawiający przyzna 24 pkt. |  |

6.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać). - Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. - Dopuszcza się wpisanie słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym. (UWAGA: Jeżeli wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru według w/w zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Defibrylator o masie nie większej niż 8,5 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe. | TAK |  |
|  | Defibrylator wyposażony w wbudowany uchwyt transportowy. | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji. | TAK |  |
|  | Ilość dostępnych stopni energii zewnętrznej: minimum 25. | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 1-360 J w trybie manualnym oraz 10-360J w trybie AED. | TAK |  |
|  | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości 30:2; 15:2 i ciągły. | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J nie dłuższy niż 5s przy w pełni naładowanym akumulatorze. | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 360 J nie dłuższy niż 8s przy w pełni naładowanym akumulatorze. | TAK |  |
|  | Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 8,4 cala i rozdzielczości min. 800x600 pikseli. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i „stałym” przez elektrody defibrylacyjno – stymulacyjne. Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-210 imp./min. Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 0-200 mA. | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Zintegrowane łyżki twarde dla dorosłych i dzieci. Na łyżkach dostępne przyciski wyboru energii, ładowania i dostarczenia energii. | TAK |  |
|  | Codzienny autotest z możliwością ustawienia godziny wykonania testu min.00:00, 01:00, 02:00, 03;00, 04:00 i 05:00 bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia, z wydrukiem czasu wykonania i wynikiem testu. | TAK |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia defibrylatora np. na ramie łóżka. | TAK |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG, HR, PR, respiracja, saturacja, pomiar ciśnienia (SYS, DIA, MEAN). | TAK |  |
|  | Zakres programowania interwałów NIBP w trybie Auto co najmniej 1-550 minut. | TAK |  |
|  | Mozliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia ekranu wysokiego kontrastu dla poprawy wizualizacji przy słabszej widoczności. | TAK |  |
|  | Pomiar ETCO2 w strumieniu bocznym (możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych) - zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg. Zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów - co najmniej 140 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta. Zapis zdarzeń alarmowych - min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 32 sekund. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie urządzenia oraz instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy w ramach uruchomienia sprzętu dla co najmniej 27 osób (liczba osób 27 jest łączną liczbą osób do przeszkolenia w ramach dostawy 6 szt. defibrylatorów). | TAK |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 6 i 7 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr lub zgodnie z zaleceniami w tabeli.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany właściwym podpisem elektronicznym załącznik nr 1 do SWZ należy załączyć do oferty.

Podpis Wykonawcy: ..........................................