Załącznik nr 1

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

nr PN-…../26

Załącznik nr 1

do umowy nr PN-…../26

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł.

Parametry przedmiotu zamówienia wymagane bezwzględnie:

|  | minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone przez Zamawiającego | zgodnie z wymaganymi | opis spełnienia wymagań – kolumnę wypełnia Wykonawca ( dodatkowo w przypadku infrastruktury sprzętowej: model/ typ, nazwa producenta, rok produkcji-jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana wyposażenia serwerowego obsługującego system weryfikacji i zarządzania ARIA, system planowania leczenia Eclipse oraz system analizy danych radioterapeutycznych Velocity |  |  |
| 1.1. | modernizacja infrastruktury serwerowej obsługującej wykorzystywaną zintegrowaną Linię Radioterapeutyczną firmy Varian Medical Systems, w tym obejmującą system weryfikacji i zarządzania ARIA wraz z wykorzystywanymi akceleratorami Halcyon, TrueBeam i Edge, system planowania leczenia Eclipse oraz system analizy danych radioterapeutycznych Velocity; sprzęt przeznaczony do modernizacji: - VARIANCOM R730xd 8s7mwl2 - AURA PowerEdge R630 CCF5DK2 - NETSCALER PowerEdge R330 DPYKSM2 - CTX01 R730xd 8SFLWL2 - CTX02 R440 GJP27C3 - VELOCITY PowerEdge R630 8S0NWL2 - IMGSVR R350 647KLZ3 - FAS01 OEMR XL R730 76BRSM2 - FAS02 OEMR XL R730 47Z2MM2 - FAS03 OEMR XL R730 4806MM2 - FAS04 R740 CWNH043 - FAS05 R740 467DH73 | tak (proszę opisać) |  |
| 1.2. | rozbudowa obecnej powierzchni dyskowej stanowiącej magazyn danych radioterapeutycznych | tak |  |
| 1.3. | rozbudowa o niezależną macierz dyskową umożliwiającą dodatkowe zabezpieczenie zgromadzonych danych radioterapeutycznych (dodatkowa kopia zapasowa);macierz zlokalizowana w oddzielnej serwerowni połączonej bezpośrednio z serwerownią wyposażoną w serwer systemu ARIA, Eclipse i Velocity. (połączenie sieciowe zapewnione po stronie Zamawiającego) | tak |  |
| 1.4. | możliwość wykorzystania oferowanej platformy sprzętowej do konfiguracji wirtualnych serwerów obsługujących wykorzystywane systemy ARIA, Eclipse oraz Velocity | tak |  |
| 1.5. | przeniesienie systemu bazodanowego z wykorzystywanej platformy sprzętowej systemu weryfikacji i zarządzania ARIA, systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu analizy danych radioterapeutycznych Velocity na oferowane wyposażenie serwerowe | tak ( proszę opisać) |  |
| 1.6. | przeniesienie wszystkich danych radioterapeutycznych (w tym planów leczenia, obrazów 2D, 3D i 4D różnych modalności, historii napromieniania, konfiguracji użytkowników) z wykorzystywanej platformy sprzętowej systemu weryfikacji i zarządzania ARIA, systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu analizy danych radioterapeutycznych Velocity na oferowane wyposażenie serwerowe | tak ( proszę opisać) |  |
| 1.7. | możliwość uruchomienia wirtualnego serwera obsługującego oferowany w poz. 2 system do wymiany danych z systemem szpitalnym HIS poprzez protokół HL7 | tak |  |
| 1.8. | możliwość awaryjnego uruchomienia posiadanych systemów na serwerze systemu kopii bezpieczeństwa w przypadku awarii głównego serwera w celu zapewnienia przynajmniej ciągłości napromieniania pacjentów | tak |  |
| 1.9. | Wykonawca posiada autoryzację producenta do wykonywania prac instalacyjnych, konfiguracyjnych w zakresie posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania ARIA, systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu analizy danych radioterapeutycznych Velocity | tak ( proszę opisać) |  |
| 1.10. | serwer zastępujący obecnie wykorzystywane serwery systemów ARIA, Eclipse i Velocity, w konfiguracji wymaganej przez producenta posiadanych systemów firmy Varian, w tym: - min. 2 procesory typu Intel Xeon, min. 32 rdzenie każdy - min 384GB pamięć RDIMM - karta kontrolera z 2 dyskami M.2 min. 480GB (RAID 1) - min. 6 dysków min. 1,92TB SSD SATA 6Gb/s 2,5" - min. 8 dysków min. 2,4TB SAS ISE 12Gb/s 10 tyś. obr./min 2,5" - karta zarządzania zdalnego - dwa nadmiarowe zasilacze (1+1) wymieniane bez wyłączania systemu, min. 1800W - system operacyjny typu Windows Server Datacenter na każdy rdzeń lub równoważny | tak ( proszę opisać) |  |
| 1.11. | serwer systemu kopii bezpieczeństwa, w konfiguracji wymaganej przez producenta posiadanych systemów firmy Varian, w tym: - min. 2 procesory typu Intel Xeon, min. 24 rdzenie każdy - min. 128GB pamięć RDIMM - karta kontrolera z 2 dyskami M.2 min. 480GB (RAID 1) - min. 7 dysków min. 1,92TB SSD SATA 6Gb/s 2,5" - min. 9 dysków min. 2,4TB SAS ISE 12Gb/s 10 tyś. obr./min 2,5" - karta zarządzania zdalnego - dwa nadmiarowe zasilacze (1+1) wymieniane bez wyłączania systemu, min. 1100W - system operacyjny typu Windows Server Datacenter na każdy rdzeń lub równoważny | tak ( proszę opisać) |  |
| 1.12. | macierz dyskowa zlokalizowana w oddzielnej serwerowni zapewniająca dodatkową kopię danych radioterapeutycznych, w konfiguracji: - podwójny min. 8-portowy kontroler FC Type-B 32Gb/s - dwa zasilacze (1+1) wymieniane bez wyłączania systemu, min. 580W - 4 wkładki sieciowe typu 2X SFP, FC16, 16GB - 8 kabli typu Fibre Channel, obsługa wielu trybów, LC-LC, 2 m - min. 13 dysków min. 1,92TB SSD SAS ISE 12Gb/s 2,5" | tak ( proszę opisać) |  |
| 1.13. | streamer (napęd taśmowy) umożliwiający wykonywanie kopii bezpieczeństwa posiadanych systemów firmy Varian bezpośrednio na taśmie typu LTO-9 – 1 szt., wraz z taśmą czyszczącą – 1 szt. i taśmami LTO-9 – min. 15 szt. | tak (proszę opisać) |  |
| 1.14. | oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na napędach taśmowych dla obu serwerów – 2 szt. | tak (proszę opisać) |  |
| 2. | Rozbudowa posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania ARIA o opcję wymiany danych z systemem szpitalnym Eskulap za pomocą protokołu HL7 |  |  |
| 2.1. | automatyczne przesyłanie i aktualizowanie danych pomiędzy systemami Eskulap i Aria zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ | tak |  |
| 2.2. | możliwość ręcznego zapytania system Eskulap o dane wybranego pacjenta | tak |  |
| 2.3. | możliwość ręcznego zatwierdzania danych, które mają być zaimportowane do systemu ARIA | tak |  |
| 2.4. | dedykowany serwer dla systemu wymiany danych poprzez protokół HL7; dopuszczona jest konfiguracja serwera wirtualnego na platformie sprzętowej serwera systemu weryfikacji i zarządzania. Serwer fizyczny w specyfikacji spełniającej zalecenia producenta | tak, jeśli wymagany jest dedykowany serwer; nie dotyczy, jeśli zastosowana jest konfiguracja serwera wirtualnego |  |
| 3. | gwarancja |  |  |
| 3.1. | okres gwarancji dla oferowanego wyposażenia serwerowego: min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu z instalacji i rekonfiguracji | tak |  |
| 3.2. | okres gwarancji dla oferowanego systemu wymiany danych z systemem szpitalnym i Aria: min.60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru | tak |  |
| 3.3. | przeglądy gwarancyjne, wykonywane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych, w terminach zgodnych z zaleceniami producenta (min 1 na rok). | tak |  |
| 3.4. | maksymalny termin usunięcia awarii – 36h | tak |  |
| 3.5. | maksymalny termin naprawy oprogramowania (systemu wymiany danych Eskulap-Aria) –36h | tak |  |
| 3.8. | obsługa serwisowa 24h, 7 dni w tygodniu | tak |  |
| 3.9. | dostawa części zamiennych w ramach napraw gwarancyjnych | tak |  |

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest zaoferować sprzęt i oprogramowanie w pełni kompatybilne 
z eksploatowanymi systemami Varian Medical Systems, w szczególności: ARIA, Eclipse, Velocity oraz akceleratorami Halcyon, TrueBeam i Edge. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem potwierdzenia ich zgodności przez producenta systemu radioterapeutycznego (Varian Medical Systems) lub przedstawienia oficjalnej dokumentacji kompatybilności.