OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręcznego spektrometru FTIR do identyfikacji substancji chemicznych w postaci ciał stałych i cieczy do prowadzenia szkoleń w zakresie OliOC. Urządzenie musi być fabrycznie nowe  i wyprodukowane nie wcześniej niż 2026 r.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  przeprowadzić przeszkolenie z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego dla max. 10 użytkowników.

Wykonawca udzieli gwarancji, na urządzenie wraz z oprogramowaniem i jego wyposażenie na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Gwarancja nie może zostać obwarowana przez Wykonawcę żadnymi warunkami, od których spełnienia/ nie spełnienia uzależniony będzie okres jej trwania.

Wykaz elementów zestawu:

- Spektrometr z analizatorem podczerwieni IR z oprogramowaniem w języku polskim, opcjonalnie z wbudowanym modułem optycznym laserowym do analizy metodą Ramana (opcja dodatkowo punktowana w ramach kryterium nr 2 oceny ofert).

- Akumulator - 2 szt.

- Ładowarka do akumulatora zewnętrzna – 1 szt.

- Zasilacz do analizatora – 1 szt.

- Walizka transportowa na analizator – 1 szt.

| Lp. | Urządzenie | Ilość szt. | Producent | Model | Numer katalogowy producenta | Inne informacje identyfikacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrometr FTIR do identyfikacji substancji chemicznych w postaci ciał stałych i cieczy z oprogramowaniem w języku polskim wraz z wyposażeniem. Wyposażenie: - Akumulator - 2 szt. - Ładowarka do akumulatora zewn. – 1 szt. - Zasilacz do analizatora – 1 szt. - Walizka transportowa na analizator – 1 szt. | 1 |  |  |  |  |

| L.p. | Warunki zamawiającego, parametry techniczno-użytkowe urządzenia | Wykonawca potwierdza, że oferowane urządzenie spełnia wymaganie poprzez postawienie znaku X) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykorzystywana technologia. |  |
| 1.1 | Wykorzystanie analizy FTIR do identyfikacji nieznanych substancji stałych i ciekłych. Parametry FTIR: Zakres spektralny: 4000–650 cm-1, rozdzielczość 4 cm-1 | ☐ |
| 1.2 | Wykorzystanie analizy FTIR i Ramana do identyfikacji nieznanych substancji stałych i ciekłych Parametry FTIR: Zakres spektralny: 4000–650 cm-1, rozdzielczość 4 cm-1. Parametry Ramana: Zakres spektralny 250–2875 cm-1, rozdzielczość 7–10,5 cm-1. Laser Ramana: 785 nm; moc do 450 mW. (kryterium nr 2 oceny ofert). | ☐ |
| 2 | Sekwencyjna analiza FTIR i Ramana z inteligentnym przetwarzaniem spektralnym. |  |
| 2.1 | Automatyczna, sekwencyjna analiza przy użyciu technologii FTIR za pośrednictwem jednego interfejsu próbki – umożliwienie analizy pojedynczej próbki w ramach jednego procesu roboczego, bez konieczności zmiany położenia próbki lub jakiegokolwiek elementu urządzenia. | ☐ |
| 2.2 | Automatyczna, sekwencyjna analiza przy użyciu technologii FTIR i Ramana za pośrednictwem jednego interfejsu próbki – umożliwienie analizy pojedynczej próbki w ramach jednego procesu roboczego, bez konieczności zmiany położenia próbki lub jakiegokolwiek elementu urządzenia (kryterium nr 2 oceny ofert). | ☐ |
| 3 | Sekwencyjna analiza FTIR i Ramana z inteligentnym przetwarzaniem spektralnym. |  |
| 3.1 | Pomiar techniką spektroskopii Ramana na diamencie ATR- umożliwienie przeprowadzenie analizy Ramana bezpośrednio na krysztale diamentowym ATR bez konieczności zmiany położenia urządzenia lub próbki po analizie FTIR (kryterium nr 2 oceny ofert). | ☐ |
| 3.2 | Spektroskopia Ramana wzmocniona powierzchniowo (SERS) – wyposażenie urządzenia w opcjonalne akcesorium do spektroskopii Ramana wzmocnionej powierzchniowo (SERS) do analizy substancji o niskim stężeniu (kryterium nr 2 oceny ofert). | ☐ |
| 3.3 | Elastyczna sonda Ramana – wyposażenie urządzenia w elastyczną, zintegrowaną sondę światłowodową, umożliwiającą identyfikację nieznanych substancji na powierzchniach lub przez pojemniki (kryterium nr 2 oceny ofert) | ☐ |
| 3.4 | Analiza fiolek – wyposażenie urządzenia w zintegrowany uchwyt na fiolki, aby umożliwić wiarygodną analizię w standardowych fiolkach (kryterium nr 2 oceny ofert). | ☐ |
| 3.4 | Opóźnienie skanowania – opcja przeprowadzania analizy Ramana z opóźnieniem skanowania, jeśli to konieczne (np. do analizy materiałów wybuchowych/energetycznych). Użytkownik musi mieć możliwość konfiguracji czasu opóźnienia skanowania (kryterium nr 2 oceny ofert). | ☐ |
| 4 | Analiza danych i wyniki pomiarów |  |
| 4.1 | Analiza danych, która zapewnia pojedynczą, opartą na pewności identyfikację próbki na podstawie widm podczerwieni | ☐ |
| 4.2 | Analiza danych, która zapewnia pojedynczą, opartą na pewności identyfikację próbki na podstawie widm podczerwieni i Ramana, w przeciwieństwie do dwóch oddzielnych analiz, które dają dwa oddzielne wyniki (kryterium nr 2 oceny ofert). | ☐ |
| 5 | Analiza mieszanin. |  |
| 5.1 | Auttomatyczna analiza mieszaniny złożonej nawet z 6 składników. | ☐ |
| 6 | Biblioteki |  |
| 6.1 | Dokładna identyfikacja szerokiej gamy leków, TIC/TIM, produktów konsumenckich, środków bojowych i materiałów wybuchowych. | ☐ |
| 6.2 | Wbudowana biblioteka, która umożliwia identyfikację co najmniej 23 000 substancji chemicznych za pomocą FTIR. | ☐ |
| 6.3 | Wbudowana biblioteka, która umożliwia identyfikację co najmniej 16 000 substancji chemicznych za pomocą Ramana (kryterium nr 2 oceny ofert). | ☐ |
| 6.4 | Samodzielne tworzenie bibliotek przez uzytkowników. | ☐ |
| 7 | Bezpieczeństwo. |  |
| 7.1 | Przeprowadzanie analizy próbki przy użyciu FTIR. | ☐ |
| 7.1 | Przeprwadzanie analizy próbki przy użyciu FTIR i Ramana w ramach jednego procesu roboczego. Jeśli FTIR wykryje materiał wybuchowy/energetyczny, urządzenie automatycznie wyświetla komunikat z prośbą o podjęcie środków ostrożności przed przystąpieniem do analizy Ramana, takich jak zmniejszenie rozmiaru próbki i/lub użycie sondy Ramana z opóźnieniem skanowania (kryterium nr 2 oceny ofert). | ☐ |
| 8 | Czas uruchomienia |  |
| 8.1 | Gotowość do pracy w czasie do 2 minut od uruchomienia. | ☐ |
| 9 | Waga, warunki pracy |  |
| 9.1 | Waga nie więcej niż 4,5 kg | ☐ |
| 9.2 | Przystosowanie do pobierania próbek w terenie oraz pracy w ograniczonych przestrzeniach. | ☐ |
| 9.3 | Wytrzymałość na pracę w ekstremalnych warunkach atmosferycznych – urządzenie przetestowane pod kątem odporności na wstrząsy zgodności z normą MIL-STD-810G, oraz pracy w niskiej i wysokiej temperaturze od -20C do +50C, przy wilgotności do 95 % i posiadające stopień ochrony IP 67. | ☐ |
| 10 | Zasilanie |  |
| 10.1 | Działanie na wymiennej baterii litowo-jonowej, zapewniającej co najmniej 3 godziny pracy podczas aktywnego użytkowania. W celu zapewnienia ciągłej pracy należy do zestawu dołączyć dodatkową baterię z możliwością oceny stanu naładowania zapasowej i zasilacz sieciowy AC/DC z 230V. | ☐ |
| 11 | Uproszczone oprogramowanie i łatwość obsługi |  |
| 11.1 | Interfejs użytkownika musi być zaprojektowany tak, aby uprościć obsługę urządzenia i zminimalizować potrzebę szkolenia. Przyciski muszą być wypukłe i zaprojektowane tak, aby mogły być używane przez operatorów noszących rękawice ochronne. Przycisk włączania/wyłączania musi wymagać potwierdzenia od użytkownika, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu i wyłączeniu przez użytkownika . | ☐ |
| 12 | Pełna integracja |  |
| 12.1 | Samowystarczalność, wyposażenie urządzenia we wbudowany komputer, który nie wymaga żadnych zewnętrznych komponentów do działania i umożliwia obsługę przez jedną osobę ubraną w odzież ochronną. | ☐ |
| 13 | Komunikacja, raporty i eksport danych |  |
| 13.1 | Zintegrowana i samodzielna funkcja komunikacji bezprzewodowej, w tym przez WiFi i sieć komórkową, zarówno do przesyłania wyników, jak i odbierania aktualizacji oprogramowania i bibliotek | ☐ |
| 13.2 | Automatyczne przechowywanie wszystkich zebranych danych i możliwość ich przywołania oraz eksportowania wyników w formacie SPC i PDF. Umożliwia to łatwą archiwizację danych i dodatkowe wsparcie. Eksport danych nie powinien wymagać użycia klawiatury ani myszy. Możliwość eksportowania wyników przez Wi-Fi lub zdalną aplikację na urządzenia mobilne. | ☐ |
| 14 | Okresowa konserwacja i przeglądy |  |
| 14.1 | Urządzenie nie może wymagać okresowych przeglądów, kalibracji czy konserwacji w serwisie zewnętrznym. | ☐ |
| 15 | Regionalny serwis |  |
| 15.1 | Producent lub dystrybutor musi prowadzić serwis na terenie Polski. | ☐ |
| 16 | Wyświetlacz |  |
| 16.1 | Wyświetlacz z ekranem dotykowym o przekątnej minimum 5” musi posiadać wizualny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | ☐ |
| 17 | Konrtola stanu urządzenia |  |
| 17.1 | Aparat powinien mieć wbudowane funkcje pozwalające operatorowi na wykonanie testów sprawdzających poprawność działania dla FTIR. | ☐ |
| 17.2 | Aparat powinien mieć wbudowane funkcje pozwalające operatorowi na wykonanie testów sprawdzających poprawność działania zarówno dla Ramana jak i FTIR (kryterium nr 2 oceny ofert). | ☐ |