OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kompleksowy nadzór techniczny poprzez wykonanie przeglądów technicznych, regenerację narzędzi chirurgicznych w celu utrzymania stanu jakościowego instrumentarium chirurgicznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Tabela wyceny A:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość narzędzi | Ilość przeglądów w ciągu 36 miesięcy | Cena jednostkowa brutto* za 1 przegląd [zł] | Wartość brutto* za wymagane przeglądy [ilość przeglądów x cena jednostkowa za 1 przegląd] [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądy okresowe narzędzi chirurgicznych wraz z Urządzeniami towarzyszącymi i asortymentem współpracującym (częstotliwość przeglądów 1 x w roku) | 20 000 | 3 |  |  |

Tabela wyceny B:

| GRUPA NARZĘDZIOWA | Regeneracja narzędzi chirurgicznych wraz z Urządzeniami towarzyszącymi i asortymentem współpracującym – 15000 szt. (opis narzędzia w grupie) | Ilość narzędzi | Cena jednostkowa brutto* za regenerację 1 szt. [zł] | Wartość brutto* pozycji [ilość x cena jednostkowa] [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PINCETY - ANATOMICZNE, CHIRURGICZNE I ATRAUMATYCZNE. PINCETY MIKROCHIRURGICZNE. IGŁY DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH. IGŁY REDONA. WIERTŁA. UCHWYTY SKALPELA. PUDEŁKA DO IGIEŁ. ROZSZERZACZE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH. ROZSZERZADŁA GINEKOLOGICZNE TYP HEGAR. ROZWÓRKI DO POWIEK. | 3400 |  |  |
| 2 | IGŁY TYP DESCHAMPS. HACZYKI - OKULISTYCZNE I LARYNGOLOGICZNE. HACZYKI - OKULISTYCZNE I LARYNGOLOGICZNE. ŁOPATKI DO HAKÓW AUTOMATYCZNYCH. ŁYŻECZKI DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH. | 1000 |  |  |
| 3 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE. NOŻYCZKI GINEKOLOGICZNE. NOŻYCZKI KĄTOWE. NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE. NOŻYCZKI OPATRUNKOWE. NOŻYCZKI PREPARACYJNE. NOŻYCZKI Z TWARDĄ WKŁADKĄ - SuperCut, DUROTIP, Noir. NOŻE AMPUTACYJNE. NOŻE DO ADENOTOMII. NOŻE DO PRZETOK. KLESZCZYKI GINEKOLOGICZNE - KULOCIĄGI. KLESZCZYKI JELITOWE. KLESZCZYKI MIKRO. KLESZCZYKI NACZYNYNIOWE (KOCHER,PEAN). KLESZCZYKI OPATRUNKOWE. KLESZCZYKI PREPARACYJNE. IMADŁA CHIRURGICZNE. IMADŁA MIKROCHIRURGICZNE. HAKI BRZUSZNE I OPERACYJNE. ŁYŻECZKI DENTYSTYCZNE. ŁYŻECZKI KOSTNE. SKROBACZKI GINEKOLOGICZNE. WZIERNIKI NOSOWE. WZIERNIKI POCHWOWE DWUŁYŻKOWE. WZIERNIKI USZNE. WZIERNIKI USZNE. | 8500 |  |  |
| 4 | NOŻYCZKI DO CIĘCIA GIPSU. KLESZCZE EKSTRAKCYJNE - BERTENY. KLESZCZE ORTODONTYCZNE - CZOŁOWE, BOCZNE,. KLESZCZE PROTETYCZNE. KOŚCIOTRZYMACZE. IMADŁA CHIRURGICZNE Z TWARDĄ WKŁADKĄ. ROZWIERACZE SPRĘŻYSTE. PRZECINAK DO PIERŚCIENI. | 530 |  |  |
| 5 | ROZWIERACZE SZCZĘKOWE. WZIERNIKI NOSOWE AUTOMATYCZNE. WZIERNIKI POCHWOWE AUTOMATYCZNE. HAKI AUTOMATYCZNE. | 600 |  |  |
| 6 | ODGRYZACZE KOSTNE - LUERY. PINCETY - Z TWARDĄ WKŁADKĄ - WYMIANA WKŁADKI. KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI – LISTONY. KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI - LISTONY Z PRZEKŁADNIĄ. KLESZCZE PŁASKIE – KOMBINERKI PROSTE, PRZEGUBOWE. HAKI AUTOMATYCZNE PRZEGUBOWE. | 300 |  |  |
| 7 | ODGRYZACZE KOSTNE - KERRISONY. KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU. SZCZYPCE (PUNCHE) - RONGERY. IMADŁA CHIRURGICZNE Z TWARDĄ WKŁADKĄ - WYMIANA WKŁADKI. ROZWIERACZE DO ŻEBER, BRZUCHA. | 500 |  |  |
| 8 | ODGRYZACZE KOSTNE Z PRZEKŁĄDNIĄ - LUERY. SZCZYPCE (PUNCHE) - RONGERY - WYMIANA SZCZĘKI. | 150 |  |  |
| 9 | KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU Z PRZEKŁADNIĄ. KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA- WYMIANA SZCZĘK. RETRAKTORY NASTAWNE LINKOWE - WYMIANA DETALI. | 20 |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |

* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ### POLITYKA JAKOŚCIOWA I KOMPETENCJE WYKONAWCY – WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Wykonawca potwierdza, że realizowane przez niego czynności w całości wypełnią aktualne wymogi prawne dotyczące nadzoru technicznego nad narzędziami chirurgicznymi, a w szczególności pełnej zgodności działalności Szpitala ze standardem KZ4.2 (obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2024 r. w sprawie standardów akredytacyjnych dla działalności leczniczej w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne szpitalne) | tak | - |
|  | Wykonawca potwierdza, że posiadany potencjał osobowy i maszynowy jest wystarczający do kompleksowej obsługi wyposażenia narzędziowego Szpitala w postaci ok. 20 000 sztuk narządzi chirurgicznych i towarzyszącego mu wyposażenia (pojemniki transportowe, koszo-sita, tace itp.) – ok. 180 szt. | tak | - |
| II. | WYMAGANY PARK MASZYNOWY |  |  |
|  | Wymagany park maszynowy (podać, typ, model i nr seryjny urządzenia) – - szlifierki specjalistyczne – min. 10 szt. - urządzenie/a do matowania – min. 4 szt. - myjka ultradźwiękowa – min. 1 szt. - piec hartowniczy – 1 szt. - linia urządzeń do pasywacji narzędzi – 1 szt. - automat galwanizerski do pasywacji – 1 szt. - urządzenie do laserowego znakowania kodem DataMatrix lub równoważnym – min. 2 szt. - urządzenie galwaniczne do złocenia – 1 szt. - mikroskop stereoskopowy – min. 5 szt. - urządzenia kontrolno-pomiarowe – min. 15 szt. - inne, niezbędne do realizacji wszystkich opisanych w tabeli czynności. Uwaga – wszystkie w/w urządzenia muszą posiadać aktualne na dzień składania ofert (oraz przez cały okres obowiązywania gwarancji) dokumenty gwarantujące dopuszczenie do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami) | tak, podać |  |
|  | Legalizacja i Kalibracja: Wszystkie urządzenia pomiarowe i diagnostyczne muszą posiadać aktualne przeglądy techniczne oraz świadectwa legalizacji i kalibracji (o ile dotyczy), potwierdzające ich sprawność i dokładność na dzień składania ofert. Wykonawca deklaruje jednocześnie, że będą one sukcesywnie odnawiane podczas całego okresu obowiązywania umowy. | tak | - |
| III. | NIEZBĘDNE PROCESY (PRZEGLĄD, REGENERACJA, ODTWORZENIE, BEZPIECZNA EKSPLOATACJA) |  |  |
|  | Zakres wymaganych czynności przeglądowych – nie rzadziej niż 1 raz w roku dla każdego narzędzia i wyposażenia: - konserwacja, - ustawianie pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itp.), - testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi), - trwałe oznakowanie laserowe w zakresie naniesienia bądź przywrócenia: znaku CE, nr katalogowego, kodu Data Matrix lub równoważnego – do 40 % ogólnej liczby narzędzi z pkt I.2. | tak | - |
|  | Wykonawca zapewnia przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podstawie bieżących zamówień w ilościach i terminach określonych w tych zamówieniach. | tak | - |
|  | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedynczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę nt. budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie wykonane czynności. | tak | - |
|  | Zakres wymaganych czynności regeneracyjnych: - - rozmontowanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji, - - czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia, - - naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu), - - wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości, - - wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni, - - nałożenie warstwy pasywacyjnej po usunięciu powłoki wierzchniej, - - przywrócenie złoceń uchwytów, jeśli takowe występują, - - konserwacja, - - ustawianie pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itp.), - - testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi), - - trwałe oznakowanie laserowe (co najmniej przez okres gwarancji) w zakresie naniesienia bądź przywrócenia: znaku CE, nr katalogowego, kodu Data Matrix lub równoważnego, cechy wskazującej na miejsce i datę regeneracji na narzędziach i koszo-sitach). | tak | - |
|  | - Wykonawca gwarantuje, że posiada dokumentację techniczną zawierającą opis procedur oceny stanu instrumentu, metod regeneracji dla różnych grup narządzi, materiałów używanych do regeneracji, kontroli jakości po regeneracji. | tak | - |
| IV. | OBRÓT NARZĘDZIAMI |  |  |
|  | Wykonawca będzie odpowiedzialny za organizację transportu instrumentarium. Dostawa i regeneracja będzie realizowana na podstawie zamówień/zleceń częściowych. Wykonawca jest zobowiązany odebrać na koszt własny (kurier) narzędzia lub zestawy narzędzi przekazywane do regeneracji, a po wykonanej usłudze odesłać je Zamawiającemu. Minimalna liczba przesyłanych instrumentów w ramach zamówienia częściowego to 20 szt. | tak | - |
|  | Usługa zawiera transport i towarzyszące mu czynności: odbiór, zwrot, ubezpieczenie na czas transportu. Narzędzie po usłudze zostaną przekazane w profesjonalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. | tak | - |
| V. | Harmonogram odbiorów i dostaw |  |  |
|  | Harmonogram odbiorów i dostaw instrumentarium dostosowany do potrzeb Szpitala (np. minimum 1 raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb/ilości instrumentów wymagających serwisu). Zamawiający zastrzega sobie także możliwość zleceń awaryjnych. | tak | - |
|  | Sposób komunikacji: - - odbiór ze Szpitala (kurier) - na pisemne zlecenie Zamawiającego od jego upoważnionego pracownika na podstawie protokołu przekazania, - zwrot do Szpitala (kurier) – zwrot do upoważnionego pracownika na podstawie protokołu przekazania, sporządzenie i przekazanie kopii raportu | tak | - |
|  | Zamawiający gwarantuje ze swej strony fachowe zapakowywanie i rozpakowywanie przesyłek oraz, że wszystkie narzędzia przekazywane do Wykonawcy będą zdezynfekowane i w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób trzecich. | tak | - |
| VI. | - Procedura Przekazania i Odbioru: |  |  |
|  | - Strona Szpitala Przekazanie: Przygotowanie instrumentów do transportu (wstępne czyszczenie, dezynfekcja, segregacja, kompletowanie). Sporządzenie Protokołu Przekazania Instrumentarium, zawierającego listę przekazywanych narzędzi, ich liczbę, rodzaj, ewentualne uwagi dotyczące uszkodzeń lub usterek zgłaszanych przez personel medyczny. Protokół powinien być dwustronnie podpisany.* Strona Szpitala Odbiór: Odbiór instrumentów, kontrola wizualna i ilościowa zgodności z protokołem zwrotnym i potwierdzenie odbioru.* *Zwrot protokołu po podpisaniu przez obydwie strony pocztą e-mail (np. w formie skanu) | tak | - |
|  | - Strona Wykonawcy Przekazanie: Weryfikacja zgodności stanu faktycznego z Protokołem Przekazania, potwierdzenie odbioru*. - Strona Wykonawcy Odbiór: Dostarczenie instrumentów odpowiednio zabezpieczonych w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. - *Zwrot protokołu po podpisaniu przez obydwie strony pocztą e-mail (np. w formie skanu) | tak | - |
| VII. | DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE I DOSTĘP DO DOKUMENTACJI |  |  |
|  | Wykonawca dla udokumentowania prowadzonych procesów zapewni poniższe dokumenty: |  |  |
| A. | Protokół Przekazania/Odbioru Instrumentarium: Podstawowy dokument potwierdzający ilościowe i jakościowe przekazanie oraz odbiór instrumentów dla każdej partii przekazywanej wykonawcy w celu ich regeneracji | tak | - |
| B. | - Protokół z wykonania usługi musi zawierać: - Numer identyfikacyjny narzędzia (jeśli istnieje). - Typ narzędzia. - Data serwisu. - Wykonane czynności (np. , wymiana elementu, naprawa, przegląd). | tak | - |
|  | - Wykonawca musi zapewnić Szpitalowi dostęp do pełnej historii serwisowej poszczególnych narzędzi (np. poprzez dedykowany portal online, pliki elektroniczne, tradycyjne karty pracy. itp.). | tak | - |
|  | Wszystkie czynności naprawcze i regeneracyjne potwierdzone osobnym raportem zawierającym dla każdego narzędzia: opis przeprowadzonych czynności i informacja o dopuszczeniu (lub nie) narzędzi do bezpiecznej eksploatacji | tak | - |
|  | Do każdej przesyłki zostanie dołączona lista narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich narzędzi w stanie nie gorszym niż otrzymał do wykonania usługi | tak | - |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie narzędzia zostały zwracane w identycznych pakietach jak przy przekazaniu, tj. z podziałem na oddziały lub inne jednostki organizacyjne | tak | - |
| VIII. | CZAS OBROTU NARZĘDZIAMI |  |  |
|  | Standardowy Czas Obrotu: Okres maksymalnego czasu, w jakim instrumentarium zostanie odebrane, poddane serwisowi i zwrócone do Szpitala: do 14 dni roboczych dla standardowych usług regeneracji i odtworzenia (jednorazowa usługa do 200 szt. narzędzi) Czas obiegu narzędzi liczony od momentu wysyłki do zwrotu na adres Szpitala (do wyznaczonej osoby lub Działu) – do 14 dni roboczych. | Tak, podać liczbę dni roboczych |  |
|  | Priorytetowe Zlecenia/Awaryjne: czas naprawy/regeneracji dla pilnych i kluczowych narzędzi chirurgicznych: do 48 godzin od daty dostarczenia instrumentów do siedziby Wykonawcy (do tego czasu nie wlicza się czasu przesyłki zwrotnej). Zamawiający deklaruje, że liczba narzędzi dla zleceń awaryjnych nie przekroczy 5 % ogólnej liczby narzędzi. | Tak, podać liczbę godzin |  |
| IX. | - Szkolenia dla Personelu Medycznego (Lekarze, Pielęgniarki Instrumentariuszki): | tak | - |
|  | - Zakres: Podstawowe zasady prawidłowego użytkowania instrumentarium chirurgicznego, edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z narzędziami po zabiegu (wstępne czyszczenie, segregacja, unikanie uszkodzeń). Omówienie typowych błędów w eksploatacji prowadzących do uszkodzeń. - Częstotliwość: Co najmniej jedno szkolenie wprowadzające po rozpoczęciu świadczenia usługi dla min. 5 osób zorganizowane na terenie Szpitala - oraz - cykliczne szkolenia odświeżające (np. raz na rok lub w miarę wprowadzania nowego instrumentarium/technologii) również na terenie Szpitala lub w siedzibie (miejscu produkcji narzędzi chirurgicznych) Wykonawcy – łącznie dla min. 5 osób rocznie. - Forma: Szkolenia teoretyczne (prezentacje) uzupełnione o sesje praktyczne (np. na instrumentach wycofanych z użytku lub modelach), prowadzone w Szpitalu lub siedzibie Wykonawcy. | tak, potwierdzić |  |
| X. | Szkolenia dla Personelu Technicznego Szpitala (Centralna Sterylizatornia, Dział Aparatury Medycznej): |  |  |
|  | - Zakres: Szczegółowe szkolenia z zakresu konserwacji, przeglądów, identyfikacji uszkodzeń i procedur postępowania z instrumentarium chirurgicznym. Omówienie specyfiki różnych rodzajów narzędzi (np. ze stali nierdzewnej, tytanu, węglika wolframu). Zasady prawidłowej dezynfekcji i sterylizacji instrumentów o złożonej budowie (np. z kanałami). - Częstotliwość: Co najmniej jedno szkolenie wprowadzające po rozpoczęciu świadczenia usługi dla min. 5 osób zorganizowane na terenie Szpitala. - oraz - cykliczne szkolenia odświeżające (np. raz na rok lub w miarę wprowadzania nowego instrumentarium/technologii) również na terenie Szpitala lub w siedzibie (miejscu produkcji narzędzi chirurgicznych) Wykonawcy – łącznie dla min. 5 osób rocznie. - Forma: Warsztaty praktyczne, konsultacje indywidualne, możliwość obserwacji procesów serwisowych u Wykonawcy. | tak, potwierdzić |  |
|  | - Dostępność: Wykonawca zapewni dedykowanego opiekuna klienta lub zespół wsparcia aplikacyjnego, dostępny telefonicznie/mailowo w godzinach 7.00 – 16.00 - Zakres: Bieżące doradztwo w zakresie użytkowania, konserwacji i rozwiązywania problemów z instrumentarium. Pomoc w interpretacji zaleceń producentów. Wsparcie w optymalizacji procesów wewnętrznych Szpitala związanych z obiegiem instrumentów. - Konsultacje: Możliwość umówienia konsultacji na miejscu w Szpitalu w przypadku bardziej złożonych problemów. | Tak, potwierdzić |  |
| XI. | #### OBSŁUGA SERWISOWA URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH I ASORTYMENTU WSPÓŁPRACUJĄCEGO (kontenery, kosze i tace do transportu i przechowywania narzędzi) |  |  |
|  | Cel i sposób realizacji obsługi: - Utrzymanie w pełnej sprawności i integralności opakowań służących do bezpiecznego transportu i przechowywania narzędzi. - Wykonawca zapewni personel wykonujący serwis elementów towarzyszących (kontenery, kosze, tace) posiadający wiedzę na temat materiałów, z których są wykonane (np. stal nierdzewna, aluminium anodowane, tworzywa medyczne) oraz specyfiki ich użytkowania w środowisku medycznym. | tak | - |
|  | Zakres Usług: - Przeglądy Okresowe: Regularne inspekcje wizualne i funkcjonalne (raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami producenta) pod kątem uszkodzeń mechanicznych (np. pęknięcia, odkształcenia, uszkodzone zamknięcia, nieszczelności itp.), zużycia materiałów uszczelniających. - Naprawy i Regeneracja: Wymiana uszkodzonych elementów (filtrów, uszczelek silikonowych, zamków, uchwytów itp.), prostowanie odkształceń, spawanie pęknięć (jeśli materiał na to pozwala). - Czyszczenie i Dezynfekcja: Doradztwo w zakresie prawidłowych metod czyszczenia i dezynfekcji oraz stosowanych środków, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom. - Oznakowanie i Identyfikacja: Weryfikacja czytelności i integralności etykiet oraz systemów identyfikacji. - Dokumentacja: Rejestracja przeglądów i wykonanych napraw dla każdego kontenera/kosza/tacy, w tym data, rodzaj czynności, nazwisko technika. - Zgodność z Zaleceniami Producenta: Wszystkie czynności serwisowe muszą być wykonywane zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń. - Raportowanie: Regularne raportowanie Szpitalowi o stanie technicznym urządzeń, potrzebach serwisowych i rekomendacjach dotyczących ich dalszej eksploatacji lub wycofania z użytku. | tak | - |
| XII. | - WARUNKI GWARANCJI – dla całej umowy |  |  |
|  | - Gwarancja dotyczy przywrócenia funkcjonalności narzędzi chirurgicznych do stanu zbliżonego lub równego nowym narzędziom w zakresie objętym regeneracją oraz jakość i trwałość wykonanej usługi regeneracji narzędzi chirurgicznych (np. ostrzenia, naprawy, chromowania, pasywacji) | tak | - |
|  | - Gwarancja na wykonaną usługę regeneracji, licząc od daty protokołu odbioru narzędzi przez Zamawiającego – min. 6 miesięcy dla wszystkich typów narzędzi/usług | tak, podać ilość miesięcy |  |
|  | Reklamacje w ramach gwarancji: W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej ponownej regeneracji narzędzia w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego narzędzia Jeśli ponowna regeneracja nie jest możliwa lub nie przywraca narzędzia do stanu zgodnego z gwarancją, Gwarant zobowiązuje się do wymiany narzędzia na nowy egzemplarz. - Gwarant ma prawo do decyzji o sposobie usunięcia wady (naprawa, ponowna regeneracja). | tak | - |
| XIII. | Wykonawca posiada wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością, w postaci co najmniej: - PN-EN ISO 13485 (system jakości dla wyrobów medycznych, w tym zawarta PN-EN ISO 9001) lub inne równoważne do powyższych (jeśli dotyczy – należy wymienić), które potwierdzają osiąganie tych samych celów jakościowych - Spełnia wymagania Rozporządzenia MDR z dnia 26.05.2021 r, w sprawie wyrobów medycznych (jednolite zasady dla wyrobów medycznych w UE) | Tak, podać numery certyfikatów, kopii certyfikatów |  |