## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty w części bliższej i kołnierzowej porowatym tytanem oraz w całości hydroksyapatytem, kołnierzowy o geometrii potrójnego stożka. CCD 130°, w 12 rozmiarach, w wersji Standard i High Offset, o długości trzpienia 97 - 119mm. Równomierny wzrost rozmiaru ML o 1 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarach 1-4 oraz o 8mm w rozmiarach 5-12. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. Dostosowany do technik małoinwazyjnych, instrumentarium posiada frez do przygotowania kości pod kołnierz. | 30
2 | Głowa metalowa o średnicy 28mm i 32mm | 10
3 | Wkład polietylenowy | 10
4 | Śruby | 3
5 | Panewka- bezcementowa, hemisferyczna, typu Press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach minimum 48-66mm, lub panewka bezcementowa wielootworowa 8 do 12 otworów na śruby w zależności od rozmiaru 48-72 mm, lub wielootworowa dla DDH w rozmiarach minimum 38-46 mm. | 30
6 | Zaślepka do panewki | 30
7 | Śruby panewkowe o średnicy 6,5 mm i długościach od 15mm do 60 mm | 10
8 | Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni co daje mu specjalne właściwości nazywane „cross link polietylen”, neutralna lub z offsetem 4mm i dodatkowo z 10-cio stopniowym stropem w rozmiarach minimum 48-66mm, ze skokiem co 2mm, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm lub 36mm | 15
9 | Wkładka ceramiczna o średnicy 28,32 , 36 mm | 5
10 | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm,32mm i 36 mm | 20
11 | Głowa-metalowa o średnicy 36mm, w minimum 4 rozmiarach długości szyjki | 10
Razem:

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Membrana z rejestracją do leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana w 100% z półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2 x 2 cm grubość 2 mm. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną membrana jest łatwa do założenia podczas zabiegów artroskopowych. W przypadkach gdy ubytek jest obwiedziony zdrową chrząstką membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji. | 5
2 | Membrana z rejestracją do leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana w 100% z półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 5x5 cm, grubość 2 mm. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną membrana jest łatwa do założenia podczas zabiegów artroskopowych. W przypadkach gdy ubytek jest obwiedziony zdrową chrząstką membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji. | 5
Razem:

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy i tytanowy prosty do kości udowej w składzie: - gwóźdź prosty do kości udowej (Ø 9-13 mm, dł. 300-500 mm), śruba zaślepiająca, śruba kompresyjna | 30
2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowyi tytanowy do kości piszczelowej w składzie:gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks 3 ( w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. sruba zaślepiająca, śruba kompresyjna. | 20
3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie: gwóźdź sródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszajacymi ciśnienie śródszpikowe - wielopłaszczyznowy (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm), śruba zaślepiająca, śruba kompensacyjna. Materiał stal i tytan | 20
4 | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 8‎÷16 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy . W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokujacym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkretami o srednicy Ø 4,5. | 50
5 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: gwóźdź (Ø 10-12 mm, dł. 200-280 mm), kąt 125°, 130°,135°, śruba zaślepiająca wyposażona w system zabezpieczający prtzed spadaniem śruby z wkretaka, śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkretaka, śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11 mm (dł. 70-125 mm) ze sruba kompresyjną M4, piny antyrotacyjne Ø 4 mm do gwoździa Gamma (szt. 2 na komplet). | 150
6 | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: gwóźdź (Ø 10-12 mm, dł. 340-420 mm), kąt 125°, 130°, 135°, śruba zaslepiająca wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba kompensacyjna wyposazona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkretaka, śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11 mm (dł. 70-125 mm) ze śrubą kompresyjną M4, piny antyrotacyjne Ø 4 mm do gwożdzia Gamma ( 2 szt. na komplet) | 20
7 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm), śruba zaślepiająca, śruba kompensacyjna. Materiał stal i tytan. | 20
8 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie: gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (dł. 150-250 mm), śruba zaślepiająca. Materiał stal i tytan. | 20
9 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia w składzie: -gwóźdź do kości przedramienia (Ø 4-6 mm, dł.180-260 mm), -śruba zaślepiająca | 10
10 | Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, Ø 9-11mm, dł. 140-320mm, o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, śruba zaślepiająca. | 10
11 | Wkręty blokujące gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm, 3,5mm, 2,7mm, 2,7/2,0mm | 120
12 | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm | 20
13 | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | 12
14 | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 20 otworów, dł. 48-336mm | 80
15 | Śruba DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16mm, dł. 55-150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm | 80
16 | Drut Kirschnera średnica 1,0 do 3,0 mm i długości 150, 210 i 310 mm | 20
17 | Grotowkręty stożkowe o średnicy 2,5 do 6,0 mm i długości 60 – 250 mm | 5
18 | Wkręt korowy samogwintujący o średnicy 4,5mm o dł. 16 – 100 mm, gniazdo sześciokątne | 50
19 | Wkręt korowy samogwintujący o średnicy 3,5mm o dł. 8 – 70 mm, gniazdo sześciokątne | 50
STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYSTEM - ,,L"
20 | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3,0 mm, Ø4,0 mm, Ø5,0mm, Ø6,0 mm, materiał stal/tytan/tytan pokryty Si-DLC | 5
Razem:

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Trzpień - STANDARDOWY bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu z hydroksyapatytem, kąt nachylenia szyjki α = 135° oraz α = 125°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Lub Trzpień - PRZYNASADOWY bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. | 50
2. | Trzpień - STANDARDOWY bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z kanałem po obu stronach, pokryty porowatym tytanem z SiDLC, kąt nachylenia szyjki α = 135° oraz α = 125°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Lub Trzpień - PRZYNASADOWY bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. | 50
3. | Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. | 50
4. | Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. | 50
5. | Wkład ceramiczny - Biolox delta, o średnicy wewnętrznej 28, 32 mm, w co najmniej 8 rozmiarach. | 10
6. | Głowa metalowa - ze stopu CoCrMo, o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm, dostępna w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL). | 50
7. | Głowa ceramiczna - Biolox delta , o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32 mm lub 36 mm dostępne w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL). | 50
8. | Wkręt panewkowy o średnicy 6,5 mm i długościach od 15 mm do 80 mm | 50
9. | Trzpień rewizyjny - bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym, z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z rowkami po obu stronach, rozcięty w części dystalnej w kierunkach AP i ML. Pokryty powłoką porowatego tytanu oraz powłoką węglowo-krzemową. Kąt nachylenia szyjki 135°, występujący w wersji "high ofset", stożek trzpienia 12/14. Trzpień w minimum 9 rozmiarach o długościach co najmniej od 180 do 230 mm. | 10
RAZEM:

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Endoproteza stawu kolanowego
1.1 | Endoproteza modularna kłykciowa, element udowy anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana, modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości „cross link polietylen” o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie : odpowiednio 8 mm,10 mm, 12.5 mm,15mm. z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półzwiązanie protezy, oraz z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających udowych w czterech rozmiarach z zerowym lub dwustopniowym offsetem, oraz piszczelowych w czterech rozmiarach. Elementy cementowane bez ostrych krawędzi zmniejszające ryzyko pęknięć cementu. Dodatkowo możliwość zastosowania wkładki polietylenowej półzwiązanej. Opcjonalnie możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki osadzonego na cemencie Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór wszystkich opcji śródoperacyjnie. | 50
1.2. | Element udowy (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego w wersji cementowej, w opcji z zachowaniem więzadła krzyżykowego tylnego lub wycięciem więzadeł krzyżowych. Element udowy w 14 rozmiarach, w tym 4 rozmiary w wersji przewężonej w wymiarze M / L | 20
1.3 | Część piszczelowa w 10 rozmiarach wersji fixed oraz mobile - bearing wykonana ze stopu kobaltowo - chromowego, wysokopolerowana, umożliwiająca założenie wkładki 2 rozmiary mniejszej i 2 rozmiary większej, dzięki czemu wkładka jest zawsze dopasowana rozmiarem do elementu udowego | 20
1.4 | Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości GUR 1020 napromieniowanej promieniami gamma o mocy 8,0 Mrad. Polietylen z dodatkiem syntetycznego antyoksydantu. Wkład dostępny w wersji fixed oraz rotacyjnej w grubościach 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm w wersji PS oraz CR. Wersja PS posiada dodatkowo w wybranych rozmiarach wkładki w grubościach 18 mm i 20 mm | 20
1.5 | Ostrza | 200
2. | Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna
2.1. | Element udowy rewizyjny, anatomiczny, wykonany ze stopu kobaltowo chromowego w trzech rozmiarach z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych (w 5 rozmiarach) niwelujących ubytki przynasadowe kości udowej oraz dodatkowo trzpieni przedłużających w 2 długościach i 6 średnicach w wersjach prostych i zagiętych. | 5
2.2 | Element piszczelowy rewizyjny, wykonany ze stopu kobaltowo chromowego z wysoko polerowaną powierzchnią górną, do użycia z rotacyjną wkładką piszczelową w 5 rozmiarach z możliwością zastosowania bezcementowych kołnierzy piszczelowych niwelujących ubytki przynasadowe kości piszczelowej w czterech rozmiarach oraz dodatkowo trzpieni przedłużających w 2 długościach i 6 średnicach. | 5
2.3 | Wkład PE rewizyjny, rotacyjny o wzmocnionej odporności na działające siły przez zastosowanie metalowego rdzenia, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w 3 rozmiarach i 5 grubościach od 12 do 31 mm dla każdego rozmiaru. | 5
2.4 | Podkładki wyrównawcze udowe tylnie | 5
2.5 | Podkładki wyrównawcze udowe dystalne | 5
2.6 | Trzpienie udowe bezcementowe | 5
2.7 | Śruba do adaptera | 5
2.8 | Kołnierze udowe | 5
2.9 | Adapter mocujący ze śrubą | 5
2.10 | Trzpienie piszczelowe cementowane | 5
2.11 | Podkładki wyrównawcze piszczelowe | 2
2.12 | Kołnierze piszczelowe | 4
2.13 | Element rzepkowy w 4 rozmiarach | 2
Razem:
Uwaga dot . Na czas obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do: nieodpłatnego użyczenia 2 zestawów napędów ortopedycznych; nieodpłatnego użyczenia 2 zestawów nowego kompletnego instrumentarium; nieodpłatnego przeprowadzania szkoleń personelu lekarskiego i pielęgniarskiego zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez dyrektora szpitala

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna zawiasowa
1 | Komponent udowy anatomiczny, prawy i lewy w 3 rozmiarach z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych, niwelujących ubytki przynasadowe kości udowej w 5 rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających w długościach 100 i 150 mm, o 6 średnicach 11-17mm w wersjach prostych i zagiętych. | 5
2 | Komponent piszczelowy w 5 rozmiarach z wysoko polerowaną powierzchnią górną, do użycia z rotacyjną wkładką piszczelową, z możliwością zastosowania bezcementowych kołnierzy piszczelowych niwelujących ubytki przynasadowe kości piszczelowej w czterech rozmiarach oraz dodatkowo trzpieni przedłużających w dwóch długościach 100 i 150 mm. i 7 średnicach 9-21mm. | 5
3 | Wkładka polietylenowa rotacyjna o wzmocnionej odporności na działające siły przez zastosowanie metalowego rdzenia, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w 3 rozmiarach i 5 grubościach od 12 do 31 mm dla każdego rozmiaru. | 5
4 | Kołnierz udowy bezcementowy niwelujący ubytki przynasadowe kości udowej w 5 rozmiarach | 5
5 | Kołnierz piszczelowy bezcementowy niwelujący ubytki przynasadowe kości piszczelowej w 4 rozmiarach | 5
6 | Klin piszczelowy 5mm i 10 mm grubości. | 5
7 | Trzpienie przedłużające. | 5
8 | Trzpień udowy bezcementowy | 5
9 | Trzpień piszczelowy bezcementowy | 5
10 | Implant rzepki osadzony na cemencie w 4 rozmiarach. | 5
Razem:

## Pakiet nr 7
Pakiet nr 7
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
A
1 | Panewka rewizyjna bezcementowa z dodatkowymi prostopadłymi otworami w rozmiarach minimum 54-80 mm, dozwolone artykulacje Hard-on-Hard do 72 mm, wkład ES3 do 80 mm, lub panewka rewizyjna z dodatkowymi prostopadłymi otworami, offset 4-6mm. w rozmiarach minimum 54-72mm, dla wszystkich artykulacji. Wszystkie panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej i ceramicznej. | 3
2 | Podkładki do rekonstrukcji ubytków kostnych panewki | 3
3 | Wkład polietylenowy | 25
4 | Śruby | 3
B
1 | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty w części bliższej i kołnierzowej porowatym tytanem oraz w całości hydroksyapatytem, kołnierzowy o geometrii potrójnego stożka. CCD 130°, w 12 rozmiarach, w wersji Standard i High Offset, o długości trzpienia 97 - 119mm. Równomierny wzrost rozmiaru ML o 1 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarach 1-4 oraz o 8mm w rozmiarach 5-12. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. Dostosowany do technik małoinwazyjnych, instrumentarium posiada frez do przygotowania kości pod kołnierz. | 30
2 | Zaślepka do panewki | 150
3 | Wkładka ceramiczna o średnicy 28,32 , 36 mm | 5
4 | Głowa-metalowa o średnicy 36mm, w minimum 4 rozmiarach długości szyjki | 50
Razem:

## Pakiet nr 8
Pakiet nr 8
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
1.1. | Trzpień prosty nieanatomiczny bezkołnierzowy zwężający się dystalnie, tytanowy pokryty na całej długości hydroxyapatytem w rozmiarach od 115 - 190 mm dł. i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8-20 mm, stożek 12/14 mm, trzpień typu Coxa Vara z kołnierzem, trzpień typu High Offset oraz trzpień dysplastyczny o dł. 110 mm w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej z możliwością prostego rozwinięcia w opcję rewizyjną. W opcji trzpienie rwizyjne min 5 rozmiarów od 180 - 240 mm posiadające nacięcia w płaszczyźnie AP I ML zwężającej się w części dystalnej. Stożek trzpienia 12/14. | 200
1.2. | Panewka bezcementowa, hemisferyczna typu Press-fit pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach min 48-66 mm i panewka bezcementowa hemisferyczna typu wkręcanego z trzema otworami na śruby do dodatkowej stabilizacji w rozmiarach min 46-66 mm ze skokiem co 2 mm. Kształt panewki hemisfera, ze stopu tytanu pokryta piaskowanym tytanem lub hydroksyapatytem. | 200
1.3. | Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstości neutralna lub z offsetem 4 mm i dodatkowo z 10 stopniowym stropem w rozmiarach min 48-66 mm ze skokiem co 2 mm o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 32 mm lub 36 mm. | 200
1.4. | Głowa metalowa o średnicy 28 mm i 32 mm w min 3 rozmiarach dł. szyjki. | 140
1.5. | Głowa metalowa o średnicy 36 mm w min 4 rozmiarach dł. szyjki. | 60
1.6. | śruby | 20
Razem:

## Pakiet nr 9
Pakiet nr 9
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
Endoproteza stawu kolanowego
1 | Komponent udowy cementowany. Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. | 100
2 | Komponent piszczelowy cementowany. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach | 100
3 | Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej, z dodatkową śrubą do części piszczelowej (wersja PS). Możliwość wyboru resekcji części piszczelowej z fiksacji sródszpikowej luz zewnętrznej. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zagięciu. Endoproteza musi zapewnić opcję śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. W przypadku resekcji PCL możliwość zaoferowania implantów bez konieczności wycinania klatki Insalla (stabilizacja poprzez wkładkę polietylenową o uwydatnionej przedniej krawędzi tzw. ultra congruent). Dostępna również opcja hypoalergiczna (w składzie implantów ZrN). Instrumentarium z możliwością współpracy z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT). | 150
4 | Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu pokryta azotanem cyrkonu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania komponentów udowych węższych niż standardowe ( w projekcji M-L) | 100
5 | Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu pokryta azotanem cyrkonu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek o grubościach 4mm i 8mm oraz śrub obturacyjnych. | 100
Razem:

## Pakiet nr 10
Pakiet nr 10
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego: proteza stawu MTP1 wykonana z elastomeru silikonowego uwzględniająca naturalną 4-stopniową koślawość stawu, dostęna w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron; instrumentarium wielokrotnego użytku | 15
Razem:

## Pakiet nr 11
Pakiet nr 11
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Płytka tytanowa do osteotomii otwierającej z klinem dystansującym od 2mm do 6mm ze skokiem co milimetr, grubość plytki 1,2mm, zamiennie do wyboru płytka bez klina w 5 długościach od 19mm do 27mm. Płytki dogięte anatomicznie, z możłiwością korekcji do anataomii pacjenta. | 20
2 | Płytka tytanowa do artrodezy pierwszego sawu śródstopnopaliczkowego, o wbudowanym zgięciu grzbietowym 0 lub8 stopni oraz wygięta fabrycznie w 10 stopniach koślawości, dostępna w trzech rozmiarach prawych oraz trzech lewych dla każdego zgięcia, o grubości 1,6mm w najgrubszym miejscu. Płytka posiada otwór umożliwiaja cy kompresję. W instrumentarium mają być dostępne reamery do opracowania powierzchni stawowych. | 10
3 | Płytka tytanowa typu Lapidus grzbietowa z wbudowanym przesunięciem 0,2,3,4,5mm lub podeszwowa z przesunięciem 3 i 5 mm, o grubości 1,6mm. | 10
4 | W powyższych typach płytek (poz. 1,2,3) system umożiwa wkręcenie śrub korowych lub kątowo stabilnych 2,7mm z możłiwością 15-stopniowego odchylenia od osi otworu w płytce w każdą stronę. Śruby blokowane w długościach od 8 do 36mm, nieblokowane od 8 do 40mm. | 70
5 | Śruby korowe nieblokowane i blokowane 2,3mm o długości od 12mm do 26mm. | 70
Razem:

## Pakiet nr 12
Pakiet nr 12
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Jednorazowy pakiet do płukania i czyszczenia (puls lavage) | 200
2 | Jednorazowy pakiet do próżniowego mieszania (podwójny) i podawania cementu | 20
3 | Cement kostny bez antybiotyku sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwoine. 2 x 40 g | 10
4 | Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany ntlenkiem etylenu, oba komponenty barwione x 40 g | 300
5 | Cement kostny rewizyjny z gentamycyną i klindamycyną sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. 1 x 40 g | 50
6 | Cement kostny rewizyjny z gentamycyną (0,5 g) i vankomycyną (2,0 g). Oba komponenty barwione. 1 x 40 g | 2
7 | Spacery kolanowe w formire zestawu skłądającego się ze sterylnych form jednorazowych (komponent udowy oraz piszczelowy) o 3 rozmiarach -S,M,L z dodatkową możliwością regulacji wysokości tacy piszczelowej w zakresie od 12mm do 37 mm, 4 cementów kostnych z dwoma antybiotykami - gentamycyną i klindamycyną w proporcji 1:1 oraz mieszalnika próżniowego podwójnego | 2
8 | Jednorazowy pakiet do próżniowego mieszania pojedynczy) i podawania cementu | 350
Razem:

## Pakiet nr 13
Pakiet nr 13
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, tytanowa, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. | 5
2 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, tytanowa, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Płyty sterylne | 1
3 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, tytanowa, płyta lewa i prawa (płyty 10-, 12-, 14- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. | 5
4 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, tytanowa, płyta lewa i prawa (płyty 10-, 12-, 14- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Płyty sterylne | 1
5 | Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), tytanowa, otwory umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. | 5
6 | Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), tytanowa, otwory umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Płyty sterylne | 1
7 | Płyta tubularna (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), tytanowa, otwory blokowane umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu | 5
8 | Płyta tubularna (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), tytanowa, otwory blokowane umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Płyty sterylne | 1
9 | Płyta typu posterolateral, anatomiczna, spiralna, do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 4-,6- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Dodatkowy otwór i wcięcie umożliwiające umiejscowienie elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Prawa/lewa, w wersji sterylnej i niesterylnej | 2
10 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) | 20
11 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm), implant sterylny | 20
12 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) | 20
13 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm), implant sterylny | 20
14 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) | 20
15 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, sterylne - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) | 20
16 | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej. | 5
17 | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm | 5
18 | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm | 5
19 | Drut prowadzący 1,6mm. | 10
20 | Drut prowadzący 1,6mm, sterylny | 10
21 | Drut prowadzący 1,35mm x 130mm | 10
22 | Drut prowadzący 1,35mm x 130mm, sterylny | 5
23 | Drut prowadzący 2,0mm x 130mm | 10
24 | Drut prowadzący 2,0mm x 130mm, sterylny | 5
25 | Drut prowadzący 1,35mm x 150mm | 5
26 | Drut prowadzący 1,35mm x 150mm, sterylny | 5
27 | Drut prowadzący 1,6 mm x 200 mm | 5
28 | Klamra kompresyjna nitinolowa o zwiększonej sile kompresji i stabilności rotacyjnej w rozmiarach: 15 mm × 15 mm, 18 mm × 15 mm, 18 mm × 18 mm, 20 mm × 15 mm, 20 mm × 20 mm , 25 mm × 20 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik | 4
29 | Klamra kompresyjna nitinolowa o zwiększonej sile kompresji i stabilności rotacyjnej w rozmiarach: 15 mm × 15 mm, 18 mm × 15 mm, 18 mm × 18 mm, 20 mm × 15 mm, 20 mm × 20 mm , 25 mm × 20 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak | 4
30 | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm | 2
31 | Sterylny zestaw, przeznaczony do stabilizacji więzozrostu piszczelowo strzałkowego, zawierający dwa implanty Syndesmosis Tightrope XP, tytanową płytkę dwuotworową, wiertła, celownik, druty prowadzące. | 2
32 | Zestaw implantów do reinsercji ścięgna piętowego, zawierający: kotwica 4,75mm z taśmą 2mm zakończoną igłami - 2 szt., kotwica 4,75mm - 2 szt. , wiertło 3.5mm, gwintownik do kotwicy 4,75mm, zestaw dostępny z kotwicami PEEK i Biocomposite | 4
33 | Ostrza do procedur MIS (zabiegi małoinwazyjne stopy), wymiary: - typ Shannon 2.0 x 11.8mm - typ Shannon 2.0 x 19.5mm - typ Shannon 3.1 x 20.0mm - 4.3 x 13.0mm - 2.9 x 13.2mm - 5.0 x 15.2mm - typ Shannon 2.0 x 8.0mm - typ Shannon 2.2 x 12.0mm - typ Shannon 2.2 x 11mm - typ Shannon 3.0 x 30.2mm - typ Shannon 4.1 x 15.0mm - typ Shannon 2.2 x 11.1mm | 40
34 | Ostrze piły sagitalnej z ogranicznikiem głębokości cięcia, wymiary 17mm x 9.4mm x 0,55mm. Ostrze kompatybilne z systemem napędów ortopedycznych AR-200, AR-300 i AR-400. | 20
35 | Ostrze do piły oscylacyjnej, sterylne, o wymiarach 18,5 x 10 x 0,55 mm | 20
36 | Ostrze do piły oscylacyjnej, długość 19 mm, szerokość 10 mm, grubość 0.55 mm, zakrzywione | 1
37 | Ostrze do piły oscylacyjnej, sterylne, wymiary: -40 x 14 x 0.6 mm, -40 x 9.5 x 0.6 mm, -25 x 9.4 x 0.7 mm, -25 x 9.4 x 0.6 mm, -25 x 5.5 x 0.6 mm, -16 x 5.5 x 0.6 mm, | 20
38 | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, regulowany mechanizm kompresji na płycie, płyta prosta w 4 długościach, płyta ze zgięciem grzbietowym 5 stopni i koślawością 5 stopni w 4 długościach, płyty rewizyjne o długości 66mm | 20
39 | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta anatomiczna prawa/lewa, dostępna w trzech długościach 45mm - 62mm, zgięcie grzbietowe 8 stopni, koślawość 5 stopni, płyta prosta w trzech długościach 46mm - 65mm, mocowanie płyty z użyciem śrub 3mm, blokowanych zmienno-kątowo. | 10
40 | Drut Kirschnera 1,1mm | 20
41 | Drut Kirschnera 1,1mm. Sterylny | 20
42 | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #2-0, długość 46 cm, igła stożkowa 17,9mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | 2
43 | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła. | 2
44 | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #0, igła 22,2mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | 2
45 | Wzmocniony szew chirurgiczny z igłą #3-0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | 2
46 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 5mm (długość 20-90mm), - średnica 7,0mm (długość 35-120mm), | 5
47 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, implanty sterylne, - średnica 5mm (długość 20-90mm), - średnica 7,0mm (długość 35-140mm), | 5
48 | Drut prowadzący, średnica 1,6mm, 2,4mm | 5
49 | Drut prowadzący, średnica 1,6mm, 2,4mm, sterylny | 5
50 | Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, wymiary 3,5mm x 13,5mm, 4,75 mm x 16,1mm | 5
51 | System do mocowania ścięgna piętowego zawierający: - kotwica biokompozytowa 4,75mm x 19,1mm – 2 szt. - instrument typu SutureLasso z pętlą, - celownik , wiertło 3,5 mm, gwintowniki do kotwic 4,75mm | 2
52 | Ostrze - opakowanie zbiorcze 10 sztuk, mini ostrze do skalpela typu beaver, sterylne | 10
53 | Zestaw instrumentów do kotwic zawierający: celownik, wiertła 1,35mm, 1,6mm | 5
54 | Zestaw instrumentów do kotwic zawierający: celownik, wiertła 1,6mm, 1,8mm | 5
55 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36mm) | 50
56 | Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, 2.7 mm x 7 mm, wzmocniony szew zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku | 5
57 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik | 10
58 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak | 10
59 | Podkładka tytanowa, średnica 6mm, 6,5mm, 7mm | 2
60 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 2,5mm (długość 8-50mm), - średnica 3,5mm (długość 12-60mm), - średnica 4,0mm (długość 16-60mm) | 15
61 | Śruby tytanowe, kaniulowane dedykowane do operacji małoinwazyjnych, średnica 3,5mm, kaniulacja 1,4mm, średnica 4,0mm, kaniulacja 1,6mm, długość w zakresie 20mm - 60 mm, łeb śruby skośny / ścięty | 30
62 | Drut prowadzący, kalibrowany, średnica 1,4mm, 1,6mm, sterylny | 2
63 | Śruba 2.7mm, stalowa, blokowana korowa, zakres długości 8mm - 60mm | 5
64 | Śruba stalowa 3.0mm, do kości gąbczastej, z gwintem na całej długości, nieblokowana, zakres długości 10mm - 30mm | 5
65 | Śruba stalowa 3.5mm, korowa, gwintowana na calej długości, nieblokowana, zakres długości 8mm - 80mm | 5
66 | Śruba stalowa 3.5mm, blokowana korowa, gwintowana na całej długości, zakres długości 8mm do 50mm | 5
67 | Śruba stalowa 4.0mm, kaniulowana, z długim gwintem ~1/2 długości śruby, nieblokowana, zakres długości 30mm do 60mm | 5
68 | Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm, długości w zakresie 10 do 14 mm, kodowana kolorem | 15
69 | Tytanowa płyta typu T do operacji Lapidusa, dostępna w dwóch długościach - 38mm, 45mm, otwory pod śruby blokowane o średnicy 3,5 mm | 10
70 | Tytanowa płyta podeszwowa do operacji Lapidusa, anatomiczna(prawa, lewa), niskoprofilowa, mocowana na 5 śrub, śruby blokowane 3,5mm, śruba kompresyjna średnica 4,0mm | 10
71 | Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), stalowa, otwory umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm oraz gąbczastych 4mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Płyta sterylna lub niesterylna | 30
72 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, stalowa, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8-, otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm, gąbczastych 4mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu, w głowie płyty otwory pod śruby blokowane 2,7mm oraz gąbczaste 3mm. W części dystalnej płyty otwory umożliwiające rekonstrukcję więzadła AITFL z użyciem dodatkowej taśmy. | 20
73 | Płyta hakowa do przyśrodkowa do kostki przyśrodkowej (płyty 3-,5-,7-otworowe), stalowa. W trzonie płyty otwory do śrub blokowanych i korowych 3,5mm oraz gąbczastych 4mm | 10
74 | Płyta tubularna (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), stalowa, otwory blokowane umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm oraz gąbczastych 4mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Płyta sterylna lub niesterylna | 5
75 | Płyta hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej, stalowa, płyta lewa i prawa (płyty 3-,5-,7 - otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane 2,7mm oraz gąbczaste 3mm. | 5
76 | Tytanowe płyty H, płaskie, do artrodezy stawu piętowo – sześciennego, oraz do osteotomii kości piętowej Evansa z klinem 6mm, 8mm, 10mm, mocowane na śruby korowe i blokowane 3.5 mm, prawe/lewe | 5
77 | Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory pod śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm / 3,0mm - płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe), - płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe), - płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe), - płyty w kształcie T 3,0mm (2-,3-,4- otworowe), | 4
78 | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przednia. W części trzonowej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal. Płytka 3-, 5-, 7- otwotowa | 5
79 | Płyta anatomiczna blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej spiralna tylnoboczna. W części dystalnej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal. Płyta prwa lub lewa | 2
80 | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa. Płytka 4-, 6-, 8-, 10-, 12- otworowa, mocowana w części nasadowej za pomocą śrub blokowanych i korowych 2.7mm. W trzonie, płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal. Płytka prawa lub lewa | 2
81 | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej tylna. W części trzonowej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal. Płyta 3- lub 5- otworowa | 2
82 | Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej boczna. W części dystalnej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal. | 2
83 | Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm, wzmocniony szew w rozmiarze #1 zakończony igłami, kotwica dostępna w wersji z taśmą 1,3mm i podwójną taśmą 0,9mm | 2
84 | Drut prowadzący, niesterylny, 0,86mm x 80mm, 0,86mm x 120mm, 1mm x 80mm, 1mm x 120mm, 1,35mm x 170mm, 2,4mm x 170mm | 10
85 | Śruba do kości gąbczastej, tytanowa, korowa, średnica 4,0mm (długość 10-44mm). | 5
86 | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przednioboczna, prawa lub lewa. 4-, 6-, 8-, 10-, 12- otworowa. W części nasadowej otwory blokowane w dwóch rzędach pod śruby blokowane/korowe 2.7mm. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm, materiał stal. | 2
87 | Tytanowe implant do osteotomii przypodstawnej pierwszej kości śródstopia, płyta w kształcie litery T z klinem od 2mm do 7mm (skok co 0,5mm), płyta bez klina (płaska). Możliwość zastosowania ze śrubami blokowanymi o średnicy 3,0mm. | 2
88 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku | 2
89 | Tytanowe płyty typu Dorsal Midfoot Fusion, do artrodezy stawów TMT 1 i 2 lub TMT 2 i 3, w trzech rozmiarach, mocowane na śruby korowe i blokowane 3.0 mm, prawe/lewe | 2
90 | Tytanowe płyty, w kształcie X, do artrodez w obrębie przodostopia i śródstopia, w trzech rozmiarach, mocowane na śruby blokowane lub korowe 2.4mm lub 3.0mm | 2
91 | Implant tytanowy w kształcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, sterylny, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm | 20
92 | Tytanowe płyty do artrodezy stawu Lisfranca, w kształcie rombu, w trzech rozmiarach, mocowane na śruby blokowane lub korowe 3.5 mm, prawe/lewe | 2
93 | Taśma do zaopatrywania złamań z plecionki polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, sterylna, szerokość 2 mm. Instrumentarium z dynamometrem umożliwiającym precyzyjne ustawienie napięcia taśmy. | 10
94 | Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: - kotwica 3,5mm x 15,8mm - kotwica 4,75mm x 19,1mm, z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski), - prowadnica do wiertła (celownik), - wiertło 2,7mm, - wiertło kaniulowane 2,7mm, - wiertło 3.4mm, - gwintownik do kotwicy 3,5mm, - gwintownik do kotwicy 4,75mm, - drut Kirschnera 1,35mm, - igła – 2 szt. | 5
95 | Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: - kotwica 3,5mm x 13,5mm, - kotwica 4,75mm x 16,1mm z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski), - prowadnica do wiertła do kości skokowej (celownik), - prowadnica do wiertła (celownik), - wiertło 2,7mm, - wiertło kaniulowane 2,7mm, - wiertło 3.4mm, - wiertło kaniulowane 3.4mm, - gwintownik kaniulowany do kotwicy 3,5mm, - gwintownik kaniulowany do kotwicy 4,75mm, - drut prowadzący, - igła, | 6
96 | Śruba stalowa 4.0mm, kaniulowana, z krótkim gwintem ~1/3 długości śruby, nieblokowana, zakres długości 30mm do 60mm | 10
97 | Śruba stalowa 4.0mm, kaniulowana, z krótkim gwintem ~1/3 długości śruby, nieblokowana, zakres długości 30mm do 60mm, implant sterylny | 10
98 | Drut prowadzący, średnica 1,1mm, 1,35mm | 10
99 | Drut prowadzący, średnica 1,1mm, 1,35mm, sterylny | 10
100 | Tytanowa płyta typu posterolateral, -4 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa | 2
101 | Tytanowa płyta typu posterolateral, -6 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa | 2
102 | Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -4 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa | 2
103 | Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -6 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa | 2
104 | Tytanowa płyta typu posterolateral, -8 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa | 2
105 | Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -8 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa | 2
106 | Tytanowa płyta typu posterolateral, -4 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa. Sterylne. | 2
107 | Tytanowa płyta typu posterolateral, -6 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa. Sterylne. | 2
108 | Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -4 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa. Sterylne. | 2
109 | Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -6 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa. Sterylne. | 2
110 | Tytanowa płyta typu posterolateral, -8 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa. Sterylne. | 2
111 | Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -8 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa. Sterylne. | 2
112 | Płyta hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 3-,5-,7- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu | 5
113 | Płyta hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 3-,5-,7- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Płyty sterylne | 5
114 | Płyta hakowa, przyśrodkowa do dalszej nasady kości piszczelowej (płyty 3-,5-,7- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. Płyty sterylne | 5
115 | Płyta hakowa, przyśrodkowa do dalszej nasady kości piszczelowej (płyty 3-,5-,7- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. Płyty sterylne | 5
116 | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej, tytanowa, otwory dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. | 5
117 | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej, tytanowa, otwory dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Sterylna. | 1
118 | Płyta typu posterolateral do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 4-,5- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. | 1
119 | Płyta typu posterolateral do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 6-,8- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. | 1
120 | Płyta typu posterolateral do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 4-,5- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Płyty sterylne | 1
121 | Płyta typu posterolateral do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 6-,8- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Płyty sterylne | 1
122 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, implant sterylny, - średnica 2,5mm (długość 8-50mm), - średnica 3,5mm (długość 12-60mm), - średnica 4,0mm (długość 16-60mm) | 40
123 | Zestaw instrumentów do kotwic 3,5mm x 13,5mm | 5
124 | Zestaw instrumentów do kotwic 4,75mm | 5
125 | Miękka kotwica bezwęzłowa na jednorazowym podajniku, wzmocniony szew w rozmiarze #2 zakończony igłami | 10
126 | Wiertło do kotwic, średnica 1,35mm, 1,6mm | 5
127 | Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny. Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 6 ml. | 1
128 | Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny. Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 12 ml. | 1
129 | Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny. Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 3 ml. | 1
130 | Jednorazowe, sterylne końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza do tkanki kostnej dostępne w średnicach 3mm długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk. | 2
131 | Jednorazowe, sterylne końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach 2mm, 3mm oraz długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk. | 2
132 | Jednorazowe, sterylne końcówki do shavera artroskopowego do małych stawów firmy Arthrex. Ostrza do tkanki kostnej dostępne w średnicach 3mm, 3,5mm oraz długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk. | 2
133 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste oraz zagięte dostępne w średnicach 3,5mm, 4mm, 5mm. Długości : 7cm oraz 13cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej : gładkie na gładkie do bezpiecznego oczyszczania chrząstki stawowej oraz łąkotek. | 2
134 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste w postaci raszpli o grubości 2mm i długości 4,5mm oraz 8,5mm. Końcówka dostępna w szerokościach 3,5mm, 4mm, 5,5mm. | 2
135 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF): dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki dedykowane do małych stawów, długość części pracującej 110 mm, średnica 3,3 mm, zagięte pod kątem 50 stopni. | 1
Razem:

## Pakiet nr 14
Pakiet nr 14
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm, o szerokosci 1,3 mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | 20
2 | Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5. Technika nie wymagająca nawiercenia ani nabijania otworu pod kotwicę - samonabijająca. | 30
3 | Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm. Kotwica podwójnie bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany dwoma nićmi #2. Technika nie wymagająca nawiercenia ani nabijania otworu pod kotwicę - samonabijająca | 30
4 | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik. Kotwica w wersji przeładowanej taśma 1,7mm w kolorze biało czarnym oraz nicią w rozmiarze #2 z samo zaciskającym się węzłem. Kotwica w wersji samo nabijającej nie wymagającej wykonywania wcześniejszego otworu podczas implantacji. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej | 10
5 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w zgrubienie centralizujące podczas implantacji. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | 30
6 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicą ortopedyczną w rozmiarze #2. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | 20
7 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicią ortopedyczną w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm.Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | 5
8 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,7 mm i długości 19 mm, przeładowana dwiema supermocnymi nićmi ortopedycznymi w postaci taśm o szerokości 1,3 mm każda. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | 5
9 | Sterylny set do bezwęzłowej miękkiej kotwicy złożony z prowadnika, trokara oraz miękkiego wiertła z ogranicznikiem głębokości wiercenia. | 2
10 | Jednorazowy zestaw do implantacji kotwic miękkich przeznaczonych do stabilizacji obrąbka o średnicach 1,6 mm zawierający wiertło sztywne do kotwicy 1,6 mm, prosty prowadnik oraz trokar. | 1
11 | Wiertło proste. Parametry techniczne: - Wiertło dedykowane do implantacji kotwic miękkich o średnicy 1,8 mm używanych przy stabilizacji obrąbka. | 1
12 | Sterylne wiertło do kotwicy miękkiej o średnicy 1,7mm. Wiertło z ogranicznikiem głębokości wiercenia. | 1
13 | Elastyczne wiertło do miękkiej kotwicy o średnicy 1,8mm. Wiertło z rdzeniem centarlizującym. | 1
14 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | 30
15 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 4,75mm x 24,5mm z tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | 5
16 | Implant bezwęzłowy w wersji Peek do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany o średnicy 4,75mm x 24,5mm z Peekowym początkiem skonstruowanym w systemie self-punch umożliwiającym implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | 5
17 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | 5
18 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 4,5 mm i długości 14 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny | 15
19 | Implant do rekonstrukcji stawu AC złożony z dwóch guzików połączonych samozaciskową pętlą polietylenową. Pętla złożona z szwów chirurgicznych w rozmiarze #6. Implant na jednorazowym podajniku. | 10
20 | Drut wiercący 3.7mm ze znacznikami laserowymi, sterylny | 1
21 | Jednorazowy bezwęzłowy set do naprawy AC Joint. System złożony z kaniulowanego wiertła do wywiercenia otworów w kości o szerokości 3mm. Nitynolowego podajnika, guzika w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami, po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm. Implant przeładowany systemem bezwęzłowym, wygięty anatomicznie do powierzchni wyrostka kruczego oraz bezwęzłowego systemu z przełożonym okrągłym guzikiem do blokady po stronie obojczyka. | 5
22 | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach wraz z dodatkami. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.), zestaw jednorazowych dodatków do autologicznego systemu regeneracji chrząstki składający się ze strzykawek o różnej pojemności, łaczników oraz wacików do przygotowania i osuszenia stawu. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo (1szt.) Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera | 10
23 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 7mm, 8mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem w kształcie widelca do mocowania przeszczepu. Widelec z dodatkowymi otworami do przeładowania pomocniczych nici. Implant założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | 15
24 | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie | 25
25 | Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”. Igła pakowana sterylnie z nicią i plastikową rurka do przesuwania szwów. | 25
26 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | 50
27 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | 1
28 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieska nić zabezpieczająca przed przypadkowym ściągnięciem pętli. | 50
29 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy plecionej niewchłanianej wykonanej z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | 5
30 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonania z taśmy plecionej niewchłanianej wykonanej z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | 5
31 | Jednorazowy sterylny pobierak do przeszczepu z mięśnia czworogłowego uda. Pobierak specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić minimalne inwazyjne pobieranie przeszczepu. Dostępny w rozmiarach 8, 9, 10, 11mm. Pobierak złożony z dwóch elementów: - Ostrej cylindrycznej, okrągłej końcówki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem - Przejrzystego uchwytu z oknem oraz podziałką do określenia długości przeszczepu. | 1
32 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 18cm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14 mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dostępny w wersji złożonej oraz otwartej do śródoperacyjnego złożenia. | 1
33 | Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy. | 3
34 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w czterech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm, 9 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20 mm dodatkowo z jednym lub dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | 50
35 | Implant do mocowania korówkowego w postaci płytki o szerokości 3,5 mm, z dwoma otworami na brzegach płytki. Otwory o kształcie ” łezkowatym” umożliwiające zawiązanie nici lub taśmy na implancie. Płytka wykonana ze stopu tytanu, pakowana pojedynczo sterylna. | 5
36 | Guzik do mocowania piszczelowego w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o wymiarach 8x12mm, tytanowy. Guzik z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli, przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | 1
37 | Guzik do mocowania piszczelowego w kształcie koła o średnicy 14mm, tytanowy. . Guzik z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli, przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | 1
38 | Guzik do mocowania piszczelowego podłużny, tytanowy w rozmiarze 3.4 mm x 13 mm Guziki z dwoma otworami z nacięciem umożliwiającymi założenie pętli. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | 1
39 | Drut wiercący z miarką co 5 mm, o średnicy 2,4 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek. Średnica kanału - 4 mm. Sterylny | 2
40 | Drut wiercący z oczkiem do przeciągania nitek, o średnicy 2.4 mm i długości 435 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | 5
41 | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | 5
42 | Śruba interferencyjna tytanowa z miękkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania śruby zalecany jest drut nitynolowy 2 mm. Wymiary: długość 25 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 35 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), | 30
43 | Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | 30
44 | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne | 10
45 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Implanty załadowane do igły o szerokości 1,5mm. Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | 50
46 | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. | 100
47 | Oryginalne dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia. | 20
48 | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi. | 20
49 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. | 60
50 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły. | 10
51 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera zagięte dostępne w średnicach 3,5mm, 4mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. | 60
52 | Mocna niewchłanialna nić o grubości #5 i długości 96,5 cm. Nić w kolorze niebieskim . Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. Nić zakończona igłą 48mm, 1/2 koła. | 36
53 | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #0, igła 22,2mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | 36
54 | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła. | 36
55 | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #2-0, długość 46 cm, igła stożkowa 17,9mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | 36
56 | Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym. Produkt sterylny | 5
57 | Mocna taśma niewchłaniala o szerokości 1,3mm, w kolorze biało-niebieskim, zakończona pętlą | 5
58 | Taśma do zaopatrywania złamań z plecionki polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, sterylna, szerokość 2 mm. Instrumentarium z dynamometrem umożliwiającym precyzyjne ustawienie napięcia taśmy. | 10
59 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojczykowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm. | 10
60 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | 10
61 | Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. | 3
62 | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. | 2
63 | Implant węzłowy dedykowany do użycia w obrębie stawu kolanowego wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi zakończonymi igłami. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | 5
64 | Elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówka robocza w kształcie „łezki” zagięta pod kątem 90* | 50
65 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90*. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. | 5
66 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 50*. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. | 5
67 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90* typu haczyk. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. | 5
Razem:

## Pakiet nr 15
Pakiet nr 15
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Gwóźdź piętowy do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Wprowadzany od strony guza piętowego. Gwóźdź kaniulowany, prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową. Długość L=45÷55 mm (ze skokiem co 5 mm) oraz 70 mm, pokryty w całości celownikiem; średnica 10,12 mm. Gwóźdź posiada dla długości L=45÷55 - trzy lub cztery otwory gwintowane i jeden otwór kompresyjny, dla długości gwoździa 70mm - cztery gwintowane otwory oraz dwa otwory kompresyjne, zapewniające stabilne blokowanie wielopłaszczyznowe. Długość otworu kompresyjnego 5mm. Możliwość zastosowania wkrętów kaniulowanych 5,0 lub 5,5 mm. Połączenie wkrętów 5,5 stabilne kątowo. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach w zakresie 0÷20 mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach typu torx. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwóźdź znakowany kolorem dla wersji lewa/prawa i ze względu na średnicę. System wykonany ze stopu tytanu. | 12
ELEMENTY BLOKUJĄCE
2 | Wkręt blokujący kaniulowany śr. 5,0mm z gniazdem typu torx, L- 20mm-60mm | 40
3 | Wkręt blokujący kaniulowany śr. 5,5mm z gniazdem typu torx, L- 20mm-60mm | 40
4 | Śruba zaślepiająca L=0÷20mm | 20
Razem: