ZP/39/2026 – Załącznik A

Pakiet nr 1

TABELA NUMER 37 - CIEPLARKA PODBLATOWA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Cieplarka podblatowa |  |
|  | - wnętrze z tworzywa sztucznego - 3 półki druciane ze stali powlekanej - drzwi przeszklone - wymuszony obieg powietrza - jednorodność oraz stabilność temperatury +/-0,8°C - pojemność brutto: 155 l - pojemność netto: 142 l - zakres temperatur od +8°C do +40°C - maksymalny pobór mocy: 130W - wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.): 550/600/865 mm - wymiary wewnętrzne (szer./głęb./wys.): 480/445/720 mm - waga ok. 40 kg |  |
|  | Regulacja temperatury co 0,1°C realizowana za pomocą nowoczesnego sterownika mikroprocesorowego z algorytmem adaptacyjnym, wyposażonego w wyświetlacz graficzny. |  |
|  | Interaktywny interfejs użytkownika, wyposażony w komunikaty kontroli podzespołów systemowych, np.: awaria czujnika, przepalenie bezpiecznika, awaria podzespołu itp. |  |
|  | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający start urządzenia z zaprogramowanym opóźnieniem |  |
|  | Timer z funkcjami sygnalizacji lub wyłączenia urządzenia, zakres 0-31dni z dokładnością do 1 min |  |
|  | Możliwość kontynuacji pracy urządzenia po powrocie zasilania lub przerwanie pracy w wyniku przekroczenia zadanego maksymalnego czasu przerwy lub maksymalnej odchyłki temperatury |  |
|  | Ręczna lub automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatora |  |
|  | Możliwość wprowadzenia korekty temperatury przez użytkownika |  |
|  | Alarm otwartych drzwi |  |
|  | Alarm informujący o zaniku zasilania |  |
|  | Alarm uszkodzenia czujnika temperatury |  |
|  | Port komunikacyjny RS-232 |  |
|  | Autotuning – automatyczne ciągłe dopasowywanie parametrów pracy w celu uzyskania najwyższej możliwej stabilności temperatury, niezależnie od ilości wsadu i temperatury zewnętrznej. |  |
|  | Możliwość podglądu na wyświetlaczu urządzenia wykresu temperatury z ostatnich 24h pracy urządzenia |  |
|  | Wyświetlanie wartości min, max, średniej globalnej lub z trwającego programu |  |
|  | INFORMACJE OGÓLNE |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie nie później niż do 25.06.2026 r. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika  2A skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

....................................................................................

data i podpis