Załącznik nr 1.4

D/53/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów na potrzeby Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego

Część nr 4 – Zakup i dostawa mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania z zestawem akcesoriów– 7 szt.

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy (należy OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
|  | Brak zawartości w przedmiocie zamówienia substancji z listy REACH SVHC i RoHS (zgodnie z listą wyłączeń przewidzianych dla sprzętu/aparatury badawczej). | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zbudowany z materiałów nadających się do recyklingu. |  |
|  | Opakowanie produktu musi być wykonane z materiałów podlegających recyklingowi, minimalizacja plastiku jednorazowego. |  |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zaprojektowany w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
|  | Wymagania ogólne dla wszystkich pozycji: |  |
|  | Urządzenie musi: • umożliwiać jednoczesne mieszanie i ogrzewanie próbki • być przeznaczone do pracy laboratoryjnej (chemia, farmacja, biotechnologia) • stanowić kompletne rozwiązanie (zestaw gotowy do pracy po dostawie) • Zestaw powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do kontroli temperatury próbki | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. 7 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
|  | Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |
|  | liczba stanowisk: min. 1 |  |
|  | maksymalna objętość mieszania (H₂O): min. 20 L |  |
|  | zakres prędkości: min. 50 – 1500 rpm |  |
|  | regulacja prędkości: płynna |  |
|  | dokładność nastawy: ≤ 10 rpm |  |
|  | moc grzewcza: min. 600 W |  |
|  | zakres temperatury: do min. 300°C |  |
|  | regulacja temperatury: płynna |  |
|  | rozdzielczość nastawy temperatury: ≤ 1°C |  |
|  | możliwość współpracy z zewnętrznym czujnikiem temperatury |  |
|  | kompatybilność z czujnikiem PT1000 |  |
|  | zakres pomiaru temperatury: min. -20 do 300°C |  |
|  | dokładność regulacji temperatury: z czujnikiem zewnętrznym: ≤ ±1°C |  |
|  | funkcja wykrywania czujnika w medium |  |
|  | materiał: stop aluminium |  |
|  | średnica płyty: 135 mm (+/- 5 %) |  |
|  | maksymalne obciążenie: min. 20 kg |  |
|  | klasa ochrony: min. IP42 lub równoważne |  |
|  | zasilanie: 230 V / 50–60 Hz |  |
|  | moc całkowita: 650 W (+/- 5 %) |  |
|  | wyświetlacz parametrów (temperatura, prędkość) |  |
|  | interfejs komunikacyjny (USB i/lub RS232) |  |
|  | posiada możliwość regulacji temperatury bezpieczeństwa |  |
|  | zapewnia stabilną pracę przy długotrwałym użytkowaniu |  |
|  | W zestawie: - mieszadło magnetyczne z grzaniem - statyw laboratoryjny z uchwytami - czujnik temperatury PT1000 - pokrywę (np. silikonową) ograniczającą straty ciepła i rozpryski - mieszadełka magnetyczne - elementy montażowe |  |

W związku z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy