Załącznik nr 1.5

D/53/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów na potrzeby Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego

Część nr 5 – Zakup i dostawa bezolejowej sprężarki powietrza – 2 szt.

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy (należy OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
|  | Brak zawartości w przedmiocie zamówienia substancji z listy REACH SVHC i RoHS (zgodnie z listą wyłączeń przewidzianych dla sprzętu/aparatury badawczej). | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zbudowany z materiałów nadających się do recyklingu. |  |
|  | Opakowanie produktu musi być wykonane z materiałów podlegających recyklingowi, minimalizacja plastiku jednorazowego. |  |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zaprojektowany w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |
|  | • Sprężarka powietrza musi być urządzeniem dedykowanym do pracy z aparaturą zapewniającym stałe źródło czystego, suchego i stabilnego powietrza oraz być przeznaczona do zasilania aparatury analitycznej, wyposażonej w zintegrowany elektroniczny system osuszania powietrza Urządzenie musi zapewniać: • powietrze wolne od oleju • skuteczne usuwanie wilgoci (niski punkt rosy) • brak kondensacji w instalacji • stabilne ciśnienie bez pulsacji • wbudowany układ filtracji (min. 3-stopniowy) • układ separacji kondensatu (mechaniczny + elektroniczny) • obudowa wygłuszająca • tłumienie drgań (system zawieszenia) • zbiornik powietrza odporny na korozję | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. 7 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
|  | Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |
|  | posiada konstrukcję bezolejową |  |
|  | posiada dwucylindrowy kompresor tłokowy zapewniający stabilną i niezawodną pracę |  |
|  | jest przystosowana do ciągłej pracy laboratoryjnej |  |
|  | posiada system chłodzenia powietrzem |  |
|  | jest wyposażona w układ elektroniczny osuszania powietrza (electronic dryer) |  |
|  | zapewniać ciągłe usuwanie wilgoci i kondensatu (self-draining) |  |
|  | posiada wielostopniowy system filtracji (min. 3 stopnie) zapewniający wysoką czystość gazu |  |
|  | posiada zbiornik ze stali nierdzewnej odporny na korozję |  |
|  | zapewniać stabilne ciśnienie bez wahań |  |
|  | charakteryzuje się niskim poziomem hałasu i drgań (izolacja akustyczna, tłumienie drgań) |  |
|  | posiadać konstrukcję kompaktową, pionową |  |
|  | wydajność: min. 30 L/min |  |
|  | zakres ciśnienia: co najmniej 0,05 – 7 bar |  |
|  | maksymalne ciśnienie robocze: min. 7 bar |  |
|  | moc znamionowa: ok. 950 W (±10%) |  |
|  | wymiary (szer. × gł. × wys.): ok. 280 × 585 × 510 mm (±10%) |  |

|  | WYMAGANIA DODATKOWE |
| --- | --- |
| 1 | Wykonawca w ramach należytego wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia (o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia) do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest: zamontować, podłączyć, uruchomić, przeprowadzić kontrolę działania i wdrożenie oraz przeprowadzić 1 dniowe szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w kontrolowanym środowisku. |

W związku z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy