|  | GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań | F16-ZP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 3 | Strona 1 z 13 |
| - Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |

Część 1 - Holter ciśnieniowy – 1 sztuka

| Producent, typ (model) |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025) nowy, nieużywane |  | Tak, Podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  |  |  |
| Termin dostawy nie później niż 10.06.2026 |  |  |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenia |  | Opisać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak, jaka częstotliwość przeglądów |  |
|  | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE | Tak |  |
|  | Pamięć 1000 badań | Tak |  |
|  | Definicja aktywności/snu | Tak |  |
|  | Tryb pracy dorosły, pediatryczny | Tak |  |
|  | Funkcja testu manometru | Tak |  |
|  | Funkcja testu szczelności | Tak |  |
|  | Wyświetlanie błędów pomiaru w postaci ostrzeżeń i kodów | Tak |  |
|  | Wyniki pomiarów ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i HR | Tak |  |
|  | Menu rozbudowane, dane informacyjne, szybki start, wyniki pomiarów, przywracanie ust. fab., konfiguracja | Tak |  |
|  | Harmonogram rejestracji pomiarów (podział na aktywność i sen) | Tak |  |
|  | Wyposażenie: • wyposażenie baterie alkaliczne LR6 (AA) - 4 szt. • wyposażenie instrukcja użytkowania • wyposażenie łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego • wyposażenie mankiet dla dorosłych, średni • wyposażenie przewód ciśnieniowy • wyposażenie torba na rejestrator z pasem • wyposażenie mankiet dla dorosłych, duży • wyposażenie mankiet pediatryczny, mały | Tak |  |
|  | Okresy pomiarowe min. 5 | Tak |  |
|  | Czujnik ciśnienia | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru dorosły: 0-300 mmHg, pedaitryczny: 0-150 mmHg (względem ciśnienia atmosferycznego) | Tak |  |
|  | Praca stacjonarna zasilanie tylko z USB | Tak |  |
|  | Ciśnienie w mankiecie wartość liczbowa lub graficznie | Tak |  |
|  | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego | Tak |  |
|  | Wyświetlacz | Tak |  |

|  | GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań | F16-ZP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 3 | Strona 3 z 13 |
| - Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |

Część 2 -Videolaryngoskop – 1 sztuka

| Producent, typ (model) |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025) nowy, nieużywane |  | Tak, Podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  |  |  |
| Termin dostawy nie później niż 10.06.2026 |  |  |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenia |  | Opisać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak, jaka częstotliwość przeglądów |  |
|  | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE | Tak |  |
|  | Przenośny videolaryngoskop z kamerą i torem wizyjnym do intubacji dzieci, dorosłych oraz wykonywania trudnych intubacji | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 3,75 format obrazu 4:3 | Tak |  |
|  | Monitor LCD iview | Tak |  |
|  | Oświetlenie LED 5000K | Tak |  |
|  | Funkcja obracania ( kąt obrotu 180 ) ze zmianą kąta nachylenia ekranu 110 | Tak |  |
|  | Stan naładowania baterii na ekranie | Tak |  |
|  | Rozdzielczość (RGB) min 800x480 | Tak |  |
|  | Natężenie oświetlenia > 800 luksów | Tak |  |
|  | Soczewka z funkcją nieparowania (anti-fog) | Tak |  |
|  | Bateria litowa wielokrotnego ładowania | Tak |  |
|  | Uchwyt wygodny, ergonomiczny | Tak |  |
|  | Na uchwycie funkcja rejestracji/ wykonywania wideo/zdjęć | Tak |  |
|  | Wyjście micro HDMI | Tak |  |
|  | Format zapisu .JPG i .MP4 | Tak |  |
|  | Z aparatem fotograficznym o wysokiej rozdzielczości i funkcją nagrywania filmu. | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min 7 GB | Tak |  |
|  | Transmisja zapisanych danych do komputera za pomocą USB | Tak |  |
|  | Czas działania baterii min 120 min pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Czas ładowania od 4 do 6 h w zależności od rozładowania | Tak |  |
|  | Przewód i ładowarka USB z możliwością ładowania w gniazdku elektrycznym | Tak |  |
|  | Szybkie uruchomienie urządzenia / błyskawiczna intubacja w trudnych warunkach poprzez szybkie nałożenie łyżki | Tak |  |
|  | Twarde etui zabezpieczające urządzenie | Tak |  |
|  | 2 sztuki - Łyżka wielorazowa z wbudowaną kamerą min 2.0 megapikseli, obiektyw aparatu z powłoką przeciwmgłową kąt obiektywu 50-60 ®, Typ i rozmiar: MILLER o rozmiarach : 00 Długość – 72,2 mm Szerokość – 14,6 mm Wysokość - 29,5 mm | Tak |  |
|  | 1 sztuka - Łyżka wielorazowa z wbudowaną kamerą min 2.0 megapikseli, obiektyw aparatu z powłoką przeciwmgłową kąt obiektywu 50-60 ®, Typ i rozmiar: MILLER o rozmiarach : 0 Długość – 84,3 mm Szerokość – 15 mm Wysokość - 29,5 mm | Tak |  |

|  | GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań | F16-ZP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 3 | Strona 6 z 13 |
| - Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |

Część 3 - Pompa PCA do znieczuleń – 3 sztuki

| Producent, typ (model) |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025) nowy, nieużywane |  | Tak, Podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  |  |  |
| Termin dostawy nie później niż 10.06.2026 |  |  |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenia |  | Opisać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak, jaka częstotliwość przeglądów |  |
|  | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE | Tak |  |
|  | Tryby podawania: - ciągły - tylko bolus - ciągły + bolus - programowany automatyczny bolus (PAB) z połączonym PCA | Tak |  |
|  | Dokładność: ±5% | Tak |  |
|  | Wskaźnik przepływu: 0,1 – 100 ml/h | Tak |  |
|  | Programowanie jednostek stężenia: - ml / mg / µg | Tak |  |
|  | Zakres stężenia: - 0,1 – 99,9 mg/ml - 0,1 – 999,9 µg/ml | Tak |  |
|  | Wielkość infuzji: - 1 – 9999 ml | Tak |  |
|  | Dawka bolusa: - 0 lub 0,1 – 60 ml (przyrost 0,1 ml) | Tak |  |
|  | Wskaźnik przepływu bolusa: - 100 ml/h - możliwość dostosowania od 50 do 100 ml/h (przyrost 10 ml/h) | Tak |  |
|  | Specjalne funkcje: - biblioteki protokołów (do 60 protokołów/bibliotek) - limit dawki / godziny / limit bolusa - nadpisanie bolusem klinicznym - obowiązkowe odpowietrzenie (włączone / tylko ostrzeżenie / wyłączone) - automatyczne napełnianie przez pompę - blokada klawiatury pompy | Tak |  |
|  | Monitoring leczenia: - zapisywanie przepływów pacjenta - wizualna skala analogowa bólu (VAS) - VAS dostępny w historii pompy, w wersji do druku i pobrania - Ready to Connect na www.micrelcare.net do monitorowania leczenia w sieci | Tak |  |
|  | KVO: - 0,1 – 2,0 ml/h | Tak |  |
|  | Automatyczny restart po usunięciu niedrożności | Tak |  |
|  | - wbudowany filtr odpowietrzający - ochrona swobodnego przepływu zgodnie z IEC 60601-2-24 - programowanie w granicach protokołu - dedykowany do terapii wyświetlacz (żółty dla znieczulenia miejscowego, zielony dla infuzji innych) | Tak |  |
|  | Alarmy i ostrzeżenia: - okluzja (niska 0,8 bar, średnia 1,2 bar, wysoka 1,6 bar) - zbliżający się koniec lub zakończenie infuzji - niski poziom naładowania / wyładowana bateria - limit dawki - otwarty mechanizm - przypomnienie o przeglądach | Tak |  |
|  | Poziomy kodów dostępu: - 3 | Tak |  |
|  | Historia, wykres infuzji, wydruk i pobieranie danych: - tak - do 6500 zdarzeń czasowych - wydruk „plug & play” | Tak |  |
|  | Czas pracy baterii: - 6 dni przy 5 ml/h z bolusem | Tak |  |
|  | Zasilanie: - 90 – 240 V - 50–60 Hz - opcjonalny łącznik K55.01.615.x | Tak |  |

|  | GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań | F16-ZP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 3 | Strona 9 z 13 |
| - Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |

Część 4 - Optyka ICG – 1 sztuka

| Producent, typ (model) |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025) nowy, nieużywane |  | Tak, Podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  |  |  |
| Termin dostawy nie później niż 10.06.2026 |  |  |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenia |  | Opisać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak, jaka częstotliwość przeglądów |  |
|  | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE | Tak |  |
|  | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, widoczne oznakowanie na optyce NIR/ICG umożliwiające szybką identyfikację optyki, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 1 szt. | Tak |  |
|  | Światłowód endoskopowy, średnica 4,8 mm, długość 250 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o wymiarach 430x65x52mm (± 5mm ) | Tak |  |

|  | GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań | F16-ZP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 3 | Strona 11 z 13 |
| - Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |

Część 5 - Fotel ginekologiczny – 1 sztuka

| Producent, typ (model) |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025) nowy, nieużywane |  | Tak, Podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  |  |  |
| Termin dostawy nie później niż 10.06.2026 |  |  |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenia |  | Opisać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak, jaka częstotliwość przeglądów |  |
|  | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE | Tak |  |
|  | Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych | Tak |  |
|  | Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1280 mm (± 30 mm) | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość leża: 740 mm (± 30 mm ) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska w pozycji fotelowej: 560mm – 890mm ( ±30 mm ) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości leża w pozycji poziomej: 760mm – 1090mm ( ±30 mm ) | Tak |  |
|  | Przy pozycji fotelowej możliwość uzyskania bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska – przynajmniej 400mm – w celu ułatwienia pacjentce wsiadania na fotel | Tak |  |
|  | Regulacja kąta oparcia pleców od -10 0 do 65 0 (± 5 0 ) | Tak |  |
|  | Kąt pochylenia siedziska: -65 0 do 10 0 (± 5 0 ) | Tak |  |
|  | Przechył Trendelenburga : min. 10 0 | Tak |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : min. 60 0 | Tak |  |
|  | Funkcje fotela realizowane za pomocą ręcznego pilota przewodowego oraz przewodowych sterowników nożnych, poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V: - regulacja wysokości fotela - niezależna regulacja kata pochylenia siedziska - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty- Trendelenburga przy jednoczesnej zmianie kąta oparcia pleców i segmentu siedziska | Tak |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy wyposażony w dodatkowe funkcje uzyskiwane z jednego (osobnego dla każdej funkcji) przycisku: - tzw. pozycja startowa – fotel uzyskuje najniższą wysokość - pozycja antyszokowa – wypoziomowane segmenty fotela oraz przejście do pozycji Trendelenburga - przycisk służący do zapisania (zapamiętania) dowolnej, ustalonej pozycji fotela | Tak |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru | Tak |  |
|  | Konstrukcja nośna fotela i podstawa osłonięte obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Osłony także w części siedzeniowej i z tyłu oparcia pleców | Tak |  |
|  | Fotel mobilny dzięki trzem kołom (dwa koła kierunkowe do jazdy na wprost oraz jedno koło skrętne) zabudowanym w podstawie. Koła nie wystają poza obrys fotela – przez co nie utrudniają pracy operatora. Blokowanie oraz odblokowanie podstawy fotela za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie od strony oparcia pleców | Tak |  |
|  | Oparcie pleców i siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego | Tak |  |
|  | Możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki, wieszak kroplówki | Tak |  |
|  | Tapicerka bezszwowa (możliwość wyboru z minimum pięciu kolorów), wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. Możliwość wyboru koloru – preferowany kolor: Jasny szary | Tak |  |
|  | Pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu (podkład niewidoczny z zewnątrz). Zapewniony łatwy dostęp do wymiany podkładu | Tak |  |
|  | Wyposażenie fotela: - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej – 1 szt. - papierowy podkład w rolce – 1 szt. - podkolanniki z podrączkami – 1 kpl. - podnóżek lakierowany ze stopniem tapicerowanym w kolorze tapicerki fotela – 1 szt. | Tak |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | Tak |  |
|  | Powierzchnia fotela odporna na środki dezynfekcyjne | Tak |  |