## 1
Załącznik nr 2 do SWZ Zadanie 1 1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych do wykrywania mutacji w skrawkach parafinowych metodą real time PCR wraz z akcesoriami, zwanych dalej wyrobami, na analizatorach określonych w pkt b; b) dzierżawa analizatorów w pełni zautomatyzowanych (od skrawka parafinowego do wyniku) do diagnostyki molekularnej opartego na Real Time PCR , zwanych dalej urządzeniami; wymagania techniczno-eksploatacyjne odczynników i urządzeń określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby i urządzenia objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (odpowiednio jednostkowych lub zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z wymogiem sposobu pakowania asortymentu. W przypadku wyrobów pakowanych zbiorczo, na opakowaniach jednostkowych nie jest wymagane oznakowanie CE, jeśli nie jest to obligatoryjne zgodnie z przepisami prawa. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz urządzeniaspełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie ………………... dni roboczych* od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………… 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia, zgodnie z poniższą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość (24 m-ce) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Wartość brutto 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | a). PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. b). Wielkość opakowania handlowego - informacja wyłącznie w celach informacyjnych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Testy do oznaczania mutacji w genie KRAS pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym. Test w postaci kartridża. | szt. | 216
2 | Testy do oznaczania mutacji w genach NRAS/BRAF pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym. Test w postaci kartridża. | Szt. | 180
3 | Testy do oznaczania mutacji w genie BRAF pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym. Test w postaci kartridża. | Szt. | 120
4 | Testy do oznaczania mutacji w genie EGFR pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym. Test w postaci kartridża. | Szt. | 6
5 | Testy do oznaczania niestabilności mikrosatelitarnych MSI pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym. Test w postaci kartridża. | Szt. | 354
6 | Testy testem do jakościowego wykrywania specyficznych fuzji genów ALK, ROS1, RET, jak również usunięcia fragmentu w eksonie 14 MET. Test w postaci kartridża. | Szt. | 6
7 | Test do jakościowego wykrywania 17 mutacji punktowych w genie POLE w 4 eksonach:Ekson 9: P286H, P286L, P286R, P286S, M295R, S297F; Ekson 11:F367S, F367V, D368Y;Ekson 13:V411L L424I, L424V, P436R, M444K; Ekson 14:A456P, S459F. Dodatkowo test wykrywa jedną mutację w eksonie 12 genu POLD1: S478N. Test w postaci cartridża | Szt. | 6
8 | Test diagnostyczny in vitro do wykrywania metodą jakościową pięciu mutacji IDH1 w kodonie R132 (R132C/H/G/S/L), czterech mutacji IDH2 w kodonie R140 (R140Q/L/G/W) i sześciu mutacji IDH2 w kodonie R172 (R172K/M/G/S/W). Test w postaci kartridża. | Szt. | 6
9 | Test do jakościowego wykrywania 13 mutacji N345K, C420R, E542K, E545A, E545G, E545D, E545K, Q546K, Q546E, Q546R, H1047Y, H1047R, H1047L w genie PIK3CA i mutację E17K w genie AKT1. Test w postaci kartridża. | Szt. | 30
10 | Jakościowa bibuła filtracyjna Whatman Grade 1 okrągła - 10mm lub produkt równoważny. | Szt. | 10
|  |  | 450 | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
Tabela 2 Wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe dotyczące urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:
L.p. | Przedmiot zamówienia- Dzierżawa |  | Ilość (szt.) | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena jednostkowa netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto za 24 miesięcy dzierżawy 6 = (4 x 5)x3 | Stawka podatku Vat % | Wartość brutto za 24 miesięce dzierżawy 8 = 6 +7 | Cena jednostkowa brutto za 1 miesiąc dzierżawy 9=(8/4)/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Analizator w pełni zautomatyzowany (od skrawka parafinowego do wyniku) do diagnostyki molekularnej opartego na Real Time PCR |  | 3: 2; 4: 24
|  |  |  | Razem Netto: |  | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe dotyczące wyrobów, urządzenia objętych przedmiotem zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | 6: Wartość wymagana
1 | 2
I. | Odczynniki i analizator:
1. | Analizator do diagnostyki molekularnej opartej na Real Time PCR - rok produkcji nie starszy niż 2022 r.
2. | Aparat o budowie modułowej, pozwalającej na przeprowadzanie dwóch oznaczeń w tym samym czasie.
3. | Moduły reakcyjne działające niezależnie od siebie.
4. | Brak kontaminacji między próbkami (próbka jest w zamkniętym pojemniku przez cały czas testu);
5. | Wykonawca zapewnia dostawę wszystkich niezbędnych materiałów oraz odczynników do przeprowadzenia pojedynczego badania;
6. | Czas całej procedury: do 3,5 h;
7. | Proces całkowicie automatyczny: od przygotowania skrawka parafinowego, przez lizę komórki, izolację kwasów nukleinowych aż do analizy opartej na Real Time PCR.
8. | Analizator w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania badania pojedynczej próbki.
9. | Oprogramowanie dostępne w języku polskim
10. | System wyposażony w czytnik kodów kreskowych (testy oznaczone kodem kreskowym)
11. | Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium.
12. | Wynik gotowy do interpretacji.
13. | Funkcja podłączenia systemu przez sieć do serwisu umożliwiającego monitorowanie pracy systemu i uaktualnianie oprogramowania.
14. | Skrawki parafinowe nie wymagają deparafinizacji, lizy, izolacji DNA - cały proces odbywa się automatycznie w zamkniętej kasecie.
15. | Wszystkie odczynniki do przeprowadzenia pojedynczego badania muszą być umieszczone w jednej zamkniętej kasecie bez możliwości ingerencji z zewnątrz (zarówno w czasie przygotowania próbki, jak przeprowadzania testu). Kaseta z testem musi zawierać komory umożliwiające przeprowadzenie reakcji w termocyklerze i analizę fluorescencji.
16. | Urządzenie wykorzystuje odczynniki tego samego producenta, fabrycznie rozporcjowane i zafoliowane (kartridże), opatrzone kodami 2D.
17. | Każdy kartridż zawiera kontrolę wewnętrzną.
18. | Sprzęt spełniający wymagania dyrektywy 98/79/EC, zwalidowany i przeznaczony do diagnostyki in vitro (CE IVD).
19. | Testy pakowane po jednym (bez konieczności zbierania próbek).
20. | Wykonawca zapewni przez cały okres umowy nadzór techniczny nad sprzętem i jego działaniem na własny koszt; czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii.
21. | Przeglądy serwisowe zgodnie z dokumentacją producenta lub dystrybutora, nie rzadziej, niż co 12 miesięcy w okresie trwania umowy, wykonywane na koszt Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym;
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-2 | 8: Stawka VAT (%); 9: Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-2
1 | 2 | 3 | 8: 4; 9: 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | 0 | 9: 0
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | 0 | 9: 0
| Razem netto: | 0 | 8: Razem Brutto:; 9: 0

## 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Zadanie 2
1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie 80 000 badań ogólnych moczu i 80 000 badań osadów moczu na analizatorze głównym do badań moczu z pkt. a) oraz umożliwiających wykonanie 1000 badań ogólnych moczu na analizatorze back-up do badań ogólnych moczu z pkt. b) na okres 36 miesięcy, zwanych dalej wyrobami, a) dzierżawa analizatora głównego do badań ogólnych moczu i osadów moczu, zwanych dalej urządzeniem , wymagania techniczno-eksplatacyjne analizatora głównego w tabeli nr 5 b) dzierżawa analizatora back-up do badań ogólnych moczu na okres 36-miesięcy, zwanych dalej urządzeniem, wymagania techniczno-eksploatacyjne analizatora back-up określone w tabeli nr 4. 2. Wykonawca, oświadcza, że wszystkie wyroby oraz urządzenia objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenia objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (odpowiednio jednostkowych lub zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z wymogiem sposobu pakowania asortymentu. W przypadku wyrobów pakowanych zbiorczo, na opakowaniach jednostkowych nie jest wymagane oznakowanie CE, jeśli nie jest to obligatoryjne zgodnie z przepisami prawa. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Zamawiająy wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę pełego zakres usług serwisowych urządzeń na czas trwania umowy (m. in. praca serwisu, dojazd, transport, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu - 24 godziny od zgłoszenia awarii oraz dwa przeglądy serwisowe na rok w okresie obowiązywania umowy – chyba, że producent zaleca inaczej. Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 24h w dni robocze, możliwość kontaktu telefonicznego z Inżynierem Serwisu/Specjalistą Technicznym. Możliwość zgłaszania awarii i usterek non-stop tj. 24/7. 8. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą : - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia ( instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 9. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ** ……………………………………………………….. ** wypełnia Wykonawca. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1 (Wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: Odczynniki do wykonania 80 000 badań ogólnych moczu i 80 000 osadów moczu w analizatorze głównym oraz 1000 badań ogólnych moczu na analizatorze back-up. (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | Jednostka miary | Żądana Ilość (36 miesięcy) | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | a). PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. b). Wielkość opakowania handlowego - informacja wyłącznie w celach informacyjnych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12 | MEDITAPE UC-11A (100strips x10) | Test | 300 |  |  |  | 0 | 0
13. | [6 empty] | 0 | 0
14. | ACE | Test | 500 |  |  |  | 0 | 0
15. | [6 empty] | 0 | 0
16. | APO A | Test | 300 |  |  |  | 0 | 0
17. | [6 empty] | 0 | 0
18. | LIPOPROTEINA a | Test | 300 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 2 (wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: Kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne i akcesoria potrzebne do wykonania 80 000 badań ogólnych moczu i 80 000 osadów moczu w analizatorze głównym oraz 1000 badań ogólnych moczu na analizatorze back-up. (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 9=7+8 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
[5 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  |  |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Analizator back-up do badań ogólnych moczu (1szt) | 36
2. | Analizator główny do badań ogólnych i osadów moczu (1szt.) | 36
[6 empty] | Razem netto | 0 | Razem brutto | 0
TABELA NR 4 Wymagania eksploatacyjno – techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe – analizator back-up
1 | 2
1. | Półautomatyczny analizator do badania moczu z wykorzystaniem testów paskowych.
2. | Testy paskowe wyposażone w pola reakcyjne do oznaczania metodą fotometrii odbiciowej następujących parametrów : ciężar właściwy. PH, leukocyty, azotyny, glukoza, białko, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty/hemoglobina
3. | Możliwość otrzymania wyniku i wydruku w wybranych jednostkach
4. | Pamięć minimum 500 wyników
5. | Kontrola jakości – pamięć minimum 300 wyników
6. | Flagowanie wyników nieprawidłowych
7. | Możliwość podłączenia do komputera oraz połączenia z laboratoryjnym systemem informatycznym Zamawiającego (Marcel) i uruchomienia dwustronnej komunikacji
8. | Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki oraz możliwość wyboru barwy moczu
9. | Automatyczne usuwanie zużytych pasków
10. | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych
TABELA NR 5 Wymagania eksploatacyjno – techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe – analizator główny
1 | Analizator do analizy próbek moczu ludzkiego składający się z 3 modułów połączonych podajnikiem automatycznym przekazującym próbki pomiędzy modułami : moduł do badania parametrów fizykochemicznych przy użyciu pasków testowych, moduł do badania elementów upostaciowanych moczu, moduł do weryfikacji jakościowej wyników próbek moczu uzyskanych metodą cytometrii przepływowej
1. | Możliwość pracy na każdym module oddzielnie – bez względu na status pozostałego modułu.
2. | Możliwość wykonania pełnej analizy moczu z objętości 1,3 ml (w trybie STAT )
3. | Analizator z oprogramowaniem: - służącym do zarządzania wynikami analizy oraz monitorowania statusu analizatorów. - zawierającym moduł zarządzania kontrolą jakości dla każdego z modułów
4. | Analizator z zainstalowana wewnętrzną instrukcją obsługi w języku polskim. Oprogramowanie analizatora odnosi komunikaty dotyczące błędów do instrukcji obsługi.
5. | Możliwość wprowadzenia reguł zdefiniowanych przez laboratorium zarządzających obiegiem próbki
6. | Możliwość wprowadzenia reguł automatycznie opisujących wynik badania w laboratoryjnym systemie informatycznym Zamawiającego (Marcel) komentarzem zdefiniowanym przez laboratorium
7. | Możliwość wprowadzenia reguł umożliwiających selektywną, automatyczną walidacją wyników do laboratoryjnego systemu informatycznym Zamawiającego (Marcel) bez ingerencji użytkownika
8. | Automatyczny moduł do badania parametrów fizykochemicznych moczu : - pomiar parametrów na pasku z zastosowaniem fotometrii odbiciowej – pomiar ciężaru właściwego metodą refraktometrii – pomiar klarowności i zabarwienia metoda kolorymetryczną - automatyczna analiza parametrów : pH, glukozy, białka, erytrocytów, leukocytów, urobilinogenu, bilirubiny, ciał ketonowych, azotynów, barwy, klarowności, ciężaru właściwego - paski posiadające puste pole do kompensacji zabarwienia pól testowych barwą moczu – możliwość wykorzystania pasków o rozszerzonym profilu : o albuminę i kreatyninę - z możliwością ich jednoczesnego załadowania z podstawowymi ( systemowy dobór rodzaju testu do zlecenia dla danej próbki ) - kontrola jakości na dwóch poziomach - minimalna objętość próbki : 1 ml - wydajność : min 276 oznaczeń na godzinę - podajnik automatyczny wykrywający włożony statyw i uruchamiający się samoczynnie , o pojemności 8 statywów z możliwością ich dokładania bez konieczności przerywania pracy analizatora, wyposażony w panel sterowania ze wskaźnikiem diodowym statusu - wbudowany ekran dotykowy umożliwiający przeglądanie wyników i zarządzanie czynnościami konserwacyjnymi
9. | Automatyczny moduł do badania elementów upostaciowanych moczu : - metoda pomiaru : fluorescencyjna cytometria przepływowa z ogniskowaniem hydrodynamicznym oraz konduktometrią - parametry raportowane w liczba/ul : erytrocyty, leukocyty, nabłonki płaskie, nabłonki przejściowe, nabłonki nerkowe, wałeczki szkliste, wałeczki patologiczne, kryształy, bakterie, komórki drożdżopodobne, pasma śluzu, plemniki – flagowanie morfologii erytrocytów ( izomorficzne, dysmorficzne, populacja mieszana ) i zliczanie ilości /ul komórek atypowych - kontrola jakości na dwóch poziomach - wydajność modułu : 80 oznaczeń na godzinę - wymagana objętość próbki w trybie automatycznym : 2 ml – możliwość oznaczania próbek pediatrycznych o objętości 0,6 ml ( w trybie STAT ) – możliwość badania płynów z jam ciała z raportowaniem ilości komórek / ul parametrów : erytrocyty, leukocyty, mononukleary, komórki nabłonka, komórki jądrzaste i bakterie. - podajnik automatyczny wykrywający włożony statyw i uruchamiający się samoczynnie , o pojemności 8 statywów z możliwością ich dokładania bez konieczności przerywania pracy analizatora, wyposażony w panel sterowania ze wskaźnikiem diodowym statusu - wbudowany ekran dotykowy umożliwiający przeglądanie wyników i zarządzanie czynnościami konserwacyjnymi
10. | Automatyczny moduł do weryfikacji jakościowej wyników próbek moczu uzyskanych metodą cytometrii przepływowej : - wykorzystujący metodę obrazowania cyfrowego elementów upostaciowanych - możliwość analizowania próbki na 80 zdjęciach typu „pole widzenia „ - prezentacja elementów upostaciowanych w postaci wycinków zdjęć pogrupowanych w klasy wg wielkości elementów - wymagana objętość próbki w trybie automatycznym : 1,6 ml – możliwość oznaczania próbek pediatrycznych o objętości 0,6 ml w trybie STAT - podajnik automatyczny wykrywający włożony statyw i uruchamiający się samoczynnie , o pojemności 8 statywów z możliwością ich dokładania bez konieczności przerywania pracy analizatora, wyposażony w panel sterowania ze wskaźnikiem diodowym statusu - wbudowany ekran dotykowy umożliwiający przeglądanie wyników i zarządzanie czynnościami konserwacyjnymi
TABELA NR 6 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
3. | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem"
| Razem netto: | 0 |  | Razem Brutto: | 0

## 3
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 3
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy na 36 miesięcy do siedziby zamawiającego odczynników i materiałów eksploatacyjnych zwanych dalej wyrobami, umożliwiających wykonanie 48 000 wybarwień preparatów, w tym: - 24 000 wybarwień preparatów metodą Grama, - 10 000 wybarwień preparatów metodą Ziehl-Nielsena, - 14 000 wybarwień preparatów hematologicznych, na urządzeniach określonych w pkt. b) b) dzierżawa trzech aparatów do barwienia na okres 36 miesięcy, zwanych dalej urządzeniami, spełniającymi wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (odpowiednio jednostkowych lub zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z wymogiem sposobu pakowania asortymentu. W przypadku wyrobów pakowanych zbiorczo, na opakowaniach jednostkowych nie jest wymagane oznakowanie CE, jeśli nie jest to obligatoryjne zgodnie z przepisami prawa. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzeń na czas trwania umowy (m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii oraz co najmniej dwa przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania umowy. 6. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzeń drogą elektroniczną poprzez e-mail ................. **wypełnia Wykonawca 7. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 8. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 9. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:........................................ 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1 (wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: Odczynniki i materiały eksploatacyjne umożliwiające wykonanie 48 000 wybarwień preparatów, w tym: - 24 000 wybarwień preparatów metodą Gramma, - 10 000 wybarwień preparatów metodą Ziehl – Nielsena, - 14 000 wybarwień preparatów hematologicznych (wypełnia wykonawca) | Jm. | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych | Cena jedn. netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Cena jedn. brutto za opakowanie handlowe | a). PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. b). Wielkość opakowania handlowego - informacja wyłącznie w celach informacyjnych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7+8 | 10=9/5 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[5 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 2 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy |  |  | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena jedn. netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jedn. brutto 8=7/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Aparat do barwienia metodą Ziehl-Nielsena (1 szt) |  |  | 36
2. | Aparat do barwienia preparatów hematologicznych (1 szt) |  |  | 36
3. | Aparat do barwienia metodą Grama (1 szt) |  |  | 36
[5 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno – techniczne urządzeń objętych przedmiotem zamówienia :
Lp. | Przedmiot zamówienia
1 | 2
1. | Aparat do barwienia metodą Ziehl-Nielsena
1.1 | Automatyczny system barwienia przy użyciu dysz rozpylających zapewniających równomierne nakładanie barwnika
1.2 | Możliwość barwienia od 1 do 12 (rotor 12 pozycji) lub od 1 do 30 szkiełek (rotor na 30 pozycji).
1.3 | Czas barwienia poniżej 10 minut
1.4 | Suszenie szkiełek umożliwiające oglądanie preparatów bezpośrednio po zakończeniu cyklu
1.5 | Możliwość dostosowania programu barwienia do indywidualnych preferencji w tym niezależne regulacje ilości dozowanego barwnika, odbarwiacza, tła, intensywności płukania oraz czasu i prędkości suszenia
1.6 | Automatyczne czyszczenie i płukanie dysz po każdym cyklu barwienia bez interwencji użytkownika
1.7 | Monitorowanie wszystkich odczynników i sygnalizacja przekroczenia terminu ważności odczynników oraz terminu konserwacji aparatu.
1.8 | Monitorowanie poziomu odczynników i wskazywanie ich niskiego poziomu
1.9 | Możliwość wprowadzania danych o odczynnikach i próbkach manualnie przy pomocy klawiatury
1.10 | Waga urządzenia nie więcej niż 20 kg
2. | Aparat do barwienia preparatów hematologicznych
2.1 | Automatyczny system barwienia rozmazów hematologicznych przy użyciu dysz rozpylających, zapewniających równomierne nakładanie barwnika
2.2 | Dwa rotory umozliwiajace barwienia: do 12 lub do 30 szkiełek
2.3 | Możliwość wykonania cyklu barwienia w czasie mniejszym niż 5 minut
2.4 | Cztery tryby pracy (Rapid, Wright Giemsa, Wright Giemsa, May Grunwald Giemsa oraz niestandardowe)
2.5 | Możliwość zapisania w pamięci urządzenia 12 różnych programów.
2.6 | Możliwość niezależnego dostosowania intensywności, proporcji barwników, czasu płukania oraz czasu suszenia w każdym z programów.
2.7 | Suszenie szkiełek umożliwiające oglądanie preparatów bezpośrednio po zakończeniu cyklu.
2.8 | Automatyczne czyszczenie i płukanie dysz po każdym cyklu barwienia bez interwencji użytkownika
2.9 | Funkcja sygnalizowania terminu konserwacji
2.10 | Monitorowanie wszystkich odczynników i sygnalizacja przekroczenia terminu ważności
2.11 | Monitorowanie poziomu odczynników i wskazywanie ich niskiego poziomu
2.12 | Waga urządzenia do 20kg
3. | Aparat do barwienia metodą GRAMA
3.1 | Automatyczny system barwienia metodą Grama przy użyciu dysz rozpylających zapewniających równomierne nakładanie barwnika
3.2 | Możliwość barwienia od 1 do 12 (rotor 12 pozycji) lub od 1 do 30 szkiełek (rotor 30 pozycji)
3.3 | Czas barwienia poniżej 10 minut
3.4 | Suszenie szkiełek umożliwiające oglądanie preparatów bezpośrednio po zakończeniu cyklu
3.5 | Możliwość niezależnego ustawienia min. 3 poziomów dla każdego barwnika
3.6 | Możliwość ustawienia min. 9 poziomów odbarwienia w zależności od grubości rozmazów
3.7 | Automatyczne czyszczenie i płukanie dysz po każdym cyklu barwienia bez interwencji użytkownika
3.8 | Monitorowanie wszystkich odczynników i sygnalizacja przekroczenia terminu ważności
3.9 | Monitorowanie poziomu odczynników i wskazywanie ich niskiego poziomu
3.10 | Waga urządzenia nie więcej niż 20 kg
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  |  |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 |  |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
|  |  | Razem netto: | 0 |  |  | Razem Brutto: | 0